## Лист 1
ID | Артикул | Название | Ссылка на фото-1 | Ссылка на фото-2 | Ссылка на фото-3 | Ссылка на фото-4 | Ссылка на фото-5 | Ссылка на фото-6 | Ссылка на фото-7 | Ссылка на фото-8 | Ссылка на фото-9 | Ссылка на фото-10 | Ссылка на фото-11 | Ссылка на фото-12 | Ссылка на фото-13 | Ссылка на фото-14 | Ссылка на фото-15 | Ссылка на фото-16 | Ссылка на фото-17 | Ссылка на фото-18 | Ссылка на фото-19 | Ссылка на фото-20 | Ссылка на фото-21 | Ссылка на фото-22 | Ссылка на фото-23 | Ссылка на фото-24 | Описание краткое | Описание полное | Технические характеристики | РРЦ | Страна происхождения | Гарантия (мес.) | Вес в упаковке (кг.) | Размер упаковки (ДхШхВ см.)
Микроскопы
> Микроскопы MAGUS
>> Микроскопы MAGUS Bio
147321 | 83005 | Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D230T LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_25.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83005_magus-bio-d230t-lcd-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. Цифровая камера Цифровая HDMI-камера MAGUS CHD10 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Камера автономная, не требует подключения к компьютеру и установки дополнительных программ. Для получения изображения камеру присоединяют непосредственно к телевизору, монитору или проектору. Интерфейс HDMI обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Видеозапись ведется с частотой 60 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное гнездо револьвера для установки дополнительного объектива, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей, пространство над столиком свободно. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. Конденсор Аббе Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или слайдера фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. Источник света Галогенная лампа излучает теплые тона, привычные для глаз. Замена лампы требует минимум усилий. 30-ваттная лампа излучает достаточную яркость для работы на всех объективах по методу светлого поля, темного поля и фазового контраста. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, устройства для работы по методу темного поля, фазового контраста и поляризации, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением высоты взора • Осветитель – мощная галогенная лампа 30 Вт для яркого естественного освещения • Эргономичная конструкция для удобства длительной работы • Широкая линейка полностью совместимых дополнительных аксессуаров • Ручка для переноски микроскопа Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ • Интерфейс HDMI для высокой и стабильной скорости передачи информации • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Встроенное программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD10 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/18 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой • Окуляр 15х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60x/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg Видео: *.h264, *.mp4 Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1500/1600/2000) Окуляры: 10х/18, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10х/20 мм со шкалой, 15x/11 мм, 16x/11 мм, 20x/11 мм) Объективы: ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis CMOS, цветной, 1/2,8" (5,57x3,13 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1300 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920x1080 (HDMI) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: не требует подключения к компьютеру Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Максимальное разрешение: 1920х1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт, цоколь G4 Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно | 199990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 12,65 | 43,1x27,1x63
146952 | 82895 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82895_magus-bio-230tl-microscope_17.jpg | [6 empty] | Микроскоп MAGUS Bio 230BL – оптический прибор для изучения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов. Это могут быть тонкие срезы или мазки. Микроскоп подходит для научно-исследовательских наблюдений, лабораторной диагностики, обучения в вузах. В базовой комплектации можно проводить наблюдения в светлом поле в проходящем свете, с дополнительными аксессуарами доступны и другие методы исследований: темное поле, фазовый контраст, поляризация. | Микроскоп MAGUS Bio 230BL – оптический прибор для изучения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов. Это могут быть тонкие срезы или мазки. Микроскоп подходит для научно-исследовательских наблюдений, лабораторной диагностики, обучения в вузах. В базовой комплектации можно проводить наблюдения в светлом поле в проходящем свете, с дополнительными аксессуарами доступны и другие методы исследований: темное поле, фазовый контраст, поляризация. Оптическая схема Тринокулярная насадка имеет вертикальный канал визуализации для установки цифровой камеры и вывода изображения на внешний экран. Тубусы визуальной насадки вращаются на 360° для адаптации высоты выходного зрачка под рост наблюдателя. На левом окулярном тубусе располагается кольцо диоптрийной коррекции. Револьверное устройство, находящееся в положении «от наблюдателя», обеспечивает более удобную работу с микроскопом: видно рабочий объектив, а пространство над столиком свободно. Всего в револьвере 5 гнезд под объективы, в комплект включены 4 ахроматических объектива, и для установки дополнительного остается одно свободное место. Оптика рассчитана на бесконечность. Увеличение микроскопа: от 40 до 1000 крат. Дополнительные окуляры дают увеличение до 1500, 1600 и даже 2000 крат. Система освещения 3-ваттный светодиод обеспечивает равномерное и яркое освещение образца без изменения цветовой температуры при настройке яркости. Для его питания используется сеть переменного тока. Срок службы светодиода составляет 50 000 часов. Наличие полевой диафрагмы делает возможным настройку освещения по методу Кёлера. В конденсоре есть специальный слот для установки слайдера фазового контраста или темного поля. Используя слайдер, можно быстро поменять метод исследования. Механика Отсутствие выдвижной рейки у предметного столика повышает эргономику работы с микроскопом. Препаратоводитель плавно и точно перемещает объект, а при ручном сканировании его можно снять. Фокусировка осуществляется при помощи коаксиальных рукояток, расположенных по обеим сторонам корпуса. У грубой фокусировки есть блокиратор и регулировка жесткости хода, доступна и тонкая настройка резкости. Механизм фокусировки отзывчивый, при наведении на резкость не нужно прилагать усилий. Аксессуары Для расширения возможностей микроскопа MAGUS Bio 230BL используются дополнительные аксессуары: объективы, окуляры, конденсоры темного поля и фазового контраста, цифровые камеры, калибровочные слайды, устройства для поляризации и другие. Основные особенности: • Ахроматическая оптика, корректировка на бесконечность, револьвер на 5 объективов • Тринокулярная насадка, подвижка диоптрий на левом тубусе, отдельный визуальный канал для цифровой камеры, возможность вращения тубусов на 360° • Светодиодная подсветка мощностью 3 Вт, проходящий свет, возможность настройки освещения по Кёлеру • Слот в конденсоре для установки фазового или темнопольного слайдера • Грубая фокусировка с настройкой жесткости и блокировкой хода, тонкая фокусировка • Возможность установки дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/18 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой • Окуляр 15х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60x/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1500/1600/2000) Окуляры: 10х/18, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10х/20 мм со шкалой, 15x/11 мм, 16x/11 мм, 20x/11 мм) Объективы: ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Тип лампы подсветки: 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 119990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 10,5 | 43,1x27,1x63
146953 | 82888 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82888_magus-bio-250b-microscope_18.jpg | [5 empty] | MAGUS Bio 250B – биологический микроскоп для работы с полупрозрачными и прозрачными образцами. Оснащен бинокулярной насадкой, планахроматической оптикой и 30-ваттным галогенным осветителем проходящего света. Используется для ведения наблюдений в светлом поле, а при оснащении дополнительными аксессуарами – в темном поле, в поляризованном свете и с использованием фазово-контрастного метода. Микроскоп подходит для решения широкого круга задач в лаборатории, научно-исследовательском центре, на кафедре вуза. | MAGUS Bio 250B – биологический микроскоп для работы с полупрозрачными и прозрачными образцами. Оснащен бинокулярной насадкой, планахроматической оптикой и 30-ваттным галогенным осветителем проходящего света. Используется для ведения наблюдений в светлом поле, а при оснащении дополнительными аксессуарами – в темном поле, в поляризованном свете и с использованием фазово-контрастного метода. Микроскоп подходит для решения широкого круга задач в лаборатории, научно-исследовательском центре, на кафедре вуза. Оптическая схема В оптической схеме используется бинокулярная насадка, в один из окулярных тубусов которой можно установить цифровую камеру. На левом тубусе корректируются диоптрии. Особенностью насадки является то, что ее окулярные тубусы вращаются на 360°, – это позволяет устанавливать высоту взора в соответствии с ростом пользователя. 5-гнездное револьверное устройство вмещает не только комплектные объективы, но и один дополнительный. Благодаря тому, что револьвер находится в положении «от наблюдателя», хорошо виден используемый объектив, а пространство над столиком свободно. Все входящие в комплект объективы являются планахроматами, что позволяет получать четкое и контрастное изображение с минимумом искажений. Диапазон увеличения оптики: от 40 до 1000 крат, верхний предел можно повысить, если оснастить микроскоп дополнительными окулярами. Система освещения Мощность осветителя составляет 30 Вт, поэтому при любом методе исследований и на любом объективе образец хорошо различим. Галогенная лампа излучает теплый свет, который приятен для глаз и не вызывает усталости при длительной работе с микроскопом. Есть настройка яркости. Источник питания – сеть переменного тока. В систему освещения проходящего света входит конденсор Аббе с апертурной диафрагмой, а также полевая диафрагма. Их наличие позволяет использовать метод Кёлера при настройке освещения. В отдельный слот конденсора можно установить темнопольный или фазовый слайдер, чтобы быстро переключаться с одного метода наблюдений на другой. Механика Особенность этого микроскопа – отсутствие выдвижной рейки предметного столика: работа с микроскопом становится более удобной, а для его размещения требуется меньше места. Препаратоводитель плавно и точно перемещает образец и может быть снят, если в нем необходимости. Фокусировку можно проводить грубо, регулируя жесткость хода, и тонко. Рукоятки обеих фокусировок доступны на обеих сторонах корпуса и расположены коаксиально. Грубая фокусировка имеет блокиратор хода. Аксессуары Для микроскопа MAGUS Bio 250B разработана линейка полностью совместимых аксессуаров: объективов и окуляров разной кратности, устройств для работы по разным методам исследований (темное поле, фазовый контраст, поляризованный свет), калибровочных слайдов и цифровых камер. Основные особенности: • Планахроматические объективы, рассчитанные на бесконечность • Бинокулярный визуальный узел, диоптрийная подвижка на левом тубусе, установка цифровой камеры на место штатного окуляра • Окулярные тубусы вращаются на 360°, что позволяет настраивать высоту взора под рост наблюдателя • Грубый и тонкий механизмы фокусировки, у грубой фокусировки регулируется жесткость хода и есть блокиратор • Конденсор Аббе с апертурной диафрагмой и слотом для установки слайдера (темнопольного или фазового), полевая диафрагма, возможность настройки освещения по методу Кёлера • Галогенный осветитель проходящего света, мощность – 30 Вт, питание от сети 220 В • Широкая линейка совместимых аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Бинокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60х/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Адаптер C-mount • Кольцо переходное • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14; 15х/15; 20х/12; 25х/9) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20х/0,40; 60хs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 21 (4x); 5 (10x); 0,66 (40xs); 0,36 (100xs); 8,8 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт, цоколь G4 Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 179990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 10,0 | 43,1x27,1x63
146954 | 82889 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82889_magus-bio-250bl-microscope_17.jpg | [6 empty] | MAGUS Bio 250BL – микроскоп, предназначенный для изучения биологических образцов в проходящем свете. Планахроматическая оптика передает четкое изображение с минимумом искажений, светодиод проходящего света обеспечивает равномерное освещение без изменения цветовой температуры, а возможность установки дополнительных аксессуаров делает микроскоп более гибким в настройке под решение разных задач. Микроскоп отлично подойдет для лабораторной и научно-исследовательской работы или обучения. | MAGUS Bio 250BL – микроскоп, предназначенный для изучения биологических образцов в проходящем свете. Планахроматическая оптика передает четкое изображение с минимумом искажений, светодиод проходящего света обеспечивает равномерное освещение без изменения цветовой температуры, а возможность установки дополнительных аксессуаров делает микроскоп более гибким в настройке под решение разных задач. Микроскоп отлично подойдет для лабораторной и научно-исследовательской работы или обучения. Оптическая схема Микроскоп оснащен бинокулярной насадкой с вращающимися на 360° тубусами. Такая конструкция помогает быстро и без усилий адаптировать высоту выноса зрачка под рост наблюдателя. Для компенсации разницы в остроте зрения на глазах на левом окулярном тубусе находится кольцо диоптрийной подвижки. Цифровая камера устанавливается на место штатного окуляра (камера не входит в базовую комплектацию). Так как револьверное устройство повернуто «от наблюдателя», при работе хорошо виден рабочий объектив, а место над столиком свободно. Возможна одновременная установка сразу 5 объективов: так как в комплект включены 4 объектива, остается гнездо для одного дополнительного. Все совместимые с этой моделью объективы являются планахроматами, рассчитанными на бесконечность. Они обеспечивают получение максимально четкого изображения по всему полю зрения. Оптика обеспечивает приближение в диапазоне от 40 до 1000 крат. Если использовать дополнительные окуляры, верхний предел можно повысить. Система освещения Для освещения образцов применяется 3-ваттный светодиод, яркость которого регулируется. При изменении яркости не происходит изменения цветовой температуры, что обеспечивает постоянство условий освещения. Питание подсветки осуществляется от сети. Срок службы светодиода составляет 50 000 часов. Регулировка положения конденсора Аббе возможна как по горизонтали (центровка), так и по вертикали (изменение высоты). В дополнение к апертурной диафрагме в конструкции присутствует и полевая диафрагма. Все вместе позволяет использовать метод Кёлера для получения более яркого и информативного изображения поля зрения. Еще одна особенность системы освещения – возможность использования слайдеров. Они устанавливаются в отдельный слот конденсора и позволяют быстро менять метод исследования. Можно использовать фазовый или темнопольный слайдер. Механика Так как у предметного столика нет выдвижной рейки, он обеспечивает больший комфорт при работе с образцом. Также удобно, что препаратоводитель, используемый для перемещения препарата, может быть снят – это полезно при ручном сканировании. Наводку на резкость выполняют вращением коаксиальных рукояток фокусировки. Доступна как грубая, так и тонкая регулировки. Механизм регулировки жесткости позволяет сделать ход грубой фокусировки более отзывчивым и удобным, также есть блокиратор хода грубой фокусировки. Конструкция механизма фокусировки хорошо продумана для повышения эргономики работы: рукоятки коаксиальные и расположены по обеим сторонам корпуса. Во время настройки резкости руки не нужно держать на весу, так как рукоятки находятся в нижней части микроскопа. Аксессуары В широкой линейке аксессуаров, разработанной специально для использования с микроскопом MAGUS Bio 250BL, представлены: объективы, окуляры, калибровочные слайды, цифровые камеры, а также устройства для наблюдений в темном поле, с использованием фазового контраста и поляризованного света. Основные особенности: • Бинокулярная визуальная насадка, в которую можно устанавливать цифровую камеру (на место штатного окуляра) • Окулярные тубусы с вращением на 360°, диоптрийная подвижка на левом тубусе • Объективы-планахроматы с корректировкой на бесконечность • Револьверное устройство, вмещающее 5 объективов • Наблюдения в проходящем свете с использованием 3-ваттного светодиода • Центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе с апертурной диафрагмой, полевая диафрагма, слот для установки фазового или темнопольного слайдера • Широкая линейка совместимых аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Бинокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60х/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Адаптер C-mount • Кольцо переходное • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14; 15х/15; 20х/12; 25х/9) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20х/0,40; 60хs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 21 (4x); 5 (10x); 0,66 (40xs); 0,36 (100xs); 8,8 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 179990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 10,0 | 43,1x27,1x63
146955 | 82890 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82890_magus-bio-250t-microscope_21.jpg |  |  | Тринокулярный биологический микроскоп MAGUS Bio 250T с отдельным каналом визуализации для установки цифровой камеры – отличный выбор для лаборатории, если планируются не только непосредственные исследования образцов, но и их фото- и видеофиксация. В микроскопе используются скорректированные на бесконечность планахроматические объективы и галогенный осветитель проходящего света, что позволяет с отличной детализацией наблюдать прозрачные и полупрозрачные образцы. Исследования проводятся в светлом поле, возможна установка дополнительных аксессуаров для работы в темном поле, поляризованном свете и с использованием фазового контраста. | Тринокулярный биологический микроскоп MAGUS Bio 250T с отдельным каналом визуализации для установки цифровой камеры – отличный выбор для лаборатории, если планируются не только непосредственные исследования образцов, но и их фото- и видеофиксация. В микроскопе используются скорректированные на бесконечность планахроматические объективы и галогенный осветитель проходящего света, что позволяет с отличной детализацией наблюдать прозрачные и полупрозрачные образцы. Исследования проводятся в светлом поле, возможна установка дополнительных аксессуаров для работы в темном поле, поляризованном свете и с использованием фазового контраста. Оптическая схема Визуальная часть насадки наклонена под удобным для длительных наблюдений углом в 30°. Вращая окулярные тубусы, можно установить их в положение, которое оптимальным образом соответствует росту пользователя. Вращение осуществляется на 360°. Диоптрийная подвижка выполняется на левом тубусе. Канал визуализации для цифровой камеры расположен вертикально, камера в комплектацию не включена. 5-гнездное револьверное устройство повернуто «от наблюдателя», поэтому введенный в ход лучей объектив хорошо виден, а над предметным столиком остается свободное пространство. После установки в револьвер 4 объективов, включенных в комплектацию, в пятое гнездо можно установить дополнительный объектив (приобретается отдельно): для получения большего количества увеличений внутри диапазона кратности. В базовой комплектации этот диапазон составляет от 40 до 1000 крат, при помощи опциональных окуляров верхний предел можно повысить. Система освещения Источником света выступает галогенная лампа мощностью 30 Вт. Теплый спектр освещения позволяет вести длительные наблюдения без перенапряжения зрения, а высокая яркость излучаемого света обеспечивает получение информативной картинки вне зависимости от используемого объектива и метода исследования. Яркость подсветки регулируется. Для питания используется сеть переменного тока. Для конденсора Аббе доступны центровка и регулировка по высоте. Наличие обеих диафрагм – апертурной (в конденсоре) и полевой – дает возможность настраивать освещение по методу Кёлера. Конструкция конденсора также предусматривает установку слайдеров в отдельный слот. Использование темнопольного и фазового слайдера оправданно, если требуется быстрое переключение между разными методами исследований. Механика Одна из механических особенностей этой модели – отсутствие выдвижной рейки у предметного столика. Для длительной работы с микроскопом это очень удобное решение. Также стоит отметить, что препаратоводитель, используемый для перемещения образца, съемный – при ручном сканировании его можно убрать. Наличие и грубой, и тонкой фокусировки упрощает точную наводку на резкость. Ход грубой фокусировки регулируется, есть блокиратор хода. Коаксиальные рукоятки фокусировки находятся с двух сторон корпуса и перемещены вниз, чтобы руки можно было свободно положить на стол, а не держать на весу. Аксессуары В линейке аксессуаров, разработанных специально для микроскопа MAGUS Bio 250T, представлены: объективы, окуляры, устройство простой поляризации, конденсоры темного поля, фазово-контрастное устройство, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности: • Микроскоп-тринокуляр с планахроматической «бесконечной» оптикой • Отдельный канал визуализации для установки цифровой камеры • Вращающиеся на 360° окулярные тубусы для настройки высоты взора под рост пользователя • Левый окулярный тубус с диоптрийной подвижкой • Револьвер, повернутый «от наблюдателя» и вмещающий 5 объективов • Проходящий свет, конденсор Аббе, апертурная и полевая диафрагмы, галогенный источник освещения мощностью 30 Вт • Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки, блокиратор хода и настройка жесткости для грубой фокусировки • Специальный слот в конденсоре для установки слайдера темного поля или фазового контраста • Возможность установки дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60х/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14; 15х/15; 20х/12; 25х/9) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20х/0,40; 60хs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 21 (4x); 5 (10x); 0,66 (40xs); 0,36 (100xs); 8,8 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт, цоколь G4 Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 189990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 10,5 | 43,1x27,1x63
146956 | 82891 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82891_magus-bio-250tl-microscope_20.jpg |  |  |  | Биологический микроскоп MAGUS Bio 250TL с «бесконечной» планахроматической оптикой и светодиодной подсветкой разработан специально для использования в лабораториях, научно-исследовательских институтах и на кафедрах вузов. С его помощью проводятся исследования полупрозрачных и прозрачных биологических образцов (мазков и тонких срезов). Микроскоп является светлопольным, но при установке дополнительных аксессуаров позволит также вести исследования в темном поле, поляризованном свете и с использованием фазового контраста. | Биологический микроскоп MAGUS Bio 250TL с «бесконечной» планахроматической оптикой и светодиодной подсветкой разработан специально для использования в лабораториях, научно-исследовательских институтах и на кафедрах вузов. С его помощью проводятся исследования полупрозрачных и прозрачных биологических образцов (мазков и тонких срезов). Микроскоп является светлопольным, но при установке дополнительных аксессуаров позволит также вести исследования в темном поле, поляризованном свете и с использованием фазового контраста. Оптическая схема Тринокулярная насадка – это возможность выводить изображение с микроскопа на внешний экран, используя цифровую камеру (камера не входит в базовую комплектацию). Для ее установки используется отдельный визуальный канал – он расположен вертикально. Визуальную часть насадки можно адаптировать под рост наблюдателя, так как окулярные тубусы вращаются на 360°. Также есть настройка под особенности зрения – на левом тубусе размещено кольцо диоптрийной подвижки. В комплектацию включены 4 объектива, в револьверном устройстве доступно 5 гнезд для их установки. Одно гнездо может быть задействовано для установки дополнительного объектива. Развернутый «от наблюдателя» револьвер обеспечивает комфортный обзор – хорошо видно объектив, введенный в ход лучей. Над предметным столиком остается свободное пространство. Исследования в базовой комплектации ведутся в диапазоне от 40 до 1000 крат. Для повышения верхнего предела используются опциональные окуляры. Система освещения Осветитель находится в нижней части микроскопа. Это светодиод мощностью 3 Вт с ресурсом работы 50 000 часов. Светодиодное освещение не изменяет цветовую температуру при изменении яркости, что обеспечивает постоянство условий наблюдения. Осветитель работает от сети переменного тока. Микроскоп предусматривает настройку освещения по Кёлеру: конденсор Аббе перемещается по вертикали и может быть отцентрирован, есть обе диафрагмы – апертурная и полевая. Также конструкция конденсора позволяет использовать слайдеры для разных методов наблюдений – темного поля и фазового контраста. Они устанавливаются в отдельный слот, смена метода происходит быстро и без усилий. Механика Предметный столик дополнен препаратоводителем, который отвечает за перемещение образца. При необходимости препаратоводитель можно снять. Благодаря отсутствую выдвижной рейки столик более удобен в работе, чем стандартный. В нижней части корпуса микроскопа находятся коаксиальные рукоятки фокусировки – грубой и тонкой. Такое расположение повышает комфорт длительной работы, так как руки можно свободно положить на стол, а не держать на весу. Настройка жесткости хода и блокировка грубой фокусировки – еще две полезные функции при настройке резкости. Аксессуары Дооснастить микроскоп MAGUS Bio 250TL можно следующими опциональными аксессуарами: объективами, окулярами, устройствами для наблюдений в поляризованном свете, с использованием методов фазового контраста и темного поля, калибровочными слайдами, цифровыми камерами. Основные особенности: • Насадка-тринокуляр с вращением окулярных тубусов на 360° и вертикальным каналом визуализации для установки цифровой камеры • Диоптрийная подвижка на левом тубусе, револьверное устройство с 5 гнездами • 3-ваттный светодиодный осветитель проходящего света с регулировкой яркости • Конденсор Аббе с возможностью центровки и регулировки по вертикали, апертурная и полевая диафрагмы для настройки освещения про методу Кёлера • Специальный слот в конденсоре для установки слайдеров темного поля и фазового контраста • Возможность грубой и тонкой настройки резкости, блокировка и регулировка жесткости хода для грубой фокусировки • Поддержка установки дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60х/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14; 15х/15; 20х/12; 25х/9) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20х/0,40; 60хs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 21 (4x); 5 (10x); 0,66 (40xs); 0,36 (100xs); 8,8 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 189990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 10,5 | 43,1x27,1x63
147061 | 82906 | Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82906_magus-bio-v300-microscope_11.jpg | [12 empty] | Инвертированный микроскоп MAGUS Bio V300 – оптический прибор для исследования растительных и животных тканей, клеточных культур и других неокрашенных и окрашенных препаратов в лабораторной посуде. Конструкцией микроскопа предусмотрено использование чашек Петри, колб и планшетов высотой до 70 мм и с дном толщиной 1,2 мм. Исследования образцов ведутся в светлом поле и по методу фазового контраста в проходящем свете. Микроскоп рекомендуется для оборудования медицинских, санитарных, сельскохозяйственных лабораторий, может использоваться как учебный в вузах. | Инвертированный микроскоп MAGUS Bio V300 – оптический прибор для исследования растительных и животных тканей, клеточных культур и других неокрашенных и окрашенных препаратов в лабораторной посуде. Конструкцией микроскопа предусмотрено использование чашек Петри, колб и планшетов высотой до 70 мм и с дном толщиной 1,2 мм. Исследования образцов ведутся в светлом поле и по методу фазового контраста в проходящем свете. Микроскоп рекомендуется для оборудования медицинских, санитарных, сельскохозяйственных лабораторий, может использоваться как учебный в вузах. Оптическая схема На микроскоп можно устанавливать цифровую камеру, чтобы выводить изображение на внешний экран, фотографировать образцы и записывать ход исследований на видео. Камеру помещают в вертикальный тубус насадки, свет на нее направляют при помощи делителя светового потока. Камеру заказывают отдельно. Деление светового потока 50/50. Объективы устанавливают в четырехгнездное револьверное устройство. Включенные в комплект объективы планахроматические, скорректированы на бесконечность и имеют увеличенное рабочее расстояние. Они сконструированы специально для работы с лабораторной посудой. Три объектива предназначены для исследований в светлом поле, один – в фазовом контрасте. Система освещения Источник проходящего света – 9-ваттный светодиод с регулируемой яркостью. При изменении интенсивности света цветовая температура не меняется, яркости хватает для работы на всех объективах с использованием любого метода контраста. Срок службы светодиода составляет 50 000 часов. В конденсоре есть специальный слот, в который устанавливают фазовый слайдер. Он упрощает переход от одного метода наблюдений к другому. Слайдер включен в комплект, фазовые кольца центрируются. Механика В комплект входят 3 держателя чашек для предметного столика. Держатели рассчитаны на посуду разного размера. Столик не перемещается, смещение чашек происходит по осям X и Y при помощи специального механизма. Жесткость хода грубой фокусировки настраивается, есть блокиратор ее хода, также доступна и тонкая настройка фокуса. Рукоятки фокусировки расположены коаксиально с двух сторон корпуса. Аксессуары Для микроскопа можно приобрести дополнительные аксессуары: фазовые объективы, окуляры, калибровочные слайды, цифровые камеры. Основные особенности: • Для исследования образцов в лабораторной посуде с использованием методом светлого поля и фазового контраста • Тринокулярная визуальная насадка с каналом визуализации для установки цифровой камеры • Осветитель проходящего света – светодиод 9 Вт со сроком работы 50 000 часов • Неподвижный предметный столик с держателями для чашек разного размера; механизм перемещения чашек по двум осям • Линейка совместимых аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, конденсором со слотом для слайдера фазового контраста и револьвером объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 4,27 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 10х/0,25 фазовый WD 4,27 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Слайдер фазового контраста с центрируемыми фазовыми кольцами • Механическое устройство перемещения образца. • Держатель чашек (3 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 20х/0,40 фазовый WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 40x/0,60 фазовый WD 3,5 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL 10x/0,25, PL 20х/0,40, PL 40x/0,60, PHP2 10х/0,25 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10, PHP2 20х/0,40 фазовый, PHP2 40x/0,60 фазовый) Рабочее расстояние, мм: 21,0 (4x); 4,27 (10x); 8,0 (20х); 3,5 (40x) Предметный столик, мм: неподвижный, с механическим устройством перемещения образца; держатели чашек: 29x77 мм, Ø90 мм; 34x77,5 мм, Ø68,5 мм; 57x82 мм, Ø60 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/112 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 70 мм; с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера фазового контраста Диафрагма: регулируемая апертурная Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 9 Вт Фазово-контрастное устройство: слайдер фазового контраста для объектива 10х с центрируемым фазовым кольцом Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 4 объектива Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: фазово-контрастная микроскопия, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 299990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 18,0 | 64,7x42,7x67
146950 | 82893 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82893_magus-bio-230bl-microscope_18.jpg | [5 empty] | Микроскоп MAGUS Bio 230BL отлично подходит для исследования биологических образцов в рамках рутинной лабораторной или научно-исследовательской работы. С ним можно изучать полупрозрачные и прозрачные образцы в проходящем светодиодном свете. Микроскоп имеет ахроматическую оптику и продуманную конструкцию для настройки под разные условия наблюдений и под разных пользователей. Для микроскопа разработана линейка аксессуаров, которые позволяют увеличить диапазон кратности, получить больше увеличений внутри диапазона, использовать для наблюдений методы темного поля, поляризованного света и фазового контраста. | Микроскоп MAGUS Bio 230BL отлично подходит для исследования биологических образцов в рамках рутинной лабораторной или научно-исследовательской работы. С ним можно изучать полупрозрачные и прозрачные образцы в проходящем светодиодном свете. Микроскоп имеет ахроматическую оптику и продуманную конструкцию для настройки под разные условия наблюдений и под разных пользователей. Для микроскопа разработана линейка аксессуаров, которые позволяют увеличить диапазон кратности, получить больше увеличений внутри диапазона, использовать для наблюдений методы темного поля, поляризованного света и фазового контраста. Оптическая схема Оптика построена на базе объективов-ахроматов с корректировкой на бесконечность. В комплектацию включены 4 объектива, всего в револьверное устройство можно установить 5 объективов одновременно. Револьвер находится в положении «от наблюдателя», поэтому пространство над столиком свободно, а пользователю хорошо виден объектив, выбранный для работы. Микроскоп оснащен бинокулярной визуальной насадкой. Диоптрийная коррекция выполняется на левом окулярном тубусе, в него же можно установить цифровую камеру (приобретается отдельно). Окулярные тубусы вращаются на 360° для подстройки высоты выходного зрачка под рост наблюдателя. Оптика микроскопа рассчитана на бесконечность, в базовой комплектации наблюдения ведутся на увеличении от 40 до 1000 крат. С опциональными окулярами верхний предел кратности повышается до 1500х, 1600х или 2000х. Система освещения Для освещения рабочей области используется светодиод мощностью 3 Вт с долгим сроком работы – около 50 000 часов. Изменение яркости освещения не изменяет его цветовую температуру. Благодаря наличию полевой диафрагмы можно использовать метод Кёлера при настройке освещения. А в специальный слот конденсора можно устанавливать слайдеры: темного поля или фазового контраста. Использование слайдеров ускоряет переключение между разными методами исследования и делает работу с микроскопом более удобной. Механика У предметного столика нет выдвижной рейки, а препаратоводитель можно снять при ручном сканировании. Перемещение образца по столику осуществляется плавно. В нижней части корпуса находятся коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки. Для грубой фокусировки предусмотрены регулировка жесткости хода и блокировка. Фокусировочный механизм отзывчивый, при настройке не требуются лишние усилия. Аксессуары В линейку аксессуаров, совместимых с микроскопом MAGUS Bio 230BL, входят: конденсоры темного поля, окуляры, объективы, устройства для исследований в поляризованном свете и с использованием фазового контраста, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности: • Микроскоп-бинокуляр с настройкой высоты окулярных тубусов под рост наблюдателя (вращение на 360°) • Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе, возможность установки в него цифровой камеры • Ахроматическая оптика с корректировкой на бесконечность, 5-гнездный револьвер • Источник проходящего света – светодиод 3 Вт с регулировкой яркости и питанием от сети • Возможность настройки освещения по Кёлеру благодаря наличию полевой диафрагмы • Поддержка установки темнопольного и фазового слайдеров в слот конденсора • Коаксиальный механизм фокусировки, грубая и тонкая настройка, блокировка и настройка жесткости для грубой фокусировки • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Бинокулярная визуальная насадка • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/18 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой • Окуляр 15х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60x/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Адаптер C-mount • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1500/1600/2000) Окуляры: 10х/18, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10х/20 мм со шкалой, 15x/11 мм, 16x/11 мм, 20x/11 мм) Объективы: ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Тип лампы подсветки: 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 99990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 10,0 | 43,1x27,1x63
146951 | 82894 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82894_magus-bio-230t-microscope_18.jpg | [5 empty] | Биологический микроскоп MAGUS Bio 230T – это тринокулярная модель с ахроматической оптикой и галогенной подсветкой. Предназначен для изучения биологических срезов и мазков по методу светлого поля. Подходит как для рутинной лабораторной работы, так и для научных исследований. С дополнительными аксессуарами можно использовать больше методов исследований: темнопольный, фазовый контраст, поляризацию. | Биологический микроскоп MAGUS Bio 230T – это тринокулярная модель с ахроматической оптикой и галогенной подсветкой. Предназначен для изучения биологических срезов и мазков по методу светлого поля. Подходит как для рутинной лабораторной работы, так и для научных исследований. С дополнительными аксессуарами можно использовать больше методов исследований: темнопольный, фазовый контраст, поляризацию. Оптическая схема Преимущество тринокулярной насадки в том, что у нее есть отдельный визуальный канал для установки цифровой камеры. Он расположен вертикально, поэтому камера более устойчива. Камера не включена в комплектацию и может быть приобретена отдельно. Окулярные тубусы можно вращать на 360° для подстройки высоты выходного зрачка под разный рост. На правом окуляре есть диоптрийная подвижка. 5-гнездное револьверное устройство повернуто «от наблюдателя», поэтому пространство над столиком свободно, а введенный в ход лучей объектив хорошо виден. После установки комплектных объективов одно гнездо остается свободным, оно используется для установки опционального объектива. Оптика скорректирована на бесконечность и дает увеличение от 40 до 1000 крат в комплектации «из коробки». Дополнительные окуляры повышают верхний предел кратности до 1500, 1600 и даже 2000 крат. Система освещения Наблюдения ведутся в проходящем свете, источником освещения выступает 30-ваттная галогенная лампа. Ее мощности достаточно для получения яркого и контрастного изображения на любом объективе не только в светлом поле, но также в фазовом контрасте и в темном поле. Свет теплого спектра меньше утомляет зрение, а, значит, способствует более продуктивной работе в течение длительного времени. Тонкую настройку освещения выполняют при помощи апертурной диафрагмы конденсора и полевой диафрагмы. Настройка освещения по Кёлеру значительно повышает яркость и читаемость изображения. В конденсоре Аббе, положение которого можно регулировать в двух плоскостях (вертикаль/горизонталь), есть слот для установки слайдера: темнопольного или фазового на выбор. С помощью слайдера переключение между методами наблюдений осуществляется быстрее и удобнее. Механика Предметный столик без выдвижной рейки удобен для работы. Перемещение препарата под объективом происходит плавно. Препаратоводитель можно снять, если это необходимо. Настройку резкости можно проводить грубо или точно, есть настройка жесткости хода и блокировка для грубой фокусировки. Рукоятки настройки расположены по обе стороны корпуса коаксиально. Так как они находятся близко к основанию микроскопа, руки во время работы не нужно держать на весу – можно свободно положить их на стол. Ход фокусировки плавный, регулировка не требует усилий. Аксессуары Для микроскопа MAGUS Bio 230T разработаны полностью совместимые окуляры, объективы, конденсоры темного поля, устройства простой поляризации и фазового контраста, цифровые камеры. С их помощью можно максимально расширить возможности микроскопа. Основные особенности: • Тринокулярная насадка, вращение окулярных тубусов на 360° для регулировки высоты выходного зрачка • Отдельный визуальный узел для установки цифровой камеры, диоптрийная коррекция на левом окулярном тубусе • Объективы-ахроматы, корректировка на бесконечность, револьвер на 5 объективов • Проходящий свет, галогенный осветитель мощностью 30 Вт, полевая диафрагма для настройки освещения по Кёлеру • Конденсор Аббе со слотом для фазового или темнопольного слайдера • Грубая и точная фокусировка – рукоятки расположены коаксиально, есть механизмы блокировки и регулировки жесткости для грубой фокусировки • Большой выбор дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/18 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой • Окуляр 15х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60x/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1500/1600/2000) Окуляры: 10х/18, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10х/20 мм со шкалой, 15x/11 мм, 16x/11 мм, 20x/11 мм) Объективы: ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт, цоколь G4 Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 119990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 10,5 | 43,1x27,1x63
147322 | 83007 | Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D230TL LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_24.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83007_magus-bio-d230tl-lcd-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. Цифровая камера Цифровая HDMI-камера MAGUS CHD10 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Камера автономная, не требует подключения к компьютеру и установки дополнительных программ. Для получения изображения камеру присоединяют непосредственно к телевизору, монитору или проектору. Интерфейс HDMI обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Видеозапись ведется с частотой 60 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное гнездо револьвера для установки дополнительного объектива, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей, пространство над столиком свободно. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. Конденсор Аббе Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или слайдера фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. Источник света Светодиод 3 Вт обеспечивает постоянство цветовой температуры при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, устройства для работы по методу темного поля, фазового контраста и поляризации, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением высоты взора • Осветитель – экономичный светодиод 3 Вт с долгим сроком работы • Эргономичная конструкция для удобства длительной работы • Широкая линейка полностью совместимых дополнительных аксессуаров • Ручка для переноски микроскопа Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ • Интерфейс HDMI для высокой и стабильной скорости передачи информации • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Встроенное программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD10 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/18 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой • Окуляр 15х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60x/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg Видео: *.h264, *.mp4 Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1500/1600/2000) Окуляры: 10х/18, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10х/20 мм со шкалой, 15x/11 мм, 16x/11 мм, 20x/11 мм) Объективы: ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis CMOS, цветной, 1/2,8" (5,57x3,13 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1300 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920x1080 (HDMI) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: не требует подключения к компьютеру Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Максимальное разрешение: 1920х1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно | 199990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 12,65 | 43,1x27,1x63
147323 | 83009 | Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D250T LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_28.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83009_magus-bio-d250t-lcd-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. Цифровая камера Цифровая HDMI-камера MAGUS CHD10 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Камера автономная, не требует подключения к компьютеру и установки дополнительных программ. Для получения изображения камеру присоединяют непосредственно к телевизору, монитору или проектору. Интерфейс HDMI обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Видеозапись ведется с частотой 60 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное гнездо револьвера для установки дополнительного объектива, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей, пространство над столиком свободно. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы.. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. Конденсор Аббе Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или слайдера фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. Источник света Галогенная лампа излучает теплые тона, привычные для глаз. Замена лампы требует минимум усилий. 30-ваттная лампа излучает достаточную яркость для работы на всех объективах по методу светлого поля, темного поля и фазового контраста. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, устройства для работы по методу темного поля, фазового контраста и поляризации, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением высоты взора • Осветитель – мощная галогенная лампа 30 Вт для яркого естественного освещения • Эргономичная конструкция для удобства длительной работы • Широкая линейка полностью совместимых дополнительных аксессуаров • Ручка для переноски микроскопа Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ • Интерфейс HDMI для высокой и стабильной скорости передачи информации • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Встроенное программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD10 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60х/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg Видео: *.h264, *.mp4 Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14; 15х/15; 20х/12; 25х/9) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20х/0,40; 60хs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 21 (4x); 5 (10x); 0,66 (40xs); 0,36 (100xs); 8,8 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis CMOS, цветной, 1/2,8" (5,57x3,13 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1300 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920x1080 (HDMI) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: не требует подключения к компьютеру Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 1920х1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт, цоколь G4 Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно | 259990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 12,65 | 43,1x27,1x63
147324 | 83011 | Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D250TL LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_27.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83011_magus-bio-d250tl-lcd-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. Цифровая камера Цифровая HDMI-камера MAGUS CHD10 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Камера автономная, не требует подключения к компьютеру и установки дополнительных программ. Для получения изображения камеру присоединяют непосредственно к телевизору, монитору или проектору. Интерфейс HDMI обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Видеозапись ведется с частотой 60 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное гнездо револьвера для установки дополнительного объектива, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей, пространство над столиком свободно. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы.. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. Конденсор Аббе Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или слайдера фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. Источник света Светодиод 3 Вт обеспечивает постоянство цветовой температуры при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, устройства для работы по методу темного поля, фазового контраста и поляризации, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением высоты взора • Осветитель – экономичный светодиод 3 Вт с долгим сроком работы • Эргономичная конструкция для удобства длительной работы • Широкая линейка полностью совместимых дополнительных аксессуаров • Ручка для переноски микроскопа Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ • Интерфейс HDMI для высокой и стабильной скорости передачи информации • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Встроенное программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD10 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60х/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg Видео: *.h264, *.mp4 Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14; 15х/15; 20х/12; 25х/9) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20х/0,40; 60хs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 21 (4x); 5 (10x); 0,66 (40xs); 0,36 (100xs); 8,8 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis CMOS, цветной, 1/2,8" (5,57x3,13 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1300 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920x1080 (HDMI) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: не требует подключения к компьютеру Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 1920х1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно | 259990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 12,65 | 43,1x27,1x63
147325 | 83013 | Микроскоп биологический инвертированный цифровой MAGUS Bio VD300 LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83013_magus-bio-vd300-lcd-microscope-digital_16.jpg | [6 empty] | Микроскоп предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде. Инвертированная конструкция микроскопа предполагает использование чашек Петри, многолуночных планшетов, флаконов, роллерных бутылей и колб высотой до 70 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Наблюдения ведутся в проходящем свете, методы исследования – светлое поле и фазовый контраст. Микроскоп применяется для обучения в вузах, рутинной лабораторной работы и научных исследований. Области науки: медицина, биотехнология, биология, вирусология, сельское хозяйство, экология, токсикология, фармакология и другие. | Микроскоп предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде. Инвертированная конструкция микроскопа предполагает использование чашек Петри, многолуночных планшетов, флаконов, роллерных бутылей и колб высотой до 70 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Наблюдения ведутся в проходящем свете, методы исследования – светлое поле и фазовый контраст. Микроскоп применяется для обучения в вузах, рутинной лабораторной работы и научных исследований. Области науки: медицина, биотехнология, биология, вирусология, сельское хозяйство, экология, токсикология, фармакология и другие. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CHD30 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Она обладает высокой светочувствительностью, подходит для работы в свете люминесценции, имеет функцию автоматической фокусировки. Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi. Видеозапись ведется с частотой 60 или 25 кадров в секунду в зависимости от интерфейса подключения. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Оптика тринокулярной визуальной насадки рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Деление светового потока 50/50. Револьверное устройство Револьвер на 4 объектива установлен на штатив под столиком. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием скорректированы на толщину дна посуды 1,2 мм. 3 объектива используются для работы по методу светлого поля и один объектив – для работы по методу фазового контраста. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик На неподвижный предметный столик установлен специальный механизм для перемещения лабораторной посуды в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Плавное тонкое перемещение объекта обеспечит точность исследований – ни один участок исследуемого объекта не будет пропущен. Ручка перемещения низкая, поэтому пользователь не напрягает кисть правой руки. В комплект микроскопа входят три держателя чашек под разные размеры посуды. Конденсор В конденсор установлен слайдер фазового контраста. Фазовые кольца центрируются. Использование слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. Источник света Светодиод мощности 9 Вт обеспечивает яркое освещение объекта, достаточное для работы по методу светлого поля и фазового контраста на всех объективах. Цветовая температура не меняется при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные фазовые объективы 20х и 40х примеряются для исследований неконтрастных объектов размером 0,7 мкм и 0,4 мкм. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследования окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде – чашках Петри, колбах, планшетах • Методы исследования – светлое поле и фазовый контраст • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры; деление светового потока 50/50 • Осветитель проходящего света – экономичный светодиод 9 Вт со сроком службы до 50 000 часов • Конденсор со слайдером фазового контраста, фазовые кольца центрируются • На предметный столик установлен механизм перемещения посуды по осям X и Y, держатели чашек в комплекте • Дополнительные аксессуары Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейс Wi-Fi • Автофокус при работе в HDMI-режиме упрощает настройку резкости изображения • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 кадров в секунду через HDMI – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • 25 кадров в секунду через Wi-Fi – достаточно для настройки фокуса и обработки изображений в программе • Цветной CMOS-сенсор SONY – низкий уровень шума и высокая светочувствительность • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD30 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, конденсором со слотом для слайдера фазового контраста и револьвером объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 4,27 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 10х/0,25 фазовый WD 4,27 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Слайдер фазового контраста с центрируемыми фазовыми кольцами • Механическое устройство перемещения образца. • Держатель чашек (3 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 20х/0,40 фазовый WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 40x/0,60 фазовый WD 3,5 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg Видео: *.asf Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL 10x/0,25, PL 20х/0,40, PL 40x/0,60, PHP2 10х/0,25 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10, PHP2 20х/0,40 фазовый, PHP2 40x/0,60 фазовый) Рабочее расстояние, мм: 21,0 (4x); 4,27 (10x); 8,0 (20х); 3,5 (40x) Предметный столик, мм: неподвижный, с механическим устройством перемещения образца; держатели чашек: 29x77 мм, O90 мм; 34x77,5 мм, O68,5 мм; 57x82 мм, O60 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/112 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 70 мм; с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера фазового контраста Диафрагма: регулируемая апертурная Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis CMOS, цветной, 1/1,9" (7,20х4,05 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1120 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920х1080 (HDMI); 25@1920х1080 (Wi-Fi) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 1920х1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 9 Вт Фазово-контрастное устройство: слайдер фазового контраста для объектива 10х с центрируемым фазовым кольцом Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Автофокус: 1 Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 4 объектива Расположение подсветки: нижняя | 439990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 20,75 | 64,7x42,7x67
147326 | 83015 | Микроскоп биологический инвертированный цифровой MAGUS Bio VD350 LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_23.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83015_magus-bio-vd350-lcd-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде. Инвертированная конструкция микроскопа предполагает использование чашек Петри, многолуночных планшетов, флаконов, роллерных бутылей и колб высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Отклоняемый штатив осветителя позволяет наблюдать клеточные культуры в высоких чашках Петри либо в цилиндрических колбах до 165 мм. Наблюдения ведутся в проходящем свете, методы исследования – светлое поле и фазовый контраст. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп применяется для обучения в вузах, рутинной лабораторной работы и научных исследований. Области науки: медицина, биотехнология, биология, вирусология, сельское хозяйство, экология, токсикология, фармакология и другие. | Микроскоп предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде. Инвертированная конструкция микроскопа предполагает использование чашек Петри, многолуночных планшетов, флаконов, роллерных бутылей и колб высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Отклоняемый штатив осветителя позволяет наблюдать клеточные культуры в высоких чашках Петри либо в цилиндрических колбах до 165 мм. Наблюдения ведутся в проходящем свете, методы исследования – светлое поле и фазовый контраст. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп применяется для обучения в вузах, рутинной лабораторной работы и научных исследований. Области науки: медицина, биотехнология, биология, вирусология, сельское хозяйство, экология, токсикология, фармакология и другие. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CHD30 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Она обладает высокой светочувствительностью, подходит для работы в свете люминесценции, имеет функцию автоматической фокусировки. Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi. Видеозапись ведется с частотой 60 или 25 кадров в секунду в зависимости от интерфейса подключения. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Оптическая длина тубуса – бесконечность. Во время сборки микроскопа пользователь разворачивает тубусы насадки на 180° и выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Визуальная насадка тринокулярная. Монитор устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровая камера в боковой канал визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке переключается 50/50 (канал визуализации открыт) или 100/0 (канал визуализации закрыт), на корпусе – 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов установлен на штатив под столиком. В свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный фазовый объектив, который позволит получить еще одно увеличение для фазово-контрастного метода исследований. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием скорректированы на толщину дна посуды 1,2 мм. 3 объектива используются для работы по методу светлого поля и один объектив – для работы по методу фазового контраста. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик На неподвижный предметный столик установлен специальный механизм для перемещения лабораторной посуды в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Плавное тонкое перемещение объекта обеспечит точность исследований – ни один участок исследуемого объекта не будет пропущен. Ручка перемещения низкая, поэтому пользователь не напрягает кисть правой руки. В комплект микроскопа входят четыре держателя чашек под разные размеры посуды. Конденсор Фазово-контрастный конденсор с 4 положениями: свободное отверстие используется для наблюдений в светлом поле, три с фазовыми вставками – для работы на фазовых объективах с увеличениями 10х, 20х и 40х. Фазовые кольца центрируются. Быстрое и интуитивно понятное переключение с одного метода исследования на другой экономит время и упрощает работу исследователя. Источник света Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа излучает достаточную яркость для работы на всех объективах по методу светлого поля и фазового контраста. Освещение по Кёлеру Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные фазовые объективы 20х и 40х примеряются для исследований неконтрастных объектов размером 0,7 мкм и 0,4 мкм. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследования окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде – чашках Петри, колбах, планшетах • Методы исследования – светлое поле и фазовый контраст; освещение по Кёлеру • Отклоняемый штатив для работы с посудой высотой до 165 мм • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью изменения высоты взора • Два независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус • визуальной насадки и боковой канал визуализации на корпусе; переключение светового потока на тринокулярной насадке – 50/50 и 100/0, на корпусе – 100/0 и 0/100 • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель проходящего света для яркого естественного освещения • Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска для быстрой и удобной смены метода исследования • На предметный столик установлен механизм перемещения посуды по осям X и Y, держатели чашек в комплекте • Дополнительные аксессуары Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейс Wi-Fi • Автофокус при работе в HDMI-режиме упрощает настройку резкости изображения • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 кадров в секунду через HDMI – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • 25 кадров в секунду через Wi-Fi – достаточно для настройки фокуса и обработки изображений в программе • Цветной CMOS-сенсор SONY – низкий уровень шума и высокая светочувствительность • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD30 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора, револьвером объективов объективов и каналом визуализации • Фазово-контрастный конденсор • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 10х/0,25 фазовый WD 4,27 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 4,27 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Круглая стеклянная вставка • Механическое устройство перемещения образца. • Держатель чашек (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 20х/0,40 фазовый WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 40x/0,60 фазовый WD 3,5 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg Видео: *.asf Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL 10x/0,25, PL 20х/0,40, PL 40x/0,60, PHP2 10х/0,25 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10, PHP2 20х/0,40 фазовый, PHP2 40x/0,60 фазовый) Рабочее расстояние, мм: 21,0 (4x); 4,27 (10x); 8,0 (20х); 3,5 (40x) Предметный столик, мм: 227x208, неподвижный, со стеклянной вставкой O118 мм и механическим устройством перемещения образца; держатели чашек: 86x129,5, O90 мм; 34x77,5 мм, O68,5 мм; 57x82 мм, O60 мм; 29x77,5 мм, O35 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/114 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis CMOS, цветной, 1/1,9" (7,20х4,05 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1120 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920х1080 (HDMI); 25@1920х1080 (Wi-Fi) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 1920х1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Фазово-контрастное устройство: фазово-контрастный конденсор (по типу вращающегося диска) со свободным отверстием и фазовыми вставками для объективов 10х, 20х и 40х; центрирующий вспомогательный микроскоп Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Автофокус: 1 Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) | 499990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 22,25 | 49,5x34,5x73
147277 | 83004 | Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D230T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_22.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83004_magus-bio-d230t-microscope-digital_21.jpg |  | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CDF10 разработана для работы по методам светлого и темного поля. Она отличается низким уровнем шума и высокой светочувствительностью. Камера оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс) при работе на объективах 40х, 60х и 100х. Видеозапись ведется с частотой 125 кадров в секунду при максимальном разрешении. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное гнездо револьвера для установки дополнительного объектива, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей, пространство над столиком свободно. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. Конденсор Аббе Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или слайдера фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. Источник света Галогенная лампа излучает теплые тона, привычные для глаз. Замена лампы требует минимум усилий. 30-ваттная лампа излучает достаточную яркость для работы на всех объективах по методу светлого поля, темного поля и фазового контраста. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, устройства для работы по методу темного поля, фазового контраста и поляризации, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением высоты взора • Осветитель – мощная галогенная лампа 30 Вт для яркого естественного освещения • Эргономичная конструкция для удобства длительной работы • Широкая линейка полностью совместимых дополнительных аксессуаров • Ручка для переноски микроскопа Основные особенности камеры: • Для работы в светлом и темном поле на объективах 40х, 60х и 100х; самая бюджетная камера для темного поля, которая использует сенсор с большим пикселем • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор • 125 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CDF10 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/18 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой • Окуляр 15х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60x/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1500/1600/2000) Окуляры: 10х/18, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10х/20 мм со шкалой, 15x/11 мм, 16x/11 мм, 20x/11 мм) Объективы: ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/2" (7,2x4,05 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 2350 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 125@1920x1080 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Максимальное разрешение: 1920x1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт, цоколь G4 Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов | 179990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 11,1 | 43,1x27,1x63
147278 | 83006 | Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D230TL | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83006_magus-bio-d230tl-microscope-digital_20.jpg |  |  | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CDF10 разработана для работы по методам светлого и темного поля. Она отличается низким уровнем шума и высокой светочувствительностью. Камера оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс) при работе на объективах 40х, 60х и 100х. Видеозапись ведется с частотой 125 кадров в секунду при максимальном разрешении. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное гнездо револьвера для установки дополнительного объектива, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей, пространство над столиком свободно. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. Конденсор Аббе Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или слайдера фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. Источник света Светодиод 3 Вт обеспечивает постоянство цветовой температуры при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, устройства для работы по методу темного поля, фазового контраста и поляризации, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением высоты взора • Осветитель – экономичный светодиод 3 Вт с долгим сроком работы • Эргономичная конструкция для удобства длительной работы • Широкая линейка полностью совместимых дополнительных аксессуаров • Ручка для переноски микроскопа Основные особенности камеры: • Для работы в светлом и темном поле на объективах 40х, 60х и 100х; самая бюджетная камера для темного поля, которая использует сенсор с большим пикселем • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор • 125 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CDF10 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/18 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой • Окуляр 15х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60x/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1500/1600/2000) Окуляры: 10х/18, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10х/20 мм со шкалой, 15x/11 мм, 16x/11 мм, 20x/11 мм) Объективы: ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/2" (7,2x4,05 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 2350 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 125@1920x1080 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Максимальное разрешение: 1920x1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) | 179990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 11,1 | 43,1x27,1x63
147279 | 83008 | Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D250T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_25.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83008_magus-bio-d250t-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CDF50 разработана для работы по методам светлого и темного поля. Она отличается низким уровнем шума и высокой светочувствительностью. Камера оснащена сенсором 2,1 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс) при работе на объективах 40х, 60х и 100х. Видеозапись ведется с частотой 96 кадров в секунду в максимальном разрешении. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное гнездо револьвера для установки дополнительного объектива, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей, пространство над столиком свободно. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы.. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. Конденсор Аббе Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или слайдера фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. Источник света Галогенная лампа излучает теплые тона, привычные для глаз. Замена лампы требует минимум усилий. 30-ваттная лампа излучает достаточную яркость для работы на всех объективах по методу светлого поля, темного поля и фазового контраста. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, устройства для работы по методу темного поля, фазового контраста и поляризации, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением высоты взора • Осветитель – мощная галогенная лампа 30 Вт для яркого естественного освещения • Эргономичная конструкция для удобства длительной работы • Широкая линейка полностью совместимых дополнительных аксессуаров • Ручка для переноски микроскопа Основные особенности камеры: • Для работы в светлом и темном поле на объективах 40х, 60х и 100х; камера с большим пикселем и светочувствительностью 8935 мВ при 1/30 с для работы в темном поле на большом увеличении • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор • 96 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CDF50 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60х/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14; 15х/15; 20х/12; 25х/9) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20х/0,40; 60хs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 21 (4x); 5 (10x); 0,66 (40xs); 0,36 (100xs); 8,8 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2,1 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,2" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 8935 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 96@1920x1080 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 1920x1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт, цоколь G4 Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Расположение подсветки: нижняя | 269990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 11,1 | 43,1x27,1x63
147280 | 83010 | Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D250TL | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_24.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83010_magus-bio-d250tl-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. | Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CDF50 разработана для работы по методам светлого и темного поля. Она отличается низким уровнем шума и высокой светочувствительностью. Камера оснащена сенсором 2,1 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс) при работе на объективах 40х, 60х и 100х. Видеозапись ведется с частотой 96 кадров в секунду в максимальном разрешении. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное гнездо револьвера для установки дополнительного объектива, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей, пространство над столиком свободно. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы.. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. Конденсор Аббе Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или слайдера фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. Источник света Светодиод 3 Вт обеспечивает постоянство цветовой температуры при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, устройства для работы по методу темного поля, фазового контраста и поляризации, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением высоты взора • Осветитель – экономичный светодиод 3 Вт с долгим сроком работы • Эргономичная конструкция для удобства длительной работы • Широкая линейка полностью совместимых дополнительных аксессуаров • Ручка для переноски микроскопа Основные особенности камеры: • Для работы в светлом и темном поле на объективах 40х, 60х и 100х; камера с большим пикселем и светочувствительностью 8935 мВ при 1/30 с для работы в темном поле на большом увеличении • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор • 96 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CDF50 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60х/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14; 15х/15; 20х/12; 25х/9) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20х/0,40; 60хs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 21 (4x); 5 (10x); 0,66 (40xs); 0,36 (100xs); 8,8 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2,1 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,2" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 8935 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 96@1920x1080 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 1920x1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) | 269990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 11,1 | 43,1x27,1x63
147281 | 83012 | Микроскоп биологический инвертированный цифровой MAGUS Bio VD300 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83012_magus-bio-vd300-microscope-digital_14.jpg | [8 empty] | Микроскоп предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде. Инвертированная конструкция микроскопа предполагает использование чашек Петри, многолуночных планшетов, флаконов, роллерных бутылей и колб высотой до 70 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Наблюдения ведутся в проходящем свете, методы исследования – светлое поле и фазовый контраст. Микроскоп применяется для обучения в вузах, рутинной лабораторной работы и научных исследований. Области науки: медицина, биотехнология, биология, вирусология, сельское хозяйство, экология, токсикология, фармакология и другие. | Микроскоп предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде. Инвертированная конструкция микроскопа предполагает использование чашек Петри, многолуночных планшетов, флаконов, роллерных бутылей и колб высотой до 70 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Наблюдения ведутся в проходящем свете, методы исследования – светлое поле и фазовый контраст. Микроскоп применяется для обучения в вузах, рутинной лабораторной работы и научных исследований. Области науки: медицина, биотехнология, биология, вирусология, сельское хозяйство, экология, токсикология, фармакология и другие. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CDF30 разработана для работы по методам светлого и темного поля. Она отличается низким уровнем шума и высокой светочувствительностью. Камера оснащена сенсором 8,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс), на котором хорошо видны совсем мелкие детали объектов и их структур. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х и 20х, а также со стереомикроскопом. При максимальном разрешении видеозапись ведется с частотой 45 кадров в секунду. Этого достаточно для проведения демонстраций в аудитории, точной настройки фокуса микроскопа, записи быстротекущих процессов и наблюдения за подвижными объектами. При разрешении Full HD (1920x1080 пикс) частота увеличивается до 70 кадров в секунду. Переходы между кадрами становятся мягче, камера фиксирует совсем малые перемещения препарата. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Оптика тринокулярной визуальной насадки рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Деление светового потока 50/50. Револьверное устройство Револьвер на 4 объектива установлен на штатив под столиком. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием скорректированы на толщину дна посуды 1,2 мм. 3 объектива используются для работы по методу светлого поля и один объектив – для работы по методу фазового контраста. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик На неподвижный предметный столик установлен специальный механизм для перемещения лабораторной посуды в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Плавное тонкое перемещение объекта обеспечит точность исследований – ни один участок исследуемого объекта не будет пропущен. Ручка перемещения низкая, поэтому пользователь не напрягает кисть правой руки. В комплект микроскопа входят три держателя чашек под разные размеры посуды. Конденсор В конденсор установлен слайдер фазового контраста. Фазовые кольца центрируются. Использование слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. Источник света Светодиод мощности 9 Вт обеспечивает яркое освещение объекта, достаточное для работы по методу светлого поля и фазового контраста на всех объективах. Цветовая температура не меняется при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные фазовые объективы 20х и 40х примеряются для исследований неконтрастных объектов размером 0,7 мкм и 0,4 мкм. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследования окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде – чашках Петри, колбах, планшетах • Методы исследования – светлое поле и фазовый контраст • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры; деление светового потока 50/50 • Осветитель проходящего света – экономичный светодиод 9 Вт со сроком службы до 50 000 часов • Конденсор со слайдером фазового контраста, фазовые кольца центрируются • На предметный столик установлен механизм перемещения посуды по осям X и Y, держатели чашек в комплекте • Дополнительные аксессуары Основные особенности камеры: • 4К-камера для работы в светлом и темном поле на объективах 4х, 10х и 20х, а также со стереомикроскопом: чем больше разрешение, тем больше мелких деталей в изображении • 45 кадров в секунду при разрешении 4К, 70 кадров в секунду при разрешении Full HD – удобно настраивать фокус, проводить демонстрации в аудитории, наблюдать подвижные объекты, записывать видео; перемещения препарата видны без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CDF30 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, конденсором со слотом для слайдера фазового контраста и револьвером объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 4,27 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 10х/0,25 фазовый WD 4,27 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Слайдер фазового контраста с центрируемыми фазовыми кольцами • Механическое устройство перемещения образца. • Держатель чашек (3 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 20х/0,40 фазовый WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 40x/0,60 фазовый WD 3,5 мм • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL 10x/0,25, PL 20х/0,40, PL 40x/0,60, PHP2 10х/0,25 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10, PHP2 20х/0,40 фазовый, PHP2 40x/0,60 фазовый) Рабочее расстояние, мм: 21,0 (4x); 4,27 (10x); 8,0 (20х); 3,5 (40x) Предметный столик, мм: неподвижный, с механическим устройством перемещения образца; держатели чашек: 29x77 мм, O90 мм; 34x77,5 мм, O68,5 мм; 57x82 мм, O60 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/112 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 70 мм; с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера фазового контраста Диафрагма: регулируемая апертурная Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 8,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,2" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 5970 мВ/люкс/с Кадровая частота: 45@3840x2160; 70@1920x1080 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 9 Вт Фазово-контрастное устройство: слайдер фазового контраста для объектива 10х с центрируемым фазовым кольцом Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Револьверное устройство: на 4 объектива Расположение подсветки: нижняя | 399990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 18,6 | 64,7x42,7x67
147282 | 83014 | Микроскоп биологический инвертированный цифровой MAGUS Bio VD350 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_23.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_22.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83014_magus-bio-vd350-microscope-digital_21.jpg | Микроскоп предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде. Инвертированная конструкция микроскопа предполагает использование чашек Петри, многолуночных планшетов, флаконов, роллерных бутылей и колб высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Отклоняемый штатив осветителя позволяет наблюдать клеточные культуры в высоких чашках Петри либо в цилиндрических колбах до 165 мм. Наблюдения ведутся в проходящем свете, методы исследования – светлое поле и фазовый контраст. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп применяется для обучения в вузах, рутинной лабораторной работы и научных исследований. Области науки: медицина, биотехнология, биология, вирусология, сельское хозяйство, экология, токсикология, фармакология и другие. | Микроскоп предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде. Инвертированная конструкция микроскопа предполагает использование чашек Петри, многолуночных планшетов, флаконов, роллерных бутылей и колб высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Отклоняемый штатив осветителя позволяет наблюдать клеточные культуры в высоких чашках Петри либо в цилиндрических колбах до 165 мм. Наблюдения ведутся в проходящем свете, методы исследования – светлое поле и фазовый контраст. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп применяется для обучения в вузах, рутинной лабораторной работы и научных исследований. Области науки: медицина, биотехнология, биология, вирусология, сельское хозяйство, экология, токсикология, фармакология и другие. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CDF30 разработана для работы по методам светлого и темного поля. Она отличается низким уровнем шума и высокой светочувствительностью. Камера оснащена сенсором 8,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс), на котором хорошо видны совсем мелкие детали объектов и их структур. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х и 20х, а также со стереомикроскопом. При максимальном разрешении видеозапись ведется с частотой 45 кадров в секунду. Этого достаточно для проведения демонстраций в аудитории, точной настройки фокуса микроскопа, записи быстротекущих процессов и наблюдения за подвижными объектами. При разрешении Full HD (1920x1080 пикс) частота увеличивается до 70 кадров в секунду. Переходы между кадрами становятся мягче, камера фиксирует совсем малые перемещения препарата. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Оптическая длина тубуса – бесконечность. Во время сборки микроскопа пользователь разворачивает тубусы насадки на 180° и выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Визуальная насадка тринокулярная. Монитор устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровая камера в боковой канал визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке переключается 50/50 (канал визуализации открыт) или 100/0 (канал визуализации закрыт), на корпусе – 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов установлен на штатив под столиком. В свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный фазовый объектив, который позволит получить еще одно увеличение для фазово-контрастного метода исследований. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием скорректированы на толщину дна посуды 1,2 мм. 3 объектива используются для работы по методу светлого поля и один объектив – для работы по методу фазового контраста. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик На неподвижный предметный столик установлен специальный механизм для перемещения лабораторной посуды в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Плавное тонкое перемещение объекта обеспечит точность исследований – ни один участок исследуемого объекта не будет пропущен. Ручка перемещения низкая, поэтому пользователь не напрягает кисть правой руки. В комплект микроскопа входят четыре держателя чашек под разные размеры посуды. Конденсор Фазово-контрастный конденсор с 4 положениями: свободное отверстие используется для наблюдений в светлом поле, три с фазовыми вставками – для работы на фазовых объективах с увеличениями 10х, 20х и 40х. Фазовые кольца центрируются. Быстрое и интуитивно понятное переключение с одного метода исследования на другой экономит время и упрощает работу исследователя. Источник света Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа излучает достаточную яркость для работы на всех объективах по методу светлого поля и фазового контраста. Освещение по Кёлеру Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные фазовые объективы 20х и 40х примеряются для исследований неконтрастных объектов размером 0,7 мкм и 0,4 мкм. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследования окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде – чашках Петри, колбах, планшетах • Методы исследования – светлое поле и фазовый контраст; освещение по Кёлеру • Отклоняемый штатив для работы с посудой высотой до 165 мм • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью изменения высоты взора • Два независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус визуальной насадки и боковой канал визуализации на корпусе; переключение светового потока на тринокулярной насадке – 50/50 и 100/0, на корпусе – 100/0 и 0/100 • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель проходящего света для яркого естественного освещения • Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска для быстрой и удобной смены метода исследования • На предметный столик установлен механизм перемещения посуды по осям X и Y, держатели чашек в комплекте • Дополнительные аксессуары Основные особенности камеры: • 4К-камера для работы в светлом и темном поле на объективах 4х, 10х и 20х, а также со стереомикроскопом: чем больше разрешение, тем больше мелких деталей в изображении • 45 кадров в секунду при разрешении 4К, 70 кадров в секунду при разрешении Full HD – удобно настраивать фокус, проводить демонстрации в аудитории, наблюдать подвижные объекты, записывать видео; перемещения препарата видны без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CDF30 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора, револьвером объективов объективов и каналом визуализации • Фазово-контрастный конденсор • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 10х/0,25 фазовый WD 4,27 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 4,27 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Круглая стеклянная вставка • Механическое устройство перемещения образца. • Держатель чашек (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 20х/0,40 фазовый WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 40x/0,60 фазовый WD 3,5 мм • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL 10x/0,25, PL 20х/0,40, PL 40x/0,60, PHP2 10х/0,25 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10, PHP2 20х/0,40 фазовый, PHP2 40x/0,60 фазовый) Рабочее расстояние, мм: 21,0 (4x); 4,27 (10x); 8,0 (20х); 3,5 (40x) Предметный столик, мм: 227x208, неподвижный, со стеклянной вставкой O118 мм и механическим устройством перемещения образца; держатели чашек: 86x129,5, O90 мм; 34x77,5 мм, O68,5 мм; 57x82 мм, O60 мм; 29x77,5 мм, O35 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/114 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 8,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,2" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 5970 мВ/люкс/с Кадровая частота: 45@3840x2160; 70@1920x1080 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Фазово-контрастное устройство: фазово-контрастный конденсор (по типу вращающегося диска) со свободным отверстием и фазовыми вставками для объективов 10х, 20х и 40х; центрирующий вспомогательный микроскоп Диапазон увеличения: от 200х до 800х | 449990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 20,1 | 49,5x34,5x73
146949 | 82892 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82892_magus-bio-230b-microscope_19.jpg |  |  |  |  | Биологический микроскоп MAGUS Bio 230B с ахроматической оптикой и галогенной подсветкой предназначен для наблюдения тонких биологических образцов в проходящем свете. Метод исследований – светлое поле (в базовой комплектации), при установке дополнительных аксессуаров (приобретаются отдельно) можно использовать методы темного поля, фазово-контрастную микроскопию и поляризованный свет. Микроскоп подходит для лабораторной и научно-исследовательской работы в сферах медицины, биотехнологии, фармацевтики, криминалистики, охраны окружающей среды и проч. | Биологический микроскоп MAGUS Bio 230B с ахроматической оптикой и галогенной подсветкой предназначен для наблюдения тонких биологических образцов в проходящем свете. Метод исследований – светлое поле (в базовой комплектации), при установке дополнительных аксессуаров (приобретаются отдельно) можно использовать методы темного поля, фазово-контрастную микроскопию и поляризованный свет. Микроскоп подходит для лабораторной и научно-исследовательской работы в сферах медицины, биотехнологии, фармацевтики, криминалистики, охраны окружающей среды и проч. Оптическая схема На левом тубусе бинокулярной насадки находится механизм диоптрийной подвижки. Вращение окулярных тубусов на 360° обеспечивает удобство работы для пользователей разного роста. В револьверном устройстве предусмотрено 5 гнезд для установки объективов: 4 ахроматических объектива включены в комплект и 1 объектив можно установить дополнительно. Револьвер повернут «от наблюдателя», т. е. над предметным столиком остается достаточно свободного пространства. В базовой комплектации увеличение микроскопа составляет от 40 до 1000 крат, дополнительные окуляры повышают предел увеличения до 1500, 1600 и даже 2000 крат. Так как оптика скорректирована на бесконечность, в оптический путь можно устанавливать дополнительные компоненты для расширения возможностей микроскопа. Для вывода изображения на монитор компьютера микроскоп оснащают цифровой камерой. Ее устанавливают на место одного из окуляров. Система освещения Лампа мощностью 30 Вт дает яркое освещение, его достаточно для работы на всех объективах, в том числе при использовании методов фазового контраста и темного поля. Галогенный свет приятен для глаз, они не устают при длительной работе с микроскопом. Свет от осветителя проходит через конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Его положение под предметным столиком регулируется как по вертикали, так и по горизонтали: есть регулировка высоты и центрирование. Конденсор дополнен слотом для установки слайдера – фазового или темнопольного. Удобно использовать слайдер, если во время работы надо быстро переключаться между разными методами исследований. В наличии и полевая диафрагма, т. е. для настройки освещения можно применять метод Кёлера. Механика Основная особенность предметного столика – отсутствие выдвижной рейки, которая может создавать неудобство при работе с микроскопом. Здесь она убрана, поэтому эргономика использования выше. Съемный препаратоводитель обеспечивает плавное и точное перемещение образца. Коаксиальное расположение рукояток грубой и тонкой фокусировки удобно для работы: они находятся внизу, поэтому руки можно не держать на весу, а положить на стол. У грубой фокусировки есть механизмы регулировки жесткости и блокировки хода. Сам фокус настраивается без усилий и плавно. Аксессуары Для микроскопа MAGUS Bio 230B предусмотрен большой выбор аксессуаров: окуляры, объективы, устройства для наблюдений методами темного поля, фазового контраста и поляризованного света, цифровые камеры и проч. Они созданы специально для этого микроскопа и значительно расширяют его возможности. Основные особенности: • Бинокуляр с оптикой, рассчитанной на бесконечность • Возможность вращения окулярных тубусов на 360° для подстройки под рост наблюдателя, диоптрийная подвижка на левом тубусе • Револьвер на 5 объективов, 4 ахроматических объектива в комплекте • Грубая и тонкая фокусировка, механизмы настройки жесткости и блокировки хода • Конденсор Аббе и полевая диафрагма, возможность установки слайдеров для наблюдений темнопольным методом или с использованием фазового контраста • Галогенный осветитель 30 Вт, проходящий свет, регулировка яркости, питание от сети 220 В • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Бинокулярная визуальная насадка • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/18 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр (4 шт.) • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой • Окуляр 15х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 60x/0,80 (подпружиненный) • Фазово-контрастное устройство • Фазовый слайдер • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Адаптер C-mount • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1500/1600/2000) Окуляры: 10х/18, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10х/20 мм со шкалой, 15x/11 мм, 16x/11 мм, 20x/11 мм) Объективы: ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) Рабочее расстояние, мм: 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20х); 0,46 (60хs) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт, цоколь G4 Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Габариты, мм: не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 99990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 10,0 | 43,1x27,1x63
147062 | 82907 | Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82907_magus-bio-v350-microscope_17.jpg | [6 empty] | Инвертированный биологический микроскоп MAGUS Bio V350 предназначен для исследований образцов, помещенных в лабораторную посуду, в светлом поле и в фазовом контрасте. Объекты исследования могут быть окрашенными и неокрашенными, для работы можно использовать чашки Петри, колбы, планшеты и прочую посуду высотой до 55 мм (при отклонении штатива осветителя и до 165 мм) и с толщиной дна 1,2 мм. Микроскоп подходит для профессиональной рутинной работы в лаборатории, научных исследований, обучения. | Инвертированный биологический микроскоп MAGUS Bio V350 предназначен для исследований образцов, помещенных в лабораторную посуду, в светлом поле и в фазовом контрасте. Объекты исследования могут быть окрашенными и неокрашенными, для работы можно использовать чашки Петри, колбы, планшеты и прочую посуду высотой до 55 мм (при отклонении штатива осветителя и до 165 мм) и с толщиной дна 1,2 мм. Микроскоп подходит для профессиональной рутинной работы в лаборатории, научных исследований, обучения. Оптическая схема Микроскоп оснащен тринокулярной визуальной насадкой, которую при сборке микроскопа можно развернуть на 180°, чтобы адаптировать ее под необходимую высоту. Микроскоп оборудован двумя каналами визуализации: один вертикальный, расположен на корпусе и используется для установки монитора, второй встроен в корпус и нужен для установки цифровой камеры. Револьвер с 5 гнездами находится под исследуемым образцом. В комплекте четыре планахроматических объектива с расчетом на бесконечность: три из них предназначены для светлопольных наблюдений, один – для фазового контраста. Система освещения Переключение методов контраста происходит прямо на фазово-контрастном конденсоре: при установке его в положение свободного отверстия используется метод светлого поля, в трех других положениях – метод фазового контраста: для каждого объектива выбирается положение в соответствии с его увеличением. Осветитель проходящего света представлен галогенной лампой мощностью 30 Вт. Она светит в «теплом» спектре – такое освещение более приятно для глаз и лучше подходит для длительной работы. При исследованиях можно использовать настройку освещения по методу Кёлера. Механика На предметный столик устанавливается один из четырех держателей чашек – подходящий выбирается исходя из размера посуды. Перемещение посуды происходит по осям X и Y при помощи специального механизма перемещения. Сам столик неподвижный. Настройка резкости происходит вращением двух рукояток грубой и тонкой фокусировки, ход механизмов плавный и точный. Грубую фокусировку можно заблокировать, также для нее доступен выбор жесткости хода. Рукоятки расположены коаксиально и максимально удобно для длительной работы – во время работы руки можно положить на стол, а не держать на весу. Аксессуары Чтобы получить от микроскопа максимум, используйте дополнительные аксессуары: окуляры, фазовые объективы, калибровочные слайды, цифровые камеры. Основные особенности: • Инвертированная конструкция с револьвером, расположенным под предметным столиком: можно изучать объекты в лабораторной посуде • Высота совместимой посуды – до 55 мм (при отклонении штатива осветителя – до 165 мм), толщина дна – 1,2 мм • Наблюдения в проходящем свете с использованием галогенного осветителя 30 Вт, методы исследования: светлое поле, фазовый контраст • Предметный столик с четырьмя держателями чашек и механизмом перемещения по 2 осям • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки монитора • Отдельный канал визуализации для цифровой камеры • Дополнительные аксессуары Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора, револьвером объективов объективов и каналом визуализации • Фазово-контрастный конденсор • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 10х/0,25 фазовый WD 4,27 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 4,27 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Круглая стеклянная вставка • Механическое устройство перемещения образца. • Держатель чашек (4 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 20х/0,40 фазовый WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PHP2 40x/0,60 фазовый WD 3,5 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL 10x/0,25, PL 20х/0,40, PL 40x/0,60, PHP2 10х/0,25 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10, PHP2 20х/0,40 фазовый, PHP2 40x/0,60 фазовый) Рабочее расстояние, мм: 21,0 (4x); 4,27 (10x); 8,0 (20х); 3,5 (40x) Предметный столик, мм: 227x208, неподвижный, со стеклянной вставкой Ø118 мм и механическим устройством перемещения образца; держатели чашек: 86x129,5, Ø90 мм; 34x77,5 мм, Ø68,5 мм; 57x82 мм, Ø60 мм; 29x77,5 мм, Ø35 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/114 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Фазово-контрастное устройство: фазово-контрастный конденсор (по типу вращающегося диска) со свободным отверстием и фазовыми вставками для объективов 10х, 20х и 40х; центрирующий вспомогательный микроскоп Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: фазово-контрастная микроскопия, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 369990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 19,5 | 49,5x34,5x73
147717 | 83476 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 240B | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83476_magus-bio-240b-microscope_21.jpg |  |  | Микроскоп MAGUS Bio 240B предназначен для студенческих исследований и позволяет изучать биологические образцы по методу светлого поля в проходящем свете. Микроскоп имеет несколько полезных особенностей, выделяющих его среди других моделей. Первая из них – это кодированный револьвер с индивидуальными параметрами освещения для каждого объектива (всего их 4). Следующая особенность – наличие LCD-экрана, на котором отображаются текущие параметры работы, а также можно регулировать настройки освещения. И, наконец, микроскоп обладает функциональной оптимизированной конструкцией: все шнуры и устройства питания спрятаны на заднюю стенку корпуса, а передвигать или переносить прибор можно за боковины, которые представляют собой ручки. | Микроскоп MAGUS Bio 240B предназначен для студенческих исследований и позволяет изучать биологические образцы по методу светлого поля в проходящем свете. Микроскоп имеет несколько полезных особенностей, выделяющих его среди других моделей. Первая из них – это кодированный револьвер с индивидуальными параметрами освещения для каждого объектива (всего их 4). Следующая особенность – наличие LCD-экрана, на котором отображаются текущие параметры работы, а также можно регулировать настройки освещения. И, наконец, микроскоп обладает функциональной оптимизированной конструкцией: все шнуры и устройства питания спрятаны на заднюю стенку корпуса, а передвигать или переносить прибор можно за боковины, которые представляют собой ручки. Модель MAGUS Bio 240B – бинокулярный микроскоп с тубусами на бесконечность. Каждый из тубусов может поворачиваться вокруг своей оси на 360 градусов, вынос выходного зрачка регулируется под рост пользователя. Микроскоп оснащен системой подстройки диоптрий на каждом из тубусов: картинка фокусируется автономно под каждый глаз, это актуально для пользователей с различающейся остротой зрения. Для съемки исследований и вывода изображения на экран в микроскоп можно установить цифровую камеру вместо любого из окуляров. В набор микроскопа включены 2 окуляра 10х/20 мм и наглазники для пользователей в очках. Револьвер для установки 4 объективов оснащен интеллектуальной системой управления освещением. Каждый из объективов требует разной интенсивности света, в зависимости от собственного увеличения. «Умное» освещение позволяет настроить нужную яркость для каждого объектива один раз, а затем при вращении револьвера она будет автоматически переключаться на выбранные параметры. Освещение обеспечивается светодиодом, его яркость, а также цветовую температуру в интервале 3000–7000 К можно задать с помощью LCD-дисплея и ручек на корпусе. Светодиод рассчитан на работу в течение 50 000 часов. Сам револьвер «отвернут» от наблюдателя: прямо перед исследователем находится рабочий объектив. Такое расположение дает много рабочего пространства перед пользователем. Предметный столик лишен зубчатой рейки. Передвижение препарата происходит с помощью ременной передачи. Препаратодержатель зафиксирован на двух винтах и при необходимости легко демонтируется. Фокусировка происходит с помощью коаксиально расположенных ручек грубой и тонкой настройки. Ручки находятся внизу корпуса, для регулировки руки пользователя лежат на столе, а тело находится в удобном положении. Слева находится ручка блокировки грубой фокусировки. С ее помощью можно быстро настроить фокус после смены объектива. Справа расположено кольцо, которое устанавливает жесткость хода грубой фокусировки. Поскольку микроскоп предназначен для студентов, конденсор Аббе закреплен на нужной высоте в заводских условиях. Его невозможно случайно сдвинуть с правильной позиции. Конденсор имеет числовую апертуру 1,25. На корпус конденсора нанесены цветные пометки с обозначениями кратности объективов: для настройки под определенный объектив рукоятку нужно смещать, пока она не выставится на нужную метку. Правильное положение конденсора сделает изображение контрастным. Особенность этого микроскопа – жидкокристаллический экран, на котором отображаются увеличение выбранного объектива, цветовая температура, яркость и режим работы микроскопа. Пользователь устанавливает параметры освещения в соответствии с решаемыми задачами. Отдельно стоит отметить устройство корпуса микроскопа. Провода и адаптер укрываются на задней стенке корпуса, а передвигать или переносить микроскоп можно за боковины, которые представляют собой своеобразные ручки. Такое устройство не только красиво, но и безопасно в использовании и хранении. Основные особенности: • Студенческий микроскоп для исследования биологических образцов по методу светлого поля в проходящем свете • Кодированный револьвер с индивидуальным освещением для каждого из 4 объективов • Наличие LCD-экрана для отображения настроек освещения и режима работы • Оптимизированная конструкция со скрытым расположением шнуров и с ручками для переноски • Регулировка выноса выходного зрачка под рост пользователя • Система диоптрийной подстройки для каждого тубуса для индивидуальной настройки под каждого пользователя Комплектация: • Штатив с источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Бинокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/20 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр • Флакон с иммерсионным маслом • Адаптер питания и сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Адаптер C-mount • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация Окуляры: 10х/20 мм, удаленный зрачок Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 ми; парфокальная высота 45 мм Предметный столик, мм: 180x130, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 74/30 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5D (на обоих тубусах) Конденсор: конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и цветовой маркировкой увеличения объективов Диафрагма: регулируемая апертурная Фокусировка: коаксиальная, грубая (17 мм, 37,7 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм, 0,2 мм/оборот) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Тип лампы подсветки: светодиод 3 Вт, с регулировкой цветовой температуры (3000–7000 К) Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 4 объектива, кодированное Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: авторегулировка яркости освещения при смене объектива, отображение статуса на экране, режим сна, эко-режим Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 47–75 Источник питания: сеть переменного тока, 100–240 В / 50/60 Гц; адаптер питания AC/DC вынесен и крепится в гнезде сзади штатива Диапазон рабочих температур, °С: 0… 70 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 139990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 9,5 | 45x30x65
147718 | 83477 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 240T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83477_magus-bio-240t-microscope_20.jpg |  |  |  | MAGUS Bio 240T – студенческий биологический микроскоп для работы в светлом поле и исследования в проходящем свете. Модель обладает рядом особенностей: имеет кодированный револьвер, который «запоминает» настройки освещения для каждого объектива; встроенный ЖК-монитор для отображения выбранных настроек и тринокулярную визуальную насадку с отдельным тубусом под цифровую камеру. | MAGUS Bio 240T – студенческий биологический микроскоп для работы в светлом поле и исследования в проходящем свете. Модель обладает рядом особенностей: имеет кодированный револьвер, который «запоминает» настройки освещения для каждого объектива; встроенный ЖК-монитор для отображения выбранных настроек и тринокулярную визуальную насадку с отдельным тубусом под цифровую камеру. Визуальная насадка с поворачивающимися на 360° тубусами предназначена для установки двух окуляров и цифровой камеры. Световой поток делится 100/0 или 0/100. В наборе с микроскопом поставляются два окуляра 10х/20 мм. Оптика рассчитана на бесконечность. Для удобства работы в очках окуляры комплектуются плоскими наглазниками. Они защищают оптику от царапин и повреждений, которые могут появиться при случайном столкновении. Пользователи с близорукостью и дальнозоркостью могут откорректировать резкость изображения на тубусах. Револьвер имеет 4 гнезда под объективы и находится в положении «от пользователя» – перед исследователем расположен рабочий объектив, остальные направлены в противоположную сторону. Такое положение создает свободное пространство перед пользователем. Револьвер кодированный – яркость освещения настраивается для каждого объектива и затем при смене увеличения воссоздается. Это удобно, так как объективы пропускают разное количество света, и при повороте револьвера и смене объектива яркость освещения в окуляре изменяется. Из-за этого устают глаза, и пользователь каждый раз тратит время на подстройку освещения. «Умное» освещение поддерживает выбранную яркость и автоматически переключает ее при повороте револьвера. Фокусировка происходит с помощью коаксиально расположенных ручек с обеих сторон микроскопа: есть грубая и тонкая настройка. Кроме того, на микроскопе есть рукоятка блокировки грубой фокусировки, которая нужна при смене объектива, и кольцо настройки хода грубой фокусировки: пользователь может настроить жесткость хода под себя. Все ручки расположены на удобной высоте: пользователь манипулирует ими, положив руки на стол, и проводит исследование, заняв удобную позу. У предметного столика нет выдвижной зубчатой рейки по оси X. Препарат передвигается с помощью механизма на ременной передаче, перемещения происходят плавно. Препаратодержатель фиксируется на два крепежных элемента и легко демонтируется при необходимости. Под столиком установлен конденсор Аббе. Он зафиксирован по высоте и отцентрирован по оптической оси в заводских условиях: можно не волноваться о том, чтобы случайно сдвинуть его с места. На кольцо конденсора нанесены цветные метки: по ним с помощью рукоятки конденсора можно отрегулировать апертурную диафрагму под объектив с определенным увеличением и получить контрастное изображение. Конденсор имеет числовую апертуру 1,25. Для подсветки препарата в модели MAGUS Bio 240T используется светодиод на 3 Ватта. Можно выбрать нужную цветовую температуру в интервале от 3000 К до 7000 К. Настройки температуры легко изменяются. Светодиод рассчитан на 50 000 часов работы. Просмотреть все выбранные настройки можно на встроенном экране: на нем отображаются яркость и цветовая температура осветителя, увеличение объектива, режим функционирования. Настройки освещения, а также рабочие режимы устанавливаются двумя ручками. Микроскоп имеет небольшой вес и габариты и функциональный дизайн. Его можно переносить и передвигать за ручки, которые представляет собой устройство штатива. Провода и адаптер сети спрятаны на задней стенке микроскопа. Основные особенности: • Кодированный револьвер на 4 объектива • «Умное» освещение, подстраивающееся под выбранный объектив • Встроенный ЖК-дисплей наглядно представляет информацию о статусе работы микроскопа • Тринокулярная визуальная насадка с тубусом для камеры, высота выноса зрачка регулируется вращением насадки • Кольца диоптрийной подстройки на каждом тубусе • Конденсор преднастроен на заводе-изготовителе, не требует центрировки и регулировки по высоте • Апертурная диафрагма выставляется по цветной маркировке увеличений объективов на корпусе конденсора • Оптимальный выбор для обучения студентов вузов Комплектация: • Штатив с источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/20 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр • Флакон с иммерсионным маслом • Адаптер питания и сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°); деление светового потока 0/100, 100/0 Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация Окуляры: 10х/20 мм, удаленный зрачок Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 ми; парфокальная высота 45 мм Предметный столик, мм: 180x130, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 74/30 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5D (на обоих тубусах) Конденсор: конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и цветовой маркировкой увеличения объективов Диафрагма: регулируемая апертурная Фокусировка: коаксиальная, грубая (17 мм, 37,7 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм, 0,2 мм/оборот) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Тип лампы подсветки: светодиод 3 Вт, с регулировкой цветовой температуры (3000–7000 К) Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 4 объектива, кодированное Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: авторегулировка яркости освещения при смене объектива, отображение статуса на экране, режим сна, эко-режим Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 47–75 Источник питания: сеть переменного тока, 100–240 В / 50/60 Гц; адаптер питания AC/DC вынесен и крепится в гнезде сзади штатива Диапазон рабочих температур, °С: 0… 70 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 149990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 9,8 | 45x30x65
147719 | 83478 | Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio DH240 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83478_magus-bio-dh240-microscope_22.jpg |  | MAGUS Bio DH240 – идеальное решение для студенческих практик и исследований. Компактный и легкий микроскоп легко хранить в учебном корпусе, его можно разместить даже на верхних полках стеллажей или в небольшом шкафу. Бинокулярная визуальная насадка дополнена цифровой камерой: теперь исследования можно фиксировать на фото и видео. Важная особенность этого микроскопа – функция интеллектуального управления освещением: устройство автоматически подстраивает интенсивность света при смене увеличения. Микроскоп оборудован ЖК-экраном, на котором отображаются настройки работы. | MAGUS Bio DH240 – идеальное решение для студенческих практик и исследований. Компактный и легкий микроскоп легко хранить в учебном корпусе, его можно разместить даже на верхних полках стеллажей или в небольшом шкафу. Бинокулярная визуальная насадка дополнена цифровой камерой: теперь исследования можно фиксировать на фото и видео. Важная особенность этого микроскопа – функция интеллектуального управления освещением: устройство автоматически подстраивает интенсивность света при смене увеличения. Микроскоп оборудован ЖК-экраном, на котором отображаются настройки работы. Визуальная насадка с двумя тубусами оснащена оптикой на бесконечность. Тубусы вращаются вокруг своей оси – вынос зрачка пользователь настраивает сам под свой рост. Микроскоп комплектуется базовыми окулярами 10х/20 мм с удаленным зрачком. Пользователи в очках могут использовать комплектные плоские наглазники: они предохранят оптику от потертостей и царапин. Кольца диоптрийной подстройки находятся на тубусах. Цифровая камера, встроенная в визуальную насадку, производит фото- и видеоматериалы в разрешении 4К (3840x2160 пикс). 8-мегапиксельная матрица позволяет рассмотреть мельчайшие детали объекта. Наиболее эффективно сочетать камеру с объективами на 4 крата и 10 крат. Кроме своего прямого назначения камера поможет в точной фокусировке микроскопа. Встроенный интерфейс Wi-Fi предназначен для передачи материалов на компьютер. Револьвер рассчитан на установку 4 объективов. Система интеллектуального освещения регулирует яркость света в зависимости от рабочего объектива. Показатели светопропускания изменяются в соответствии с выбранным увеличением, и в окуляре стандартного микроскопа при смене объектива происходят перепады интенсивности света. Модель MAGUS Bio DH240 с системой «умного» освещения позволяет настроить параметры освещения под каждый объектив в револьвере, и затем при их смене освещение будет меняться автоматически. Пользователям не придется тратить время на подстройку, это особенно ценно, когда в процессе работы приходится часто менять увеличение. Само револьверное устройство развернуто в направлении «от пользователя». Такая конструкция создает большое свободное пространство для работы с микроскопом и манипуляций с препаратом. Предметный столик оснащен механизмом на ременной передаче: препарат перемещается мягко и без рывков. Выдвижной зубчатой рейки нет. Препаратодержатель держится на двух винтах и легко убирается. В основе осветителя – светодиод на 3 Ватта со сроком работы до 50 000 часов. Температуру освещения можно менять в диапазоне от 3000 К до 7000 К, настраивая комфортный для глаз или нужный для исследования свет. Под столиком расположен конденсор Аббе с числовой апертурой 1,25. Он зафиксирован по высоте и отцентрирован в соответствии с расположением оптической оси микроскопа. Ирисовая диафрагма регулируется с помощью рукоятки и меток на конденсоре: каждой метке соответствует определенное увеличение объектива. При выставлении рукоятки в нужную позицию изображение становится наиболее контрастным и качественным. Внизу корпуса находятся рукоятки грубой и тонкой фокусировки. Они расположены коаксиально, кроме того, на этой же оси находится рукоятка блокировки грубой настройки: она применяется при подстройке после смены объектива. Для регулировки хода грубой фокусировки справа есть специальное кольцо. При работе пользователь занимает удобную позу и кладет руки на стол – никакого напряжения и дискомфорта. Еще одно важное добавление к конструкции микроскопа – ЖК-экран. На нем можно отслеживать выбранные параметры освещения (яркость и цветовую температуру), увеличение объектива, режим работы (спящий или эко), а также выставить таймер на автоотключение устройства. Дизайн микроскопа позволяет легко и безопасно хранить и перемещать его: все провода скрыты на задней стенке корпуса, а штатив устроен так, что может служить ручками для переноски. Основные особенности: • Микроскоп для исследования прозрачных и полупрозрачных биологических препаратов в светлом поле • Визуальная насадка бинокулярная, со встроенной цифровой камерой • Тубусы поворачиваются вокруг своей оси, оснащены кольцами диоптрийной подстройки • Кодированный револьвер с системой «умного» освещения – яркость освещения подстраивается под выбранный объектив автоматически • ЖК-дисплей для отображения параметров работы • Микроскоп с эргономичной конструкцией удобен для использования и хранения • Предметный столик оснащен механизмом ременной передачи • Конденсор преднастроен и дополнен метками увеличения объективов – по ним удобно настраивать раскрытие апертурной диафрагмы Комплектация: • Штатив с источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Бинокулярная визуальная насадка со встроенной камерой • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный) • Окуляр 10x/20 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр • Флакон с иммерсионным маслом • Адаптер питания и сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Адаптер C-mount • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация Окуляры: 10х/20 мм, удаленный зрачок Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 ми; парфокальная высота 45 мм Предметный столик, мм: 180x130, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 74/30 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5D (на обоих тубусах) Конденсор: конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и цветовой маркировкой увеличения объективов Диафрагма: регулируемая апертурная Фокусировка: коаксиальная, грубая (17 мм, 37,7 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм, 0,2 мм/оборот) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: цветной, 1/2,5" (6,22x3,50 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 236 мВ при 1/30 с / 0,1 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 4@3840x2160, 16@1920x1080 Место использования: встроенная Выход: Wi-Fi Источник питания камеры: от общего шнура Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: светодиод 3 Вт, с регулировкой цветовой температуры (3000–7000 К) Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 4 объектива, кодированное Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: авторегулировка яркости освещения при смене объектива, отображение статуса на экране, режим сна, эко-режим Размер пикселя, мкм: 1,62х1,62 Метод исследования: светлое поле Возможность записи видео: есть Межзрачковое расстояние, мм: 47–75 Источник питания: сеть переменного тока, 100–240 В / 50/60 Гц; адаптер питания AC/DC вынесен и крепится в гнезде сзади штатива Диапазон рабочих температур, °С: 5… 30 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (слайдер и объективы), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор), слайдер темного поля Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° | 239990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 9,9 | 45x30x64
147720 | 83479 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 260T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83479_magus-bio-260t-microscope_17.jpg | [6 empty] | Микроскоп MAGUS Bio 260T – рутинная модель, которая оснащена интеллектуальным освещением, встроенным ЖК-экраном и может дополняться компонентами, которые расширят возможности микроскопа для работы в темном поле, с фазовым контрастом, в люминесцентном свете или с применением поляризации. В базовой комплектации микроскоп работает в светлом поле с прозрачными и полупрозрачными тонкими биологическими препаратами. Может применяться в лабораториях и научных учреждениях для рутинных исследований, для обучения молодых специалистов. | Микроскоп MAGUS Bio 260T – рутинная модель, которая оснащена интеллектуальным освещением, встроенным ЖК-экраном и может дополняться компонентами, которые расширят возможности микроскопа для работы в темном поле, с фазовым контрастом, в люминесцентном свете или с применением поляризации. В базовой комплектации микроскоп работает в светлом поле с прозрачными и полупрозрачными тонкими биологическими препаратами. Может применяться в лабораториях и научных учреждениях для рутинных исследований, для обучения молодых специалистов. Микроскоп оснащен визуальной насадкой с двумя окулярными трубками и каналом визуализации. Трубки вращаются на 360°, с их вращением настраивается высота выходного зрачка: пользователь может отрегулировать его под себя. Тубусы комплектуются окулярами 10х/22 мм с системой диоптрийной подстройки: на самих тубусах колец настройки нет. Плоские наглазники из резины пригодятся тем, кто носит очки: они уберегут линзы очков от повреждений. Канал визуализации предполагает установку камеры, распределение света происходит в соотношении 50/50. Револьверное устройство имеет 5 гнезд для объективов. В комплект микроскопа включены 4 объектива, пятое гнездо пользователь может дополнить, отталкиваясь от своих задач. Следует выбирать объективы с парфокальной высотой 60 мм. Револьвер в этой модели микроскопа развернут «от наблюдателя», и над столиком остается свободное место для манипуляций. Над револьвером при работе по методу поляризации устанавливается анализатор: для этого есть свободный слот, закрытый заглушкой. В микроскопе установлен осветитель проходящего света с трехваттным светодиодом. Яркость освещения регулируется, а система «умного» освещения переключает его интенсивность в зависимости от выбранного рабочего объектива. Каждый объектив пропускает разное количество света, и при смене рабочего объектива исследователь наблюдает в окуляре резкие изменения интенсивности освещения. Интеллектуальная система настройки света позволяет пользователю один раз установить интенсивность света для каждого положения револьвера (для каждого объектива) – и при их смене свет будет меняться автоматически. Цветовая температура при изменении яркости не меняется. На микроскопе можно настроить освещение по Кёлеру: с его помощью препарат подсвечивается равномерно, нет темных участков по краям поля зрения, а частички пыли или образ источника света не будут видны наблюдателю и не помешают в исследовании. Светодиод в осветителе рассчитан на 50 000 часов работы. Предметный столик эргономичен и удобен в работе. Он лишен выдвижной зубчатой рейки по оси X. Длинная ручка позволит управлять им, удобно расположив руки на столе. Препарат смещается под действием механизма на ременной передаче: передвижения мягкие, без рывков. Объект на предметном стекле помещается под лапки препаратодержателя, однако при ручном сканировании его легко убрать: крепление происходит всего на 2 винта. На штативе расположена система регулировки фокуса. По левую руку находится рукоятка грубой фокусировки. Рукоятки тонкой настройки есть и с правой, и с левой стороны; рукоятка под правой рукой имеет специальные впадинки под пальцы. Кроме того, есть рукоятка блокировки грубой фокусировки: она используется при смене объектива. Жесткость хода корректируется кольцом. Положение конденсора регулируется и по высоте, и по оптической оси. Для настройки ирисовой диафрагмы используется кольцо. Для удобства и скорости работы на кольце есть отметка, а на корпусе конденсора – маркеры с обозначением кратности. Если выставить отметку на кольце прямо под кратность, совпадающую с показателями увеличения используемого объектива, изображение получится контрастным и будет оптимально просматриваться. Проконтролировать все выбранные параметры работы можно на ЖК-экране у основания микроскопа: на нем отображаются кратность объектива, яркость, выбранный режим функционирования (есть режимы «сон», «эко») или запрограммированное время отключения. Микроскоп имеет широкую линейку дополнительных элементов, которые можно приобрести отдельно. Это окуляры с разным увеличением, компоненты для наблюдений в отраженном свете, по темному полю, в свете люминесценции, по методу простой поляризации или фазового контраста, инструменты для измерения линейных размеров объектов, и цифровая камера, которая позволит записывать процесс исследования или выводить его на экран в реальном времени. Основные особенности: • В базовой комплектации микроскоп предназначен для исследования биологических образцов в светлом поле в проходящем свете • С дополнительными аксессуарами может работать в отраженном свете, по темному полю, в свете люминесценции, по методу простой поляризации или фазового контраста • Визуальная насадка имеет 3 тубуса: два из них окулярные, с возможностью подстроить высоту под рост пользователя; третий – вертикальный, для установки цифровой камеры; деление светового потока 50/50 • Кодированный револьвер под 5 объективов автоматически регулирует мощность освещения, в зависимости от рабочего объектива • Освещение по Кёлеру: подает ровный свет на объект и исключает помехи, повышает контраст • Конденсор с маркировкой для настройки регулируется по высоте и может быть отцентрирован • ЖК-экран отображает статус работы микроскопа Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный), парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный), парфокальная высота 60 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 10х/22 мм с сеткой • Окуляр 10х/22 мм с перекрестьем • Окуляр 12,5x/17,5 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40, парфокальная высота 60 мм • Фазово-контрастное устройство: набор фазовых слайдеров, вспомогательный центрирующий телескоп, набор фазовых объективов • Слайдер темного поля • Люминесцентная насадка • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°); деление светового потока 50/50 Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000) Окуляры: 10x/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 10x/22 мм с сеткой, 10x/22 мм с перекрестьем, 12,5x/17,5 мм, 15x/16 мм, 20x/12 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 ми (*опция: 20х/0,40); парфокальная высота 60 мм Рабочее расстояние, мм: 30 (4x); 10,2 (10x); 1,5 (40xs); 0,2 (100xs) Предметный столик, мм: 230x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 78/54 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом с заглушкой для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (30 мм, 37,7 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм, 0,2 мм/оборот) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: светодиод 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов, кодированное Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: авторегулировка яркости освещения при смене объектива, отображение статуса на экране, режим сна, эко-режим Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 47–78 Источник питания: сеть переменного тока, 100–240 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 5… 40 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (слайдер и объективы), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор), слайдер темного поля, люминесцентная насадка Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 299990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 12,2 | 47x32x67
147721 | 83480 | Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio DH260 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83480_magus-bio-dh260-microscope_18.jpg | [5 empty] | Микроскоп MAGUS Bio DH260 оснащен цифровой камерой: она вмонтирована в визуальную насадку и позволяет не только вести наблюдения в окуляры, но и записывать изображение с объектива или транслировать его на экран. MAGUS Bio DH260 – это биологический микроскоп, на котором можно исследовать тонкие прозрачные и полупрозрачные образцы в проходящем свете в светлом поле. При необходимости модель может служить для исследований по методу темного поля, фазового контраста, в поляризованном или люминесцентном свете – для этого микроскоп нужно дополнить опциональными деталями. Другие особенности модели MAGUS Bio DH260 – это система «умного» освещения, которая подстраивает яркость под выбранный объектив, и жидкокристаллический экран статуса работы, на котором можно уточнить выбранные параметры исследования. | Микроскоп MAGUS Bio DH260 оснащен цифровой камерой: она вмонтирована в визуальную насадку и позволяет не только вести наблюдения в окуляры, но и записывать изображение с объектива или транслировать его на экран. MAGUS Bio DH260 – это биологический микроскоп, на котором можно исследовать тонкие прозрачные и полупрозрачные образцы в проходящем свете в светлом поле. При необходимости модель может служить для исследований по методу темного поля, фазового контраста, в поляризованном или люминесцентном свете – для этого микроскоп нужно дополнить опциональными деталями. Другие особенности модели MAGUS Bio DH260 – это система «умного» освещения, которая подстраивает яркость под выбранный объектив, и жидкокристаллический экран статуса работы, на котором можно уточнить выбранные параметры исследования. Микроскоп оснащен визуальной насадкой под 2 окуляра. Тубусы спроектированы под оптику на бесконечность и могут изменять свою высоту – для этого их нужно вращать вокруг своей оси. Эта особенность поможет пользователю работать более комфортно: тубусы подстраиваются под рост пользователя, а значит, в шее и плечевом поясе не будет скапливаться напряжение. Диоптрийная подстройка проводится на комплектных окулярах 10х/22 мм. Их выходной зрачок вынесен на большое расстояние, чтобы микроскопом можно было пользоваться в очках. От царапин оптику окуляров защитят плоские наглазники из резины. В визуальную насадку встроена цифровая камера. Камера работает на матрице 8 Мпикс и производит материалы в разрешении 4К (3840x2160 пикс): препарат виден ясно и отчетливо, его можно рассмотреть в деталях. Рекомендуется совмещать камеру с окулярами увеличением 4 и 10 крат. Высокая кадровая частота – 30 кадров в секунду при максимальном разрешении – делает видеозаписи «живыми», без разрывов между кадрами. На видео можно эффективно отслеживать движущийся объект: от вашего взгляда не ускользнет ни одна деталь. Камера снабжена интерфейсом Wi-Fi, с его помощью можно передавать данные на компьютер. Микроскоп имеет револьверное устройство под 5 объективов с парфокальной высотой 60 мм. В комплекте микроскопа поставляются 4 планахроматических объектива увеличением от 4х до 100х. Последнее гнездо в револьвере пользователь может дополнить по своему усмотрению. Для исследования в поляризованном свете в слот револьвера устанавливается анализатор. Особенность револьвера – кодированное освещение. Каждый из объективов пропускает разное количество света, из-за этого при смене увеличения изображение в окулярах или на камере освещено по-разному, и пользователю приходится каждый раз подстраивать его вручную. Кодированный револьвер позволяет настроить нужное освещение для каждого объектива один раз, и затем при переключении объектива свет будет менять свою интенсивность автоматически. Эта функция не только сэкономит время пользователя, но и убережет его глаза от усталости из-за перепадов освещения. Фокус настраивается коаксиальными рукоятками грубой и тонкой настройки. Грубая настройка производится рукояткой слева, для тонкой настройки рукоятки расположены по обе стороны штатива. Кроме того, есть рукоятка блокировки грубой фокусировки (она используется для подстройки фокуса при смене объектива) и кольцо, которое регулирует ход грубой фокусировки. Предметный столик без выдвижной зубчатой рейки, но с механизмом ременной передачи позволяет объекту перемещаться по поверхности плавно. Пользователь управляет столиком, манипулируя длинной ручкой и удобно расположив руки на столе. Объект под предметным стеклом удерживается на месте с помощью препаратодержателя, который в случае необходимости легко убирается со столика. Конденсор тоже имеет свои особенности. Его можно поставить в нужное положение по вертикали и относительно оптической оси. Для удобства настройки ирисовой апертурной диафрагмы на корпусе конденсора есть метки, указывающие кратность объективов, а на кольце – указатель. Чтобы получить ясное, контрастное изображение, указатель нужно установить на метку в соответствии с увеличением рабочего объектива. Кроме того, на корпусе конденсора есть слот для установки слайдеров темного поля или фазового контраста; при работе по другим методам слот закрыт заглушкой. Свет в микроскопе формирует трехваттный светодиод со стабильной цветовой температурой. Его срок функционирования рассчитан на 50 000 часов. Осветитель позволяет настроить освещение по Кёлеру: оно создает картинку, одинаково хорошо освещенную по всему полю зрения, артефакты при этом в поле обзора не попадают. Выбранные параметры – увеличение рабочего объектива, режим работы, интенсивность освещения – отображаются на экране, встроенном в основание микроскопа. Параметры устанавливаются с помощью двух ручек. Конструкция микроскопа выполнена таким образом, чтобы сделать работу максимально комфортной для пользователя. К тому же, его удобно хранить или переносить: на корпусе прибора есть специальная ручка, а сетевой шнур расположен так, что его не видно. Микроскоп может дополняться широким ассортиментом аксессуаров, расширяющих возможности исследования: это окуляры и объективы разного увеличения и функционала, компоненты для исследования в темном поле, фазовом контрасте, в люминесцентном или поляризованном свете, а также калибровочный слайд для измерения объектов. Основные особенности: • Микроскоп работает с прозрачными и полупрозрачными образцами в светлом поле с использованием проходящего света • Визуальная бинокулярная насадка оборудована встроенной цифровой камерой с разрешением 8 мегапикселей; настраивается под рост исследователя • Револьвер для объективов автоматически регулирует яркость источника света • В качестве источника освещения используется экономичный светодиод мощностью 3 Вт, его срок службы достигает 50 000 часов • Для освещения образцов может применяться система Кёлера • Конденсор можно центрировать и регулировать по высоте; имеет маркировку увеличения объективов • Система интеллектуального управления освещением обеспечивает автоматический подбор яркости, блокировку регулировки яркости, а также автоматическое отключение по таймеру; на экране отображается информация о статусе работы прибора • Столик для образцов имеет эргономичную конструкцию и оснащен длинной рукояткой для удобного управления • Штатив оснащен ручкой для переноски, сетевой шнур скрыт • Прибор имеет широкую линейку дополнительных аксессуаров для разнообразных задач исследования Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе NA 1,25 ми • Бинокулярная визуальная насадка со встроенной камерой • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный), парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный), парфокальная высота 60 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 10х/22 мм с сеткой • Окуляр 10х/22 мм с перекрестьем • Окуляр 12,5x/17,5 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40, парфокальная высота 60 мм • Фазово-контрастное устройство: набор фазовых слайдеров, вспомогательный центрирующий телескоп, набор фазовых объективов • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000) Окуляры: 10x/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 10x/22 мм с сеткой, 10x/22 мм с перекрестьем, 12,5x/17,5 мм, 15x/16 мм, 20x/12 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 ми (*опция: 20х/0,40); парфокальная высота 60 мм Рабочее расстояние, мм: 30 (4x); 10,2 (10x); 1,5 (40xs); 0,2 (100xs) Предметный столик, мм: 230x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 78/54 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом с заглушкой для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (30 мм, 37,7 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм, 0,2 мм/оборот) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: цветной, 1/1,8" Кадровая частота: 30 Место использования: встроенная Выход: Wi-Fi Источник питания камеры: от общего шнура Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: светодиод 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов, кодированное Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: авторегулировка яркости освещения при смене объектива, отображение статуса на экране, режим сна, эко-режим Размер пикселя, мкм: 2х2 Метод исследования: светлое поле Возможность записи видео: есть Межзрачковое расстояние, мм: 47–78 Источник питания: сеть переменного тока, 100–240 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 10… 35 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: цифровые, световые/оптические, биологические | 389990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 12,1 | 47x32x67
147722 | 83481 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 270T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83481_magus-bio-270t-microscope_20.jpg |  |  |  | Микроскоп исследовательского класса. Предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста, люминесценции и поляризации. Кодированный револьвер сохраняет комфортную яркость при переключении объективов. Интеллектуальное управление освещением микроскопа повышают комфорт, скорость и эффективность работы исследователя. Благодаря «умным» функциям не нужно отвлекаться на настройки, внимание исследователя полностью сфокусировано на решаемых задачах. | Микроскоп исследовательского класса. Предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста, люминесценции и поляризации. Кодированный револьвер сохраняет комфортную яркость при переключении объективов. Интеллектуальное управление освещением микроскопа повышают комфорт, скорость и эффективность работы исследователя. Благодаря «умным» функциям не нужно отвлекаться на настройки, внимание исследователя полностью сфокусировано на решаемых задачах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Деление светового потока 50/50. В базовую комплектацию включены окуляры 10х/22 мм с диоптрийной коррекцией и удаленным зрачком для работы в очках. Револьверное устройство и объективы Кодированный револьвер на 5 объективов, повернут «от наблюдателя»: пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей, пространство над столиком свободно. В свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Парфокальная высота объективов – 60 мм. Над револьвером находится слот с заглушкой для установки анализатора. Сохранение комфортной яркости при смене увеличений Объективы разного увеличения пропускают свет в разной степени, поэтому каждый раз при смене объектива требуется регулировка яркости света. Кроме того, яркость резко увеличивается при переключении с объектива большего увеличения на объектив меньшего увеличения. Резкое увеличение яркости вызывает утомление глаз. MAGUS Bio 270T оборудован интеллектуальным управлением яркости света. Оптимальный уровень яркости света включается автоматически на каждом объективе, что исключает неожиданные изменения яркости при смене увеличения. Эта функция оптимизирует рабочий процесс и снижает утомление глаз. Фокусировка При большом количестве объектов исследования оператор постоянно использует в работе рукоятку тонкой фокусировки. Для снижения нагрузки на запястье в микроскопе используется механизм с плавным и отзывчивым ходом. На рукоятке тонкой фокусировки есть специальные углубления под пальцы. Тонкая настройка фокуса происходит без усилий, кисть правой руки не устает. Рукоятки грубой и тонкой фокусировки коаксиальные, расположены низко. Исследователь кладет руки на стол и занимает комфортную позу для работы на микроскопе. Рукоятка блокировки грубой фокусировки помогает быстро настроить микроскоп после смены объекта исследования. Рукоятка расположена с левой стороны микроскопа на одной оси с механизмом фокусировки. Кольцо с правой стороны регулирует жесткость хода грубой фокусировки. Пользователь настраивает комфортную жесткость для работы. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами и при ручном сканировании легко снимается. Длинная ручка управления столиком обеспечивает комфорт пользователя во время работы: кисть руки лежит на столе без напряжения. Конденсор Конденсор Аббе центрируется и регулируется по высоте. Тип крепления – «ласточкин хвост». Кольцо конденсора регулирует ирисовую апертурную диафрагму. На корпус конденсора нанесена маркировка апертуры, на кольцо – маркер-указатель. Для достижения контрастного изображения на каждом объективе рекомендуется повернуть кольцо так, чтобы маркер-указатель соответствовал маркировке апертуры используемого объектива. Источник света В осветителе проходящего света стоит 3-ваттный светодиод. Осветитель микроскопа имеет функцию регулировки цветовой температуры в диапазоне от 3000 до 7000 К. Пользователь выбирает комфортную для глаз цветовую температуру и легко меняет ее одной кнопкой, когда исследование объекта требует изменение света. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Освещение по Кёлеру в проходящем свете Источник света расположен в основании в задней части микроскопа, свет направляется на коллектор при помощи зеркала. Контрастность изображения регулируется апертурной диафрагмой конденсора, величина освещенного поля – полевой диафрагмой коллектора. Настройка освещения по Кёлеру повышает качество изображения объекта: достигается предел разрешения на каждом объективе и равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. ЖК-экран статуса работы ЖК-экран на основании микроскопа отображает увеличение объектива, яркость и цветовую температуру источника света, режим работы («сон», «эко»). Пользователь микроскопа с помощью экрана и двух ручек настраивает яркость, выбирает цветовую температуру, блокирует регулировку яркости, выставляет режим сна и таймер автоотключения. Эргономичная конструкция Физический дискомфорт вызывает усталость и снижает продуктивность работы. Эргономичная конструкция микроскопа играет не последнюю роль в повседневных научных исследованиях. MAGUS Bio 270T предусматривает комфорт пользователя во время работы. Вращением визуальной насадки пользователь выбирает такую высоту точки взора, чтобы не уставали спина и шея. Рукоятки фокусировки расположены в нижней части корпуса. Пользователь не напрягает кисти рук во время работы. Благодаря плавному ходу механизма пользователь без усилий фокусируется на объект. Микроскоп управляется с минимальным движением руки, поскольку длинная ручка управления столиком и рукоятка тонкой фокусировки расположены в одной рабочей зоне. Микроскоп оснащен специальной ручкой для переноски. Устройство для скрытого размещения адаптера питания и сетевого шнура повышает эстетику рабочего места и безопасность переноски микроскопа, упрощает хранение прибора. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные объективы предназначены для получения дополнительных увеличений. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение микроскопа на объективе, который чаще используется для работы. Фазово-контрастное устройство, люминесцентная насадка, конденсоры темного поля и устройство простой поляризации расширяют методы контрастирования и позволяют исследовать объекты, невидимые в светлом поле. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности • Наблюдения прозрачных и полупрозрачных образцов в светлом поле в проходящем свете • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением высоты для подстройки под рост наблюдателя; деление светового потока 50/50 • Кодированное револьверное устройство – яркость источника света устанавливается автоматически в зависимости от выбранного объектива • Осветитель проходящего света – экономичный светодиод 3 Вт со сроком службы до 50 000 часов • Освещение по Кёлеру в проходящем свете, центрируемый и регулируемый по высоте конденсор с маркировкой апертуры объективов • Интеллектуальная система управления освещением: автоматический выбор яркости, блокировка регулировки яркости, автоотключение по таймеру, ЖК-экран статуса работы • Предметный столик без выдвижной рейки и с длинной ручкой управления для удобной работы • Эргономичный штатив с ручкой для переноски и скрытым размещением сетевого шнура и адаптера питания • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный), парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный), парфокальная высота 60 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Адаптер питания и сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 10х/22 мм с сеткой • Окуляр 10х/22 мм с перекрестьем • Окуляр 12,5x/17,5 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40, парфокальная высота 60 мм • Фазово-контрастное устройство: фазово-контрастный конденсор, вспомогательный центрирующий телескоп, набор фазовых объективов • Конденсор темного поля NA 0,7–0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный NA 1,3–1,26 • Люминесцентная насадка • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°); деление светового потока 50/50 Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000) Окуляры: 10x/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 10x/22 мм с сеткой, 10x/22 мм с перекрестьем, 12,5x/17,5 мм, 15x/16 мм, 20x/12 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 ми (*опция: 20х/0,40); парфокальная высота 60 мм Рабочее расстояние, мм: 30 (4x); 10,2 (10x); 1,5 (40xs); 0,2 (100xs) Предметный столик, мм: 235x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 78/54 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 0,9 с регулируемой апертурной диафрагмой; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (28 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,1 мм/оборот) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: светодиод 3 Вт, с регулировкой цветовой температуры (3000–7000 К) Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов, кодированное Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: авторегулировка яркости освещения при смене объектива, отображение статуса на экране, режим сна, эко-режим Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 47–78 Источник питания: сеть переменного тока, 100–240 В / 50/60 Гц; адаптер питания AC/DC вынесен и крепится в гнезде сзади штатива Диапазон рабочих температур, °С: 0… 70 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор), люминесцентная насадка, устройство для работы методом ДИК Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 339990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 17,8 | 76x48x51
147723 | 83482 | Микроскоп биологический MAGUS Bio 290T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83482_magus-bio-290t-microscope_21.jpg |  |  | Микроскоп исследовательского класса. Предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста, дифференциально-интерференционного контраста, люминесценции и поляризации. Моторизированные револьвер и конденсор автоматизируют процесс переключения объективов и регулировки системы освещения для каждого объектива. Пользователь не отвлекается на настройки, его внимание сфокусировано на исследованиях, скорость выполнения операций становится выше. Микроскоп подходит для микробиологического анализа, медицинской диагностики, решения научных и исследовательских задач. | Микроскоп исследовательского класса. Предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста, дифференциально-интерференционного контраста, люминесценции и поляризации. Моторизированные револьвер и конденсор автоматизируют процесс переключения объективов и регулировки системы освещения для каждого объектива. Пользователь не отвлекается на настройки, его внимание сфокусировано на исследованиях, скорость выполнения операций становится выше. Микроскоп подходит для микробиологического анализа, медицинской диагностики, решения научных и исследовательских задач. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Пользователь выбирает наиболее комфортный угол наклона визуальной насадки в диапазоне от 0 до 35°. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Световой поток переключается 0/100, 100/0 или 80/20. В базовую комплектацию включены окуляры 10х/25 мм с диоптрийной коррекцией и удаленным зрачком для работы в очках. Револьверное устройство и объективы Моторизированный револьвер на 6 объективов, направлен «от наблюдателя» к штативу: пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей, пространство над столиком свободно. В свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Объективы планахроматические, парфокальная высота – 60 мм. Над револьвером находится слот с заглушкой для установки анализатора, компенсаторов или слайдеров дифференциально-интерференционного контраста. Дистанционное управление револьверным устройством На передней панели микроскопа расположены кнопки выбора объектива. Нажатием кнопки револьверное устройство самостоятельно устанавливает выбранный объектив в рабочее положение. Отдельная кнопка используется для переключения между двумя наиболее часто использующимися объективами. С двух сторон корпуса, рядом с рукоятками фокусировки, находятся кнопки поворота револьверного устройства. Освещение и положение конденсора автоматически выставляются в соответствии с выбранным объективом. Эти функции повышают комфорт, скорость и эффективность работы пользователя. Они дают преимущество при микрофотографии, так как условия съемки остаются неизменными для каждого образца. Сохранение комфортной яркости при смене увеличений Объективы разного увеличения пропускают свет в разной степени, поэтому каждый раз при смене объектива требуется регулировка яркости света. Кроме того, яркость резко увеличивается при переключении с объектива большего увеличения на объектив меньшего увеличения. Резкое увеличение яркости вызывает утомление глаз. MAGUS Bio 290T оборудован интеллектуальным управлением яркости света. Микроскоп запоминает яркость для каждого объектива, которую выбрал пользователь, и автоматически устанавливает эту яркость при повороте револьвера. Интеллектуальное управление сокращает время на регулировку яркости. MAGUS Bio 290T повышает комфорт пользователя и экономит время даже когда работа требует частой смены увеличения. Фокусировка Рукоятки грубой и тонкой фокусировки коаксиальные, расположены низко. Исследователь кладет руки на стол и занимает комфортную позу для работы на микроскопе. Рукоятка блокировки грубой фокусировки помогает быстро настроить микроскоп после смены объекта исследования. Рукоятка расположена с левой стороны микроскопа на одной оси с механизмом фокусировки. Кольцо с правой стороны регулирует жесткость хода грубой фокусировки. Пользователь настраивает комфортную жесткость для работы. Предметный столик На столик устанавливается пластина из химически закаленного стекла Gorilla Glass. Пластина долговечная, устойчивая к механическому и химическому воздействию, ее легко содержать в чистоте. Препаратодержатель крепится двумя винтами и при ручном сканировании легко снимается. Длинная ручка управления столиком обеспечивает комфорт пользователя во время работы: кисть руки лежит на столе без напряжения. Конденсор Идеальные настройки конденсора для каждого объектива: откидная линза автоматически выводится из хода лучей для объективов с малым увеличением и возвращается обратно для объективов увеличением больше, чем 10 крат. На одно ручное действие меньше – для быстрой и удобной работы. Пользователь может также индивидуально отрегулировать положение откидной линзы конденсатора для особых исследований. Конденсор центрируется и регулируется по высоте. Тип крепления – «ласточкин хвост». Кольцо конденсора регулирует ирисовую апертурную диафрагму. На корпус конденсора нанесены белая маркировка апертуры и цветовая маркировка увеличения объективов, на кольцо – маркер-указатель. Для достижения контрастного изображения на каждом объективе рекомендуется повернуть кольцо так, чтобы маркер-указатель соответствовал маркировке апертуры или увеличения используемого объектива. Источник света В осветителе проходящего света стоит 3-ваттный светодиод. Цветовая температура не меняется при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Освещение по Кёлеру в проходящем свете Контрастность изображения регулируется апертурной диафрагмой конденсора, величина освещенного поля – полевой диафрагмой коллектора. Регулятор раскрытия полевой диафрагмы находится справа в нижней части корпуса – рядом с зоной настройки фокуса. Это упрощает настройку освещения по Кёлеру. Настройка освещения по Кёлеру повышает качество изображения объекта: достигается предел разрешения на каждом объективе и равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Эргономичная конструкция Физический дискомфорт вызывает усталость и снижает продуктивность работы. Эргономичная конструкция микроскопа играет не последнюю роль в повседневных научных исследованиях. MAGUS Bio 290T предусматривает комфорт пользователя во время работы. Моторизированные компоненты повышают скорость работы, упрощают выполнение повторяющихся операций при частой смене объективов. Пользователь выбирает комфортный угол наклона визуальной насадки, чтобы не уставали спина и шея. Рукоятки фокусировки расположены в нижней части корпуса. Пользователь не напрягает кисти рук во время работы. Благодаря плавному ходу механизма пользователь без усилий фокусируется на объект. Микроскоп управляется с минимальным движением руки, поскольку длинная ручка управления столиком и рукоятка тонкой фокусировки расположены в одной рабочей зоне. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные объективы предназначены для получения дополнительных увеличений. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение микроскопа на объективе, который чаще используется для работы. Фазово-контрастное устройство, люминесцентная насадка, конденсоры темного поля, устройства простой поляризации и для работы методом ДИК расширяют методы контрастирования и позволяют исследовать объекты, невидимые в светлом поле. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности: • Наблюдения прозрачных и полупрозрачных образцов в светлом поле в проходящем свете • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением угла наклона; переключение светового потока 0/100, 100/0 или 80/20 • Моторизированное револьверное устройство – смена рабочего объектива происходит по нажатию кнопки; удобная панель для дистанционного управления револьвером • Осветитель проходящего света – экономичный светодиод 3 Вт со сроком службы до 50 000 часов • Освещение по Кёлеру в проходящем свете, моторизированный конденсор с откидной линзой • Интеллектуальная система управления освещением – автоматический выбор яркости при смене рабочего объектива • Предметный столик с пластиной из химически закаленного стекла Gorilla Glass и с длинной ручкой управления для удобной работы • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и моторизированным револьвером объективов • Источник проходящего света – насадка с фонарем лампы • Моторизированный поворотный конденсор с откидной линзой • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный), парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный), парфокальная высота 60 мм • Окуляр 10x/25 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 10х/22 мм с сеткой • Окуляр 10х/22 мм с перекрестьем • Окуляр 12,5x/17,5 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Фазово-контрастное устройство: фазово-контрастный конденсор, вспомогательный центрирующий телескоп, набор фазовых объективов • Конденсор темного поля NA 0,7–0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный NA 1,3–1,26 • Устройство для работы методом дифференциально-интерференционного контраста (ДИК) • Люминесцентная насадка • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: деление светового потока 0/100, 100/0, 80/20 Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000) Окуляры: 10x/25 мм, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 10x/22 мм с сеткой, 10x/22 мм с перекрестьем, 12,5x/17,5 мм, 15x/16 мм, 20x/12 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 20х/0,40; 40xs/0,65; 100xs/1,25 ми; парфокальная высота 60 мм Рабочее расстояние, мм: 30 (4x); 10,2 (10x); 6,4 (20x); 0,7 (40xs); 0,2 (100xs) Предметный столик, мм: 190x152, двухкоординатный механический, с пластиной из стекла Gorilla Glass Диапазон перемещения предметного столика, мм: 78/32 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Конденсор: моторизированный поворотный конденсор Аббе NA 0,9/0,25 с откидной фронтальной линзой; центрируемый и регулируемый по высоте, с регулируемой апертурной диафрагмой; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (28 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,001 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: светодиод 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 6 объективов, моторизированное Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: авторегулировка яркости освещения при смене объектива Метод исследования: светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 47–78 Источник питания: сеть переменного тока, 100–240 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 5… 40 Возможность подключения другого оборудования: устройство для работы методом модуляционного контраста Хоффмана, устройство для работы методом рельефного контраста Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 0–35°, регулируемый Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 999990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 21,0 | 78x56x57
147724 | 83483 | Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V360 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83483_magus-bio-v360-microscope_21.jpg |  |  | Микроскоп исследовательского класса. Предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде. Инвертированная конструкция микроскопа предполагает использование чашек Петри, многолуночных планшетов, флаконов, роллерных бутылей и колб высотой до 75 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. При снятом конденсоре получится наблюдать клеточные культуры в чашках Петри либо в цилиндрических колбах до 187 мм. Наблюдения ведутся в проходящем свете, методы исследования – светлое поле и фазовый контраст. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы модуляционного контраста Хоффмана и рельефного контраста. Микроскоп применяется для исследований в сфере медицины, фармакологии, биологии, вирусологии. В максимальной комплектации микроскоп подходит для ЭКО. | Микроскоп исследовательского класса. Предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде. Инвертированная конструкция микроскопа предполагает использование чашек Петри, многолуночных планшетов, флаконов, роллерных бутылей и колб высотой до 75 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. При снятом конденсоре получится наблюдать клеточные культуры в чашках Петри либо в цилиндрических колбах до 187 мм. Наблюдения ведутся в проходящем свете, методы исследования – светлое поле и фазовый контраст. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы модуляционного контраста Хоффмана и рельефного контраста. Микроскоп применяется для исследований в сфере медицины, фармакологии, биологии, вирусологии. В максимальной комплектации микроскоп подходит для ЭКО. Визуальная насадка Бинокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в боковой канал визуализации на насадке микроскопа. Световой поток переключается 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Кодированный револьвер на 5 объективов. В свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение внутри диапазона кратности. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием скорректированы на толщину дна посуды 1,2 мм. Парфокальная высота – 60 мм. Один объектив используются для работы по методу светлого поля и три объектива – для работы по методу фазового контраста. Сохранение комфортной яркости при смене увеличений Объективы разного увеличения пропускают свет в разной степени, поэтому каждый раз при смене объектива требуется регулировка яркости света. Кроме того, яркость резко увеличивается при переключении с объектива большего увеличения на объектив меньшего увеличения. Резкое увеличение яркости вызывает утомление глаз. MAGUS Bio V360 оборудован интеллектуальным управлением яркости света. Микроскоп запоминает яркость для каждого объектива, которую выбрал пользователь, и автоматически устанавливает эту яркость при повороте револьвера. Интеллектуальное управление сокращает время на регулировку яркости. MAGUS Bio V360 повышает комфорт пользователя и экономит время даже когда работа требует частой смены увеличения. Фокусировка Рукоятки грубой и тонкой фокусировки коаксиальные, расположены низко. Исследователь кладет руки на стол и занимает комфортную позу для работы на микроскопе. Рукоятка блокировки грубой фокусировки помогает быстро настроить микроскоп после смены объекта исследования. Рукоятка расположена с левой стороны микроскопа на одной оси с механизмом фокусировки. Кольцо с правой стороны регулирует жесткость хода грубой фокусировки. Пользователь настраивает комфортную жесткость для работы. Предметный столик Предметный столик неподвижный. На столик установлен специальный механизм, который перемещает лабораторную посуду в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Плавное тонкое перемещение объекта обеспечит точность исследований – ни один участок исследуемого объекта не будет пропущен. Длинная ручка управления столиком обеспечивает комфорт пользователя во время работы: кисть руки лежит на столе без напряжения. В комплект микроскопа входит универсальный держатель чашек. Конденсор В конденсор установлен слайдер фазового контраста. Фазовые кольца центрируются. Использование слайдера экономит время при переключении с одного метода исследования на другой. В слот конденсора может быть установлен слайдер рельефного контраста или слайдер модуляционного контраста Хоффмана. Источник света Светодиод мощности 3 Вт обеспечивает яркое освещение объекта, достаточное для работы по методу светлого поля и фазового контраста на всех объективах. Цветовая температура не меняется при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. ЖК-экран статуса работы ЖК-экран на основании микроскопа отображает увеличение объектива, яркость источника света, режим работы («сон», «эко»). Пользователь микроскопа с помощью экрана и двух ручек настраивает яркость, блокирует регулировку яркости, выставляет режим сна и таймер автоотключения. Эргономичная конструкция Физический дискомфорт вызывает усталость и снижает продуктивность работы. Эргономичная конструкция микроскопа играет не последнюю роль в повседневных научных исследованиях. MAGUS Bio V360 предусматривает комфорт пользователя во время работы. Визуальная насадка расположена под эргономичным углом, чтобы не уставали спина и шея. Благодаря низкому и компактному предметному столику пользователю удобно выполнять манипуляции с образцом и работать с лабораторной посудой. Длинная ручка механизма перемещения позволяет не поднимать руку со стола для управления микроскопом, не менять комфортную позу. Рукоятки фокусировки расположены в нижней части корпуса. Пользователь не напрягает кисти рук во время работы. Благодаря плавному ходу механизма пользователь без усилий фокусируется на объект. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Устройство для работы методом модуляционного контраста Хоффмана и методом рельефного контраста расширяют методы контрастирования и позволяют исследовать объекты, невидимые в светлом поле и в фазовом контрасте. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности: • Исследования окрашенных и неокрашенных объектов в лабораторной посуде – чашках Петри, колбах, планшетах, работа с посудой высотой до 185 мм • Методы исследования – светлое поле и фазовый контраст; при дополнительной комплектации – метод модуляционного контраста Хоффмана и рельефный контраст • Кодированное револьверное устройство – яркость источника света устанавливается автоматически в зависимости от выбранного объектива • Бинокулярная визуальная насадка с боковым каналом визуализации для установки цифровой камеры; деление светового потока 100/0 или 0/100 • Осветитель проходящего света – экономичный светодиод 3 Вт со сроком службы до 50 000 часов • Конденсор со слотом для установки слайдеров; слайдер фазового контраста в комплекте, фазовые кольца центрируются • Интеллектуальная система управления освещением: автоматический выбор яркости, блокировка регулировки яркости, автоотключение по таймеру, ЖК-экран статуса работы • Предметный столик с перемещением посуды по осям X и Y, универсальный держатель чашек в комплекте, длинная ручка управления столиком обеспечивает комфорт пользователя во время работы Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор со слотом для слайдера • Бинокулярная визуальная насадка с боковым каналом визуализации • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10 WD 30 мм, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10х/0,25 фазовый WD 10,2 мм, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40 фазовый WD 12 мм, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40х/0,60 фазовый WD 2,2 мм, парфокальная высота 60 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Слайдер фазового контраста с центрируемыми фазовыми кольцами • Круглая стеклянная вставка • Универсальный держатель чашек • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Устройство для работы методом модуляционного контраста Хоффмана • Устройство для работы методом рельефного контраста • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф, с боковым каналом визуализации; деление светового потока 0/100, 100/0 Увеличение, крат: 40–400 базовая комплектация (*опция: 40–600/800) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 15х/16 мм, 20х/12 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25 фазовый; 20х/0,40 фазовый; 40xs/0,60 фазовый; парфокальная высота 60 мм Рабочее расстояние, мм: 30 (4x); 10,2 (10x); 12 (20x); 2,2 (40xs) Предметный столик, мм: 250x170, неподвижный, с механическим устройством перемещения образца и стеклянной вставкой O110 мм; универсальный держатель чашек Диапазон перемещения предметного столика, мм: 80/128 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Конденсор: NA 0,3, рабочее расстояние: 75 мм; с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера рельефного, фазового или модуляционного контраста Диафрагма: регулируемая апертурная Фокусировка: коаксиальная, грубая (37,7 мм/оборот, с механизмом блокировки) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: светодиод 3 Вт Фазово-контрастное устройство: фазово-контрастный слайдер 10x–40x; вспомогательный центрирующий телескоп Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов, кодированное Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: авторегулировка яркости освещения при смене объектива, отображение статуса на экране, режим сна, эко-режим Метод исследования: фазово-контрастная микроскопия, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 85–265 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 10… 35 Возможность подключения другого оборудования: устройство для работы методом модуляционного контраста Хоффмана, устройство для работы методом рельефного контраста Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 729990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 24,4 | 56x65x67
>> Микроскопы MAGUS Lum
147064 | 82909 | Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82909_magus-lum-v500l-microscopes_15.jpg | [8 empty] | MAGUS Lum V500L – это профессиональный микроскоп, предназначенный для работы по трем методам исследований: люминесценции, фазового контраста и светлого поля. Люминесцентный метод применяется при освещении отраженным светом, при этом используются фильтры возбуждения для работы с флюорохромами DAPI, FITC и TRITC. Методы светлого поля и фазового контраста доступны в проходящем свете. Микроскоп имеет инвертированную конструкцию, поэтому образцы исследования могут быть помещены в лабораторную посуду. Колбы, чашки Петри и другие емкости должны иметь толщину дна 1,2 мм и высоту не более 55 мм. Если отклонять штатив, то возможно установить посуду высотой до 165 мм. Микроскоп предназначен для исследований, диагностической работы, обучения. | MAGUS Lum V500L – это профессиональный микроскоп, предназначенный для работы по трем методам исследований: люминесценции, фазового контраста и светлого поля. Люминесцентный метод применяется при освещении отраженным светом, при этом используются фильтры возбуждения для работы с флюорохромами DAPI, FITC и TRITC. Методы светлого поля и фазового контраста доступны в проходящем свете. Микроскоп имеет инвертированную конструкцию, поэтому образцы исследования могут быть помещены в лабораторную посуду. Колбы, чашки Петри и другие емкости должны иметь толщину дна 1,2 мм и высоту не более 55 мм. Если отклонять штатив, то возможно установить посуду высотой до 165 мм. Микроскоп предназначен для исследований, диагностической работы, обучения. Оптическая схема Микроскоп оборудован визуальной насадкой, окулярные тубусы которой можно поворачивать для изменения высоты взора. Это делает конструкцию прибора удобной для любого пользователя. Микроскоп предусматривает установку цифровой камеры и монитора – они не включены в комплектацию, но могут быть приобретены отдельно. Канал визуализации на насадке делит световой поток в соотношении 80/20, а канал визуализации сбоку на корпусе имеет переключатель 100/0 или 0/100. Среди объективов, включенных в комплектацию, есть не только классические планахроматы для светлого поля и люминесценции, но и три объектива, используемые для работы в фазовом контрасте. Всего объективов шесть, они рассчитаны на бесконечность. Свободных гнезд в револьверном устройстве тоже шесть – все объективы из комплекта могут быть одновременно использованы на микроскопе. Револьверное устройство расположено под предметным столиком. Система освещения Источниками проходящего и отраженного света выступают 5-ваттные светодиоды. Они обеспечивают яркое и равномерное освещение, служат 50 000 часов без замены, не выделяют тепло при работе. Светодиодное освещение безопаснее, чем ртутное, экономичное и не требует обслуживания, поэтому люминесценция на базе светодиодов рекомендуется для обучения. В этом микроскопе используются фильтры возбуждения люминесценции для работы с флюорохромами DAPI, FITC и TRITC. Метод Кёлера можно использовать и на проходящем, и на отраженном свете, чтобы получить максимально четкое и контрастное изображение без артефактов и затемнений по краям. Фазово-контрастный конденсор упрощает переход от светлого поля к фазово-контрастной микроскопии и обратно за счет дисковой конструкции – вращением диска выбирается либо свободное отверстие (светлое поле), либо фазовый контраст (три отверстия с центрируемыми кольцами для объективов 10х, 20х и 40х). Механика Образец в лабораторной посуде помещается на неподвижный предметный столик. На столик также устанавливают держатель чашек подходящего размера – всего в комплекте четыре держателя. Посуду перемещают в горизонтальной плоскости по двум осям. Для регулировки резкости изображения используют механизмы коаксиальной фокусировки – грубой и тонкой. Ход грубой фокусировки можно сделать более мягким или, наоборот, жестким. Также для грубой фокусировки можно выставить блокировку хода. Аксессуары В линейке бренда представлены аксессуары для этого микроскопа: окуляры, объективы, калибровочные слайды, цифровые камеры. Используя их, получится полностью раскрыть все возможности MAGUS Lum V500L. Основные особенности: • Наблюдения в свете видимой люминесценции в отраженном свете; фильтры для работы с флюорохромами DAPI, FITC и TRITC • Наблюдения в светлом поле и фазово-контрастным методом в проходящем свете • 5-ваттные светодиоды и метод Кёлера для проходящего и отраженного света • Два канала визуализации – на насадке с делением 80/20 и на корпусе с делением 100/0 или 0/100 • Инвертированная конструкция корпуса – для использования лабораторной посуды высотой до 55 мм, а при отклоненном штативе – до 165 мм • Объективы-планахроматы, рассчитанные на посуду с толщиной дна 1,2 мм • Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска, неподвижный предметный столик с держателями чашек разного размера Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, осветителем отраженного света видимой люминесценции, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора, револьвером объективов и каналом визуализации • Фазово-контрастный конденсор • Люминесцентный блок • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10х/0,25 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10x/0,25 PHP2 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 PHP2 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 PHP2 WD 3,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Круглая стеклянная вставка • Механическое устройство перемещения образца • Держатель чашек (4 шт.) • Защитный экран • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр • Сетевой шнур питания • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Флуоресцентный модуль: фильтры (флюорохромы): DAPI, FITC, TRITC Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PLL 10х/0,25, PLL 20x/0,40, PLL 40x/0,60, PLL 10x/0,25 PHP2 фазовый, PLL 20x/0,40 PHP2 фазовый, PLL 40x/0,60 PHP2 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10) Рабочее расстояние, мм: 4,3 (10х); 8,0 (20x); 3,5 (40x); 21,0 (4x) Предметный столик, мм: 227х208, неподвижный, с механическим устройством перемещения образца и стеклянной вставкой Ø118 мм; держатели чашек: 86х129,5 мм, Ø87,5 мм; 34x77,5 мм, Ø68,5 мм; 57x82 мм, Ø60 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/134,5 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы; тип крепления «под винт» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный и проходящий свет: светодиод 5 Вт Фильтры возбуждения люминесценции: флюорохром, длина волны возбуждения / дихроичное зеркало / длина волны излучения: DAPI, 365/35 нм / 400 нм / 450/65 нм; FITC, 475/40 нм / 500 нм / 535/45 нм; TRITC, 525/45 нм / 565 нм / 595/60 нм Фазово-контрастное устройство: фазово-контрастный конденсор (по типу вращающегося диска) со свободным отверстием и фазовыми вставками для объективов 10х, 20х и 40х; центрирующий вспомогательный микроскоп Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 6 объективов Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: флуоресцентная, светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: фазово-контрастная микроскопия, флуоресценция, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 85–265 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 45° | 999990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 24,0 | 38,5x61,5x82
147327 | 83017 | Микроскоп люминесцентный цифровой MAGUS Lum D400 LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_24.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83017_magus-lum-d400-lcd-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методу светлого поля, а при дополнительной комплектации – по методам темного поля, простой поляризации и фазового контраста. На люминесцентном микроскопе изучают возбудителей туберкулеза, хламидиоза, бешенства, герпеса и других болезней. Микроскоп используется для анализа ДНК и хромосомного анализа, исследования костного мозга и мазков крови, для криминалистической и фармакологической экспертизы, исследований ветеринарного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора. | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методу светлого поля, а при дополнительной комплектации – по методам темного поля, простой поляризации и фазового контраста. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Объекты облучают невидимым коротковолновым ультрафиолетовым светом или фиолетовым, синим и зеленым. Длина волны свечения больше длины волны возбуждающего света. Объект светится соответственно синим, голубым, зелено-желтым или красным светом. Некоторые объекты светятся самостоятельно, некоторые – после обработки флюорохромами. На люминесцентном микроскопе изучают возбудителей туберкулеза, хламидиоза, бешенства, герпеса и других болезней. Микроскоп используется для анализа ДНК и хромосомного анализа, исследования костного мозга и мазков крови, для криминалистической и фармакологической экспертизы, исследований ветеринарного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора. Цифровая камера MAGUS CHD40 – цифровая HDMI-камера с тремя видеоинтерфейсами и автоматическим переключением между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора. Камера оснащена сенсором 8 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс) при подключении через интерфейс HDMI или USB 3.0. При подключении через Wi-Fi разрешение изображения Full HD (1920x1080 пикс). Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi и USB 3.0. Видеозапись ведется с частотой 30 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD40 предназначен для создания системы визуализации микроскопа MAGUS . Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении 4К. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы и микрофлюары на бесконечность. Стандартная комплектация включает объективы 4х, 10х и 100х, которые используются для работы по методу светлого поля, и объектив 40х – для работы в свете видимой люминесценции. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. При работе в отраженном свете в столик устанавливается черная вставка, убирающая паразитную засветку от проходящего света. Люминесцентная насадка Источник возбуждения люминесценции – 100-ваттная ртутная лампа. Она обладает высокой яркостью и широким спектром длин волн. Спектр лампы имеет пики, что позволяет работать с множеством флуоресцентных красителей. Насадка содержит четыре фильтра возбуждения: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G). Ртутная лампа расположена в фонаре и центрируется в трех плоскостях. Фонарь отводит тепловое излучение, лампа не перегревается. Удобное крепление лампы обеспечивает безопасную и быструю замену. Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Конденсор Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении методов исследования в проходящем свете. Источник проходящего света В осветителе проходящего света стоит 30-ваттная галогенная лампа. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные объективы предназначены для получения дополнительных увеличений. Дополнительный объектив-микрофлюар 10х/0,35 предназначен для получения изображения объекта с разрешением 0,5 мкм на большом поле зрения. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Фазово-контрастное устройство, конденсоры темного поля и устройство простой поляризации расширяют методы контрастирования и позволяют исследовать объекты, невидимые в светлом поле или люминесцентном свете. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследование объектов, излучающих свечение под воздействием света возбуждения • Методы исследований: видимая люминесценция в отраженном свете, светлое поле в проходящем свете • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью выбора высоты взора и с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры • Осветитель отраженного света – ртутная лампа 100 Вт с широким спектром длин волн • Фильтры возбуждения видимой люминесценции: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) • Осветитель проходящего света – 30-ваттная галогенная лампа для яркого естественного освещения • Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете • Предметный столик без выдвижной рейки для удобной работы • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейсы Wi-Fi и USB 3.0 • Автоматическое переключение между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора • 30 кадров в секунду через любой интерфейс подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor/Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD40 • Штатив с источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Люминесцентная насадка • Фонарь ртутной лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 19,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 40x/0,85 (подпружиненный) WD 0,42 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/1,25 (подпружиненный, ми) WD 0,36 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Защитный экран • Пластина светового барьера • Черная защитная пластина для установки под столик • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр (4 шт.) • Флакон с иммерсионным маслом • Блок поджига ртутной лампы • Сетевой шнур питания (2 шт.) • Кабель питания фонаря ртутной лампы • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 10х/0,35WD 2,37 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60х/0,80 ∞/0,17 WD 0,46 мм • Фазово-контрастное устройство • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Флуоресцентный модуль: фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические и микрофлюары, скорректированные на бесконечность: PL 4x/0,10, PL 10x/0,25, PL FL 40x/0,85, PL 100x/1,25 (ми); парфокальная высота 45 мм (*опция: PL FL 10х/0,35; PL 20х/0,40, PL 60х/0,80 ∞/0,17) Рабочее расстояние, мм: 19,8 (4x); 5,0 (10x); 0,42 (FL 40x); 0,36 (100x); 2,37 (FL 10х); 8,8 (20х); 0,46 (60х) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2"" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1028 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: ртутная лампа 100 Вт; проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных | 699990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 19,25 | 45,2x30,2x96
147328 | 83019 | Микроскоп люминесцентный цифровой MAGUS Lum D400L LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_22.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83019_magus-lum-d400l-lcd-microscope-digital_21.jpg |  | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методу светлого поля, а при дополнительной комплектации – по методам темного поля, простой поляризации и фазового контраста. На люминесцентном микроскопе изучают возбудителей туберкулеза, хламидиоза, бешенства, герпеса и других болезней. Микроскоп используется для анализа ДНК и хромосомного анализа, исследования костного мозга и мазков крови, для криминалистической и фармакологической экспертизы, исследований ветеринарного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора. | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методу светлого поля, а при дополнительной комплектации – по методам темного поля, простой поляризации и фазового контраста. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Объекты облучают невидимым коротковолновым ультрафиолетовым светом или фиолетовым, синим и зеленым. Длина волны свечения больше длины волны возбуждающего света. Объект светится соответственно синим, голубым, зелено-желтым или красным светом. Некоторые объекты светятся самостоятельно, некоторые – после обработки флюорохромами. На люминесцентном микроскопе изучают возбудителей туберкулеза, хламидиоза, бешенства, герпеса и других болезней. Микроскоп используется для анализа ДНК и хромосомного анализа, исследования костного мозга и мазков крови, для криминалистической и фармакологической экспертизы, исследований ветеринарного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора. Цифровая камера MAGUS CHD40 – цифровая HDMI-камера с тремя видеоинтерфейсами и автоматическим переключением между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора. Камера оснащена сенсором 8 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс) при подключении через интерфейс HDMI или USB 3.0. При подключении через Wi-Fi разрешение изображения Full HD (1920x1080 пикс). Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi и USB 3.0. Видеозапись ведется с частотой 30 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD40 предназначен для создания системы визуализации микроскопа MAGUS . Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении 4К. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы и микрофлюары на бесконечность. Стандартная комплектация включает объективы 4х, 10х и 100х, которые используются для работы по методу светлого поля, и объектив 40х – для работы в свете видимой люминесценции. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. При работе в отраженном свете в столик устанавливается черная вставка, убирающая паразитную засветку от проходящего света. Люминесцентная насадка Источники света возбуждения люминесценции – 5-ваттные светодиоды четырех волновых диапазонов свечения: синий (В), зеленый (G), фиолетовый (V) и ультрафиолетовый (UV). Смена светодиодов осуществляется поворотом кольца. Светодиоды мгновенно набирают заданную пользователем яркость, не нагреваются при длительном использовании, при необходимости быстро выключаются. Это упрощает переход от метода светлого поля к видимой люминесценции и обратно. Срок службы светодиодов – 50 000 часов. Для обучения в вузах рекомендуется выбирать люминесценцию на базе светодиодов как наиболее безопасную и не требующую дополнительного обслуживания. Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Конденсор Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении методов исследования в проходящем свете. Источник проходящего света В осветителе проходящего света стоит 3-ваттный светодиод. Цветовая температура не меняется при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные объективы предназначены для получения дополнительных увеличений. Дополнительный объектив-микрофлюар 10х/0,35 предназначен для получения изображения объекта с разрешением 0,5 мкм на большом поле зрения. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Фазово-контрастное устройство, конденсоры темного поля и устройство простой поляризации расширяют методы контрастирования и позволяют исследовать объекты, невидимые в светлом поле или люминесцентном свете. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследование объектов, излучающих свечение под воздействием света возбуждения • Методы исследований: видимая люминесценция в отраженном свете, светлое поле в проходящем свете • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью выбора высоты взора и с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры • Осветитель отраженного света – 4 светодиода мощностью 5 Вт разных длин волн • Фильтры возбуждения видимой люминесценции: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) • Осветитель проходящего света – экономичный светодиод 3 Вт со сроком службы до 50 000 часов • Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете • Предметный столик без выдвижной рейки для удобной работы • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейсы Wi-Fi и USB 3.0 • Автоматическое переключение между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора • 30 кадров в секунду через любой интерфейс подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor/Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD40 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Люминесцентная насадка • Фонарь со светодиодами • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 19,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 40x/0,85 (подпружиненный) WD 0,42 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/1,25 (подпружиненный, ми) WD 0,36 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Защитный экран • Пластина светового барьера • Черная защитная пластина для установки под столик • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр (4 шт.) • Флакон с иммерсионным маслом • Блок питания осветителя отраженного света • Сетевой шнур питания • Кабель осветителя отраженного света • Сетевой шнур блока питания осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 10х/0,35WD 2,37 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60х/0,80 ∞/0,17 WD 0,46 мм • Фазово-контрастное устройство • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Флуоресцентный модуль: фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические и микрофлюары, скорректированные на бесконечность: PL 4x/0,10, PL 10x/0,25, PL FL 40x/0,85, PL 100x/1,25 (ми); парфокальная высота 45 мм (*опция: PL FL 10х/0,35, PL 20х/0,40, PL 60х/0,80 ∞/0,17) Рабочее расстояние, мм: 19,8 (4x); 5,0 (10x); 0,42 (FL 40x); 0,36 (100x); 2,37 (FL 10х); 8,8 (20х); 0,46 (60х) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2"" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1028 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: 4 светодиода разных длин волн, 5 Вт; проходящий свет: светодиод 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных | 679990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 17,25 | 45,2x30,2x96
147329 | 83021 | Микроскоп люминесцентный инвертированный цифровой MAGUS Lum VD500 LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_23.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83021_magus-lum-vd500-lcd-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста. На микроскопе исследуют осадки жидкостей, клеточные колонии, живые клетки, культуры тканей и другие объекты в питательной среде в лабораторной посуде высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Штатив осветителя отклоняется для работы с чашками Петри или колбами высотой до 165 мм. Микроскоп используется для иммунохимической диагностики и хромосомного анализа, выявления скрытых бактериальных и вирусных инфекций. | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Объекты облучают невидимым коротковолновым ультрафиолетовым светом или фиолетовым, синим и зеленым. Длина волны свечения больше длины волны возбуждающего света. Объект светится соответственно синим, голубым, зелено-желтым или красным светом. Некоторые объекты светятся самостоятельно, некоторые – после обработки флюорохромами. На микроскопе исследуют осадки жидкостей, клеточные колонии, живые клетки, культуры тканей и другие объекты в питательной среде в лабораторной посуде высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Штатив осветителя отклоняется для работы с чашками Петри или колбами высотой до 165 мм. Микроскоп используется для иммунохимической диагностики и хромосомного анализа, выявления скрытых бактериальных и вирусных инфекций. Цифровая камера MAGUS CHD40 – цифровая HDMI-камера с тремя видеоинтерфейсами и автоматическим переключением между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора. Камера оснащена сенсором 8 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс) при подключении через интерфейс HDMI или USB 3.0. При подключении через Wi-Fi разрешение изображения Full HD (1920x1080 пикс). Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi и USB 3.0. Видеозапись ведется с частотой 30 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD40 предназначен для создания системы визуализации микроскопа MAGUS . Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении 4К. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Оптическая длина тубуса – бесконечность. Во время сборки микроскопа пользователь разворачивает тубусы насадки на 180° и выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Визуальная насадка тринокулярная. Монитор устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровая камера в боковой канал визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке делится 80/20, на корпусе переключается 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Револьвер на 6 объективов установлен на штатив под столиком. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием скорректированы на толщину дна посуды 1,2 мм. 3 объектива используются для работы по методу светлого поля и методу видимой люминесценции и 3 объектива – для работы по методу фазового контраста. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик На неподвижный предметный столик установлен специальный механизм для перемещения лабораторной посуды в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Плавное тонкое перемещение объекта обеспечит точность исследований – ни один участок исследуемого объекта не будет пропущен. Ручка перемещения низкая, поэтому пользователь не напрягает кисть правой руки. В комплект микроскопа входят четыре держателя чашек под разные размеры посуды. Люминесцентный блок Источник возбуждения люминесценции – 100-ваттная ртутная лампа. Она обладает высокой яркостью и широким спектром длин волн. Спектр лампы имеет пики, что позволяет работать с множеством флуоресцентных красителей. Блок содержит четыре фильтра возбуждения: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G). Ртутная лампа расположена в фонаре и центрируется в трех плоскостях. Фонарь отводит тепловое излучение, лампа не перегревается. Удобное крепление лампы обеспечивает безопасную и быструю замену. Конденсор Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска с 4 положениями: свободное отверстие используется для наблюдений в светлом поле, три с фазовыми вставками – для работы на фазовых объективах с увеличениями 10х, 20х и 40х. Фазовые кольца центрируются. Быстрое и интуитивно понятное переключение с одного метода исследования на другой экономит время и упрощает работу исследователя. Источник проходящего света В осветителе проходящего света стоит 30-ваттная галогенная лампа. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на всех объективах по методу светлого поля и фазового контраста. Освещение по Кёлеру в проходящем свете Настройка освещения по Кёлеру повышает качество изображения объекта: достигается предел разрешения на каждом объективе и равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение микроскопа на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследование объектов в лабораторной посуде, излучающих свечение под воздействием света возбуждения • Методы исследований: видимая люминесценция в отраженном свете, светлое поле и фазовый контраст в проходящем свете • Настройка освещения по Кёлеру • Отклоняемый штатив для работы с посудой высотой до 165 мм • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью выбора высоты взора • Два независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус визуальной насадки и боковой канал визуализации на корпусе; деление светового потока на тринокулярной насадке 80/20, на корпусе переключается 100/0 и 0/100 • Осветитель отраженного света – ртутная лампа 100 Вт с широким спектром длин волн • Фильтры возбуждения видимой люминесценции: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) • Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска для быстрой и удобной смены метода исследования • Осветитель проходящего света – 30-ваттная галогенная лампа для яркого естественного освещения • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейсы Wi-Fi и USB 3.0 • Автоматическое переключение между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора • 30 кадров в секунду через любой интерфейс подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor/Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD40 • Штатив с источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора, револьвером объективов и каналом визуализации • Фазово-контрастный конденсор • Люминесцентный блок (2 шт.) • Фонарь ртутной лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10х/0,25 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10x/0,25 PHP2 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 PHP2 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 PHP2 WD 3,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Круглая стеклянная вставка • Механическое устройство перемещения образца • Держатель чашек (4 шт.) • Защитный экран • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Блок поджига ртутной лампы • Светофильтр • Сетевой шнур питания (2 шт.) • Кабель питания фонаря ртутной лампы • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Флуоресцентный модуль: фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PLL 10х/0,25, PLL 20x/0,40, PLL 40x/0,60, PLL 10x/0,25 PHP2 фазовый, PLL 20x/0,40 PHP2 фазовый, PLL 40x/0,60 PHP2 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10) Рабочее расстояние, мм: 4,3 (10х); 8,0 (20x); 3,5 (40x); 21,0 (4x) Предметный столик, мм: 227х208, неподвижный, с механическим устройством перемещения образца и стеклянной вставкой O118 мм; держатели чашек: 86х129,5 мм, O90 мм; 34x77,5 мм, O68,5 мм; 57x82 мм, O60 мм; 29x77,5 мм, O35 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/134,5 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы; тип крепления «под винт» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2"" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1028 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: ртутная лампа 100 Вт; проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип насадки: тринокулярные | 1189990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 28,75 | 38,5x61,5x82
147330 | 83023 | Микроскоп люминесцентный инвертированный цифровой MAGUS Lum VD500L LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83023_magus-lum-vd500l-lcd-microscope-digital_20.jpg |  |  | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста. На микроскопе исследуют осадки жидкостей, клеточные колонии, живые клетки, культуры тканей и другие объекты в питательной среде в лабораторной посуде высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Штатив осветителя отклоняется для работы с чашками Петри или колбами высотой до 165 мм. Микроскоп используется для иммунохимической диагностики и хромосомного анализа, выявления скрытых бактериальных и вирусных инфекций. | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Осветитель содержит три фильтра, обеспечивающих оптимальные условия для возбуждения люминесценции распространенных в практической работе флюорохромов DAPI, FITC и TRITC. На микроскопе исследуют осадки жидкостей, клеточные колонии, живые клетки, культуры тканей и другие объекты в питательной среде в лабораторной посуде высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Штатив осветителя отклоняется для работы с чашками Петри или колбами высотой до 165 мм. Микроскоп используется для иммунохимической диагностики и хромосомного анализа, выявления скрытых бактериальных и вирусных инфекций. Цифровая камера MAGUS CHD40 – цифровая HDMI-камера с тремя видеоинтерфейсами и автоматическим переключением между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора. Камера оснащена сенсором 8 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс) при подключении через интерфейс HDMI или USB 3.0. При подключении через Wi-Fi разрешение изображения Full HD (1920x1080 пикс). Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi и USB 3.0. Видеозапись ведется с частотой 30 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD40 предназначен для создания системы визуализации микроскопа MAGUS . Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении 4К. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Оптическая длина тубуса – бесконечность. Во время сборки микроскопа пользователь разворачивает тубусы насадки на 180° и выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Визуальная насадка тринокулярная. Монитор устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровая камера в боковой канал визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке делится 80/20, на корпусе переключается 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Револьвер на 6 объективов установлен на штатив под столиком. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием скорректированы на толщину дна посуды 1,2 мм. 3 объектива используются для работы по методу светлого поля и методу видимой люминесценции и 3 объектива – для работы по методу фазового контраста. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик На неподвижный предметный столик установлен специальный механизм для перемещения лабораторной посуды в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Плавное тонкое перемещение объекта обеспечит точность исследований – ни один участок исследуемого объекта не будет пропущен. Ручка перемещения низкая, поэтому пользователь не напрягает кисть правой руки. В комплект микроскопа входят три держателя чашек под разные размеры посуды. Осветитель видимой люминесценции Источник возбуждения люминесценции – 5-ваттный светодиод. Осветитель содержит три фильтра возбуждения – для флюорохромов DAPI, FITC и TRITC. В отличие от ртутных ламп светодиоды не требуют громоздких блоков питания, потребляют незначительное количество электроэнергии и не содержат вредных паров ртути. Живые клетки в светодиодном освещении не получают повреждений от УФ-излучения и дольше сохраняют жизнеспособность. Светодиоды мгновенно набирают яркость, не нагреваются при длительном использовании, при необходимости быстро выключаются. Это упрощает переход от метода светлого поля к видимой люминесценции и обратно. Срок службы светодиодов – 50 000 часов. Для обучения в вузах рекомендуется выбирать люминесценцию на базе светодиодов как наиболее безопасную и не требующую дополнительного обслуживания. Конденсор Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска с 4 положениями: свободное отверстие используется для наблюдений в светлом поле, три с фазовыми вставками – для работы на фазовых объективах с увеличениями 10х, 20х и 40. Фазовые кольца центрируются. Быстрое и интуитивно понятное переключение с одного метода исследования на другой экономит время и упрощает работу исследователя. Источник проходящего света В осветителе проходящего света стоит 5-ваттный светодиод. Он излучает достаточную яркость для работы на всех объективах по методу светлого поля и фазового контраста. Цветовая температура не меняется при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Освещение по Кёлеру в проходящем свете Настройка освещения по Кёлеру повышает качество изображения объекта: достигается предел разрешения на каждом объективе и равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение микроскопа на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследование объектов в лабораторной посуде, излучающих свечение под воздействием света возбуждения • Методы исследований: видимая люминесценция в отраженном свете, светлое поле и фазовый контраст в проходящем свете • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью выбора высоты взора • Два независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус визуальной насадки и боковой канал визуализации на корпусе; деление светового потока на тринокулярной насадке 80/20, на корпусе переключается 100/0 и 0/100 • Осветители отраженного и проходящего света – экономичные светодиоды 5 Вт со сроком службы до 50 000 часов • Настройка освещения по Кёлеру • Отклоняемый штатив для работы с посудой высотой до 165 мм • Фильтры возбуждения видимой люминесценции для флюорохромов DAPI, FITC и TRITC • Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска для быстрой и удобной смены метода исследования • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейсы Wi-Fi и USB 3.0 • Автоматическое переключение между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора • 30 кадров в секунду через любой интерфейс подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor/Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD40 • Штатив со встроенным источником электропитания, осветителем отраженного света видимой люминесценции, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора, револьвером объективов и каналом визуализации • Фазово-контрастный конденсор • Люминесцентный блок • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10х/0,25 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10x/0,25 PHP2 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 PHP2 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 PHP2 WD 3,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Круглая стеклянная вставка • Механическое устройство перемещения образца • Держатель чашек (4 шт.) • Защитный экран • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр • Сетевой шнур питания • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Флуоресцентный модуль: фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PLL 10х/0,25, PLL 20x/0,40, PLL 40x/0,60, PLL 10x/0,25 PHP2 фазовый, PLL 20x/0,40 PHP2 фазовый, PLL 40x/0,60 PHP2 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10) Рабочее расстояние, мм: 4,3 (10х); 8,0 (20x); 3,5 (40x); 21,0 (4x) Предметный столик, мм: 227х208, неподвижный, с механическим устройством перемещения образца и стеклянной вставкой O118 мм; держатели чашек: 86х129,5 мм, O90 мм; 34x77,5 мм, O68,5 мм; 57x82 мм, O60 мм; 29x77,5 мм, O35 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/134,5 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы; тип крепления «под винт» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2"" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1028 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: ртутная лампа 100 Вт; проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип насадки: тринокулярные | 1259990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 26,75 | 38,5x61,5x82
147283 | 83016 | Микроскоп люминесцентный цифровой MAGUS Lum D400 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_22.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83016_magus-lum-d400-microscope-digital_21.jpg |  | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методу светлого поля, а при дополнительной комплектации – по методам темного поля, простой поляризации и фазового контраста. На люминесцентном микроскопе изучают возбудителей туберкулеза, хламидиоза, бешенства, герпеса и других болезней. Микроскоп используется для анализа ДНК и хромосомного анализа, исследования костного мозга и мазков крови, для криминалистической и фармакологической экспертизы, исследований ветеринарного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора. | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методу светлого поля, а при дополнительной комплектации – по методам темного поля, простой поляризации и фазового контраста. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Объекты облучают невидимым коротковолновым ультрафиолетовым светом или фиолетовым, синим и зеленым. Длина волны свечения больше длины волны возбуждающего света. Объект светится соответственно синим, голубым, зелено-желтым или красным светом. Некоторые объекты светятся самостоятельно, некоторые – после обработки флюорохромами. На люминесцентном микроскопе изучают возбудителей туберкулеза, хламидиоза, бешенства, герпеса и других болезней. Микроскоп используется для анализа ДНК и хромосомного анализа, исследования костного мозга и мазков крови, для криминалистической и фармакологической экспертизы, исследований ветеринарного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CLM10 разработана для работы в свете люминесценции и по методу темного поля. Камера оснащена сенсором 2,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 1920х1200 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 40х, 60х и 100х. При работе с объективами среднего увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 120 кадров в секунду при максимальном разрешении. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы и микрофлюары на бесконечность. Стандартная комплектация включает объективы 4х, 10х и 100х, которые используются для работы по методу светлого поля, и объектив 40х – для работы в свете видимой люминесценции. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. При работе в отраженном свете в столик устанавливается черная вставка, убирающая паразитную засветку от проходящего света. Люминесцентная насадка Источник возбуждения люминесценции – 100-ваттная ртутная лампа. Она обладает высокой яркостью и широким спектром длин волн. Спектр лампы имеет пики, что позволяет работать с множеством флуоресцентных красителей. Насадка содержит четыре фильтра возбуждения: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G). Ртутная лампа расположена в фонаре и центрируется в трех плоскостях. Фонарь отводит тепловое излучение, лампа не перегревается. Удобное крепление лампы обеспечивает безопасную и быструю замену. Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Конденсор Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении методов исследования в проходящем свете. Источник проходящего света В осветителе проходящего света стоит 30-ваттная галогенная лампа. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные объективы предназначены для получения дополнительных увеличений. Дополнительный объектив-микрофлюар 10х/0,35 предназначен для получения изображения объекта с разрешением 0,5 мкм на большом поле зрения. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Фазово-контрастное устройство, конденсоры темного поля и устройство простой поляризации расширяют методы контрастирования и позволяют исследовать объекты, невидимые в светлом поле или люминесцентном свете. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследование объектов, излучающих свечение под воздействием света возбуждения • Методы исследований: видимая люминесценция в отраженном свете, светлое поле в проходящем свете • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью выбора высоты взора и с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры • Осветитель отраженного света – ртутная лампа 100 Вт с широким спектром длин волн • Фильтры возбуждения видимой люминесценции: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) • Осветитель проходящего света – 30-ваттная галогенная лампа для яркого естественного освещения • Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете • Предметный столик без выдвижной рейки для удобной работы • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Для работы в свете люминесценции и по методу темного поля на объективах 40х, 60х и 100х • Разрешение 2,3 Мпикс – для получения информативного изображения на большом увеличении; низкий уровень шума, малое рассеивание мощности • 120 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Глобальный затвор – быстрое считывание сигнала с сенсора; увеличена яркость изображения, отсутствуют ложные оптические эффекты при наблюдении подвижных объектов • Монохромный CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, контрастнее • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CLM10 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив с источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Люминесцентная насадка • Фонарь ртутной лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 19,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 40x/0,85 (подпружиненный) WD 0,42 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/1,25 (подпружиненный, ми) WD 0,36 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Защитный экран • Пластина светового барьера • Черная защитная пластина для установки под столик • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр (4 шт.) • Флакон с иммерсионным маслом • Блок поджига ртутной лампы • Сетевой шнур питания (2 шт.) • Кабель питания фонаря ртутной лампы • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 10х/0,35WD 2,37 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60х/0,80 ∞/0,17 WD 0,46 мм • Фазово-контрастное устройство • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Флуоресцентный модуль: фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические и микрофлюары, скорректированные на бесконечность: PL 4x/0,10, PL 10x/0,25, PL FL 40x/0,85, PL 100x/1,25 (ми); парфокальная высота 45 мм (*опция: PL FL 10х/0,35; PL 20х/0,40, PL 60х/0,80 ∞/0,17) Рабочее расстояние, мм: 19,8 (4x); 5,0 (10x); 0,42 (FL 40x); 0,36 (100x); 2,37 (FL 10х); 8,8 (20х); 0,46 (60х) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, монохромный, 1/1,2" (11,25x7,03 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1016 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 120@1920x1200 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 1920х1200 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: ртутная лампа 100 Вт; проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт Тип насадки: тринокулярные | 649990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 17,1 | 45,2x30,2x96
147284 | 83018 | Микроскоп люминесцентный цифровой MAGUS Lum D400L | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83018_magus-lum-d400l-microscope-digital_19.jpg |  |  |  | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методу светлого поля, а при дополнительной комплектации – по методам темного поля, простой поляризации и фазового контраста. На люминесцентном микроскопе изучают возбудителей туберкулеза, хламидиоза, бешенства, герпеса и других болезней. Микроскоп используется для анализа ДНК и хромосомного анализа, исследования костного мозга и мазков крови, для криминалистической и фармакологической экспертизы, исследований ветеринарного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора. | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методу светлого поля, а при дополнительной комплектации – по методам темного поля, простой поляризации и фазового контраста. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Объекты облучают невидимым коротковолновым ультрафиолетовым светом или фиолетовым, синим и зеленым. Длина волны свечения больше длины волны возбуждающего света. Объект светится соответственно синим, голубым, зелено-желтым или красным светом. Некоторые объекты светятся самостоятельно, некоторые – после обработки флюорохромами. На люминесцентном микроскопе изучают возбудителей туберкулеза, хламидиоза, бешенства, герпеса и других болезней. Микроскоп используется для анализа ДНК и хромосомного анализа, исследования костного мозга и мазков крови, для криминалистической и фармакологической экспертизы, исследований ветеринарного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CLM10 разработана для работы в свете люминесценции и по методу темного поля. Камера оснащена сенсором 2,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 1920х1200 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 40х, 60х и 100х. При работе с объективами среднего увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 120 кадров в секунду при максимальном разрешении. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Тубусы насадки вращаются на 360°. Пользователь выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы и микрофлюары на бесконечность. Стандартная комплектация включает объективы 4х, 10х и 100х, которые используются для работы по методу светлого поля, и объектив 40х – для работы в свете видимой люминесценции. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик У столика отсутствует выдвижная зубчатая рейка по оси Х, что повышает эргономичность работы. Механизм с ременной передачей плавно перемещает объект. Препаратодержатель крепится двумя винтами, при быстром ручном сканировании его можно снять. При работе в отраженном свете в столик устанавливается черная вставка, убирающая паразитную засветку от проходящего света. Люминесцентная насадка Источники света возбуждения люминесценции – 5-ваттные светодиоды четырех волновых диапазонов свечения: синий (В), зеленый (G), фиолетовый (V) и ультрафиолетовый (UV). Смена светодиодов осуществляется поворотом кольца. Светодиоды мгновенно набирают заданную пользователем яркость, не нагреваются при длительном использовании, при необходимости быстро выключаются. Это упрощает переход от метода светлого поля к видимой люминесценции и обратно. Срок службы светодиодов – 50 000 часов. Для обучения в вузах рекомендуется выбирать люминесценцию на базе светодиодов как наиболее безопасную и не требующую дополнительного обслуживания. Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Конденсор Конденсор имеет слот для установки слайдера темного поля или фазового контраста. Установка слайдера экономит время при переключении методов исследования в проходящем свете. Источник проходящего света В осветителе проходящего света стоит 3-ваттный светодиод. Цветовая температура не меняется при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные объективы предназначены для получения дополнительных увеличений. Дополнительный объектив-микрофлюар 10х/0,35 предназначен для получения изображения объекта с разрешением 0,5 мкм на большом поле зрения. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Фазово-контрастное устройство, конденсоры темного поля и устройство простой поляризации расширяют методы контрастирования и позволяют исследовать объекты, невидимые в светлом поле или люминесцентном свете. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследование объектов, излучающих свечение под воздействием света возбуждения • Методы исследований: видимая люминесценция в отраженном свете, светлое поле в проходящем свете • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью выбора высоты взора и с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры • Осветитель отраженного света – 4 светодиода мощностью 5 Вт разных длин волн • Фильтры возбуждения видимой люминесценции: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) • Осветитель проходящего света – экономичный светодиод 3 Вт со сроком службы до 50 000 часов • Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете • Предметный столик без выдвижной рейки для удобной работы • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Для работы в свете люминесценции и по методу темного поля на объективах 40х, 60х и 100х • Разрешение 2,3 Мпикс – для получения информативного изображения на большом увеличении; низкий уровень шума, малое рассеивание мощности • 120 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Глобальный затвор – быстрое считывание сигнала с сенсора; увеличена яркость изображения, отсутствуют ложные оптические эффекты при наблюдении подвижных объектов • Монохромный CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, контрастнее • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CLM10 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Люминесцентная насадка • Фонарь со светодиодами • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 19,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 40x/0,85 (подпружиненный) WD 0,42 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/1,25 (подпружиненный, ми) WD 0,36 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Защитный экран • Пластина светового барьера • Черная защитная пластина для установки под столик • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр (4 шт.) • Флакон с иммерсионным маслом • Блок питания осветителя отраженного света • Сетевой шнур питания • Кабель осветителя отраженного света • Сетевой шнур блока питания осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 10х/0,35WD 2,37 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60х/0,80 ∞/0,17 WD 0,46 мм • Фазово-контрастное устройство • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Флуоресцентный модуль: фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические и микрофлюары, скорректированные на бесконечность: PL 4x/0,10, PL 10x/0,25, PL FL 40x/0,85, PL 100x/1,25 (ми); парфокальная высота 45 мм (*опция: PL FL 10х/0,35, PL 20х/0,40, PL 60х/0,80 ∞/0,17) Рабочее расстояние, мм: 19,8 (4x); 5,0 (10x); 0,42 (FL 40x); 0,36 (100x); 2,37 (FL 10х); 8,8 (20х); 0,46 (60х) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 2,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, монохромный, 1/1,2" (11,25x7,03 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1016 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 120@1920x1200 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17"" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 1920х1200 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: 4 светодиода разных длин волн, 5 Вт; проходящий свет: светодиод 3 Вт | 639990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 15,1 | 45,2x30,2x96
147285 | 83020 | Микроскоп люминесцентный инвертированный цифровой MAGUS Lum VD500 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_22.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83020_magus-lum-vd500-microscope-digital_21.jpg |  | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста. На микроскопе исследуют осадки жидкостей, клеточные колонии, живые клетки, культуры тканей и другие объекты в питательной среде в лабораторной посуде высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Штатив осветителя отклоняется для работы с чашками Петри или колбами высотой до 165 мм. Микроскоп используется для иммунохимической диагностики и хромосомного анализа, выявления скрытых бактериальных и вирусных инфекций. | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Объекты облучают невидимым коротковолновым ультрафиолетовым светом или фиолетовым, синим и зеленым. Длина волны свечения больше длины волны возбуждающего света. Объект светится соответственно синим, голубым, зелено-желтым или красным светом. Некоторые объекты светятся самостоятельно, некоторые – после обработки флюорохромами. На микроскопе исследуют осадки жидкостей, клеточные колонии, живые клетки, культуры тканей и другие объекты в питательной среде в лабораторной посуде высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Штатив осветителя отклоняется для работы с чашками Петри или колбами высотой до 165 мм. Микроскоп используется для иммунохимической диагностики и хромосомного анализа, выявления скрытых бактериальных и вирусных инфекций. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CLM90 разработана для работы в свете люминесценции и по методу темного поля. Камера оснащена сенсором 7,1 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3200x2200 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 51,3 или 133,8 кадров в секунду в зависимости от разрешения. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Оптическая длина тубуса – бесконечность. Во время сборки микроскопа пользователь разворачивает тубусы насадки на 180° и выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Визуальная насадка тринокулярная. Монитор устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровая камера в боковой канал визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке делится 80/20, на корпусе переключается 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Револьвер на 6 объективов установлен на штатив под столиком. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием скорректированы на толщину дна посуды 1,2 мм. 3 объектива используются для работы по методу светлого поля и методу видимой люминесценции и 3 объектива – для работы по методу фазового контраста. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик На неподвижный предметный столик установлен специальный механизм для перемещения лабораторной посуды в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Плавное тонкое перемещение объекта обеспечит точность исследований – ни один участок исследуемого объекта не будет пропущен. Ручка перемещения низкая, поэтому пользователь не напрягает кисть правой руки. В комплект микроскопа входят четыре держателя чашек под разные размеры посуды. Люминесцентный блок Источник возбуждения люминесценции – 100-ваттная ртутная лампа. Она обладает высокой яркостью и широким спектром длин волн. Спектр лампы имеет пики, что позволяет работать с множеством флуоресцентных красителей. Блок содержит четыре фильтра возбуждения: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G). Ртутная лампа расположена в фонаре и центрируется в трех плоскостях. Фонарь отводит тепловое излучение, лампа не перегревается. Удобное крепление лампы обеспечивает безопасную и быструю замену. Конденсор Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска с 4 положениями: свободное отверстие используется для наблюдений в светлом поле, три с фазовыми вставками – для работы на фазовых объективах с увеличениями 10х, 20х и 40х. Фазовые кольца центрируются. Быстрое и интуитивно понятное переключение с одного метода исследования на другой экономит время и упрощает работу исследователя. Источник проходящего света В осветителе проходящего света стоит 30-ваттная галогенная лампа. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на всех объективах по методу светлого поля и фазового контраста. Освещение по Кёлеру в проходящем свете Настройка освещения по Кёлеру повышает качество изображения объекта: достигается предел разрешения на каждом объективе и равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение микроскопа на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследование объектов в лабораторной посуде, излучающих свечение под воздействием света возбуждения • Методы исследований: видимая люминесценция в отраженном свете, светлое поле и фазовый контраст в проходящем свете • Настройка освещения по Кёлеру • Отклоняемый штатив для работы с посудой высотой до 165 мм • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью выбора высоты взора • Два независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус визуальной насадки и боковой канал визуализации на корпусе; деление светового потока на тринокулярной насадке 80/20, на корпусе переключается 100/0 и 0/100 • Осветитель отраженного света – ртутная лампа 100 Вт с широким спектром длин волн • Фильтры возбуждения видимой люминесценции: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) • Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска для быстрой и удобной смены метода исследования • Осветитель проходящего света – 30-ваттная галогенная лампа для яркого естественного освещения • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Для работы в свете люминесценции и по методу темного поля на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 7,1 Мпикс – при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 51,3 и 133,8 кадров в секунду при разрешениях 3200x2200 пикс и 1584x1100 пикс – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Элемент Пельтье – снижает температуру сенсора при длительной работе, убирает тепловой шум из изображения, при фотографировании можно использовать длительные выдержки • Глобальный затвор – быстрое считывание сигнала с сенсора; увеличена яркость изображения, отсутствуют ложные оптические эффекты при наблюдении подвижных объектов • Монохромный CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, контрастнее • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CLM90 (цифровая камера, кабель USB, адаптер питания 12 В, 3 А, кейс, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив с источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора, револьвером объективов и каналом визуализации • Фазово-контрастный конденсор • Люминесцентный блок (2 шт.) • Фонарь ртутной лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10х/0,25 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10x/0,25 PHP2 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 PHP2 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 PHP2 WD 3,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Круглая стеклянная вставка • Механическое устройство перемещения образца • Держатель чашек (4 шт.) • Защитный экран • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Блок поджига ртутной лампы • Светофильтр • Сетевой шнур питания (2 шт.) • Кабель питания фонаря ртутной лампы • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Флуоресцентный модуль: фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PLL 10х/0,25, PLL 20x/0,40, PLL 40x/0,60, PLL 10x/0,25 PHP2 фазовый, PLL 20x/0,40 PHP2 фазовый, PLL 40x/0,60 PHP2 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10) Рабочее расстояние, мм: 4,3 (10х); 8,0 (20x); 3,5 (40x); 21,0 (4x) Предметный столик, мм: 227х208, неподвижный, с механическим устройством перемещения образца и стеклянной вставкой O118 мм; держатели чашек: 86х129,5 мм, O90 мм; 34x77,5 мм, O68,5 мм; 57x82 мм, O60 мм; 29x77,5 мм, O35 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/134,5 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы; тип крепления «под винт» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 7,1 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, монохромный, 1,1" (14,4x9,9 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 3354 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 51,3@3200x2200; 133,8@1584x1100 Место использования: канал визуализации Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3200x2200 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: ртутная лампа 100 Вт; проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт Тип насадки: тринокулярные | 1399990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 28,7 | 38,5x61,5x82
147286 | 83022 | Микроскоп люминесцентный инвертированный цифровой MAGUS Lum VD500L | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83022_magus-lum-vd500l-microscope-digital_19.jpg |  |  |  | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста. На микроскопе исследуют осадки жидкостей, клеточные колонии, живые клетки, культуры тканей и другие объекты в питательной среде в лабораторной посуде высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Штатив осветителя отклоняется для работы с чашками Петри или колбами высотой до 165 мм. Микроскоп используется для иммунохимической диагностики и хромосомного анализа, выявления скрытых бактериальных и вирусных инфекций. | Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Осветитель содержит три фильтра, обеспечивающих оптимальные условия для возбуждения люминесценции распространенных в практической работе флюорохромов DAPI, FITC и TRITC. На микроскопе исследуют осадки жидкостей, клеточные колонии, живые клетки, культуры тканей и другие объекты в питательной среде в лабораторной посуде высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Штатив осветителя отклоняется для работы с чашками Петри или колбами высотой до 165 мм. Микроскоп используется для иммунохимической диагностики и хромосомного анализа, выявления скрытых бактериальных и вирусных инфекций. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CLM90 разработана для работы в свете люминесценции и по методу темного поля. Камера оснащена сенсором 7,1 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3200x2200 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 51,3 или 133,8 кадров в секунду в зависимости от разрешения. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Оптическая длина тубуса – бесконечность. Во время сборки микроскопа пользователь разворачивает тубусы насадки на 180° и выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Визуальная насадка тринокулярная. Монитор устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровая камера в боковой канал визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке делится 80/20, на корпусе переключается 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Револьвер на 6 объективов установлен на штатив под столиком. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием скорректированы на толщину дна посуды 1,2 мм. 3 объектива используются для работы по методу светлого поля и методу видимой люминесценции и 3 объектива – для работы по методу фазового контраста. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки для комфортной индивидуальной настройки. Предметный столик На неподвижный предметный столик установлен специальный механизм для перемещения лабораторной посуды в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Плавное тонкое перемещение объекта обеспечит точность исследований – ни один участок исследуемого объекта не будет пропущен. Ручка перемещения низкая, поэтому пользователь не напрягает кисть правой руки. В комплект микроскопа входят три держателя чашек под разные размеры посуды. Осветитель видимой люминесценции Источник возбуждения люминесценции – 5-ваттный светодиод. Осветитель содержит три фильтра возбуждения – для флюорохромов DAPI, FITC и TRITC. В отличие от ртутных ламп светодиоды не требуют громоздких блоков питания, потребляют незначительное количество электроэнергии и не содержат вредных паров ртути. Живые клетки в светодиодном освещении не получают повреждений от УФ-излучения и дольше сохраняют жизнеспособность. Светодиоды мгновенно набирают яркость, не нагреваются при длительном использовании, при необходимости быстро выключаются. Это упрощает переход от метода светлого поля к видимой люминесценции и обратно. Срок службы светодиодов – 50 000 часов. Для обучения в вузах рекомендуется выбирать люминесценцию на базе светодиодов как наиболее безопасную и не требующую дополнительного обслуживания. Конденсор Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска с 4 положениями: свободное отверстие используется для наблюдений в светлом поле, три с фазовыми вставками – для работы на фазовых объективах с увеличениями 10х, 20х и 40. Фазовые кольца центрируются. Быстрое и интуитивно понятное переключение с одного метода исследования на другой экономит время и упрощает работу исследователя. Источник проходящего света В осветителе проходящего света стоит 5-ваттный светодиод. Он излучает достаточную яркость для работы на всех объективах по методу светлого поля и фазового контраста. Цветовая температура не меняется при изменении яркости. Срок службы светодиода – 50 000 часов. Освещение по Кёлеру в проходящем свете Настройка освещения по Кёлеру повышает качество изображения объекта: достигается предел разрешения на каждом объективе и равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение микроскопа на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследование объектов в лабораторной посуде, излучающих свечение под воздействием света возбуждения • Методы исследований: видимая люминесценция в отраженном свете, светлое поле и фазовый контраст в проходящем свете • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью выбора высоты взора • Два независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус визуальной насадки и боковой канал визуализации на корпусе; деление светового потока на тринокулярной насадке 80/20, на корпусе переключается 100/0 и 0/100 • Осветители отраженного и проходящего света – экономичные светодиоды 5 Вт со сроком службы до 50 000 часов • Настройка освещения по Кёлеру • Отклоняемый штатив для работы с посудой высотой до 165 мм • Фильтры возбуждения видимой люминесценции для флюорохромов DAPI, FITC и TRITC • Фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска для быстрой и удобной смены метода исследования • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Для работы в свете люминесценции и по методу темного поля на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 7,1 Мпикс – при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 51,3 и 133,8 кадров в секунду при разрешениях 3200x2200 пикс и 1584x1100 пикс – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Элемент Пельтье – снижает температуру сенсора при длительной работе, убирает тепловой шум из изображения, при фотографировании можно использовать длительные выдержки • Глобальный затвор – быстрое считывание сигнала с сенсора; увеличена яркость изображения, отсутствуют ложные оптические эффекты при наблюдении подвижных объектов • Монохромный CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, контрастнее • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CLM90 (цифровая камера, кабель USB, адаптер питания 12 В, 3 А, кейс, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, осветителем отраженного света видимой люминесценции, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора, револьвером объективов и каналом визуализации • Фазово-контрастный конденсор • Люминесцентный блок • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10х/0,25 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10x/0,25 PHP2 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 PHP2 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 PHP2 WD 3,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Круглая стеклянная вставка • Механическое устройство перемещения образца • Держатель чашек (4 шт.) • Защитный экран • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр • Сетевой шнур питания • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Флуоресцентный модуль: фильтры (флюорохромы): DAPI, FITC, TRITC Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PLL 10х/0,25, PLL 20x/0,40, PLL 40x/0,60, PLL 10x/0,25 PHP2 фазовый, PLL 20x/0,40 PHP2 фазовый, PLL 40x/0,60 PHP2 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10) Рабочее расстояние, мм: 4,3 (10х); 8,0 (20x); 3,5 (40x); 21,0 (4x) Предметный столик, мм: 227х208, неподвижный, с механическим устройством перемещения образца и стеклянной вставкой O118 мм; держатели чашек: 86х129,5 мм, O87,5 мм; 34x77,5 мм, O68,5 мм; 57x82 мм, O60 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/134,5 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы; тип крепления «под винт» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Число мегапикселей: 7,1 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, монохромный, 1,1" (14,4x9,9 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 3354 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 51,3@3200x2200; 133,8@1584x1100 Место использования: канал визуализации Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3200x2200 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный и проходящий свет: светодиод 5 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных | 1499990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 26,7 | 38,5x61,5x82
147725 | 83484 | Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 450L | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83484_magus-lum-450l-microscope_19.jpg |  |  |  |  | Микроскоп MAGUS Lum 450L в базовой комплектации предназначен для исследований по методу светлого поля (в проходящем свете) и в свете люминесценции (в отраженном свете). Метод работы в люминесцентном свете основывается на способности некоторых объектов к самостоятельному свечению под воздействием световых волн определенной длины. Таким образом изучают патогены различных болезней, проводят анализ ДНК и хромосомный анализ и другие медицинские, криминалистические, фармакологические исследования, наблюдения для сфер ветеринарного контроля или санитарно-эпидемиологического надзора. При установке дополнительных комплектующих микроскоп может работать по темному полю, в фазовом контрасте и в поляризованном свете. | Микроскоп MAGUS Lum 450L в базовой комплектации предназначен для исследований по методу светлого поля (в проходящем свете) и в свете люминесценции (в отраженном свете). Метод работы в люминесцентном свете основывается на способности некоторых объектов к самостоятельному свечению под воздействием световых волн определенной длины. Таким образом изучают патогены различных болезней, проводят анализ ДНК и хромосомный анализ и другие медицинские, криминалистические, фармакологические исследования, наблюдения для сфер ветеринарного контроля или санитарно-эпидемиологического надзора. При установке дополнительных комплектующих микроскоп может работать по темному полю, в фазовом контрасте и в поляризованном свете. Модель MAGUS Lum 450L обладает рядом особенностей. В кодированном револьвере интенсивность освещения регулируется при смене объектива. Комфорта при работе добавляет ЖК-дисплей, с помощью которого отслеживаются и регулируются некоторые функции. Конденсор имеет пометки на корпусе, благодаря которым его легко настроить. Микроскоп отличается эргономичным дизайном, при его проектировании большое значение имело удобство пользователя. Визуальная насадка с двумя тубусами и каналом визуализации предполагает установку цифровой камеры. Окулярные тубусы имеют систему регулировки под рост пользователя: чтобы сделать их выше или ниже, тубусы вращают на 360°. Световой поток разделяется на тубусы и канал визуализации в пропорции 50/50. В комплекте с микроскопом идут два окуляра 10х/22 мм с кольцом диоптрийной подстройки и вынесенным на значительное расстояние зрачком: на микроскопе сможет работать пользователь в очках. Для защиты стекол очков окуляры дополнены резиновыми наглазниками. В револьверное устройство можно установить до 5 объективов. Рабочий объектив при этом будет находиться прямо перед пользователем, а остальные направлены от него – такая конструкция создает большое рабочее пространство и удобна для манипуляций с препаратом. Комплект микроскопа включает 4 объектива в диапазоне кратности от 4х до 100х. В пятое гнездо револьвера пользователь выбирает объектив самостоятельно, исходя из собственных задач. Выбирайте объективы с парфокальной высотой 60 мм. В слот над револьвером при необходимости устанавливается анализатор. Этот микроскоп отличается способностью к автоматической регулировке освещения при смене рабочего объектива. Дело в том, что кратность влияет на светопропускание оптики, и если при повороте револьвера интенсивность освещения снаружи выглядит неизменной, то в окулярах пользователь видит сильные перепады яркости. Это влияет и на самочувствие пользователя, и на его временные затраты: систему освещения приходится подстраивать каждый раз после смены объектива. Кодированный револьвер умеет регулировать степень освещенности автоматически: пользователь лишь один раз настраивает свет для каждого объектива. Настройка фокуса происходит с помощью коаксиальной системы рукояток. Грубая фокусировка производится рукояткой слева, для тонкой настройки есть рукоятки с обеих сторон штатива (на правой есть выемки под пальцы). Для удобства пользователя есть рукоятка блокировки грубой фокусировки и кольцо, регулирующее жесткость хода грубой фокусировки. Предметный столик управляется с помощью длинной ручки. Препаратодержатель фиксирует объект, но пользователь может легко убрать его, если это необходимо – он крепится к столику всего на 2 винтах. Сам столик не имеет выдвижной зубчатой рейки, а перемещения препарата происходят с помощью механизма ременной передачи. Источниками света в модели MAGUS Lum 450L являются светодиодные осветители. Осветитель проходящего света используется для наблюдений по светлому полю. Он оснащен светодиодом мощностью 3 Ватта с ресурсом 50 000 часов. Цветовая температура удерживается на одном уровне при изменении мощности. Для работы в люминесцентном свете микроскоп имеет осветитель отраженного света. Светодиоды в этом осветителе тоже 3-ваттные, такой осветитель безопасен и не требует дополнительного ухода. Он не нагревается, быстро достигает нужной яркости и быстро выключается. Переключение из одного режима работы в другой осуществляется с помощью переключателя в люминесцентной насадке: положение посередине обеспечивает работу в светлом поле, при повороте переключателя вправо или влево выбирается рабочий фильтр – синий (B) или зеленый (G). При установленном синем фильтре объект производит желто-зеленое люминесцентное свечение, при зеленом фильтре – красное. На этом микроскопе можно настроить освещение по Кёлеру. Оно отличается равномерностью, без затемненных участков по полю зрения, а артефакты, например, пыль или образ осветителя, не отображаются. С таким освещением каждый объектив достигает предела разрешения. На модели MAGUS Lum 450L установлен особый маркированный конденсор. На его корпусе есть метки, соответствующие увеличению объективов, а на кольце находится указатель. Если установить маркер напротив нужной пометки увеличения, изображение станет максимально четким и контрастным. Положение конденсора можно откорректировать по вертикали и относительно оптической оси. На корпусе конденсора имеется слот для установки слайдеров темного поля или фазового контраста. Пока слайдеры не используются, слот закрыт заглушкой. Выбранные параметры можно проверить на встроенном ЖК-экране. Пользователь может выбрать режим «эко» или «сон», установить время автоматического отключения прибора, а также проверить уровень яркости подсветки и заблокировать возможность ее изменения. Помимо перечисленных особенностей конструкции, влияющих на комфорт пользователя, в дизайне микроскопа предусмотрели возможность спрятать от глаз пользователя провода: рабочее место становится более опрятным и безопасным. На корпусе прибора размещена надежная ручка для переноски. Микроскоп удобно хранить, использовать и перемещать. Сделать эту модель еще более функциональной можно, дополнив ее опциональными аксессуарами. Дополнительные компоненты откроют возможности исследований по методам темного поля, фазового контраста, простой поляризации. Линейка дополнительных окуляров добавит значений в диапазон увеличения. Цифровые камеры помогут продемонстрировать исследование широкой публике, выведя изображение на экран или записывая его на карту памяти. Также с помощью камеры или калибровочного слайда в комплекте с окуляром со шкалой проводятся измерения объекта. Основные особенности: • Модель в базовой комплектации работает по светлому полю и в свете люминесценции; при установке дополнительных компонентов возможна работа по методам темного поля, фазового контраста и простой поляризации • «Умная» система освещения регулирует интенсивность света для каждого объектива • Можно настроить освещение по Кёлеру • Микроскоп оснащен синим и зеленым фильтрами для исследований в свете люминесценции; препарат реагирует желто-зеленым или красным свечением соответственно • Тринокулярный тубус предусматривает установку цифровой камеры • Окулярные тубусы регулируются по высоте и подстраиваются под рост пользователя • Выбранные параметры работы отображаются на встроенном дисплее • Конденсор промаркирован для более легкой и быстрой настройки • Модель отличается эргономичным дизайном, в котором все направлено на комфорт пользователя Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, осветителем отраженного света видимой люминесценции, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Люминесцентная насадка • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25, парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный), парфокальная высота 60 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный), парфокальная высота 60 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Светофильтр • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Флакон с иммерсионным маслом • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 10х/22 мм с сеткой • Окуляр 10х/22 мм с перекрестьем • Окуляр 12,5x/17,5 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,40, парфокальная высота 60 мм • Фазово-контрастное устройство: набор фазовых слайдеров, вспомогательный центрирующий телескоп, набор фазовых объективов • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Флуоресцентный модуль: синий (B); зеленый (G) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°); деление светового потока 50/50 Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000) Окуляры: 10x/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 10x/22 мм с сеткой, 10x/22 мм с перекрестьем, 12,5x/17,5 мм, 15x/16 мм, 20x/12 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 ми (*опция: 20х/0,40); парфокальная высота 60 мм Рабочее расстояние, мм: 30 (4x); 10,2 (10x); 1,5 (40xs); 0,2 (100xs) Предметный столик, мм: 230x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 78/54 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом с заглушкой для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (30 мм, 37,7 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм, 0,2 мм/оборот) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный и проходящий свет: светодиод 3 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов, кодированное Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: авторегулировка яркости освещения при смене объектива, отображение статуса на экране, режим сна, эко-режим Метод исследования: флуоресценция, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 47–78 Источник питания: сеть переменного тока, 100–240 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 0… 70 Возможность подключения другого оборудования: фазово-контрастное устройство (слайдер и объективы), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор), слайдер темного поля Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 629990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 14,4 | 38x67x47
147059 | 82904 | Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82904_magus-lum-400-microscope_18.jpg | [5 empty] | MAGUS Lum 400 – это профессиональный микроскоп прямой конструкции для исследований люминесцентным методом в отраженном свете и методом светлого поля в проходящем свете. Установка аксессуаров, поставляемых по дополнительному заказу, расширит возможности микроскопа и позволит использовать темнопольный метод исследований, метод простой поляризации и фазово-контрастную микроскопию. Люминесцентный микроскоп используется в разных областях науки: криминалистике, медицине, фармакологии, ветеринарии. На нем изучают возбудителей туберкулеза и других заболеваний, проводят анализ ДНК, исследуют костный мозг. | MAGUS Lum 400 – это профессиональный микроскоп прямой конструкции для исследований люминесцентным методом в отраженном свете и методом светлого поля в проходящем свете. Установка аксессуаров, поставляемых по дополнительному заказу, расширит возможности микроскопа и позволит использовать темнопольный метод исследований, метод простой поляризации и фазово-контрастную микроскопию. Люминесцентный микроскоп используется в разных областях науки: криминалистике, медицине, фармакологии, ветеринарии. На нем изучают возбудителей туберкулеза и других заболеваний, проводят анализ ДНК, исследуют костный мозг. Оптическая схема Тринокулярная насадка предусматривает установку цифровой камеры (нет в комплекте) в отдельный вертикальный канал визуализации. Окулярные тубусы вращаются на 360°, что дает возможность адаптировать высоту взора под рост любого пользователя. Окулярные тубусы наклонены на угол 30°, поэтому длительная работа за микроскопом не вызывает усталости мышц шеи. Оптика микроскопа планахроматическая с расчетом на бесконечность. Комплектные объективы представлены тремя моделями для светлого поля и одной моделью (микрофлюаром) для люминесценции. Количество свободных гнезд в револьверном устройстве – пять, одно гнездо может быть использовано для установки дополнительного объектива из линейки аксессуаров MAGUS. Развернутый «от наблюдателя» револьвер удобен в работе, так как позволяет свободно видеть рабочий объектив. Система освещения Верхний осветитель, используемый для наблюдений в отраженном свете, – это ртутная лампа. Ее мощность составляет 100 Вт. Она создает яркое освещение с пиками на определенных длинах волн, что позволяет использовать в исследованиях разные флуоресцентные красители. Лампа обладает большим тепловыделением, но так как она вынесена в фонарь, то эффективно охлаждается. Лампа может быть отцентрирована, а также легко заменена на новую при необходимости. Для люминесценции используются четыре фильтра возбуждения: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G). Нижний осветитель, отвечающий за проходящий свет, – галогенная лампа 30 Вт. Ее свет комфортен для глаз, поэтому длительная работа за микроскопом не перенапрягает зрение. Светлопольный конденсор позволяет точно регулировать световой пучок от осветителя и имеет специальный слот, в который можно установить слайдер темного поля или фазовый слайдер. Слайдер (вставка) – простой в применении аксессуар, с помощью которого на микроскопе получают доступ к новым методам исследования с минимальными затратами. Освещение по методу Кёлера настраивается и в проходящем, и в отраженном свете. На каждом объективе можно достигнуть предела разрешения, убрать артефакты из изображения и затемнение по краям. Механика Отсутствие выдвижной зубчатой рейки у предметного столика улучшает эргономику микроскопа: для работы требуется меньше места, нет выступающих частей, о которые можно зацепиться. В столик можно установить черную вставку для работы в отраженном свете – она защищает от паразитных отражений от осветителя проходящего света. При необходимости ручного сканирования препаратодержатель можно снять. Рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены коаксиально. Для грубой фокусировки можно устанавливать блокировку и регулировать жесткость хода. Настройка фокуса плавная, без рывков. Аксессуары В линейке аксессуаров MAGUS представлены принадлежности, которые могут быть установлены на микроскоп: окуляры, объективы, конденсоры темного поля, фазово-контрастные устройство и устройства простой поляризации, цифровые камеры и калибровочные слайды, слайдеры темного поля и фазового контраста. Основные особенности: • Люминесцентный метод исследований в отраженном свете, метод светлого поля в проходящем свете • Использование дополнительных аксессуаров позволяет применять метод темного поля, поляризованный свет и фазово-контрастную микроскопию • Насадка с двумя окулярными тубусами (вращаются на 360°) и вертикальным каналом визуализации для цифровой камеры • Объективы-планахроматы: три для светлого поля, один (микрофлюар) для люминесценции; оптика скорректирована на бесконечность • Отраженный свет: осветитель – ртутная лампа 100 Вт; четыре фильтра возбуждения люминесценции – ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) • Проходящий свет: осветитель – галогенная лампа 30 Вт • Освещение по Кёлеру настраивается и в проходящем, и в отраженном свете • Эргономичная конструкция столика: отсутствует выдвижная рейка, препаратодержатель снимается Комплектация: • Штатив с источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Люминесцентная насадка • Фонарь ртутной лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 19,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 40x/0,85 (подпружиненный) WD 0,42 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/1,25 (подпружиненный, ми) WD 0,36 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Защитный экран • Пластина светового барьера • Черная защитная пластина для установки под столик • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр (4 шт.) • Флакон с иммерсионным маслом • Блок поджига ртутной лампы • Сетевой шнур питания (2 шт.) • Кабель питания фонаря ртутной лампы • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 10х/0,35WD 2,37 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60х/0,80 ∞/0,17 WD 0,46 мм • Фазово-контрастное устройство • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Флуоресцентный модуль: фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические и микрофлюары, скорректированные на бесконечность: PL 4x/0,10, PL 10x/0,25, PL FL 40x/0,85, PL 100x/1,25 (ми); парфокальная высота 45 мм (*опция: PL FL 10х/0,35; PL 20х/0,40, PL 60х/0,80 ∞/0,17) Рабочее расстояние, мм: 19,8 (4x); 5,0 (10x); 0,42 (FL 40x); 0,36 (100x); 2,37 (FL 10х); 8,8 (20х); 0,46 (60х) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: ртутная лампа 100 Вт; проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт Фильтры возбуждения люминесценции: тип фильтра, длина волны возбуждения / дихроичное зеркало / длина волны запирания: ультрафиолетовый (UV), 320–380 нм / 425 нм / 435 нм; фиолетовый (V), 380–415 нм / 455 нм / 475 нм; синий (B), 450–490 нм / 505 нм / 515 нм; зеленый (G), 495–555 нм / 585 нм / 595 нм Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: флуоресцентная, галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: флуоресценция, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 85–265 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 529990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 16,5 | 45,2x30,2x96
147060 | 82905 | Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82905_magus-lum-400l-microscope_16.jpg | [7 empty] | MAGUS Lum 400L – прямой люминесцентный микроскоп, на котором изучают возбудителей разных болезней, мазки крови, костный мозг, а также проводят криминалистические экспертизы, хромосомный анализ, анализ ДНК и проч. Люминесцентный метод доступен для отраженного света, в проходящем свете используется метод светлого поля. Микроскоп можно дополнить устройствами простой поляризации и фазового контраста, конденсором темного поля – все они доступны в линейке аксессуаров бренда MAGUS. | MAGUS Lum 400L – прямой люминесцентный микроскоп, на котором изучают возбудителей разных болезней, мазки крови, костный мозг, а также проводят криминалистические экспертизы, хромосомный анализ, анализ ДНК и проч. Люминесцентный метод доступен для отраженного света, в проходящем свете используется метод светлого поля. Микроскоп можно дополнить устройствами простой поляризации и фазового контраста, конденсором темного поля – все они доступны в линейке аксессуаров бренда MAGUS. Оптическая схема Наличие тринокулярной насадки позволяет не только проводить на микроскопе непосредственные наблюдения, но и использовать цифровую камеру для их фото- и видеофиксации. Камера устанавливается в вертикальный канал визуализации, в комплект она не входит. Окулярные тубусы насадки вращаются на 360°, поэтому высоту взора легко настроить под рост любого пользователя. Отвернутое «от наблюдателя» револьверное устройство освобождает пространство над столиком, благодаря чему хорошо видно рабочий объектив. Это делает работу исследователя более удобной. В револьвер можно установить пять объективов, четыре уже включены в базовую комплектацию. Все объективы являются планахроматами, скорректированными на бесконечность: три используются для светлого поля, один (микрофлюар) – для люминесценции. В свободное гнездо устанавливают опциональный объектив, чтобы получить на микроскопе еще одно увеличение. Система освещения Источником отраженного света являются четыре светодиода: синий (В), зеленый (G), фиолетовый (V) и ультрафиолетовый (UV). Мощность каждого светодиода составляет 5 Вт – это достаточная мощность для работы на любом объективе в любом методе исследования. Светодиоды отличаются долгим сроком службы – 50 000 часов. Они не перегреваются во время длительной работы, просты в обслуживании и являются наиболее безопасной основой для люминесценции. Поэтому люминесцентный микроскоп со светодиодным освещением – оптимальный выбор для обучения в вузах. Для проходящего освещения тоже используется светодиод, но мощностью 3 Вт. Он дополнен конденсором светлого поля, с помощью которого регулируется интенсивность освещения рабочей области. В конденсоре есть слот для установки слайдера темного поля или фазового контраста. Слайдер является быстрым и легким способом получить на микроскопе дополнительный метод исследования без замены конденсора. Настройка освещения по методу Кёлера возможна и для проходящего, и для отраженного света. Так получится добиться максимально четкого изображения без затемнений по краям и с минимумом артефактов. Механика Микроскоп оснащен предметным столиком эргономичной формы. У него нет выдвижной зубчатой рейки, которая может быть неудобна при постоянной работе – за нее легко зацепиться. Специально для наблюдений в отраженном свете в комплектацию включена черная вставка – она устанавливается на микроскоп для защиты от паразитных бликов от осветителя проходящего света. Еще одна особенность столика – съемный препаратодержатель. Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки обеспечивают точную и плавную наводку резкости. Жесткость хода грубой фокусировки может быть отрегулирована до наиболее комфортной, также грубую фокусировку можно заблокировать, если это необходимо. Аксессуары Широкая линейка совместимых аксессуаров – возможность быстро расширить функционал микроскопа. Помимо устройств для разных методов исследования в нее также входят окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности: • Микроскоп-тринокуляр для работы в отраженном свете по методу люминесценции и в проходящем свете по методу светлого поля • Вертикальный канал визуализации позволяет устанавливать цифровую камеру для фото- и видеофиксации исследований • Окулярные тубусы насадки вращаются, позволяя выбирать подходящую высоту взора • Планахроматическая оптика скорректирована на бесконечность, один из комплектных объективов является микрофлюаром • Система отраженного света – четыре светодиода мощностью 5 Вт: синий (В), зеленый (G), фиолетовый (V) и ультрафиолетовый (UV) • Система проходящего света – светодиод мощностью 3 Вт • Метод Кёлера для отраженного и проходящего света • Эргономичная конструкция предметного столика (нет выдвижной рейки), грубая и тонкая фокусировки • Большой выбор дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор Аббе • Люминесцентная насадка • Фонарь со светодиодами • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 19,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 40x/0,85 (подпружиненный) WD 0,42 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/1,25 (подпружиненный, ми) WD 0,36 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Защитный экран • Пластина светового барьера • Черная защитная пластина для установки под столик • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Светофильтр (4 шт.) • Флакон с иммерсионным маслом • Блок питания осветителя отраженного света • Сетевой шнур питания • Кабель осветителя отраженного света • Сетевой шнур блока питания осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат микрофлюар, рассчитанный на бесконечность: PL FL 10х/0,35WD 2,37 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20х/0,40 WD 8,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60х/0,80 ∞/0,17 WD 0,46 мм • Фазово-контрастное устройство • Конденсор темного поля А 0,9 • Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36–1,25 • Слайдер темного поля • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Флуоресцентный модуль: фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) Насадка: Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) Увеличение, крат: 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические и микрофлюары, скорректированные на бесконечность: PL 4x/0,10, PL 10x/0,25, PL FL 40x/0,85, PL 100x/1,25 (ми); парфокальная высота 45 мм (*опция: PL FL 10х/0,35, PL 20х/0,40, PL 60х/0,80 ∞/0,17) Рабочее расстояние, мм: 19,8 (4x); 5,0 (10x); 0,42 (FL 40x); 0,36 (100x); 2,37 (FL 10х); 8,8 (20х); 0,46 (60х) Предметный столик, мм: 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: 4 светодиода разных длин волн, 5 Вт; проходящий свет: светодиод 3 Вт Фильтры возбуждения люминесценции: тип фильтра, длина волны возбуждения / дихроичное зеркало / длина волны запирания: ультрафиолетовый (UV), 320–380 нм / 420 нм / 435 нм; фиолетовый (V), 380–415 нм / 460 нм / 475 нм; синий (B), 410–490 нм / 505 нм / 515 нм; зеленый (G), 475–550 нм / 580 нм / 595 нм Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: флуоресцентная, светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: флуоресценция, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 85–265 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 499990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 14,5 | 45,2x30,2x96
147063 | 82908 | Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82908_magus-lum-v500-microscope_17.jpg | [6 empty] | MAGUS Lum V500 – это инвертированный люминесцентный микроскоп, используемый для работы в свете видимой люминесценции (отраженный свет), а также в светлом поле и по методу фазового контраста (проходящий свет). Микроскоп позволяет исследовать образцы, помещенные в лабораторную посуду – чашки Петри, колбы и проч. Высота посуды может достигать 55 мм, а при отклонении штатива – 165 мм. Оптика скорректирована на толщину дна посуды, равную 1,2 мм. Возможности микроскопа подходят для решения задач специалистов, работающих в медицинской, фармакологической, биохимической и других сферах науки. | MAGUS Lum V500 – это инвертированный люминесцентный микроскоп, используемый для работы в свете видимой люминесценции (отраженный свет), а также в светлом поле и по методу фазового контраста (проходящий свет). Микроскоп позволяет исследовать образцы, помещенные в лабораторную посуду – чашки Петри, колбы и проч. Высота посуды может достигать 55 мм, а при отклонении штатива – 165 мм. Оптика скорректирована на толщину дна посуды, равную 1,2 мм. Возможности микроскопа подходят для решения задач специалистов, работающих в медицинской, фармакологической, биохимической и других сферах науки. Оптическая схема На микроскопе установлена классическая тринокулярная насадка. Окулярные тубусы можно поворачивать на 180°, чтобы адаптировать высоту взора под рост пользователя. Каналов визуализации два: один расположен на насадке и имеет деление светового потока 80/20, второй находится сбоку на корпусе – световой поток может быть перераспределен как 100/0 или 0/100. Таким образом, на микроскоп можно установить одновременно и цифровую камеру, и монитор (не включены в комплект). Комплектация включает объективы-планахроматы с корректировкой на бесконечность: три объектива предназначены для исследований в светлом поле и по методу люминесценции, еще три – для фазово-контрастной микроскопии. Все объективы могут быть одновременно установлены на микроскоп, так как револьверное устройство имеет шесть свободных гнезд. Револьвер находится на штативе, под предметным столиком. Система освещения Для отраженного света применяется 100-ваттная ртутная лампа, находящаяся в фонаре. Так как фонарь эффективно отводит тепло, то повышенное тепловыделение лампы не оказывает негативного влияния на процесс исследований. Освещение ртутной лампой яркое, охватывает широкий спектр, подходит для работы с разными флуоресцентными красителями. Для люминесценции используются четыре фильтра: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G). Источником проходящего света является галогенная лампа 30 Вт. Она создает «теплое» освещение, приятное для глаз и оптимально подходящее для длительной работы. Яркости освещения хватает для работы на каждом объективе. Фазово-контрастный конденсор, установленный на микроскопе, обеспечивает быструю и удобную смену метода исследования. Одно положение вращающегося диска соответствует свободному отверстию – это режим светлого поля. Три других положения предназначены для фазово-контрастного метода исследований на объективах 10х, 20х и 40х соответственно. Фазовые кольца центрируются. В отраженном и проходящем свете можно проводить настройку освещения по методу Кёлера. Благодаря этому можно получить изображение в максимальном разрешении на каждом объективе, убрать из него ложные артефакты и виньетирование. Механика Конструкция предметного столика подразумевает установку держателей чашек. В комплекте их четыре – каждый имеет свой размер. Перемещать посуду можно в двух направлениях по горизонтали, сам столик при этом остается неподвижным. Настройка фокуса проводится грубо и тонко – рукоятки расположены коаксиально с двух сторон штатива микроскопа. Ход грубой фокусировки может быть отрегулирован или заблокирован. Аксессуары Чтобы получить от микроскопа максимум, используйте дополнительные аксессуары: объективы, окуляры, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности: • Методы исследований: в отраженном свете – люминесценция, в проходящем свете – светлое поле и фазовый контраст • Инвертированная конструкция для изучения образцов, помещенных в лабораторную посуду; высота посуды должна быть не более 55 мм (или 165 мм при отклоненном штативе), толщина дна – 1,2 мм • Два источника освещения: отраженного – ртутная лампа 100 Вт, проходящего – галогенная лампа 30 Вт • Возможность настройки освещения по методу Кёлера для проходящего и отраженного света • Четыре фильтра возбуждения видимой люминесценции: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) • Два канала визуализации – для цифровой камеры и монитора: один расположен в насадке (деление света 80/20), другой находится сбоку на корпусе (деление света 100/0 или 0/100) • Неподвижный предметный столик, четыре держателя чашек под посуду разного размера • Планахроматические объективы на бесконечность: три для светлого поля и люминесценции и три для фазового контраста; фазово-контрастный конденсор по типу вращающегося диска Комплектация: • Штатив с источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора, револьвером объективов и каналом визуализации • Фазово-контрастный конденсор • Люминесцентный блок (2 шт.) • Фонарь ртутной лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10х/0,25 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 WD 3,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10x/0,25 PHP2 WD 4,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 PHP2 WD 8,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 PHP2 WD 3,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Вспомогательный центрирующий телескоп • Круглая стеклянная вставка • Механическое устройство перемещения образца • Держатель чашек (4 шт.) • Защитный экран • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Блок поджига ртутной лампы • Светофильтр • Сетевой шнур питания (2 шт.) • Кабель питания фонаря ртутной лампы • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд • Монитор | Технические характеристики: Флуоресцентный модуль: фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PLL 10х/0,25, PLL 20x/0,40, PLL 40x/0,60, PLL 10x/0,25 PHP2 фазовый, PLL 20x/0,40 PHP2 фазовый, PLL 40x/0,60 PHP2 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10) Рабочее расстояние, мм: 4,3 (10х); 8,0 (20x); 3,5 (40x); 21,0 (4x) Предметный столик, мм: 227х208, неподвижный, с механическим устройством перемещения образца и стеклянной вставкой Ø118 мм; держатели чашек: 86х129,5 мм, Ø90 мм; 34x77,5 мм, Ø68,5 мм; 57x82 мм, Ø60 мм; 29x77,5 мм, Ø35 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 77/134,5 Конденсор: NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы; тип крепления «под винт» Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: ртутная лампа 100 Вт; проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт Фильтры возбуждения люминесценции: тип фильтра, длина волны возбуждения / дихроичное зеркало / длина волны запирания: ультрафиолетовый (UV), 320–380 нм / 425 нм / 435 нм; фиолетовый (V), 380–415 нм / 455 нм / 475 нм; синий (B), 450–490 нм / 505 нм / 515 нм; зеленый (G), 495–555 нм / 585 нм / 595 нм Фазово-контрастное устройство: фазово-контрастный конденсор (по типу вращающегося диска) со свободным отверстием и фазовыми вставками для объективов 10х, 20х и 40х; центрирующий вспомогательный микроскоп Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 6 объективов Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: флуоресцентная, галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: фазово-контрастная микроскопия, флуоресценция, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 85–265 В / 50/60 Гц | 969990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 26,0 | 38,5x61,5x82
>> Микроскопы MAGUS Metal
146957 | 82896 | Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82896_magus-metal-600-microscope_18.jpg | [5 empty] | Перед вами металлографический микроскоп MAGUS Metal 600 для изучения металлических и полупроводниковых плоскопараллельных шлифов с хорошо отражающей исследуемой поверхностью и высотой не более 20 мм. Непрозрачные объекты исследуются в отраженном свете методами светлого поля и простой поляризации. Предусмотрена и работа с полупрозрачными образцами – тонкими пленками, объектами на фильтрах – в проходящем свете в светлом поле. Микроскоп используется для контроля качества и научно-исследовательской работы в сферах, где требуется анализ металлов: в атомной и энергетической промышленности, на металлургических и машиностроительных предприятиях, в технических вузах. | Перед вами металлографический микроскоп MAGUS Metal 600 для изучения металлических и полупроводниковых плоскопараллельных шлифов с хорошо отражающей исследуемой поверхностью и высотой не более 20 мм. Непрозрачные объекты исследуются в отраженном свете методами светлого поля и простой поляризации. Предусмотрена и работа с полупрозрачными образцами – тонкими пленками, объектами на фильтрах – в проходящем свете в светлом поле. Микроскоп используется для контроля качества и научно-исследовательской работы в сферах, где требуется анализ металлов: в атомной и энергетической промышленности, на металлургических и машиностроительных предприятиях, в технических вузах. Оптическая схема Микроскоп тринокулярный, т. е. для установки цифровой камеры (не включена в комплект) предусмотрен отдельный канал визуализации. При помощи делителя светового потока свет перенаправляется полностью на окуляры или на цифровую камеру. Наклон визуальной части в 30° удобен для длительной работы. На левом окулярном тубусе можно выполнять диоптрийную коррекцию. Увеличение микроскопа «из коробки» составляет от 50 до 600 крат, для расширения возможностей оптики используются опциональные окуляры и объективы. Револьверное устройство рассчитано на установку 5 объективов, 4 объектива уже включены в комплект. Объективы планахроматические, с увеличенным рабочим расстоянием, предназначенные для работы в светлом поле. Револьверное устройство повернуто «от наблюдателя», чтобы пользователь мог видеть рабочий объектив. Система освещения Осветительная система отраженного света включает галогенную лампу мощностью 30 Вт, встроенную полевую и апертурную диафрагмы, а также набор светофильтров и устройство простой поляризации. Таким образом, в отраженном свете доступен метод Кёлера и наблюдения в светлом поле и в поляризованном свете. Диафрагмы и осветитель центрируются. Яркость осветителя регулируется. Освещение осуществляется в теплом спектре, приятном для длительной работы. Источником проходящего света также выступает галогенная лампа мощностью 30 Вт с регулировкой яркости. Есть апертурная диафрагма (в конденсоре) и полевая диафрагма, поэтому метод Кёлера доступен и для проходящего света. Конденсор Аббе дополнен откидной линзой для работы на объективах малой кратности. Положение конденсора регулируется по высоте и в горизонтальной плоскости. Механика Перемещение образца происходит путем перемещения предметного столика по двум осям. Стеклянная вставка предназначена для исследования полупрозрачных образцов. Размер образца не должен превышать 20 мм. Резкость настраивают с помощью рукояток грубой и тонкой фокусировки. Блокиратор грубой фокусировки расположен с правой стороны корпуса, а регулятор жесткости хода – с левой. Рукоятки коаксиальны и перенесены ближе к основанию, чтобы во время настройки фокуса руки можно было положить на стол. Аксессуары Для микроскопа MAGUS Metal 600 разработана линейка полностью совместимых аксессуаров: объективов с увеличенным рабочим расстоянием, окуляров, калибровочных слайдов и цифровых камер. Основные особенности: • Исследование металлов, сплавов, полупроводниковых материалов на подготовленных плоскопараллельных шлифах • Наблюдение полупрозрачных пленок и других объектов в проходящем свете • Насадка с бинокулярной визуальной частью и каналом визуализации для установки видеоокуляра • 30-ваттные галогенные лампы обеих осветительных систем • В отраженном свете: устройство простой поляризации, центрируемый источник света, апертурная и полевая диафрагмы, светофильтры, возможность настройки освещения по Кёлеру • В проходящем свете: конденсор Аббе с откидной линзой, апертурная и полевая диафрагмы • Дополнительные окуляры и объективы для расширения возможностей микроскопа Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Прозрачная вставка в столик • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–600 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L40x/0,60, PL L60x/0,70; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L80x/0,80, PL L100x/0,85 (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 1,25 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 210x140, двухкоординатный механический, со стеклянной прямоугольной вставкой Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: проходящий свет: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой; тип крепления «под винт» Диафрагма: отраженный и проходящий свет: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (25 мм, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: отраженный свет: матовый, желтый, зеленый, синий Вес, кг: не более 11, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный и проходящий свет: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: отраженный свет: встроенный анализатор и съемный поляризатор Метод исследования: поляризация, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: металлографические Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, металлографические | 279990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 14,5 | 35,2x30,5x75
146958 | 82897 | Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82897_magus-metal-600bd-microscope_18.jpg | [5 empty] | MAGUS Metal 600 BD – это металлографический микроскоп для работы в отраженном свете с использованием методов светлого и темного поля и простой поляризации. Используется для изучения металлов, сплавов и полупроводниковых материалов на плоскопараллельных шлифах с полированной исследуемой поверхностью. Оснащен осветителем проходящего света для изучения полупрозрачных образцов: пленок и объектов на фильтрах. Микроскоп предназначен для оснащения лабораторий контроля качества, промышленных производств, кафедр высших учебных заведений. | MAGUS Metal 600 BD – это металлографический микроскоп для работы в отраженном свете с использованием методов светлого и темного поля и простой поляризации. Используется для изучения металлов, сплавов и полупроводниковых материалов на плоскопараллельных шлифах с полированной исследуемой поверхностью. Оснащен осветителем проходящего света для изучения полупрозрачных образцов: пленок и объектов на фильтрах. Микроскоп предназначен для оснащения лабораторий контроля качества, промышленных производств, кафедр высших учебных заведений. Оптическая схема Тринокулярная насадка имеет отдельный канал визуализации для установки цифровой камеры (приобретается отдельно). При помощи делителя светового потока 100% света направляется или на камеру, или в окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка находится на левом тубусе. В револьверном устройстве 5 гнезд для установки объективов. Особенность этого микроскопа – объективы с увеличенным рабочим расстоянием с маркировкой BD, т. е. предназначенные для наблюдений в светлом и темном поле. В комплект включено 4 объектива, поэтому в револьвере одно место свободно для установки дополнительного объектива. Револьвер повернут «от наблюдателя» и введенный в ход лучей объектив хорошо виден пользователю. Оптика дает увеличение в диапазоне от 50 до 400 крат. Система освещения Источники отраженного и проходящего света – это галогенные лампы, которые излучают теплый и приятный для глаз свет, комфортный при длительных наблюдениях. Лампа проходящего света имеет мощность 30 Вт, лампа отраженного света – 50 Вт. Мощность осветителя отраженного света увеличена специально для комфортной работы в темном поле. Осветительная система отраженного света также включает светофильтры, устройство для работы в темном поле, встроенный анализатор и съемный поляризатор, полевую и апертурную диафрагмы. Диафрагмы и источник света центрируются, что позволяет гибко настраивать освещение по методу Кёлера в отраженном свете. В осветительной системе проходящего света установлен конденсор Аббе с апертурной диафрагмой и откидной линзой, используемой с объективами малого увеличения, а также полевая диафрагма – все это дает возможность использовать метод Кёлера в проходящем свете. Механика На предметном столике можно закреплять объекты высотой не более 20 мм. Столик передвигается в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и дополнен прозрачной вставкой для работы с полупрозрачными образцами. Образец перемещается вместе со столиком. Рукоятки фокусировки расположены коаксиально по обеим сторонам корпуса. Грубая фокусировка с блокиратором и настройкой жесткости хода дополнена тонкой фокусировкой для более точной наводки на резкость. Так как рукоятки находятся у основания микроскопа, наблюдатель может свободно положить руки на стол, а не держать их на весу в напряжении. Аксессуары Расширить возможности микроскопа MAGUS Metal 600 BD можно при помощи дополнительных аксессуаров. В линейку входят: окуляры, объективы для светлого и темного поля с увеличенным рабочим расстоянием, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности: • Работа в отраженном свете в светлом и темном поле и в поляризованном свете; объекты наблюдений – непрозрачные плоскопараллельные шлифы с полированной исследуемой поверхностью • Работа в проходящем свете в светлом поле; объекты наблюдений – полупрозрачные пленки и объекты на фильтрах • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры, делитель светового потока с положениями 100/0 и 0/100 • Планахроматические объективы с маркировкой BD для исследований в светлом и темном поле; рабочее расстояние увеличено • Источник проходящего света – галогенная лампа 30 Вт, источник отраженного света – галогенная лампа 50 Вт (мощность увеличена для комфортных исследований в темном поле) • Метод Кёлера доступен и для проходящего, и для отраженного света; в осветительной системе отраженного света центрируются и источник света, и обе диафрагмы (полевая и апертурная) • Осветительная система проходящего света включает конденсор Аббе с откидной линзой для работы с объективами малой кратности • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Прозрачная вставка в столик • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–400 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L40х/0,60 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L50х/0,70 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 3,0 (40x); 2,5 (50х); 1,9 (60х); 0,80 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 210x140, двухкоординатный механический, со стеклянной прямоугольной вставкой Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: проходящий свет: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой; тип крепления «под винт» Диафрагма: отраженный и проходящий свет: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (25 мм, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: отраженный свет: матовый, желтый, зеленый, синий Вес, кг: не более 11, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: 12 В/50 Вт; проходящий свет: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: отраженный свет: встроенный анализатор и съемный поляризатор, устройство для работы по методу темного поля Метод исследования: поляризация, темное поле, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: металлографические Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, металлографические | 699990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 14,5 | 35,2x30,5x75
146959 | 82898 | Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82898_magus-metal-630-microscope_11.jpg | [12 empty] | MAGUS Metal 630 – металлографический микроскоп на штативе оригинальной конструкции. С его помощью можно исследовать микроструктуру непрозрачных образцов – металлов, сплавов, полупроводниковых материалов – любой высоты и геометрии. Освещение рабочей области осуществляется галогенной лампой (отраженный свет), наблюдения ведутся в светлом поле и в поляризованном свете. Микроскоп имеет небольшие размеры и без труда помещается в малогабаритную мебель, может использоваться в ограниченном пространстве. Прибор востребован на предприятиях промышленности, в лабораториях контроля качества, в высших учебных заведениях. | MAGUS Metal 630 – металлографический микроскоп на штативе оригинальной конструкции. С его помощью можно исследовать микроструктуру непрозрачных образцов – металлов, сплавов, полупроводниковых материалов – любой высоты и геометрии. Освещение рабочей области осуществляется галогенной лампой (отраженный свет), наблюдения ведутся в светлом поле и в поляризованном свете. Микроскоп имеет небольшие размеры и без труда помещается в малогабаритную мебель, может использоваться в ограниченном пространстве. Прибор востребован на предприятиях промышленности, в лабораториях контроля качества, в высших учебных заведениях. Оптическая схема Микроскоп оснащен тринокулярной насадкой с бинокулярным визуальным узлом, наклоненным на 30° для удобных наблюдений. Цифровая камера (нет в комплекте) устанавливается в вертикальный окулярный тубус, на нее можно перенаправить 100% света. Изменив положение делителя светового потока, можно вернуть весь свет обратно в окуляры. Для настройки оптики под зрение наблюдателя используется кольцо диоптрийной подвижки на левом окулярном тубусе. Комплектные планахроматические объективы светлого поля имеют увеличенное рабочее расстояние. Они занимают 4 гнезда в револьверном устройстве, в оставшееся свободное гнездо можно установить дополнительный объектив и получить еще одно увеличение. Система освещения Источником отраженного света выступает мощная (30 Вт) галогенная лампа «теплого» цветового спектра. Освещение не утомляет зрение, даже если работа с микроскопом затягивается на долгие часы. Источник света центрируется, а яркость подсветки регулируется. В осветительную систему также входят светофильтры, центрируемые апертурная и полевая диафрагмы и устройство поляризации. Есть возможность настраивать освещение по Кёлеру. Механика Исследование небольших объектов осуществляется на предметном столике. Рукоятки грубой и тонкой фокусировки находятся с обеих сторон корпуса, есть регулировка жесткости грубой фокусировки. Аксессуары Для микроскопа можно приобрести совместимые аксессуары: окуляры, объективы с увеличенным рабочим расстоянием, калибровочные слайды, цифровые камеры. Основные особенности: • Исследование образцов любой геометрии и высоты в отраженном свете методами светлого поля и поляризации • Тринокулярная визуальная насадка с каналом визуализации для установки камеры, делитель светового потока направляет 100% света на окуляры или камеру • Источник света – 30-ваттная галогенная лампа регулируемой яркости с питанием от сети • Настройка освещения по Кёлеру, наличие светофильтров, центровка полевой и апертурной диафрагм и источника света • Оригинальная конструкция штатива, компактное исполнение корпуса, возможность установки в малогабаритную мебель • Большой выбор совместимых аксессуаров Комплектация: • Штатив с механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Блок питания • Сетевой шнур питания • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–500 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L80x/0,80, PL L100x/0,85 (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 1,25 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 185x140, двухкоординатный механический; размер основания микроскопа: 300x240 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 35/30 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: встроенный анализатор и съемный поляризатор Метод исследования: поляризация, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: металлографические Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, металлографические | 299990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 19,5 | 39,4x37,4x73
146960 | 82899 | Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82899_magus-metal-630bd-microscope_11.jpg | [12 empty] | MAGUS Metal 630 BD – металлографический микроскоп в компактном исполнении, основная особенность которого – возможность работать с объектами любой геометрии и высоты. Он применяется для исследования в отраженном свете микроструктуры металлов, сплавов и полупроводников с использованием методов светлого поля, темного поля и поляризованного света. Микроскоп используется для выполнения рутинной и научно-исследовательской работы в лабораториях контроля качества, цехах промышленных предприятий, вузах. | MAGUS Metal 630 BD – металлографический микроскоп в компактном исполнении, основная особенность которого – возможность работать с объектами любой геометрии и высоты. Он применяется для исследования в отраженном свете микроструктуры металлов, сплавов и полупроводников с использованием методов светлого поля, темного поля и поляризованного света. Микроскоп используется для выполнения рутинной и научно-исследовательской работы в лабораториях контроля качества, цехах промышленных предприятий, вузах. Оптическая схема В микроскопе предусмотрено использование цифровой камеры (нет в комплекте) – она устанавливается в отдельный вертикальный тубус тринокулярной визуальной насадки. Свет можно направить полностью или на камеру, или на окуляры, переключив делитель светового потока. На левом окулярном тубусе находится кольцо диоптрийной коррекции, визуальная часть насадки имеет удобный для работы наклон 30°. В комплектацию включены планахроматические объективы с увеличенным рабочим расстоянием, предназначенные для работы в светлом и темном поле. После их установки в револьвере остается одно свободное гнездо для дополнительного объектива. Система освещения В осветителе отраженного света установлена 50-ваттная галогенная лампа, яркости которой хватает для результативной работы как в светлом, так и в темном поле. Освещение «теплого» спектра не утомляет глаза. Настройка освещения по методу Кёлера осуществляется регулировкой апертурной и полевой диафрагм. Дополнительным удобством является то, что диафрагмы и источник света можно отцентрировать. В осветительную систему отраженного света также входят встроенный анализатор и съемный поляризатор, устройство для работы по методу темного поля. Механика Вращение рукояток грубой и тонкой фокусировки осуществляется без усилий, ход механизмов плавный. Рукоятки расположены с двух сторон штатива коаксиально. Для грубой фокусировки есть регулировка жесткости. Небольшие образцы исследуются на предметном столике, но особая конструкция штатива позволяет работать даже с крупными объектами. Микроскоп компактный и без труда помещается в ограниченном пространстве, например в шкафах с полками высотой до 40 см. Аксессуары Микроскоп можно оснастить дополнительными аксессуарами: окулярами, объективами-планахроматами с маркировкой BD с увеличенным рабочим расстоянием, цифровыми камерами, калибровочными слайдами. Основные особенности: • Микроскоп отраженного света для работы в светлом и темном поле и в поляризованном свете • Позволяет исследовать образцы любой геометрии и высоты, имеет компактные размеры для размещения в ограниченном пространстве • Возможность установки цифровой камеры в отдельный канал визуализации, делитель светового потока с двумя положениями – 100/0 и 0/100 • Система освещения включает: центрируемые диафрагмы (полевую и апертурную), центрируемый источник света, устройство простой поляризации, устройство для работы в темном поле, набор светофильтров • Галогенный источник света мощностью 50 Вт для работы как в светлом, так и в темном поле; настройка освещения по Кёлеру • Установки дополнительных принадлежностей для расширения возможностей микроскопа Комплектация: • Штатив с механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Блок питания • Сетевой шнур питания • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–500 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L50х/0,70 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40х/0,60 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 2,5 (50х); 3,0 (40x); 1,9 (60х); 0,80 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 185x140, двухкоординатный механический; размер основания микроскопа: 300x240 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 35/30 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/50 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: встроенный анализатор и съемный поляризатор, устройство для работы по методу темного поля Метод исследования: поляризация, темное поле, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: металлографические Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, металлографические | 779990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 19,5 | 39,4x37,4x73
146961 | 82900 | Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82900_magus-metal-650-microscope_13.jpg | [10 empty] | MAGUS Metal 650 – металлографический микроскоп отраженного света для инспектирования поверхностей интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования, печатных плат и т. д. Он оснащен большим предметным столиком, диапазон перемещения которого увеличен по двум осям, и механизмом тонкой фокусировки с шагом 0,7 мкм. Микроскоп обеспечивает точную и удобную работу на больших увеличениях, подходит для работы с протяженными и широкими образцами. Методы исследования – светлое поле и поляризованный свет. Микроскоп используется для профессиональной оценки качества изделий, научно-исследовательской и рутинной работы в лаборатории, обучения студентов. | MAGUS Metal 650 – металлографический микроскоп отраженного света для инспектирования поверхностей интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования, печатных плат и т. д. Он оснащен большим предметным столиком, диапазон перемещения которого увеличен по двум осям, и механизмом тонкой фокусировки с шагом 0,7 мкм. Микроскоп обеспечивает точную и удобную работу на больших увеличениях, подходит для работы с протяженными и широкими образцами. Методы исследования – светлое поле и поляризованный свет. Микроскоп используется для профессиональной оценки качества изделий, научно-исследовательской и рутинной работы в лаборатории, обучения студентов. Оптическая схема На микроскопе установлена тринокулярная визуальная насадка с каналом визуализации для цифровой камеры (приобретается отдельно). 100% света можно направлять в окуляры или в канал визуализации – за это отвечает переключатель светового потока. Визуальная часть отклонена на 30° для удобного наблюдения. На левом тубусе расположено кольцо диоптрийной подвижки – оно используется для подстройки под зрение наблюдателя с близорукостью или дальнозоркостью. Револьверное устройство направлено «от наблюдателя», поэтому хорошо виден введенный в ход лучей объектив. После установки всех комплектных объективов свободных гнезд не остается, но при необходимости любой из них можно заменить на дополнительный. Все объективы планахроматические, рассчитанные на бесконечность и с большим рабочим расстоянием. Увеличение микроскопа: 50–800 крат в базовой комплектации. Система освещения Источник света – 30-ваттная галогенная лампа, яркости которой хватает для комфортной работы на любом объективе при любом методе исследования, доступном на микроскопе. Предусмотрена регулировка яркости, возможна настройка освещения по методу Кёлера, есть светофильтры. Обе диафрагмы (апертурная и полевая) и источник света центрируются. Есть устройство простой поляризации – встроенный анализатор и съемный поляризатор, который вращается в диапазоне 0–360°. Механика Инспекционный столик размером 280x270 мм позволяет свободно размещать образцы больших размеров. Ход перемещения по двум осям увеличен до 204 мм для комфортной работы с протяженными и широкими объектами. Механизмы фокусировки перемещают объект плавно и с высокой точностью. Для грубой фокусировки можно настроить жесткость хода или установить блокировку. Рукоятки фокусировки расположены коаксиально в нижней части корпуса, поэтому при настройке руки не нужно держать на весу. Аксессуары Оснастите микроскоп MAGUS Metal 650 дополнительными аксессуарами, чтобы пользоваться всеми его возможностями. Доступны окуляры, объективы с увеличенным рабочим расстоянием, калибровочные слайды, цифровые камеры. Основные особенности: • Высокоточная фокусировка с шагом 0,7 мкм – удобство настройки фокуса на большом увеличении • Большой предметный столик с увеличенным диапазоном перемещения – можно работать с широкими и протяженными образцами • Тринокулярная визуальная насадка, в которую можно установить цифровую камеру; делитель светового потока с положениями 100/0 и 0/100 • Освещение образца при помощи галогенной лампы мощностью 30 Вт, регулировка яркости, настройка освещения по Кёлеру, питание от сети переменного тока • Источник света, апертурная и полевая диафрагмы центрируются, есть светофильтры и устройство простой поляризации • Возможность установки дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником отраженного света, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–800 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L80x/0,80; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L100x/0,85 (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 1,25 (80х); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 280x270, двухкоординатный механический Диапазон перемещения предметного столика, мм: 204/204 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (30 мм, 13,1 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,0007 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: встроенный анализатор и съемный поляризатор Метод исследования: поляризация, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: металлографические Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, металлографические | 499990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 21,0 | 58,7x49,2x60,5
146962 | 82901 | Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82901_magus-metal-650bd-microscope_13.jpg | [10 empty] | Металлографический микроскоп MAGUS Metal 650 BD предназначен для работы в светлом и темном поле в отраженном свете, а также в поляризованном свете. Он применяется для инспектирования поверхностей интегральных схем, печатных плат, изделий прецизионного формования, фотошаблонов и других широких и протяженных объектов. Оснащен большим предметным столиком и механизмом тонкой фокусировки, шаг которой составляет всего 0,7 мкм. Микроскоп удобен при работе с габаритными объектами на высоких увеличениях. Он востребован в лабораториях по контролю качества, в научных и исследовательских центрах, на кафедрах высших учебных заведений. | Металлографический микроскоп MAGUS Metal 650 BD предназначен для работы в светлом и темном поле в отраженном свете, а также в поляризованном свете. Он применяется для инспектирования поверхностей интегральных схем, печатных плат, изделий прецизионного формования, фотошаблонов и других широких и протяженных объектов. Оснащен большим предметным столиком и механизмом тонкой фокусировки, шаг которой составляет всего 0,7 мкм. Микроскоп удобен при работе с габаритными объектами на высоких увеличениях. Он востребован в лабораториях по контролю качества, в научных и исследовательских центрах, на кафедрах высших учебных заведений. Оптическая схема Микроскоп оснащен тринокулярной визуальной насадкой, отдельный оптический тубус которой предназначен для установки цифровой камеры (приобретается отдельно). Переключением делителя светового потока свет перенаправляется полностью или в окуляры, или в сторону камеры. Наличие диоптрийной подвижки на левом окулярном тубусе упрощает подстройку оптики под особенности зрения пользователя. Благодаря планахроматическим объективам формируется четкое и контрастное изображение с хорошей прорисовкой мелких деталей. В комплекте идет 5 окуляров– все их можно одновременно установить в револьверное устройство. Они разработаны для работы в светлом и темном поле, на это указывает маркировка BD. При необходимости один из базовых объективов снимается, и на его место устанавливается дополнительный. Увеличение «из коробки» составляет от 50 до 800 крат. Так как револьвер повернут «от наблюдателя», используемый объектив хорошо виден во время работы. Система освещения Источник света – галогенная лампа мощностью 50 Вт, с питанием от сети переменного тока. Она светит в «теплом» спектре, приятном для глаз, поэтому длительная работа с микроскопом не вызывает усталости. Благодаря повышенной мощности работа в темном поле более комфортна и информативна. Яркость освещения регулируется. В систему освещения также входят светофильтры, две диафрагмы (апертурная и полевая), встроенный анализатор и съемный поляризатор, устройство для работы по темнопольному методу. Система обеспечивает комфортную работу при использовании метода Кёлера и во всех поддерживаемых методах контраста. Источник света и диафрагмы центрируются. Механика На микроскопе установлен большой предметный столик: его размер составляет 280x270 мм, а диапазон перемещения по осям X и Y – 204 мм. Рукоятки фокусировки расположены коаксиально в нижней части корпуса, поэтому руки можно не держать на весу во время работы. У грубой фокусировки есть блокиратор и настройка жесткости хода, а тонкая фокусировка может выполняться с шагом 0,7 мкм. Аксессуары Линейка совместимых с микроскопом аксессуаров включает: объективы с увеличенным рабочим расстоянием (с маркировкой BD), окуляры, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности: • Наблюдения в светлом и темном поле, в поляризованном свете • Тонкая фокусировка с шагом 0,7 мкм – точность наведения резкости в 3 раза выше • Инспекционный столик большого размера и с увеличенным ходом по осям X и Y • Визуальная насадка-тринокуляр с отдельным каналом визуализации под цифровую камеру, делитель светового потока с двумя положениями: 100/0 и 0/100 • Галогенный осветитель отраженного света – мощность увеличена до 50 Вт для комфортной работы в темном поле • Центрируемые элементы осветительной системы (источник света, апертурная и полевая диафрагмы), настройка освещения по Кёлеру, наличие светофильтров и устройства простой поляризации • Установка дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником отраженного света, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–800 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L50х/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40х/0,60 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 2,5 (50х); 0,80 (80х); 3,0 (40x); 1,9 (60х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 280x270, двухкоординатный механический Диапазон перемещения предметного столика, мм: 204/204 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (30 мм, 13,1 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,0007 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/50 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: встроенный анализатор и съемный поляризатор, устройство для работы по методу темного поля Метод исследования: поляризация, темное поле, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: металлографические Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, металлографические | 999990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 21,0 | 58,7x49,2x60,5
147057 | 82902 | Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82902_magus-metal-v700-microscope_14.jpg | [9 empty] | MAGUS Metal V700 – инвертированный металлографический микроскоп для изучения металлических микроструктур в светлом поле и в поляризованном свете. Подходит для исследования полированных поверхностей образцов массой до 2 кг, причем любых форм и размеров – только исследуемая поверхность должна быть отполирована, остальная может иметь любую геометрию. В микроскоп можно одновременно установить цифровую камеру и монитор: один канал визуализации находится на корпусе, второй – в визуальной насадке (вертикальный тубус). Микроскоп MAGUS Metal V700 – отличный выбор для лабораторной, научной и исследовательской работы, контроля качества, обучения. | MAGUS Metal V700 – инвертированный металлографический микроскоп для изучения металлических микроструктур в светлом поле и в поляризованном свете. Подходит для исследования полированных поверхностей образцов массой до 2 кг, причем любых форм и размеров – только исследуемая поверхность должна быть отполирована, остальная может иметь любую геометрию. В микроскоп можно одновременно установить цифровую камеру и монитор: один канал визуализации находится на корпусе, второй – в визуальной насадке (вертикальный тубус). Микроскоп MAGUS Metal V700 – отличный выбор для лабораторной, научной и исследовательской работы, контроля качества, обучения. Оптическая схема Рассчитанная на бесконечность планахроматическая оптика формирует изображение с высокой детализацией. Тринокулярную насадку устанавливают или стандартным образом, или с разворотом на 180°. Перенаправление светового потока для канала визуализации на корпусе – 100/0 и 0/100, на насадке – 50/50 и 100/0. В револьверном устройстве 5 гнезд для установки объективов. Комплектные объективы имеют увеличенное рабочее расстояние и занимают все свободные места. Вместо любого из базовых объективов можно установить дополнительный с другим увеличением. Диапазон кратности «из коробки» – от 50 до 1000 крат, револьвер располагается под образцом. Система освещения Осветительная система отраженного света состоит из центрируемой по трем осям 30-ваттной галогенной лампы, устройства простой поляризации, апертурной и полевой диафрагм. Благодаря диафрагмам на микроскопе можно выставлять освещение по методу Кёлера. Для изменения цветопередачи используются светофильтры. Галогенная лампа дает «теплый», приятный для глаз свет, который оптимально подходит для длительной работы с образцами. Механика Большой размер предметного столика позволяет изучать протяженные образцы, объект перемещается вместе со столиком по осям X и Y. В центр столика устанавливается круглая поворотная вставка с отверстием определенного диаметра: 10 мм, 20 мм или 30 мм. Наводка на резкость производится коаксиальными механизмами грубой и тонкой фокусировки. У грубой фокусировки есть блокиратор и регулировка жесткости хода. Рукоятки фокусировки находятся внизу, поэтому во время работы с микроскопом руки не нужно держать на весу. Аксессуары Для микроскопа MAGUS Metal V700 доступен выбор опциональных аксессуаров: окуляры, объективы с увеличенным рабочим расстоянием, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности: • Изучение образцов массой до 2 кг, обработана может быть только исследуемая сторона, остальная часть может иметь любую форму • Большой предметный столик с круглыми поворотными вставками с диаметрами отверстий 10 мм, 20 мм, 30 мм • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью разворота на 180° • Два канала визуализации позволяют устанавливать цифровую камеру и монитор: один – это вертикальный окулярный тубус насадки (деление светового потока 50/50 и 100/0), второй расположен на корпусе (деление светового потока 100/0 и 0/100) • Источник света – галогенная лампа мощностью 30 Вт с теплым цветовым спектром и регулируемой яркостью, достаточной для информативных наблюдений на любом объективе • Настройка освещения по методу Кёлера, центрируемый источник света, устройство простой поляризации, светофильтры • Возможность установки дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 50–1000 базовая комплектация (*опция: 50–1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L100x/0,85 (сухой); парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L80x/0,80) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 0,40 (100х); 1,25 (80х); 3,98 (40x); 2,08 (60x) Предметный столик, мм: 242x200, двухкоординатный механический; круглые поворотные вставки Ø130 мм с отверстиями Ø10 мм, Ø20 мм и Ø30 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 30/30 Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: съемные анализатор и поляризатор Метод исследования: поляризация, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: металлографические Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: световые/оптические, металлографические | 449990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 16,5 | 49,5x34,5x68
147058 | 82903 | Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82903_magus-metal-v700bd-microscope_14.jpg | [9 empty] | Благодаря инвертированной конструкции на металлографическом микроскопе MAGUS Metal V700 BD можно исследовать объекты большого размера и массой до 2 кг. Исследуемая сторона должна быть плоской и обработанной для наблюдений, геометрия остальной части объекта не имеет значения. Микроскоп применяется на предприятиях металлургической и металлообрабатывающей промышленности, в производственных цехах и лабораториях контроля качества, в высших учебных заведениях. При исследованиях используются методы светлого поля, темного поля и поляризованного света. | Благодаря инвертированной конструкции на металлографическом микроскопе MAGUS Metal V700 BD можно исследовать объекты большого размера и массой до 2 кг. Исследуемая сторона должна быть плоской и обработанной для наблюдений, геометрия остальной части объекта не имеет значения. Микроскоп применяется на предприятиях металлургической и металлообрабатывающей промышленности, в производственных цехах и лабораториях контроля качества, в высших учебных заведениях. При исследованиях используются методы светлого поля, темного поля и поляризованного света. Оптическая схема Тринокулярную визуальную насадку можно разворачивать на 180° при установке на микроскоп. Она имеет отдельный канал визуализации (вертикальную окулярную трубку) с делителем светового потока 50/50 и 100/0. Еще один канал визуализации есть в корпусе микроскопа – делитель светового потока здесь имеет два положения: 100/0 и 0/100. Револьверное устройство находится под образцом, для установки объективов доступно 5 гнезд. После установки объективов, входящих в комплект, одно гнездо револьвера остается свободным, поэтому при использовании дополнительного объектива не придется снимать один из базовых. Объективы планахроматические, имеют увеличенное рабочее расстояние и сконструированы для работы в светлом и темном поле. Увеличение микроскопа в базовой комплектации составляет от 50 до 500 крат. Система освещения Галогенный осветитель отраженного света обладает увеличенной мощностью – 50 Вт достаточно для комфортных наблюдений не только в светлом поле и в поляризованном свете, но и в темном поле. Освещение получается теплым по цветовой температуре, поэтому глаза не устают при длительной работе. Источник света центрируется по трем осям. Наличие апертурной и полевой диафрагм позволяет настраивать освещение по методу Кёлера, а светофильтры упрощают настройку контрастности. Есть устройство простой поляризации со съемными анализатором и поляризатором, также в осветительной системе присутствует устройство для работы в темном поле. Механика Перемещение образца происходит путем перемещения предметного столика по осям X и Y. В центр столика устанавливается поворотная круглая вставка с центральным отверстием диаметром 10 мм, 20 мм или 30 мм. Механизмы фокусировки позволяют настраивать фокус грубо или тонко. Жесткость хода грубой фокусировки регулируется, также грубая фокусировка может быть заблокирована. Коаксиальное расположение рукояток делает работу максимально удобной. Во время работы руки можно положить на стол, чтобы они не уставали. Аксессуары Возможности микроскопа расширяются при использовании дополнительных аксессуаров: окуляров, объективов с большим рабочим расстоянием для светлого и темного поля, цифровых камер, калибровочных слайдов. Основные особенности: • Инвертированная конструкция, изучение крупных объектов массой до 2 кг, круглые вставки в столик с отверстиями 10 мм, 20 мм и 30 мм • Револьвер на 5 объективов, планахроматические объективы с увеличенным рабочим расстоянием для светлого и темного поля, тринокулярная визуальная насадка с возможностью разворота на 180° • Два канала визуализации: на корпусе (делитель 100/0 и 0/100) и вертикальный тубус насадки (делитель 50/50 и 100/0) • Доступные методы исследований: светлое поле, темное поле, поляризованный свет • Настройка освещения по Кёлеру, центровка источника света, светофильтры, осветитель – галогенная лампа мощностью 50 Вт с питанием от сети (мощность увеличена специально для работы в темном поле) • Широкая линейка дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 50–500 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L50х/0,70 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40х/0,60 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 2,5 (50х); 0,80 (80х); 3,0 (40x); 1,9 (60х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 242x200, двухкоординатный механический; круглые поворотные вставки Ø130 мм с отверстиями Ø10 мм, Ø20 мм и Ø30 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 30/30 Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/50 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: съемные анализатор и поляризатор, устройство для работы по методу темного поля Метод исследования: поляризация, темное поле, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: металлографические Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: световые/оптические, металлографические | 899990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 16,5 | 49,5x34,5x68
147331 | 83025 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D600 LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_24.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83025_magus-metal-d600-lcd-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов, полупроводниковых материалов, лакокрасочных покрытий и других непрозрачных объектов на плоскопараллельных полированных шлифах. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Встроенный осветитель проходящего света служит для исследования полупрозрачных пленок и объектов на фильтрах: проб воздуха, воды, нефти и др. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов, полупроводниковых материалов, лакокрасочных покрытий и других непрозрачных объектов на плоскопараллельных полированных шлифах. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Встроенный осветитель проходящего света служит для исследования полупрозрачных пленок и объектов на фильтрах: проб воздуха, воды, нефти и др. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CHD20 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Она обладает высокой светочувствительностью, подходит для работы в свете люминесценции. Благодаря использованию мозаичных фильтров основных цветов R, G и B отсутствует смазывание и снижен темновой ток. Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Дополнительный интерфейс USB 2.0 предназначен для подключения камеры к компьютеру. Видеозапись ведется с частотой 60 или 50 кадров в секунду в зависимости от интерфейса подключения. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки, с левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. Максимальная высота наблюдаемого объекта составляет 20 мм. Стеклянная вставка в столик применяется для работы с полупрозрачными образцами. Источники света В осветителях отраженного и проходящего света стоят 30-ваттные галогенные лампы. Галогенные лампы излучают свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Осветительная система проходящего света Регулируемая полевая диафрагма, центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе с числовой апертурой 1,25 обеспечивают освещение по Кёлеру. Конденсор имеет откидную линзу для работы с объективами малого увеличения. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных и полупрозрачных объектов высотой не более 20 мм • Опорная и исследуемая поверхности объекта должны быть параллельными • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Мощные 30-ваттные галогенные осветители проходящего и отраженного света для яркого естественного освещения • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • Конденсор Аббе с откидной линзой • Устройство простой поляризации для работы в отраженном свете • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейс USB 2.0 • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 или 50 кадров в секунду в зависимости от интерфейса подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Starvis Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD20 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 2.0 (2 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Прозрачная вставка в столик • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–600 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L40x/0,60, PL L60x/0,70; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L80x/0,80, PL L100x/0,85 (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 1,25 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 210x140, двухкоординатный механический, со стеклянной прямоугольной вставкой Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: проходящий свет: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой; тип крепления «под винт» Диафрагма: отраженный и проходящий свет: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (25 мм, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: отраженный свет: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis Exmor CMOS, цветной, 1/2" (7,2х4,05 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1175 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920х1080 (HDMI); 50@1920х1080 (USB) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 11, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 1920х1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный и проходящий свет: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Револьверное устройство: на 5 объективов | 399990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 17,25 | 35,2x30,5x75
147332 | 83027 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D600 BD LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_24.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83027_magus-metal-d600bd-lcd-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов, полупроводниковых материалов, лакокрасочных покрытий и других непрозрачных объектов на плоскопараллельных полированных шлифах. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Встроенный осветитель проходящего света служит для исследования полупрозрачных пленок и объектов на фильтрах: проб воздуха, воды, нефти и др. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов, полупроводниковых материалов, лакокрасочных покрытий и других непрозрачных объектов на плоскопараллельных полированных шлифах. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Встроенный осветитель проходящего света служит для исследования полупрозрачных пленок и объектов на фильтрах: проб воздуха, воды, нефти и др. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера MAGUS CHD40 – цифровая HDMI-камера с тремя видеоинтерфейсами и автоматическим переключением между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора. Камера оснащена сенсором 8 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс) при подключении через интерфейс HDMI или USB 3.0. При подключении через Wi-Fi разрешение изображения Full HD (1920x1080 пикс). Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi и USB 3.0. Видеозапись ведется с частотой 30 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD40 предназначен для создания системы визуализации микроскопа MAGUS . Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении 4К. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом и темном поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки, с левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. Максимальная высота наблюдаемого объекта составляет 20 мм. Стеклянная вставка в столик применяется для работы с полупрозрачными образцами. Источники света В осветителях отраженного и проходящего света стоят галогенные лампы. Галогенные лампы излучают свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа осветителя проходящего света светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. В осветитель отраженного света установлена 50-ваттная лампа – специально для комфортной работы в темной поле. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Устройство для работы по методу темного поля встроено в насадку осветителя отраженного света. Осветительная система проходящего света Регулируемая полевая диафрагма, центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе с числовой апертурой 1,25 обеспечивают освещение по Кёлеру. Конденсор имеет откидную линзу для работы с объективами малого увеличения. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных и полупрозрачных объектов высотой не более 20 мм • Опорная и исследуемая поверхности объекта должны быть параллельными • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием используются для работы в светлом и темном поле • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель проходящего света для яркого естественного освещения • Осветитель отраженного света увеличенной мощности 50 Вт – специально для работы в темном поле • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • Конденсор Аббе с откидной линзой • В отраженном свете доступны методы светлого поля, темного поля и простой поляризации • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейсы Wi-Fi и USB 3.0 • Автоматическое переключение между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора • 30 кадров в секунду через любой интерфейс подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor/Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD40 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Прозрачная вставка в столик • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–400 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L40х/0,60 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L50х/0,70 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 3,0 (40x); 2,5 (50х); 1,9 (60х); 0,80 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 210x140, двухкоординатный механический, со стеклянной прямоугольной вставкой Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: проходящий свет: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой; тип крепления «под винт» Диафрагма: отраженный и проходящий свет: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (25 мм, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: отраженный свет: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2"" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1028 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 11, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: 12 В/50 Вт; проходящий свет: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов | 829990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 17,25 | 35,2x30,5x75
147333 | 83029 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D630 LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83029_magus-metal-d630-lcd-microscope-digital_13.jpg | [10 empty] | Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CHD20 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Она обладает высокой светочувствительностью, подходит для работы в свете люминесценции. Благодаря использованию мозаичных фильтров основных цветов R, G и B отсутствует смазывание и снижен темновой ток. Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Дополнительный интерфейс USB 2.0 предназначен для подключения камеры к компьютеру. Видеозапись ведется с частотой 60 или 50 кадров в секунду в зависимости от интерфейса подключения. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с двух сторон штатива. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предусмотрена регулировка жесткости хода грубой фокусировки. Штатив Микроскоп помещается на полках высотой 40 см и больше благодаря компактному штативу. Оригинальная конструкция штатива и механизма фокусировки не ограничивает высоту объектов исследования, а двухкоординатный столик удобен для работы с небольшими объектами. Оптический блок вместе с осветительной частью микроскопа устанавливается на штатив индивидуального дизайна и встраивается в производственную линию. Источник света В осветителе отраженного света стоит 30-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных объектов любой высоты и геометрии • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель отраженного света для яркого естественного освещения • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • Устройство простой поляризации для работы в отраженном свете • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Компактный штатив позволяет свободно устанавливать микроскоп в малогабаритной мебели • Установка оптического блока на штатив индивидуального дизайна позволит интегрировать микроскоп в производственную линию. • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейс USB 2.0 • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 или 50 кадров в секунду в зависимости от интерфейса подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Starvis Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD20 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 2.0 (2 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Штатив с механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Блок питания • Сетевой шнур питания • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–500 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L80x/0,80, PL L100x/0,85 (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 1,25 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 185x140, двухкоординатный механический; размер основания микроскопа: 300x240 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 35/30 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis Exmor CMOS, цветной, 1/2" (7,2х4,05 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1175 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920х1080 (HDMI); 50@1920х1080 (USB) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: встроенный анализатор и съемный поляризатор | 449990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 22,25 | 39,4x37,4x73
147334 | 83031 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D630 BD LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83031_magus-metal-d630bd-lcd-microscope-digital_13.jpg | [10 empty] | Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера MAGUS CHD40 – цифровая HDMI-камера с тремя видеоинтерфейсами и автоматическим переключением между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора. Камера оснащена сенсором 8 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс) при подключении через интерфейс HDMI или USB 3.0. При подключении через Wi-Fi разрешение изображения Full HD (1920x1080 пикс). Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi и USB 3.0. Видеозапись ведется с частотой 30 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD40 предназначен для создания системы визуализации микроскопа MAGUS . Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении 4К. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом и темном поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с двух сторон штатива. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предусмотрена регулировка жесткости хода грубой фокусировки. Штатив Микроскоп помещается на полках высотой 40 см и больше благодаря компактному штативу. Оригинальная конструкция штатива и механизма фокусировки не ограничивает высоту объектов исследования, а двухкоординатный столик удобен для работы с небольшими объектами. Оптический блок вместе с осветительной частью микроскопа устанавливается на штатив индивидуального дизайна и встраивается в производственную линию. Источник света В осветителе отраженного света стоит 50-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х не только в светлом поле и в поляризованном свете, но и в темном поле. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Устройство для работы по методу темного поля встроено в насадку осветителя отраженного света. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных объектов любой высоты и геометрии • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием используются для работы в светлом и темном поле • Осветитель отраженного света увеличенной мощности 50 Вт – специально для работы в темном поле • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • В отраженном свете доступны методы светлого поля, темного поля и простой поляризации • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Компактный штатив позволяет свободно устанавливать микроскоп в малогабаритной мебели • Установка оптического блока на штатив индивидуального дизайна позволит интегрировать микроскоп в производственную линию. • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейсы Wi-Fi и USB 3.0 • Автоматическое переключение между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора • 30 кадров в секунду через любой интерфейс подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor/Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD40 • Штатив с механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Блок питания • Сетевой шнур питания • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–500 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L50х/0,70 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40х/0,60 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 2,5 (50х); 3,0 (40x); 1,9 (60х); 0,80 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 185x140, двухкоординатный механический; размер основания микроскопа: 300x240 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 35/30 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2"" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1028 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/50 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 3840x2160 (4K), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Размер пикселя, мкм: 2,9x2,9 | 899990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 22,25 | 39,4x37,4x73
147335 | 83033 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D650 LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83033_magus-metal-d650-lcd-microscope-digital_15.jpg | [8 empty] | Микроскоп обеспечивает свободное размещение на предметном столике печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования и других крупных образцов для инспектирования их поверхности. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп обеспечивает свободное размещение на предметном столике печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования и других крупных образцов для инспектирования их поверхности. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CHD20 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Она обладает высокой светочувствительностью, подходит для работы в свете люминесценции. Благодаря использованию мозаичных фильтров основных цветов R, G и B отсутствует смазывание и снижен темновой ток. Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Дополнительный интерфейс USB 2.0 предназначен для подключения камеры к компьютеру. Видеозапись ведется с частотой 60 или 50 кадров в секунду в зависимости от интерфейса подключения. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки, с левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Тонкая фокусировка производится с шагом 0,7 мкм. Упрощается наводка на резкость на большом увеличении. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. Инспекционный столик размером 280x270 мм с диапазоном перемещения 204 мм по обеим осям повышает удобство работы с протяженными и широкими объектами. Источник света В осветителе отраженного света стоит 30-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных объектов большой протяженности и ширины • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель отраженного света для яркого естественного освещения • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • Устройство простой поляризации для работы в отраженном свете • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Предметный столик большого размера с увеличенным ходом по обеим осям • Тонкая фокусировка с шагом 0,7 мкм обеспечивает удобство наводки на резкость на большом увеличении • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейс USB 2.0 • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 или 50 кадров в секунду в зависимости от интерфейса подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Starvis Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD20 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 2.0 (2 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником отраженного света, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–800 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L80x/0,80; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L100x/0,85 (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 1,25 (80х); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 280x270, двухкоординатный механический Диапазон перемещения предметного столика, мм: 204/204 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (30 мм, 13,1 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,0007 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis Exmor CMOS, цветной, 1/2" (7,2х4,05 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1175 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920х1080 (HDMI); 50@1920х1080 (USB) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: встроенный анализатор и съемный поляризатор | 599990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 23,75 | 58,7x49,2x60,5
147336 | 83035 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D650 BD LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83035_magus-metal-d650bd-lcd-microscope-digital_15.jpg | [8 empty] | Микроскоп обеспечивает свободное размещение на предметном столике печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования и других крупных образцов для инспектирования их поверхности. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп обеспечивает свободное размещение на предметном столике печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования и других крупных образцов для инспектирования их поверхности. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера MAGUS CHD40 – цифровая HDMI-камера с тремя видеоинтерфейсами и автоматическим переключением между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора. Камера оснащена сенсором 8 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс) при подключении через интерфейс HDMI или USB 3.0. При подключении через Wi-Fi разрешение изображения Full HD (1920x1080 пикс). Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi и USB 3.0. Видеозапись ведется с частотой 30 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD40 предназначен для создания системы визуализации микроскопа MAGUS . Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении 4К. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом и темном поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки, с левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Тонкая фокусировка производится с шагом 0,7 мкм. Упрощается наводка на резкость на большом увеличении. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. Инспекционный столик размером 280x270 мм с диапазоном перемещения 204 мм по обеим осям повышает удобство работы с протяженными и широкими объектами. Источник света В осветителе отраженного света стоит 50-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х не только в светлом поле и в поляризованном свете, но и в темном поле. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Устройство для работы по методу темного поля встроено в насадку осветителя отраженного света. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных объектов большой протяженности и ширины • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием используются для работы в светлом и темном поле • Осветитель отраженного света увеличенной мощности 50 Вт – специально для работы в темном поле • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • В отраженном свете доступны методы светлого поля, темного поля и простой поляризации • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Предметный столик большого размера с увеличенным ходом по обеим осям • Тонкая фокусировка с шагом 0,7 мкм обеспечивает удобство наводки на резкость на большом увеличении • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейсы Wi-Fi и USB 3.0 • Автоматическое переключение между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора • 30 кадров в секунду через любой интерфейс подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor/Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD40 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником отраженного света, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–800 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L50х/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40х/0,60 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 2,5 (50х); 0,80 (80х); 3,0 (40x); 1,9 (60х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 280x270, двухкоординатный механический Диапазон перемещения предметного столика, мм: 204/204 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (30 мм, 13,1 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,0007 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2"" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1028 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/50 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 3840x2160 (4K), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Размер пикселя, мкм: 2,9x2,9 | 1149990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 23,75 | 58,7x49,2x60,5
147337 | 83037 | Микроскоп металлографический инвертированный цифровой MAGUS Metal VD700 LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83037_magus-metal-vd700-lcd-microscope-digital_16.jpg | [7 empty] | Микроскоп предназначается для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непрозрачные объекты исследуются в отраженном свете по методу светлого поля и простой поляризации. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп предназначается для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непрозрачные объекты исследуются в отраженном свете по методу светлого поля и простой поляризации. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CHD20 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Она обладает высокой светочувствительностью, подходит для работы в свете люминесценции. Благодаря использованию мозаичных фильтров основных цветов R, G и B отсутствует смазывание и снижен темновой ток. Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Дополнительный интерфейс USB 2.0 предназначен для подключения камеры к компьютеру. Видеозапись ведется с частотой 60 или 50 кадров в секунду в зависимости от интерфейса подключения. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Оптическая длина тубуса – бесконечность. Во время сборки микроскопа пользователь разворачивает тубусы насадки на 180° и выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Визуальная насадка тринокулярная. Монитор устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровая камера в боковой канал визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке переключается 50/50 (канал визуализации открыт) или 100/0 (канал визуализации закрыт), на корпусе – 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов установлен на штатив под столиком. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием работают по методу светлого поля. Для работы по методу темного поля, выбирайте MAGUS Metal V700 BD. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. В центр столика устанавливается круглая поворотная вставка с отверстием подходящего диаметра: 10 мм, 20 мм или 30 мм. Для фиксации объекта применяется прижим. Источник света В фонаре стоит 30-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Осветительная система реализует метод Кёлера. Полевая и апертурная диафрагма отцентрированы в оптической оси на заводе-изготовителе и дополнительной центрировки не требуют. Если появится необходимость, диафрагмы регулируются центрировочными винтами. Источник света центрируется по трем осям. Съемные анализатор и поляризатор реализуют метод простой поляризации. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. Набор светофильтров поможет правильно настроить цветопередачу. Аксессуары Дополнительные аксессуары усиливают технические характеристики микроскопа. Окуляры и объективы расширяют диапазон увеличения. Цифровые камеры выводят изображение на экран компьютера или монитор. Калибровочные слайды помогут провести измерения объектов. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных габаритных объектов массой до 2 кг • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью изменения высоты взора • Два независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус визуальной насадки и боковой канал визуализации на корпусе; переключение светового потока на тринокулярной насадке – 50/50 и 100/0, на корпусе – 100/0 и 0/100 • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель отраженного света для яркого естественного освещения • Настройка освещения по методу Кёлера, центрируемые элементы осветительной системы, устройство простой поляризации • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Предметный столик большого размера с круглыми поворотными вставками, отверстия 10, 20 и 30 мм • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейс USB 2.0 • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 или 50 кадров в секунду в зависимости от интерфейса подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Starvis Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD20 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 2.0 (2 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Штатив со встроенным источником электропитания, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Фонарь лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 50–1000 базовая комплектация (*опция: 50–1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L100x/0,85 (сухой); парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L80x/0,80) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 0,40 (100х); 1,25 (80х); 3,98 (40x); 2,08 (60x) Предметный столик, мм: 242x200, двухкоординатный механический; круглые поворотные вставки O130 мм с отверстиями O10 мм, O20 мм и O30 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 30/30 Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis Exmor CMOS, цветной, 1/2" (7,2х4,05 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1175 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920х1080 (HDMI); 50@1920х1080 (USB) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Размер пикселя, мкм: 3,75x3,75 | 559990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 19,25 | 49,5x34,5x68
147338 | 83039 | Микроскоп металлографический инвертированный цифровой MAGUS Metal VD700 BD LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83039_magus-metal-vd700bd-lcd-microscope-digital_16.jpg | [7 empty] | Микроскоп предназначается для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непрозрачные объекты исследуются в отраженном свете по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп предназначается для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непрозрачные объекты исследуются в отраженном свете по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера MAGUS CHD40 – цифровая HDMI-камера с тремя видеоинтерфейсами и автоматическим переключением между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора. Камера оснащена сенсором 8 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс) при подключении через интерфейс HDMI или USB 3.0. При подключении через Wi-Fi разрешение изображения Full HD (1920x1080 пикс). Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi и USB 3.0. Видеозапись ведется с частотой 30 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD40 предназначен для создания системы визуализации микроскопа MAGUS . Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении 4К. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Оптическая длина тубуса – бесконечность. Во время сборки микроскопа пользователь разворачивает тубусы насадки на 180° и выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Визуальная насадка тринокулярная. Монитор устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровая камера в боковой канал визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке переключается 50/50 (канал визуализации открыт) или 100/0 (канал визуализации закрыт), на корпусе – 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов установлен на штатив под столиком. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием работают по методу светлого и темного поля. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. В центр столика устанавливается круглая поворотная вставка с отверстием подходящего диаметра: 10 мм, 20 мм или 30 мм. Для фиксации объекта применяется прижим. Источник света В фонаре стоит 50-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х не только в светлом поле и в поляризованном свете, но и в темном поле. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Осветительная система реализует метод Кёлера. Полевая и апертурная диафрагма отцентрированы в оптической оси на заводе-изготовителе и дополнительной центрировки не требуют. Если появится необходимость, диафрагмы регулируются центрировочными винтами. Источник света центрируется по трем осям. Съемные анализатор и поляризатор реализуют метод простой поляризации. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. Набор светофильтров поможет правильно настроить цветопередачу. Устройство для работы по методу темного поля находится в штативе. Аксессуары Дополнительные аксессуары усиливают технические характеристики микроскопа. Окуляры и объективы расширяют диапазон увеличения. Цифровые камеры выводят изображение на экран компьютера или монитор. Калибровочные слайды помогут провести измерения объектов. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных габаритных объектов массой до 2 кг • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью изменения высоты взора • Два независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус визуальной насадки и боковой канал визуализации на корпусе; переключение светового потока на тринокулярной насадке – 50/50 и 100/0, на корпусе – 100/0 и 0/100 • Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием используются для работы в светлом и темном поле • Осветитель отраженного света увеличенной мощности 50 Вт – специально для работы в темном поле • Настройка освещения по методу Кёлера, центрируемые элементы осветительной системы, доступны методы светлого поля, темного поля и простой поляризации • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Предметный столик большого размера с круглыми поворотными вставками, отверстия 10, 20 и 30 мм • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейсы Wi-Fi и USB 3.0 • Автоматическое переключение между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора • 30 кадров в секунду через любой интерфейс подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor/Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD40 • Штатив со встроенным источником электропитания, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Фонарь лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 50–500 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L50х/0,70 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40х/0,60 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 2,5 (50х); 0,80 (80х); 3,0 (40x); 1,9 (60х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 242x200, двухкоординатный механический; круглые поворотные вставки O130 мм с отверстиями O10 мм, O20 мм и O30 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 30/30 Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2"" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1028 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/50 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 3840x2160 (4K), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная | 999990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 19,25 | 49,5x34,5x68
147287 | 83024 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D600 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_22.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83024_magus-metal-d600-microscope-digital_21.jpg |  | Микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов, полупроводниковых материалов, лакокрасочных покрытий и других непрозрачных объектов на плоскопараллельных полированных шлифах. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Встроенный осветитель проходящего света служит для исследования полупрозрачных пленок и объектов на фильтрах: проб воздуха, воды, нефти и др. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов, полупроводниковых материалов, лакокрасочных покрытий и других непрозрачных объектов на плоскопараллельных полированных шлифах. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Встроенный осветитель проходящего света служит для исследования полупрозрачных пленок и объектов на фильтрах: проб воздуха, воды, нефти и др. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CBF30 разработана для работы по методу светлого поля. Камера оснащена сенсором 6,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3072x2048 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 59 кадров в секунду при максимальном разрешении. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. При необходимости разрешение можно уменьшить до 1536x1024 пикс. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки, с левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. Максимальная высота наблюдаемого объекта составляет 20 мм. Стеклянная вставка в столик применяется для работы с полупрозрачными образцами. Источники света В осветителях отраженного и проходящего света стоят 30-ваттные галогенные лампы. Галогенные лампы излучают свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Осветительная система проходящего света Регулируемая полевая диафрагма, центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе с числовой апертурой 1,25 обеспечивают освещение по Кёлеру. Конденсор имеет откидную линзу для работы с объективами малого увеличения. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных и полупрозрачных объектов высотой не более 20 мм • Опорная и исследуемая поверхности объекта должны быть параллельными • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Мощные 30-ваттные галогенные осветители проходящего и отраженного света для яркого естественного освещения • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • Конденсор Аббе с откидной линзой • Устройство простой поляризации для работы в отраженном свете • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Для работы в светлом поле на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 6,3 Мпикс: при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 59 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация • Цифровая камера MAGUS CBF30 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Прозрачная вставка в столик • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–600 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L40x/0,60, PL L60x/0,70; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L80x/0,80, PL L100x/0,85 (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 1,25 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 210x140, двухкоординатный механический, со стеклянной прямоугольной вставкой Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: проходящий свет: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой; тип крепления «под винт» Диафрагма: отраженный и проходящий свет: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (25 мм, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: отраженный свет: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 6,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,8" (7,37x4,92 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 425 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 59@3072x2048; 59@1536x1024 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 11, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3072x2048 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный и проходящий свет: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных | 359990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 15,1 | 35,2x30,5x75
147288 | 83026 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D600 BD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_23.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83026_magus-metal-d600bd-microscope-digital_22.jpg | Микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов, полупроводниковых материалов, лакокрасочных покрытий и других непрозрачных объектов на плоскопараллельных полированных шлифах. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Встроенный осветитель проходящего света служит для исследования полупрозрачных пленок и объектов на фильтрах: проб воздуха, воды, нефти и др. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов, полупроводниковых материалов, лакокрасочных покрытий и других непрозрачных объектов на плоскопараллельных полированных шлифах. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Встроенный осветитель проходящего света служит для исследования полупрозрачных пленок и объектов на фильтрах: проб воздуха, воды, нефти и др. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CLM30 разработана для работы в свете люминесценции и по методу темного поля. Камера оснащена сенсором 8,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3840x2160 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 45 или 70 кадров в секунду в зависимости от разрешения. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом и темном поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки, с левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. Максимальная высота наблюдаемого объекта составляет 20 мм. Стеклянная вставка в столик применяется для работы с полупрозрачными образцами. Источники света В осветителях отраженного и проходящего света стоят галогенные лампы. Галогенные лампы излучают свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа осветителя проходящего света светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. В осветитель отраженного света установлена 50-ваттная лампа – специально для комфортной работы в темной поле. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Устройство для работы по методу темного поля встроено в насадку осветителя отраженного света. Осветительная система проходящего света Регулируемая полевая диафрагма, центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе с числовой апертурой 1,25 обеспечивают освещение по Кёлеру. Конденсор имеет откидную линзу для работы с объективами малого увеличения. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных и полупрозрачных объектов высотой не более 20 мм • Опорная и исследуемая поверхности объекта должны быть параллельными • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием используются для работы в светлом и темном поле • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель проходящего света для яркого естественного освещения • Осветитель отраженного света увеличенной мощности 50 Вт – специально для работы в темном поле • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • Конденсор Аббе с откидной линзой • В отраженном свете доступны методы светлого поля, темного поля и простой поляризации • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Для работы в свете люминесценции и по методу темного поля на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 8,3 Мпикс – при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 45 и 70 кадров в секунду при разрешениях 3840x2160 пикс и 1920x1080 пикс – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Элемент Пельтье – снижает температуру сенсора при длительной работе, убирает тепловой шум из изображения, при фотографировании можно использовать длительные выдержки • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CLM30 (цифровая камера, кабель USB, адаптер питания 12 В, 3 А, кейс, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Прозрачная вставка в столик • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–400 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L40х/0,60 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L50х/0,70 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 3,0 (40x); 2,5 (50х); 1,9 (60х); 0,80 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 210x140, двухкоординатный механический, со стеклянной прямоугольной вставкой Диапазон перемещения предметного столика, мм: 75/50 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: проходящий свет: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой; тип крепления «под винт» Диафрагма: отраженный и проходящий свет: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (25 мм, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: отраженный свет: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 8,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,2"(11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 5970 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 45@3840x2160; 70@1920x1080 Место использования: канал визуализации Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 11, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: 12 В/50 Вт; проходящий свет: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х | 829990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 17,3 | 35,2x30,5x75
147289 | 83028 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D630 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83028_magus-metal-d630-microscope-digital_14.jpg | [8 empty] | Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CBF30 разработана для работы по методу светлого поля. Камера оснащена сенсором 6,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3072x2048 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 59 кадров в секунду при максимальном разрешении. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. При необходимости разрешение можно уменьшить до 1536x1024 пикс. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с двух сторон штатива. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предусмотрена регулировка жесткости хода грубой фокусировки. Штатив Микроскоп помещается на полках высотой 40 см и больше благодаря компактному штативу. Оригинальная конструкция штатива и механизма фокусировки не ограничивает высоту объектов исследования, а двухкоординатный столик удобен для работы с небольшими объектами. Оптический блок вместе с осветительной частью микроскопа устанавливается на штатив индивидуального дизайна и встраивается в производственную линию. Источник света В осветителе отраженного света стоит 30-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных объектов любой высоты и геометрии • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель отраженного света для яркого естественного освещения • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • Устройство простой поляризации для работы в отраженном свете • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Компактный штатив позволяет свободно устанавливать микроскоп в малогабаритной мебели • Установка оптического блока на штатив индивидуального дизайна позволит интегрировать микроскоп в производственную линию. • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Для работы в светлом поле на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 6,3 Мпикс: при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 59 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация • Цифровая камера MAGUS CBF30 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив с механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Блок питания • Сетевой шнур питания • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–500 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L80x/0,80, PL L100x/0,85 (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 1,25 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 185x140, двухкоординатный механический; размер основания микроскопа: 300x240 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 35/30 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 6,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,8" (7,37x4,92 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 425 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 59@3072x2048; 59@1536x1024 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3072x2048 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Размер пикселя, мкм: 2,4x2,4 | 389990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 20,1 | 39,4x37,4x73
147290 | 83030 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D630 BD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83030_magus-metal-d630bd-microscope-digital_15.jpg | [7 empty] | Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CLM30 разработана для работы в свете люминесценции и по методу темного поля. Камера оснащена сенсором 8,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3840x2160 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 45 или 70 кадров в секунду в зависимости от разрешения. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом и темном поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с двух сторон штатива. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. Предусмотрена регулировка жесткости хода грубой фокусировки. Штатив Микроскоп помещается на полках высотой 40 см и больше благодаря компактному штативу. Оригинальная конструкция штатива и механизма фокусировки не ограничивает высоту объектов исследования, а двухкоординатный столик удобен для работы с небольшими объектами. Оптический блок вместе с осветительной частью микроскопа устанавливается на штатив индивидуального дизайна и встраивается в производственную линию. Источник света В осветителе отраженного света стоит 50-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х не только в светлом поле и в поляризованном свете, но и в темном поле. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Устройство для работы по методу темного поля встроено в насадку осветителя отраженного света. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных объектов любой высоты и геометрии • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием используются для работы в светлом и темном поле • Осветитель отраженного света увеличенной мощности 50 Вт – специально для работы в темном поле • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • В отраженном свете доступны методы светлого поля, темного поля и простой поляризации • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Компактный штатив позволяет свободно устанавливать микроскоп в малогабаритной мебели • Установка оптического блока на штатив индивидуального дизайна позволит интегрировать микроскоп в производственную линию. • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Для работы в свете люминесценции и по методу темного поля на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 8,3 Мпикс – при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 45 и 70 кадров в секунду при разрешениях 3840x2160 пикс и 1920x1080 пикс – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Элемент Пельтье – снижает температуру сенсора при длительной работе, убирает тепловой шум из изображения, при фотографировании можно использовать длительные выдержки • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CLM30 (цифровая камера, кабель USB, адаптер питания 12 В, 3 А, кейс, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив с механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Блок питания • Сетевой шнур питания • Кабель осветителя отраженного света • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–500 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L50х/0,70 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40х/0,60 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 2,5 (50х); 3,0 (40x); 1,9 (60х); 0,80 (80х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 185x140, двухкоординатный механический; размер основания микроскопа: 300x240 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 35/30 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 8,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,2"(11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 5970 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 45@3840x2160; 70@1920x1080 Место использования: канал визуализации Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/50 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Двухступенчатый термоэлектрический модуль (элемент Пельтье), позволяющий установить температуру на 42 °C ниже комнатной: 1 Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Подсветка: галогенная | 899990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 22,3 | 39,4x37,4x73
147291 | 83032 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D650 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83032_magus-metal-d650-microscope-digital_16.jpg | [6 empty] | Микроскоп обеспечивает свободное размещение на предметном столике печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования и других крупных образцов для инспектирования их поверхности. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп обеспечивает свободное размещение на предметном столике печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования и других крупных образцов для инспектирования их поверхности. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CBF30 разработана для работы по методу светлого поля. Камера оснащена сенсором 6,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3072x2048 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 59 кадров в секунду при максимальном разрешении. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. При необходимости разрешение можно уменьшить до 1536x1024 пикс. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки, с левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Тонкая фокусировка производится с шагом 0,7 мкм. Упрощается наводка на резкость на большом увеличении. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. Инспекционный столик размером 280x270 мм с диапазоном перемещения 204 мм по обеим осям повышает удобство работы с протяженными и широкими объектами. Источник света В осветителе отраженного света стоит 30-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных объектов большой протяженности и ширины • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель отраженного света для яркого естественного освещения • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • Устройство простой поляризации для работы в отраженном свете • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Предметный столик большого размера с увеличенным ходом по обеим осям • Тонкая фокусировка с шагом 0,7 мкм обеспечивает удобство наводки на резкость на большом увеличении • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Для работы в светлом поле на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 6,3 Мпикс: при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 59 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CBF30 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником отраженного света, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–800 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L80x/0,80; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L100x/0,85 (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 1,25 (80х); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 280x270, двухкоординатный механический Диапазон перемещения предметного столика, мм: 204/204 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (30 мм, 13,1 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,0007 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 6,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,8" (7,37x4,92 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 425 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 59@3072x2048; 59@1536x1024 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3072x2048 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Размер пикселя, мкм: 2,4x2,4 | 549990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 21,6 | 58,7x49,2x60,5
147292 | 83034 | Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D650 BD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83034_magus-metal-d650bd-microscope-digital_17.jpg | [5 empty] | Микроскоп обеспечивает свободное размещение на предметном столике печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования и других крупных образцов для инспектирования их поверхности. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп обеспечивает свободное размещение на предметном столике печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования и других крупных образцов для инспектирования их поверхности. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CLM30 разработана для работы в свете люминесценции и по методу темного поля. Камера оснащена сенсором 8,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3840x2160 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 45 или 70 кадров в секунду в зависимости от разрешения. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Переключатель светового потока позволяет направлять 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Револьвер повернут «от наблюдателя»: пространство над столиком свободно и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Объективы Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием предназначены для работы в светлом и темном поле. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Настройка фокуса происходит плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки, с левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Тонкая фокусировка производится с шагом 0,7 мкм. Упрощается наводка на резкость на большом увеличении. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. Инспекционный столик размером 280x270 мм с диапазоном перемещения 204 мм по обеим осям повышает удобство работы с протяженными и широкими объектами. Источник света В осветителе отраженного света стоит 50-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х не только в светлом поле и в поляризованном свете, но и в темном поле. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Микроскоп оборудован встроенным анализатором и съемным поляризатором. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. При помощи апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы настраивается освещение по методу Кёлера. Обе диафрагмы и источник света центрируются. Есть набор светофильтров. Устройство для работы по методу темного поля встроено в насадку осветителя отраженного света. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров: окуляры, объективы, цифровые камеры, калибровочные слайды. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных объектов большой протяженности и ширины • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и делителем светового потока 100/0 и 0/100 • Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием используются для работы в светлом и темном поле • Осветитель отраженного света увеличенной мощности 50 Вт – специально для работы в темном поле • Настройка освещения по методу Кёлера в отраженном свете, центрируемые элементы осветительной системы отраженного света (апертурная и полевая диафрагмы, источник света) • В отраженном свете доступны методы светлого поля, темного поля и простой поляризации • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Предметный столик большого размера с увеличенным ходом по обеим осям • Тонкая фокусировка с шагом 0,7 мкм обеспечивает удобство наводки на резкость на большом увеличении • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Для работы в свете люминесценции и по методу темного поля на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 8,3 Мпикс – при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 45 и 70 кадров в секунду при разрешениях 3840x2160 пикс и 1920x1080 пикс – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Элемент Пельтье – снижает температуру сенсора при длительной работе, убирает тепловой шум из изображения, при фотографировании можно использовать длительные выдержки • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CLM30 (цифровая камера, кабель USB, адаптер питания 12 В, 3 А, кейс, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником отраженного света, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–800 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L50х/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40х/0,60 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 2,5 (50х); 0,80 (80х); 3,0 (40x); 1,9 (60х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 280x270, двухкоординатный механический Диапазон перемещения предметного столика, мм: 204/204 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (30 мм, 13,1 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,0007 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 8,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,2"(11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 5970 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 45@3840x2160; 70@1920x1080 Место использования: канал визуализации Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/50 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Двухступенчатый термоэлектрический модуль (элемент Пельтье), позволяющий установить температуру на 42 °C ниже комнатной: 1 Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: верхняя Тип насадки: тринокулярные | 1149990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 23,8 | 58,7x49,2x60,5
147293 | 83036 | Микроскоп металлографический инвертированный цифровой MAGUS Metal VD700 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83036_magus-metal-vd700-microscope-digital_17.jpg |  |  |  |  | Микроскоп предназначается для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непрозрачные объекты исследуются в отраженном свете по методу светлого поля и простой поляризации. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп предназначается для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непрозрачные объекты исследуются в отраженном свете по методу светлого поля и простой поляризации. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CBF30 разработана для работы по методу светлого поля. Камера оснащена сенсором 6,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3072x2048 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 59 кадров в секунду при максимальном разрешении. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. При необходимости разрешение можно уменьшить до 1536x1024 пикс. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Оптическая длина тубуса – бесконечность. Во время сборки микроскопа пользователь разворачивает тубусы насадки на 180° и выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Визуальная насадка тринокулярная. Монитор устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровая камера в боковой канал визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке переключается 50/50 (канал визуализации открыт) или 100/0 (канал визуализации закрыт), на корпусе – 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов установлен на штатив под столиком. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием работают по методу светлого поля. Для работы по методу темного поля, выбирайте MAGUS Metal V700 BD. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. В центр столика устанавливается круглая поворотная вставка с отверстием подходящего диаметра: 10 мм, 20 мм или 30 мм. Для фиксации объекта применяется прижим. Источник света В фонаре стоит 30-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Осветительная система реализует метод Кёлера. Полевая и апертурная диафрагма отцентрированы в оптической оси на заводе-изготовителе и дополнительной центрировки не требуют. Если появится необходимость, диафрагмы регулируются центрировочными винтами. Источник света центрируется по трем осям. Съемные анализатор и поляризатор реализуют метод простой поляризации. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. Набор светофильтров поможет правильно настроить цветопередачу. Аксессуары Дополнительные аксессуары усиливают технические характеристики микроскопа. Окуляры и объективы расширяют диапазон увеличения. Цифровые камеры выводят изображение на экран компьютера или монитор. Калибровочные слайды помогут провести измерения объектов. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных габаритных объектов массой до 2 кг • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью изменения высоты взора • Два независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус визуальной насадки и боковой канал визуализации на корпусе; переключение светового потока на тринокулярной насадке – 50/50 и 100/0, на корпусе – 100/0 и 0/100 • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель отраженного света для яркого естественного освещения • Настройка освещения по методу Кёлера, центрируемые элементы осветительной системы, устройство простой поляризации • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Предметный столик большого размера с круглыми поворотными вставками, отверстия 10, 20 и 30 мм • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Для работы в светлом поле на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 6,3 Мпикс: при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 59 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CBF30 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Фонарь лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 WD 20,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 WD 8,80 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 WD 3,68 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 50–1000 базовая комплектация (*опция: 50–1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L100x/0,85 (сухой); парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L80x/0,80) Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5x); 20,2 (10x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 0,40 (100х); 1,25 (80х); 3,98 (40x); 2,08 (60x) Предметный столик, мм: 242x200, двухкоординатный механический; круглые поворотные вставки O130 мм с отверстиями O10 мм, O20 мм и O30 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 30/30 Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 6,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,8" (7,37x4,92 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 425 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 59@3072x2048; 59@1536x1024 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3072x2048 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Диапазон увеличения: от 800х до 1280х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Размер пикселя, мкм: 2,4x2,4 | 499990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 17,1 | 49,5x34,5x68
147294 | 83038 | Микроскоп металлографический инвертированный цифровой MAGUS Metal VD700 BD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83038_magus-metal-vd700bd-microscope-digital_18.jpg |  |  |  |  | С камерой. Микроскоп предназначается для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непрозрачные объекты исследуются в отраженном свете по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. | Микроскоп предназначается для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непрозрачные объекты исследуются в отраженном свете по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Два независимых канала визуализации предусматривают одновременное подключение монитора и камеры. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CLM30 разработана для работы в свете люминесценции и по методу темного поля. Камера оснащена сенсором 8,3 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3840x2160 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. Видеозапись ведется с частотой 45 или 70 кадров в секунду в зависимости от разрешения. Видео плавные, с мягкими и незаметными глазу переходами между кадрами. Передвижение препарата отображается в реальном времени, без задержек. Камера обеспечивает удобную работу с подвижными объектами, подходит для проведения демонстраций в аудитории. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Оптическая длина тубуса – бесконечность. Во время сборки микроскопа пользователь разворачивает тубусы насадки на 180° и выбирает высоту выноса зрачка в соответствии с собственным ростом. Визуальная насадка тринокулярная. Монитор устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровая камера в боковой канал визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке переключается 50/50 (канал визуализации открыт) или 100/0 (канал визуализации закрыт), на корпусе – 100/0 или 0/100. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов установлен на штатив под столиком. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера можно установить дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием работают по методу светлого и темного поля. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. С правой стороны находится рукоятка блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после смены объекта исследования. С левой – кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. В центр столика устанавливается круглая поворотная вставка с отверстием подходящего диаметра: 10 мм, 20 мм или 30 мм. Для фиксации объекта применяется прижим. Источник света В фонаре стоит 50-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х не только в светлом поле и в поляризованном свете, но и в темном поле. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Осветительная система реализует метод Кёлера. Полевая и апертурная диафрагма отцентрированы в оптической оси на заводе-изготовителе и дополнительной центрировки не требуют. Если появится необходимость, диафрагмы регулируются центрировочными винтами. Источник света центрируется по трем осям. Съемные анализатор и поляризатор реализуют метод простой поляризации. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор не вращается. Набор светофильтров поможет правильно настроить цветопередачу. Устройство для работы по методу темного поля находится в штативе. Аксессуары Дополнительные аксессуары усиливают технические характеристики микроскопа. Окуляры и объективы расширяют диапазон увеличения. Цифровые камеры выводят изображение на экран компьютера или монитор. Калибровочные слайды помогут провести измерения объектов. Основные особенности микроскопа: • Применяется для изучения непрозрачных габаритных объектов массой до 2 кг • Тринокулярная визуальная насадка с возможностью изменения высоты взора • Два независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус визуальной насадки и боковой канал визуализации на корпусе; переключение светового потока на тринокулярной насадке – 50/50 и 100/0, на корпусе – 100/0 и 0/100 • Объективы-планахроматы с увеличенным рабочим расстоянием используются для работы в светлом и темном поле • Осветитель отраженного света увеличенной мощности 50 Вт – специально для работы в темном поле • Настройка освещения по методу Кёлера, центрируемые элементы осветительной системы, доступны методы светлого поля, темного поля и простой поляризации • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Предметный столик большого размера с круглыми поворотными вставками, отверстия 10, 20 и 30 мм • Большой выбор дополнительных окуляров и объективов Основные особенности камеры: • Для работы в свете люминесценции и по методу темного поля на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 8,3 Мпикс – при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 45 и 70 кадров в секунду при разрешениях 3840x2160 пикс и 1920x1080 пикс – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Элемент Пельтье – снижает температуру сенсора при длительной работе, убирает тепловой шум из изображения, при фотографировании можно использовать длительные выдержки • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CLM30 (цифровая камера, кабель USB, адаптер питания 12 В, 3 А, кейс, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Фонарь лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L5х/0,12 BD WD 9,7 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L10х/0,25 BD WD 9,3 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L20х/0,40 BD WD 7,2 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L40х/0,60 BD WD 3,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф с возможностью разворота на 180° Увеличение, крат: 50–500 базовая комплектация (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5х/0,12 BD, PL L10х/0,25 BD, PL L20х/0,40 BD, PL L50х/0,70 BD; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40х/0,60 BD, PL L60x/0,70 BD, PL L80x/0,80 BD, PL L100х/0,85 BD (сухой)) Рабочее расстояние, мм: 9,7 (5x); 9,3 (10x); 7,2 (20x); 2,5 (50х); 0,80 (80х); 3,0 (40x); 1,9 (60х); 0,40 (100х) Предметный столик, мм: 242x200, двухкоординатный механический; круглые поворотные вставки O130 мм с отверстиями O10 мм, O20 мм и O30 мм Диапазон перемещения предметного столика, мм: 30/30 Диафрагма: встроенные апертурная и полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 8,3 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/1,2" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 5970 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 45@3840x2160; 70@1920x1080 Место использования: канал визуализации Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/50 Вт Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Двухступенчатый термоэлектрический модуль (элемент Пельтье), позволяющий установить температуру на 42 °C ниже комнатной: 1 Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Револьверное устройство: на 5 объективов Расположение подсветки: нижняя | 999990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 19,3 | 49,5x34,5x68
147726 | 83485 | Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V790 DIC | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83485_magus-metal-v790-dic-microscope_16.jpg | [7 empty] | Микроскоп предназначен для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 30 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непрозрачные объекты исследуют в отраженном свете по методу светлого поля, темного поля, простой поляризации и дифференциально-интерференционного контраста. | Микроскоп предназначен для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 30 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непрозрачные объекты исследуют в отраженном свете по методу светлого поля, темного поля, простой поляризации и дифференциально-интерференционного контраста. ДИК – это усовершенствованный метод поляризационного контраста. Метод повышает глубину резкости и четкость изображения, предоставляет дополнительную информацию о структуре объекта исследования, визуализирует цветом неровности на изучаемых поверхностях. Плоские поверхности окрашиваются одинаково, а поверхность даже с минимальными перепадами высоты будет неоднородной по цвету. Объект исследования выглядит рельефным. Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка и оптикой, рассчитанной на бесконечность. Угол наклона 45° обеспечивает комфортные условия для работы исследователя сидя и стоя. Пользователь принимает естественную позу, усталость в течение рабочего дня не накапливается. В визуальную насадку встроена линза Бертрана, ее ввод в оптический путь осуществляется при помощи регулятора на передней части насадки. С помощью линзы Бертрана проводятся коноскопические исследования. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки или в один из боковых портов визуализации на корпусе микроскопа. Световой поток на тринокулярной насадке переключается 100/0, 50/50 или 0/100. Деление света на правом фотопорте – 100/0 и 20/80; на левом – 100/0 и 0/100. В базовую комплектацию включены окуляры 10х/23 мм с диоптрийной коррекцией и удаленным зрачком для работы в очках. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов установлен на штатив под столиком. Метод дифференциально-интерференционного контраста реализуется при помощи ДИК-слайдеров: один используют с объективами малого увеличения, другой – среднего и большого увеличения. ДИК-слайдер устанавливается в специальный слот револьверного устройства. Турель для установки модулей контраста Под револьвером объективов на штативе микроскопа расположена турель для установки модулей контраста. Можно установить 6 модулей. Поворот турели меняет режим наблюдений, переход от одного метода контраста к другому происходит быстро и без сложной настройки. Переключатель с линзой дополнительного увеличения Поворотным переключателем в оптический путь вводится основная линза 1х или линза дополнительного увеличения 1,5х. Увеличивающая линза повышает кратность микроскопа без приобретения и установки дополнительных аксессуаров. Переключатель расположен с правой стороны корпуса микроскопа под револьвером объективов. Объективы Объективы-полуапохроматы на бесконечность с увеличенным рабочим расстоянием работают по методу светлого и темного поля. Обеспечивают лучшую коррекцию хроматической и сферической аберрации в сравнении с планахроматами. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Правая рукоятка тонкой фокусировки имеет специальные углубления под пальцы, левая – шкалу. Рукоятка блокировки грубой фокусировки помогает быстро настроить микроскоп после смены объекта исследования. Рукоятка расположена с левой стороны микроскопа на одной оси с механизмом фокусировки. Кольцо с правой стороны регулирует жесткость хода грубой фокусировки. Пользователь настраивает комфортную жесткость для работы. Предметный столик Перемещение объекта осуществляется за счет передвижения поверхности столика по двум осям. В центр столика устанавливается вставка с отверстием подходящего диаметра. Для фиксации объекта применяется прижим. Трехслойное покрытие защищает столик от царапин и других поверхностных повреждений при работе с тяжелыми и габаритными образцами. Длинная отклоняемая ручка управления столиком обеспечивает комфорт пользователя во время работы: кисть руки лежит на столе без напряжения. Ручка может быть установлена с правой или левой стороны столика. Источник света В фонаре стоит 100-ваттная галогенная лампа. Она светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х не только в светлом поле и в поляризованном свете, но и в темном поле. Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. Осветительная система отраженного света Осветительная система реализует метод Кёлера. Полевая и апертурная диафрагма отцентрированы в оптической оси на заводе-изготовителе и дополнительной центрировки не требуют. Если появится необходимость, диафрагмы регулируются центрировочными винтами. Анализатор и поляризатор реализуют метод простой поляризации. Поляризатор неподвижный, анализатор вращается на 360°. Набор светофильтров помогает правильно настроить цветопередачу. Эргономичная конструкция Физический дискомфорт вызывает усталость и снижает продуктивность работы. Эргономичная конструкция микроскопа играет не последнюю роль в повседневных научных исследованиях. MAGUS Metal V790 DIC предусматривает комфорт пользователя во время работы. Микроскоп управляется с минимальным движением руки, поскольку длинная ручка управления столиком и рукоятка тонкой фокусировки расположены в одной рабочей зоне. Рукоятки фокусировки расположены в нижней части корпуса. Пользователь не напрягает кисти рук во время работы. Благодаря плавному ходу механизма пользователь без усилий фокусируется на объект. Основные особенности: • Применяется для изучения непрозрачных габаритных объектов массой до 30 кг • Линза Бертрана для коноскопии и ортоскопии • Линза дополнительного увеличения повышает кратность микроскопа в 1,5 раза, вводится в оптический путь переключателем на насадке • Три независимых канала визуализации для установки цифровой камеры и монитора: вертикальный тубус визуальной насадки и два боковых канала визуализации на корпусе; переключение светового потока на тринокулярной насадке – 100/0, 50/50, 0/100, на корпусе – 100/0 и 20/80 (правый фотопорт), 100/0 и 0/100 (левый фотопорт) • Объективы-полуапохроматы с увеличенным рабочим расстоянием используются для работы в светлом и темном поле • Многофункциональная турель с 6 слотами для установки модулей разных методов контраста • Галогенный осветитель отраженного света увеличенной мощности 100 Вт – специально для работы в темном поле • Настройка освещения по методу Кёлера, центрируемые элементы осветительной системы, доступны методы светлого поля, темного поля, простой поляризации, ДИК • Светофильтры в наборе уменьшают интенсивность определенных длин волн, помогают настроить правильную цветопередачу при микрофотографии • Предметный столик большого размера со вставками и длинной ручкой управления для удобной работы Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, механизмом фокусировки, предметным столиком, револьвером объективов и турелью для установки модулей контраста • Фонарь лампы • Тринокулярная визуальная насадка с линзой Бертрана • Объектив-полуапохромат, рассчитанный на бесконечность: 5х/0,15 WD 20 мм • Объектив-полуапохромат, рассчитанный на бесконечность: 10х/0,30 WD 11 мм • Объектив-полуапохромат, рассчитанный на бесконечность: 20х/0,45 WD 3,1 мм • Объектив-полуапохромат, рассчитанный на бесконечность: 50х/0,80 WD 1 мм • Объектив-полуапохромат, рассчитанный на бесконечность: 100х/0,90 WD 1 мм • Окуляр 10x/23 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • ДИК-слайдер для объективов (2 шт.) • Устройство простой поляризации • Набор светофильтров • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф, с линзой Бертрана; деление светового потока 100/0, 50/50, 0/100 Увеличение, крат: 50–1000 базовая комплектация (50–1500х со встроенной линзой дополнительного увеличения 1,5х) Окуляры: 10x/23 мм, удаленный зрачок Объективы: полуапохроматические, для светлого и темного поля, скорректированные на бесконечность: 5x/0,15; 10x/0,30; 20x/0,45; 50xs/0,80; 100xs/0,90; парфокальная высота 45 мм Рабочее расстояние, мм: 20 (5x); 11 (10x); 3,1 (20x); 1 (50xs); 1 (100xs) Предметный столик, мм: 340x230, двухкоординатный трехслойный механический, с коаксиальной ручкой перемещения по осям X/Y с низким расположением и возможностью отклонения; максимальная нагрузка 30 кг; вставки в столик Диапазон перемещения предметного столика, мм: 130/85 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (10 мм, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм, 0,2 мм/оборот) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: есть Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/100 Вт Диапазон увеличения: от 1280х и выше Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 6 объективов, с ДИК-слотом Расположение подсветки: верхняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: поляризатор и анализатор, ДИК-слайдеры для объективов, турель для установки модулей контраста Метод исследования: ДИК, поляризация, темное поле, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 5… 40 Назначение: металлографические Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: световые/оптические, металлографические | 2599990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 34,9 | 76x61x58
>> Микроскопы MAGUS Pol
147339 | 83041 | Микроскоп поляризационный цифровой MAGUS Pol D800 LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83041_magus-pol-d800-lcd-microscope-digital_15.jpg | [8 empty] | Микроскоп предназначен для исследования анизотропных геологических, биологических и полимерных объектов в поляризованном и обычном проходящем свете. Объективы микроскопа свободны от внутренних напряжений. В промежуточном тубусе установлены анализатор и линза Бертрана, есть слот для установки компенсаторов. Микроскоп используется в кристаллографии, петрографии, минералогии, криминалистике, медицине и других областях науки. | Микроскоп предназначен для исследования анизотропных геологических, биологических и полимерных объектов в поляризованном и обычном проходящем свете. Для формирования изображения поляризационный микроскоп использует оптическое свойство двойного лучепреломления анизотропных объектов. Плоско-поляризованный свет при прохождении через анизотропный образец расщепляется на два луча и меняет плоскость поляризации. Анализатор приводит колебания лучей в одну плоскость, где они интерферируют. Яркое высококонтрастное изображение меняет цвет при вращении столика. Объективы микроскопа свободны от внутренних напряжений. В промежуточном тубусе установлены анализатор и линза Бертрана, есть слот для установки компенсаторов. Микроскоп используется в кристаллографии, петрографии, минералогии, криминалистике, медицине и других областях науки. Цифровая камера MAGUS CHD40 – цифровая HDMI-камера с тремя видеоинтерфейсами и автоматическим переключением между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора. Камера оснащена сенсором 8 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс) при подключении через интерфейс HDMI или USB 3.0. При подключении через Wi-Fi разрешение изображения Full HD (1920x1080 пикс). Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi и USB 3.0. Видеозапись ведется с частотой 30 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD40 предназначен для создания системы визуализации микроскопа MAGUS . Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении 4К. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровые устройства захвата изображения устанавливаются в вертикальный тубус канала визуализации. Переключатель светового потока направляет 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. В свободное гнездо револьвера лаборант устанавливает дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Конструкция револьвера с наклоном к штативу («от наблюдателя») освобождает пространство в передней части предметного столика, и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Гнезда револьвера центрируются, чтобы совместить оптическую ось объектива и микроскопа. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность сконструированы специально для исследований в поляризованном свете: оптика без напряжения гарантирует, что двойное лучепреломление исходит от образца, а не оптических элементов. Объективы рассчитаны на работу с покровным стеклом толщиной 0,17 мм. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части штатива по обеим сторонам. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. Конструкция механизма фокусировки предусматривает быструю настройку микроскопа после смены объекта исследования. Для этого с правой стороны расположена рукоятка блокировки грубой фокусировки. Вращением кольца с левой стороны настраивается комфортная жесткость хода грубой фокусировки. Предметный столик Предметный столик вращается на 360° для наблюдения за изменением цвета образца при скрещенных поляризаторе и анализаторе. На столик нанесена градуировка угла поворота. С помощью нониуса измерения проводятся с точностью до 0,1°. Конструкция столика предусматривает центрировку с помощью двух винтов, поскольку анализ анизотропного объекта в поляризованном свете требует точного совпадения оси вращения столика с оптической осью микроскопа. Источник света Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Осветительная система проходящего света Регулируемая полевая диафрагма, центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Лазо реализуют настройку освещения по Кёлеру. Числовая апертура конденсора 1,25. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, на шкале нанесены отметки четырех углов поворота 0°, 90°, 180°, 270° относительно анализатора. Анализатор вращается на 360°, нониусная шкала анализатора для точности выставления угла. Освещение по Кёлеру Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Наблюдение объектов в поляризованном свете В промежуточной насадке расположены анализатор, линза Бертрана и слот для установки компенсаторов. Анализатор вводится в ход лучей для наблюдения объектов в поляризованном свете. При вращении поляризатора и анализатора изменяется угол поляризации. Взаимоперпендикулярное положение достигается при выставлении обоих поляфильтров в положение «0». При вращении стола микроскопа наблюдается изменение преломления света образцом в зависимости от угла поляризации. С помощью линзы Бертрана проводятся коноскопические исследования. Компенсаторы используются для усиления контраста объектов со слабым двулучепреломлением. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные объективы примеряются для исследований объектов размером до 0,22 мкм. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследование анизотропных объектов в поляризованном свете и обычном свете • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель проходящего света для яркого естественного освещения • Линза Бертрана для коноскопии и ортоскопии, компенсаторы, освещение по Кёлеру • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры; световой поток переключается 100/0 и 0/100 • Планахроматические объективы без внутренних напряжений не вносят ложные оптические эффекты в изображение • Удобная центровка гнезд револьверного устройства и предметного столика • Вращаемый круглый предметный столик с нониусом для точного измерения угла поворота • Большой выбор дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейсы Wi-Fi и USB 3.0 • Автоматическое переключение между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора • 30 кадров в секунду через любой интерфейс подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor/Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD40 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Промежуточная насадка с линзой Бертрана, анализатором и слотом для установки компенсаторов • Компенсаторы: λ компенсатор, λ/4 компенсатор, кварцевый клин • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,65 (подпружиненный) WD 0,66 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60x/0,80 (подпружиненный) WD 0,46 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Окуляр 10х/22 мм с перекрестьем • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой. Цена деления шкалы 0,1 мм • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 5x/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20x/0,4 WD 8,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/1,25 (подпружиненный, ми) WD 0,36 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/0,8 (подпружиненный, сухой) WD 2,02 мм • Препаратоводитель • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 40–600 базовая комплектация (*опция: 40–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм; 10x/22 мм с перекрестьем (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм; 15х/15 мм; 20х/12 мм; 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность, без напряжений: PL 4x/0,10; PL 10x/0,25; PL 40x/0,65; PL 60x/0,80 (*опция: PL 5x/0,12; PL 20x/0,4; PL 100x/1,25 (ми); PL 100x/0,8 (сухой)); парфокальная высота 45 мм, рассчитаны на работу с объектами с покровным стеклом толщиной 0,17 мм Рабочее расстояние, мм: 21 (4х); 5,0 (10x); 0,66 (40x); 0,46 (60x); 26,1 (5x); 8,8 (20x); 0,36 (100x (ми)); 2,02 (100x (сухой)) Предметный столик, мм: O150, вращаемый на 360°; центрируемый, градуировка угла поворота через 1°; нониус для измерения углов с точностью до 0,1° Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2"" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1028 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Поляризатор: с отметками 0°, 90°, 180°, 270° на шкале; вращаемый на 360° Компенсатор: λ компенсатор; λ/4 компенсатор; кварцевый клин Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) | 559990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 17,25 | 43,1x27,1x63
147067 | 82912 | Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82912_magus-pol-850-microscope_17.jpg | [6 empty] | MAGUS Pol 850 – это профессиональный микроскоп для работы по методу поляризации в проходящем и отраженном свете. Также он поддерживает работу в светлом поле. Микроскоп предназначен для исследования геологических, биологических полимерных анизотропных объектов и непрозрачных аншлифов, толщина которых может достигать 15 мм. Одна сторона аншлифа должна быть отполирована. Микроскоп применяется в разных сферах науки: медицине, петрографии, минералогии, криминалистике и проч. | MAGUS Pol 850 – это профессиональный микроскоп для работы по методу поляризации в проходящем и отраженном свете. Также он поддерживает работу в светлом поле. Микроскоп предназначен для исследования геологических, биологических полимерных анизотропных объектов и непрозрачных аншлифов, толщина которых может достигать 15 мм. Одна сторона аншлифа должна быть отполирована. Микроскоп применяется в разных сферах науки: медицине, петрографии, минералогии, криминалистике и проч. Оптическая схема Планахроматические объективы рассчитаны на работу без покровного стекла и свободны от напряжений, т. е. не вносят ложных оптических эффектов в изображение. Оптика обеспечивает четкое и детализированное изображение по всему полю зрения. Всего в комплект включены четыре объектива, они устанавливаются в револьверное устройство с пятью гнездами. В оставшееся свободное гнездо может быть установлен опциональный объектив из линейки аксессуаров бренда. Гнезда револьвера центрируются. На микроскопе установлена тринокулярная насадка, имеющая отдельный канал визуализации для цифровой камеры (камера в комплектацию не включена). Световой поток может быть полностью направлен в окулярные тубусы или на камеру (деление 100/0 или 0/100). Для настройки оптики под особенности зрения пользователя можно воспользоваться диоптрийной подвижкой на левом окуляре. Система освещения Для освещения рабочей области используются галогенные лампы 30 Вт – для отраженного и проходящего света. Они ярко светят в «теплом» цветовом спектре, поэтому создают оптимальные условия для длительной работы на каждом объективе: образцы видны хорошо, а глаза не устают. Освещение может быть выставлено по методу Кёлера, т. е. изображение получится без артефактов, с высоким разрешением и без виньетирования. В отраженном свете доступно использование светофильтров. Поляризованный свет получается в результате взаимной работы анализатора и поляризатора: их поворотом относительно друг друга регулируют угол поляризации. Для коноскопии используется линза Бертрана – она расположена в промежуточной насадке. Там же находится слот для установки компенсаторов – с помощью компенсаторов повышают контраст объектов. Механика Предметный столик вращается, поэтому можно изменять преломление света внутри образца. Также столик может быть отцентрирован относительно оптической оси. На столике присутствуют отметки угла поворота и измерительная шкала. Для фокусировки используются рукоятки на корпусе микроскопа: резкость настраивают грубо и тонко. Ход грубой фокусировки можно сделать мягче или жестче – для удобства пользователя. Также для нее присутствует блокиратор хода. Аксессуары Раскрыть все возможности микроскопа помогут дополнительные аксессуары: объективы, окуляры, цифровые камеры, калибровочные слайды. Они представлены в линейке бренда MAGUS. Основные особенности: • Для работы по методу поляризации в отраженном и проходящем свете; доступен метод светлого поля • Канал визуализации для установки цифровой камеры; деление светового потока: 100% света на окуляры или 100% света на канал визуализации • Планахроматические объективы без напряжений не вносят оптических искажений в изображение • Источники проходящего и отраженного света – галогенные лампы 30 Вт; Кёлер для отраженного и проходящего света • Центрируемые гнезда револьверного устройства, центрируемый предметный столик; столик вращается и имеет измерительную шкалу • Линза Бертрана и компенсаторы расположены в промежуточной насадке • Возможность установки дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Промежуточная насадка с линзой Бертрана, анализатором и слотом для установки компенсаторов • Компенсаторы: λ компенсатор, λ/4 компенсатор, кварцевый клин • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 5x/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,6 (подпружиненный) WD 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60x/0,7 (подпружиненный) WD 2,03 мм • Окуляр 10x/20 мм (2 шт.) • Окуляр 10х/20 мм с перекрестьем • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой. Цена деления шкалы 0,1 мм • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 2,5x/0,07 WD 11 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 50x/0,7 (подпружиненный) WD 3,67 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 80x/0,8 (подпружиненный) WD 1,25 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL100x/0,85 (подпружиненный) WD 0,4 мм • Препаратоводитель • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–600 базовая комплектация (*опция: 25–1000/1600/2000) Окуляры: 10х/20 мм; 10x/20 мм со шкалой (*опция: 16x/11 мм; 20х/11 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность, без напряжений: PL 5x/0,12; PL 10x/0,25; PL 40x/0,6; PL 60x/0,7 (*опция: PL 2,5x/0,07; PL 50x/0,7; PL 80x/0,8; PL 100x/0,85); парфокальная высота 45 мм, рассчитаны на работу с объектами без покровного стекла Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5х); 5,0 (10x); 3,98 (40x); 2,03 (60x); 11 (2,5x); 3,67 (50x); 1,25 (80x); 0,4 (100x) Предметный столик, мм: Ø150, вращаемый на 360°; центрируемый, градуировка угла поворота через 1°; нониус для измерения углов с точностью до 0,1° Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: отраженный свет: матовый, желтый, зеленый, синий Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Тип лампы подсветки: отраженный и проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт Поляризатор: проходящий свет: с отметками 0°, 90°, 180°, 270° на шкале; вращаемый на 360°; отраженный свет: съемный Промежуточная насадка: встроенный анализатор, с переключением на обычный либо поляризованный свет, с вращением 0–360°; нониус для измерения углов с точностью до 0,1°; линза Бертрана; слот для установки компенсаторов Компенсатор: λ компенсатор; λ/4 компенсатор; кварцевый клин Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов с центрируемыми гнездами Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: поляризация, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 478999 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 11,5 | 44,7x42,2x67,5
147295 | 83040 | Микроскоп поляризационный цифровой MAGUS Pol D800 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83040_magus-pol-d800-microscope-digital_16.jpg | [6 empty] | Микроскоп предназначен для исследования анизотропных геологических, биологических и полимерных объектов в поляризованном и обычном проходящем свете. Объективы микроскопа свободны от внутренних напряжений. В промежуточном тубусе установлены анализатор и линза Бертрана, есть слот для установки компенсаторов. Микроскоп используется в кристаллографии, петрографии, минералогии, криминалистике, медицине и других областях науки. | Микроскоп предназначен для исследования анизотропных геологических, биологических и полимерных объектов в поляризованном и обычном проходящем свете. Для формирования изображения поляризационный микроскоп использует оптическое свойство двойного лучепреломления анизотропных объектов. Плоско-поляризованный свет при прохождении через анизотропный образец расщепляется на два луча и меняет плоскость поляризации. Анализатор приводит колебания лучей в одну плоскость, где они интерферируют. Яркое высококонтрастное изображение меняет цвет при вращении столика. Объективы микроскопа свободны от внутренних напряжений. В промежуточном тубусе установлены анализатор и линза Бертрана, есть слот для установки компенсаторов. Микроскоп используется в кристаллографии, петрографии, минералогии, криминалистике, медицине и других областях науки. Цифровая камера MAGUS CBF70 – научная камера с разрешением 21 Мпикс и матрицей 4/3" для работы по методу светлого поля. Камера формирует реалистичное изображение в разрешении 5280x3954 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. При максимальном разрешении видеозапись ведется с частотой 17 кадров в секунду. Этого достаточно для точной настройки фокуса микроскопа. Уменьшение разрешения повышает частоту до 56, 67 и 192 кадров в секунду. Переходы между кадрами становятся мягче, камера фиксирует совсем малые перемещения препарата. Эти режимы подходят для демонстраций в аудитории, записи видео быстротекущих процессов, наблюдения за подвижными объектами. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровые устройства захвата изображения устанавливаются в вертикальный тубус канала визуализации. Переключатель светового потока направляет 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. В свободное гнездо револьвера лаборант устанавливает дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Конструкция револьвера с наклоном к штативу («от наблюдателя») освобождает пространство в передней части предметного столика, и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Гнезда револьвера центрируются, чтобы совместить оптическую ось объектива и микроскопа. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность сконструированы специально для исследований в поляризованном свете: оптика без напряжения гарантирует, что двойное лучепреломление исходит от образца, а не оптических элементов. Объективы рассчитаны на работу с покровным стеклом толщиной 0,17 мм. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части штатива по обеим сторонам. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. Конструкция механизма фокусировки предусматривает быструю настройку микроскопа после смены объекта исследования. Для этого с правой стороны расположена рукоятка блокировки грубой фокусировки. Вращением кольца с левой стороны настраивается комфортная жесткость хода грубой фокусировки. Предметный столик Предметный столик вращается на 360° для наблюдения за изменением цвета образца при скрещенных поляризаторе и анализаторе. На столик нанесена градуировка угла поворота. С помощью нониуса измерения проводятся с точностью до 0,1°. Конструкция столика предусматривает центрировку с помощью двух винтов, поскольку анализ анизотропного объекта в поляризованном свете требует точного совпадения оси вращения столика с оптической осью микроскопа. Источник света Галогенная лампа излучает свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Осветительная система проходящего света Регулируемая полевая диафрагма, центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Лазо реализуют настройку освещения по Кёлеру. Числовая апертура конденсора 1,25. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, на шкале нанесены отметки четырех углов поворота 0°, 90°, 180°, 270° относительно анализатора. Анализатор вращается на 360°, нониусная шкала анализатора для точности выставления угла. Освещение по Кёлеру Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Наблюдение объектов в поляризованном свете В промежуточной насадке расположены анализатор, линза Бертрана и слот для установки компенсаторов. Анализатор вводится в ход лучей для наблюдения объектов в поляризованном свете. При вращении поляризатора и анализатора изменяется угол поляризации. Взаимоперпендикулярное положение достигается при выставлении обоих поляфильтров в положение «0». При вращении стола микроскопа наблюдается изменение преломления света образцом в зависимости от угла поляризации. С помощью линзы Бертрана проводятся коноскопические исследования. Компенсаторы используются для усиления контраста объектов со слабым двулучепреломлением. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные объективы примеряются для исследований объектов размером до 0,22 мкм. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследование анизотропных объектов в поляризованном свете и обычном свете • Мощный 30-ваттный галогенный осветитель проходящего света для яркого естественного освещения • Линза Бертрана для коноскопии и ортоскопии, компенсаторы, освещение по Кёлеру • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры; световой поток переключается 100/0 и 0/100 • Планахроматические объективы без внутренних напряжений не вносят ложные оптические эффекты в изображение • Удобная центровка гнезд револьверного устройства и предметного столика • Вращаемый круглый предметный столик с нониусом для точного измерения угла поворота • Большой выбор дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Научная камера для работы в светлом поле на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 21 Мпикс: при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 17 кадров в секунду при максимальном разрешении – достаточно для настройки фокуса • До 192 кадров в секунду при снижении разрешения – для демонстраций в аудитории, наблюдения подвижных объектов, записи видео; перемещения препарата видны без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CBF70 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Промежуточная насадка с линзой Бертрана, анализатором и слотом для установки компенсаторов • Компенсаторы: λ компенсатор, λ/4 компенсатор, кварцевый клин • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,65 (подпружиненный) WD 0,66 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60x/0,80 (подпружиненный) WD 0,46 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Окуляр 10х/22 мм с перекрестьем • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой. Цена деления шкалы 0,1 мм • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 5x/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20x/0,4 WD 8,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/1,25 (подпружиненный, ми) WD 0,36 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/0,8 (подпружиненный, сухой) WD 2,02 мм • Препаратоводитель • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 40–600 базовая комплектация (*опция: 40–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм; 10x/22 мм с перекрестьем (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм; 15х/15 мм; 20х/12 мм; 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность, без напряжений: PL 4x/0,10; PL 10x/0,25; PL 40x/0,65; PL 60x/0,80 (*опция: PL 5x/0,12; PL 20x/0,4; PL 100x/1,25 (ми); PL 100x/0,8 (сухой)); парфокальная высота 45 мм, рассчитаны на работу с объектами с покровным стеклом толщиной 0,17 мм Рабочее расстояние, мм: 21 (4х); 5,0 (10x); 0,66 (40x); 0,46 (60x); 26,1 (5x); 8,8 (20x); 0,36 (100x (ми)); 2,02 (100x (сухой)) Предметный столик, мм: O150, вращаемый на 360°; центрируемый, градуировка угла поворота через 1°; нониус для измерения углов с точностью до 0,1° Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Число мегапикселей: 21 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 4/3" (17,4x13,0 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 399 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 17@5280x3954; 17@3952x3952; 56@2640x1976; 67@1760x1316; 192@584x438 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 5280x3954 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Поляризатор: с отметками 0°, 90°, 180°, 270° на шкале; вращаемый на 360° Компенсатор: λ компенсатор; λ/4 компенсатор; кварцевый клин Диапазон увеличения: от 200х до 800х Расположение подсветки: нижняя | 529990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 15,1 | 43,1x27,1x63
147296 | 83042 | Микроскоп поляризационный цифровой MAGUS Pol D850 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83042_magus-pol-d850-microscope-digital_20.jpg |  |  | Микроскоп предназначен для исследования объектов в поляризованном и обычном свете. В проходящем свете изучают геологические шлифы, тонкие анизотропные биологические и полимерные объекты. В отраженном свете исследуют непрозрачные аншлифы с отполированной одной стороной. Толщина аншлифа произвольная, обычно 5–10 мм. Микроскоп позволяет изучать непрозрачные объекты толщиной до 15 мм. Объективы микроскопа свободны от внутренних напряжений. В промежуточном тубусе установлены анализатор и линза Бертрана, есть слот для установки компенсаторов. Микроскоп используется в кристаллографии, петрографии, минералогии, криминалистике, медицине и других областях науки. | Микроскоп предназначен для исследования объектов в поляризованном и обычном свете. В проходящем свете изучают геологические шлифы, тонкие анизотропные биологические и полимерные объекты. В отраженном свете исследуют непрозрачные аншлифы с отполированной одной стороной. Толщина аншлифа произвольная, обычно 5–10 мм. Микроскоп позволяет изучать непрозрачные объекты толщиной до 15 мм. Для формирования изображения поляризационный микроскоп использует оптическое свойство двойного лучепреломления анизотропных объектов. Плоско-поляризованный свет при прохождении через анизотропный образец расщепляется на два луча и меняет плоскость поляризации. Анализатор приводит колебания лучей в одну плоскость, где они интерферируют. Яркое высококонтрастное изображение меняет цвет при вращении столика. Объективы микроскопа свободны от внутренних напряжений. В промежуточном тубусе установлены анализатор и линза Бертрана, есть слот для установки компенсаторов. Микроскоп используется в кристаллографии, петрографии, минералогии, криминалистике, медицине и других областях науки. Цифровая камера MAGUS CBF70 – научная камера с разрешением 21 Мпикс и матрицей 4/3" для работы по методу светлого поля. Камера формирует реалистичное изображение в разрешении 5280x3954 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. При максимальном разрешении видеозапись ведется с частотой 17 кадров в секунду. Этого достаточно для точной настройки фокуса микроскопа. Уменьшение разрешения повышает частоту до 56, 67 и 192 кадров в секунду. Переходы между кадрами становятся мягче, камера фиксирует совсем малые перемещения препарата. Эти режимы подходят для демонстраций в аудитории, записи видео быстротекущих процессов, наблюдения за подвижными объектами. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровые устройства захвата изображения устанавливаются в вертикальный тубус канала визуализации. Переключатель светового потока направляет 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. В свободное гнездо револьвера лаборант устанавливает дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Конструкция револьвера с наклоном к штативу («от наблюдателя») освобождает пространство в передней части предметного столика, и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Гнезда револьвера центрируются, чтобы совместить оптическую ось объектива и микроскопа. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность сконструированы специально для исследований в поляризованном свете: оптика без напряжения гарантирует, что двойное лучепреломление исходит от образца, а не оптических элементов. Объективы рассчитаны на работу без покровного стекла. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части штатива по обеим сторонам. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. Конструкция механизма фокусировки предусматривает быструю настройку микроскопа после смены объекта исследования. Для этого с правой стороны расположена рукоятка блокировки грубой фокусировки. Вращением кольца с левой стороны настраивается комфортная жесткость хода грубой фокусировки. Предметный столик Предметный столик вращается на 360° для наблюдения за изменением цвета образца при скрещенных поляризаторе и анализаторе. На столик нанесена градуировка угла поворота. С помощью нониуса измерения проводятся с точностью до 0,1°. Конструкция столика предусматривает центрировку с помощью двух винтов, поскольку анализ анизотропного объекта в поляризованном свете требует точного совпадения оси вращения столика с оптической осью микроскопа. Источники света В осветителях отраженного и проходящего света стоят 30-ваттные галогенные лампы. Галогенные лампы излучают свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Осветительная система отраженного света Осветительная система реализует метод Кёлера. Полевая и апертурная диафрагма отцентрированы в оптической оси на заводе-изготовителе и дополнительной центрировки не требуют. Если появится необходимость, диафрагмы регулируются центрировочными винтами. Источник света центрируется по трем осям. Съемные анализатор и поляризатор реализуют метод поляризации. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор вращается на 360°, нониусная шкала анализатора для точности выставления угла. Набор светофильтров поможет правильно настроить цветопередачу. Осветительная система проходящего света Регулируемая полевая диафрагма, центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Лазо реализуют настройку освещения по Кёлеру. Числовая апертура конденсора 1,25. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, на шкале нанесены отметки четырех углов поворота 0°, 90°, 180°, 270° относительно анализатора. Анализатор вращается на 360°, нониусная шкала анализатора для точности выставления угла. Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Наблюдение объектов в поляризованном свете В промежуточной насадке расположены анализатор, линза Бертрана и слот для установки компенсаторов. Анализатор вводится в ход лучей для наблюдения объектов в поляризованном свете. При вращении поляризатора и анализатора изменяется угол поляризации. Взаимоперпендикулярное положение достигается при выставлении обоих поляфильтров в положение «0». При вращении стола микроскопа наблюдается изменение преломления света образцом в зависимости от угла поляризации. С помощью линзы Бертрана проводятся коноскопические исследования. Компенсаторы используются для усиления контраста объектов со слабым двулучепреломлением. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные объективы примеряются для исследований объектов размером до 0,32 мкм. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследования прозрачных и непрозрачных анизотропных объектов в поляризованном и обычном свете • Мощные 30-ваттные галогенные осветители проходящего и отраженного света для яркого естественного освещения • Линза Бертрана для коноскопии и ортоскопии, компенсаторы, освещение по Кёлеру в проходящем и отраженном свете • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры; световой поток переключается 100/0 и 0/100 • Планахроматические объективы без внутренних напряжений не вносят ложные оптические эффекты в изображение • Удобная центровка гнезд револьверного устройства и предметного столика • Вращаемый круглый предметный столик с нониусом для точного измерения угла поворота • Большой выбор дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Научная камера для работы в светлом поле на объективах 4х, 10х, 20х и 40х • Разрешение 21 Мпикс: при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 17 кадров в секунду при максимальном разрешении – достаточно для настройки фокуса • До 192 кадров в секунду при снижении разрешения – для демонстраций в аудитории, наблюдения подвижных объектов, записи видео; перемещения препарата видны без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация • Цифровая камера MAGUS CBF70 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Промежуточная насадка с линзой Бертрана, анализатором и слотом для установки компенсаторов • Компенсаторы: λ компенсатор, λ/4 компенсатор, кварцевый клин • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 5x/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,6 (подпружиненный) WD 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60x/0,7 (подпружиненный) WD 2,03 мм • Окуляр 10x/20 мм (2 шт.) • Окуляр 10х/20 мм с перекрестьем • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой. Цена деления шкалы 0,1 мм • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 2,5x/0,07 WD 11 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 50x/0,7 (подпружиненный) WD 3,67 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 80x/0,8 (подпружиненный) WD 1,25 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL100x/0,85 (подпружиненный) WD 0,4 мм • Препаратоводитель • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–600 базовая комплектация (*опция: 25–1000/1600/2000) Окуляры: 10х/20 мм; 10x/20 мм с перекрестьем (*опция: 10x/20 мм со шкалой; 16x/11 мм; 20х/11 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность, без напряжений: PL 5x/0,12; PL 10x/0,25; PL 40x/0,6; PL 60x/0,7 (*опция: PL 2,5x/0,07; PL 50x/0,7; PL 80x/0,8; PL 100x/0,85); парфокальная высота 45 мм, рассчитаны на работу с объектами без покровного стекла Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5х); 5,0 (10x); 3,98 (40x); 2,03 (60x); 11 (2,5x); 3,67 (50x); 1,25 (80x); 0,4 (100x) Предметный столик, мм: O150, вращаемый на 360°; центрируемый, градуировка угла поворота через 1°; нониус для измерения углов с точностью до 0,1° Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: отраженный свет: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 21 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 4/3" (17,4x13,0 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 399 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 17@5280x3954; 17@3952x3952; 56@2640x1976; 67@1760x1316; 192@584x438 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Максимальное разрешение: 5280x3954 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный и проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт Компенсатор: λ компенсатор; λ/4 компенсатор; кварцевый клин Диапазон увеличения: от 200х до 800х | 589990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 12,1 | 44,7x42,2x67,5
147340 | 83043 | Микроскоп поляризационный цифровой MAGUS Pol D850 LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83043_magus-pol-d850-lcd-microscope-digital_19.jpg |  |  |  |  | Микроскоп предназначен для исследования объектов в поляризованном и обычном свете. В проходящем свете изучают геологические шлифы, тонкие анизотропные биологические и полимерные объекты. В отраженном свете исследуют непрозрачные аншлифы с отполированной одной стороной. Толщина аншлифа произвольная, обычно 5–10 мм. Микроскоп позволяет изучать непрозрачные объекты толщиной до 15 мм. Объективы микроскопа свободны от внутренних напряжений. В промежуточном тубусе установлены анализатор и линза Бертрана, есть слот для установки компенсаторов. Микроскоп используется в кристаллографии, петрографии, минералогии, криминалистике, медицине и других областях науки. | Микроскоп предназначен для исследования объектов в поляризованном и обычном свете. В проходящем свете изучают геологические шлифы, тонкие анизотропные биологические и полимерные объекты. В отраженном свете исследуют непрозрачные аншлифы с отполированной одной стороной. Толщина аншлифа произвольная, обычно 5–10 мм. Микроскоп позволяет изучать непрозрачные объекты толщиной до 15 мм. Для формирования изображения поляризационный микроскоп использует оптическое свойство двойного лучепреломления анизотропных объектов. Плоско-поляризованный свет при прохождении через анизотропный образец расщепляется на два луча и меняет плоскость поляризации. Анализатор приводит колебания лучей в одну плоскость, где они интерферируют. Яркое высококонтрастное изображение меняет цвет при вращении столика. Объективы микроскопа свободны от внутренних напряжений. В промежуточном тубусе установлены анализатор и линза Бертрана, есть слот для установки компенсаторов. Микроскоп используется в кристаллографии, петрографии, минералогии, криминалистике, медицине и других областях науки. Цифровая камера MAGUS CHD40 – цифровая HDMI-камера с тремя видеоинтерфейсами и автоматическим переключением между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора. Камера оснащена сенсором 8 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4К (3840x2160 пикс) при подключении через интерфейс HDMI или USB 3.0. При подключении через Wi-Fi разрешение изображения Full HD (1920x1080 пикс). Камера использует интерфейс HDMI для прямого подключения к телевизору, монитору или проектору. В этом режиме камера работает автономно, без компьютера. HDMI-подключение обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Подключение к компьютеру осуществляется через сеть Wi-Fi и USB 3.0. Видеозапись ведется с частотой 30 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD40 предназначен для создания системы визуализации микроскопа MAGUS . Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении 4К. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка рассчитана на бесконечность. Цифровые устройства захвата изображения устанавливаются в вертикальный тубус канала визуализации. Переключатель светового потока направляет 100% света или на цифровую камеру, или на окулярные тубусы. Диоптрийная подвижка на левом окулярном тубусе. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. В свободное гнездо револьвера лаборант устанавливает дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Конструкция револьвера с наклоном к штативу («от наблюдателя») освобождает пространство в передней части предметного столика, и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Гнезда револьвера центрируются, чтобы совместить оптическую ось объектива и микроскопа. Объективы Объективы-планахроматы на бесконечность сконструированы специально для исследований в поляризованном свете: оптика без напряжения гарантирует, что двойное лучепреломление исходит от образца, а не оптических элементов. Объективы рассчитаны на работу без покровного стекла. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части штатива по обеим сторонам. Пользователь свободно кладет руки на стол и занимает расслабленную позу во время работы. Фокус настраивается плавно и без усилий. Конструкция механизма фокусировки предусматривает быструю настройку микроскопа после смены объекта исследования. Для этого с правой стороны расположена рукоятка блокировки грубой фокусировки. Вращением кольца с левой стороны настраивается комфортная жесткость хода грубой фокусировки. Предметный столик Предметный столик вращается на 360° для наблюдения за изменением цвета образца при скрещенных поляризаторе и анализаторе. На столик нанесена градуировка угла поворота. С помощью нониуса измерения проводятся с точностью до 0,1°. Конструкция столика предусматривает центрировку с помощью двух винтов, поскольку анализ анизотропного объекта в поляризованном свете требует точного совпадения оси вращения столика с оптической осью микроскопа. Источники света В осветителях отраженного и проходящего света стоят 30-ваттные галогенные лампы. Галогенные лампы излучают свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 30-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Осветительная система отраженного света Осветительная система реализует метод Кёлера. Полевая и апертурная диафрагма отцентрированы в оптической оси на заводе-изготовителе и дополнительной центрировки не требуют. Если появится необходимость, диафрагмы регулируются центрировочными винтами. Источник света центрируется по трем осям. Съемные анализатор и поляризатор реализуют метод поляризации. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, анализатор вращается на 360°, нониусная шкала анализатора для точности выставления угла. Набор светофильтров поможет правильно настроить цветопередачу. Осветительная система проходящего света Регулируемая полевая диафрагма, центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Лазо реализуют настройку освещения по Кёлеру. Числовая апертура конденсора 1,25. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, на шкале нанесены отметки четырех углов поворота 0°, 90°, 180°, 270° относительно анализатора. Анализатор вращается на 360°, нониусная шкала анализатора для точности выставления угла. Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Наблюдение объектов в поляризованном свете В промежуточной насадке расположены анализатор, линза Бертрана и слот для установки компенсаторов. Анализатор вводится в ход лучей для наблюдения объектов в поляризованном свете. При вращении поляризатора и анализатора изменяется угол поляризации. Взаимоперпендикулярное положение достигается при выставлении обоих поляфильтров в положение «0». При вращении стола микроскопа наблюдается изменение преломления света образцом в зависимости от угла поляризации. С помощью линзы Бертрана проводятся коноскопические исследования. Компенсаторы используются для усиления контраста объектов со слабым двулучепреломлением. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Дополнительные объективы примеряются для исследований объектов размером до 0,32 мкм. Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Дополнительная пара окуляров поможет реализовать полезное увеличение на объективе, который чаще используется для работы. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности микроскопа: • Исследования прозрачных и непрозрачных анизотропных объектов в поляризованном и обычном свете • Мощные 30-ваттные галогенные осветители проходящего и отраженного света для яркого естественного освещения • Линза Бертрана для коноскопии и ортоскопии, компенсаторы, освещение по Кёлеру в проходящем и отраженном свете • Тринокулярная визуальная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры; световой поток переключается 100/0 и 0/100 • Планахроматические объективы без внутренних напряжений не вносят ложные оптические эффекты в изображение • Удобная центровка гнезд револьверного устройства и предметного столика • Вращаемый круглый предметный столик с нониусом для точного измерения угла поворота • Большой выбор дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ через интерфейс HDMI, подключается к компьютеру через интерфейсы Wi-Fi и USB 3.0 • Автоматическое переключение между 4K и Full HD в зависимости от разрешения монитора • 30 кадров в секунду через любой интерфейс подключения – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Exmor/Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD40 • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Осветитель отраженного света – насадка с фонарем лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Промежуточная насадка с линзой Бертрана, анализатором и слотом для установки компенсаторов • Компенсаторы: λ компенсатор, λ/4 компенсатор, кварцевый клин • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 5x/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,6 (подпружиненный) WD 3,98 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60x/0,7 (подпружиненный) WD 2,03 мм • Окуляр 10x/20 мм (2 шт.) • Окуляр 10х/20 мм с перекрестьем • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/20 мм со шкалой. Цена деления шкалы 0,1 мм • Окуляр 16х/11 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/11 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 2,5x/0,07 WD 11 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 50x/0,7 (подпружиненный) WD 3,67 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 80x/0,8 (подпружиненный) WD 1,25 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL100x/0,85 (подпружиненный) WD 0,4 мм • Препаратоводитель • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.tif Видео: *.h264/*.h265, *.mp4 Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 50–600 базовая комплектация (*опция: 25–1000/1600/2000) Окуляры: 10х/20 мм; 10x/20 мм с перекрестьем (*опция: 10x/20 мм со шкалой; 16x/11 мм; 20х/11 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность, без напряжений: PL 5x/0,12; PL 10x/0,25; PL 40x/0,6; PL 60x/0,7 (*опция: PL 2,5x/0,07; PL 50x/0,7; PL 80x/0,8; PL 100x/0,85); парфокальная высота 45 мм, рассчитаны на работу с объектами без покровного стекла Рабочее расстояние, мм: 26,1 (5х); 5,0 (10x); 3,98 (40x); 2,03 (60x); 11 (2,5x); 3,67 (50x); 1,25 (80x); 0,4 (100x) Предметный столик, мм: O150, вращаемый на 360°; центрируемый, градуировка угла поворота через 1°; нониус для измерения углов с точностью до 0,1° Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Светофильтры: отраженный свет: матовый, желтый, зеленый, синий Число мегапикселей: 8 Чувствительный элемент: SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2"" (11,14x6,26 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1028 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное; USB: MAGUS View Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2 Максимальное разрешение: 3840x2160 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный и проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт Поляризатор: проходящий свет: с отметками 0°, 90°, 180°, 270° на шкале; вращаемый на 360°; отраженный свет: съемный Компенсатор: λ компенсатор; λ/4 компенсатор; кварцевый клин | 619990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 14,25 | 44,7x42,2x67,5
147727 | 83486 | Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 890 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_20.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83486_magus-pol-890-microscope_21.jpg |  |  | Микроскоп для научных исследований и промышленного контроля. Предназначен для исследования объектов в поляризованном и обычном свете. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля и фазового контраста в проходящем свете, а также темного поля, дифференциально-интерференционного контраста и люминесценции в отраженном свете. В проходящем свете изучают геологические шлифы, тонкие анизотропные биологические и полимерные объекты. В отраженном свете исследуют непрозрачные аншлифы с отполированной одной стороной. Толщина аншлифа произвольная, обычно 5–10 мм. Микроскоп позволяет изучать непрозрачные объекты толщиной до 15 мм. | Микроскоп для научных исследований и промышленного контроля. Предназначен для исследования объектов в поляризованном и обычном свете. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля и фазового контраста в проходящем свете, а также темного поля, дифференциально-интерференционного контраста и люминесценции в отраженном свете. В проходящем свете изучают геологические шлифы, тонкие анизотропные биологические и полимерные объекты. В отраженном свете исследуют непрозрачные аншлифы с отполированной одной стороной. Толщина аншлифа произвольная, обычно 5–10 мм. Микроскоп позволяет изучать непрозрачные объекты толщиной до 15 мм. Для формирования изображения поляризационный микроскоп использует оптическое свойство двойного лучепреломления анизотропных объектов. Плоско-поляризованный свет при прохождении через анизотропный образец расщепляется на два луча и меняет плоскость поляризации. Анализатор приводит колебания лучей в одну плоскость, где они интерферируют. Яркое высококонтрастное изображение меняет цвет при вращении столика. План-полуапохроматические объективы микроскопа свободны от внутренних напряжений. В промежуточном тубусе установлены анализатор и линза Бертрана, есть слот для установки компенсаторов. Микроскоп используется в кристаллографии, петрографии, минералогии, криминалистике, медицине и других областях науки. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка с оптикой, рассчитанной на бесконечность. Пользователь выбирает наиболее комфортный угол наклона визуальной насадки в диапазоне от 0 до 35°. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. Световой поток переключается 0/100, 100/0 или 80/20. В базовую комплектацию включены окуляры 10х/22 мм с диоптрийной коррекцией и удаленным зрачком для работы в очках. Револьверное устройство Револьвер на 5 объективов. Свободное отверстие служит для настройки положения лампы осветителя отраженного света. Также в свободное гнездо револьвера лаборант устанавливает дополнительный объектив, который позволит получить еще одно увеличение. Конструкция револьвера с наклоном к штативу («от наблюдателя») освобождает пространство в передней части предметного столика, и пользователь видит объектив, который ввел в ход лучей. Гнезда револьвера центрируются, чтобы совместить оптическую ось объектива и микроскопа. Над револьвером находится слот с заглушкой для установки компенсаторов. Объективы Объективы – план-полуапохроматы на бесконечность, сконструированы специально для исследований в поляризованном свете: оптика без напряжения гарантирует, что двойное лучепреломление исходит от образца, а не оптических элементов. Обеспечивают лучшую коррекцию хроматической и сферической аберрации в сравнении с планахроматами. Объективы 5х и 10х рассчитаны на работу с покровным стеклом или без него, объективы 20х и 50х – на работу без покровного стекла. Парфокальная высота объективов – 60 мм. Турель для установки модулей контраста Над револьвером объективов расположена турель для установки модулей контраста. Можно установить 6 модулей. Поворот турели меняет режим наблюдений, переход от одного метода контраста к другому происходит быстро и без сложной настройки. Фокусировка Рукоятки грубой и тонкой фокусировки коаксиальные, расположены низко. Исследователь кладет руки на стол и занимает комфортную позу для работы на микроскопе. Рукоятка блокировки грубой фокусировки помогает быстро настроить микроскоп после смены объекта исследования. Рукоятка расположена с левой стороны микроскопа на одной оси с механизмом фокусировки. Кольцо с правой стороны регулирует жесткость хода грубой фокусировки. Пользователь настраивает комфортную жесткость для работы. Предметный столик Предметный столик вращается на 360° для наблюдения за изменением цвета образца при скрещенных поляризаторе и анализаторе и фиксируется в выбранном положении. На столик нанесена градуировка угла поворота. С помощью нониуса измерения проводятся с точностью до 0,1°. Конструкция столика предусматривает центрировку с помощью двух винтов, поскольку анализ анизотропного объекта в поляризованном свете требует точного совпадения оси вращения столика с оптической осью микроскопа. Источники света В осветителях отраженного и проходящего света стоят 100-ваттные галогенные лампы. Галогенные лампы излучают свет, комфортной для глаз цветовой температуры. 100-ваттная лампа светит достаточно ярко для работы на объективах увеличением от 4х до 100х в светлом поле и в поляризованном свете. Осветительная система отраженного света Осветительная система реализует метод Кёлера. Полевая и апертурная диафрагма отцентрированы в оптической оси на заводе-изготовителе и дополнительной центрировки не требуют. Если появится необходимость, диафрагмы регулируются центрировочными винтами. Источник света центрируется по трем осям. Анализатор и поляризатор реализуют метод поляризации. Поляризатор неподвижный, анализатор вращается на 360°, нониусная шкала анализатора для точности выставления угла. Набор светофильтров поможет правильно настроить цветопередачу. Осветительная система проходящего света Регулируемая полевая диафрагма, центрируемый и регулируемый по высоте конденсор с оптикой без напряжений, регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой реализуют настройку освещения по Кёлеру. Откидную линзу выводят из хода лучей для объективов с малым увеличением и возвращают обратно для объективов увеличением больше, чем 10 крат. Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°, на шкале нанесены отметки четырех углов поворота 0°, 90°, 180°, 270° относительно анализатора. Анализатор вращается на 360°, нониусная шкала анализатора для точности выставления угла. Освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете Правильная настройка микроскопа по Кёлеру повышает качество изображения объекта. При таком освещении достигается предел разрешения на каждом объективе. Равномерное освещение поля зрения без затемнений по краям. Объект исследования помещается в фокус, а изображения артефактов удаляются. Наблюдение объектов в поляризованном свете Анализатор вводится в ход лучей для наблюдения объектов в поляризованном свете. При вращении поляризатора и анализатора изменяется угол поляризации. При вращении стола микроскопа наблюдается изменение преломления света образцом в зависимости от угла поляризации. С помощью линзы Бертрана проводятся коноскопические исследования. Компенсаторы используются для усиления контраста объектов со слабым двулучепреломлением. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор, сохраняют в виде файлов, ПО измеряет объекты в режиме реального времени. Калибровочный слайд для измерения объектов работает в паре с окуляром со шкалой или с ПО камеры. Основные особенности: • Исследования прозрачных и непрозрачных анизотропных объектов в поляризованном и обычном свете • Мощные 100-ваттные галогенные осветители проходящего и отраженного света для яркого естественного освещения • Ортоскопические исследования, линза Бертрана для коноскопических исследований, компенсатары, освещение по Кёлеру в проходящем и отраженном свете • Тринокулярная насадка с вертикальным тубусом для установки цифровой камеры и изменением угла наклона; переключение светового потока 0/100, 100/0 или 80/20 • План-полуапохроматические объективы без внутренних напряжений не вносят ложные оптические эффекты в изображение • Многофункциональная турель с 6 слотами для установки модулей разных методов контраста • Удобная центровка гнезд револьверного устройства и предметного столика • Вращаемый круглый предметный столик с нониусом для точного измерения угла поворота, фиксируется в выбранном положении Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов • Конденсор с откидной линзой • Осветитель отраженного света – насадка с турелью и фонарем галогенной лампы • Осветитель проходящего света – фонарь галогенной лампы • Тринокулярная визуальная насадка • Промежуточная насадка с линзой Бертрана и анализатором • Компенсаторы: λ компенсатор, λ/4 компенсатор, кварцевый клин • Объектив план-полуапохромат, рассчитанный на бесконечность: 5x/0,15, парфокальная высота 60 мм • Объектив план-полуапохромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,30, парфокальная высота 60 мм • Объектив план-полуапохромат, рассчитанный на бесконечность: 20x/0,45, парфокальная высота 60 мм • Объектив план-полуапохромат, рассчитанный на бесконечность: 50x/0,80, парфокальная высота 60 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Наглазник на окуляр (2 шт.) • Переходник под крепление C-mount для работы с камерой • Сетевой шнур питания • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф; деление светового потока 0/100, 100/0, 80/20 Увеличение, крат: 50–500 базовая комплектация Окуляры: 10x/22 мм, удаленный зрачок Объективы: полуапохроматические, для светлого и темного поля, скорректированные на бесконечность: 5x/0,15; 10x/0,30; 20x/0,45; 50xs/0,80; парфокальная высота 60 мм Предметный столик, мм: O190, вращаемый на 360°; центрируемый, фиксируемый, градуировка угла поворота через 1°; нониус для измерения углов с точностью до 0,1°; накладной препаратодержатель Диапазон перемещения предметного столика, мм: 30/30 Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Конденсор: центрируемый и регулируемый по высоте конденсор NA 0,9/0,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой; оптика без напряжений Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,001 мм) Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный и проходящий свет: галогенная лампа 12 В/100 Вт Поляризатор: проходящий свет: с отметками 0°, 90°, 180°, 270° на шкале, вращаемый на 360°; отраженный свет: поляризационный модуль в турели Промежуточная насадка: анализатор с вращением 0–360° и шкалой; линза Бертрана; слот для установки компенсаторов; переключение коноскопических/ортоскопических наблюдений Компенсатор: ? компенсатор; ?/4 компенсатор; кварцевый клин Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов с центрируемыми гнездами Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: поляризация, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 47–78 Источник питания: сеть переменного тока, 100–240 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 10… 35 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 0–35°, регулируемый Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 1739990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 31,0 | 72x76,4x53,8
147066 | 82911 | Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82911_magus-pol-800-microscope_13.jpg | [10 empty] | MAGUS Pol 800 – поляризационный микроскоп для исследования анизотропных объектов. Наблюдения проводятся в проходящем свете двумя методами: поляризации и светлого поля. Микроскоп оснащен объективами, свободными от напряжений, поэтому не вносит паразитных отражений в изображение. Передаваемая оптикой картинка четкая, контрастная, с хорошей прорисовкой мелких деталей. Микроскоп подходит для работы с биологическими, полимерными и геологическими объектами и может использоваться для исследовательской и диагностической работы в разных сферах науки, а также для обучения студентов вузов. | MAGUS Pol 800 – поляризационный микроскоп для исследования анизотропных объектов. Наблюдения проводятся в проходящем свете двумя методами: поляризации и светлого поля. Микроскоп оснащен объективами, свободными от напряжений, поэтому не вносит паразитных отражений в изображение. Передаваемая оптикой картинка четкая, контрастная, с хорошей прорисовкой мелких деталей. Микроскоп подходит для работы с биологическими, полимерными и геологическими объектами и может использоваться для исследовательской и диагностической работы в разных сферах науки, а также для обучения студентов вузов. Оптическая схема Микроскоп является тринокуляром, т. е. он имеет два окулярных тубуса для непосредственных наблюдений и отдельный канал визуализации, в который устанавливают цифровую камеру (нет в комплекте). Переключение светового потока – 100/0 или 0/100. Для удобства пользователя на левом тубусе размещено кольцо диоптрийной подвижки – с его помощью добиваются одинаково резкого изображения для обоих глаз пользователя. Кроме того, окулярные тубусы имеют удобный наклон для длительной работы – 30°. Револьвер рассчитан на установку пяти объективов. Так как в комплекте их четыре, то одно гнездо остается свободным – в него можно установить дополнительный объектив из линейки аксессуаров MAGUS. Объективы являются планахроматами, скорректированным на бесконечность и рассчитанными на покровное стекло толщиной 0,17 мм. Повернутый «от наблюдателя» револьвер позволяет видеть рабочий объектив, что удобно для пользователя. Гнезда револьверного устройства можно центрировать. Система освещения Источником проходящего света выступает 30-ваттная галогенная лампа. Освещение яркое, «теплое» по цветовой температуре, комфортное для глаз – оно создает оптимальные условия для результативной длительной работы. Возможна настройка освещения по методу Кёлера для получения изображения в максимальном разрешении по всему полю зрения. На микроскопе присутствуют анализатор и поляризатор. Для изменения угла поляризации их вращают относительно друг друга. В промежуточной насадке находятся слот для компенсаторов и линза Бертрана. При помощи компенсаторов усиливают контраст объектов, а линза Бертрана используется для коноскопии. Механика Образец помещают на центрируемый и вращаемый предметный столик. У столика есть отметки угла поворота и измерительная шкала, по которой можно определять угол с точностью до 0,1°. Рукоятки фокусировки позволяют проводить наводку на резкость грубо и тонко. В наличии регулятор жесткости и блокиратор хода грубой фокусировки. Аксессуары Для микроскопа доступны дополнительные аксессуары – с их помощью можно получить от оптики максимум и расширить функционал прибора. В линейку входят окуляры, объективы, калибровочные слайды, цифровые камеры. Основные особенности: • Микроскоп-тринокляр с проходящим светом; источник света – галогенная лампа 30 Вт; освещение по Кёлеру • Два метода исследования: поляризация и светлое поле; вращаемые поляризатор и анализатор, линза Бертрана, компенсаторы • Вертикальный канал визуализации для установки цифровой камеры • Оптика на бесконечность, объективы-планахроматы без напряжений – максимально четкая и реалистичная картинка без паразитных отражений • Револьвер на 5 объективов, гнезда центрируются • Центрируемый и вращаемый предметный столик со шкалой угла поворота; грубая и тонкая настройка резкости • Возможность установки дополнительных аксессуаров Комплектация: • Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света и конденсорным устройством, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов • Тринокулярная визуальная насадка • Промежуточная насадка с линзой Бертрана, анализатором и слотом для установки компенсаторов • Компенсаторы: λ компенсатор, λ/4 компенсатор, кварцевый клин • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 10x/0,25 WD 5,0 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 40x/0,65 (подпружиненный) WD 0,66 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 60x/0,80 (подпружиненный) WD 0,46 мм • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком (2 шт.) • Окуляр 10х/22 мм с перекрестьем • Адаптер C-mount 1х • Ключ-шестигранник • Сетевой шнур питания • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10х/22 мм со шкалой. Цена деления шкалы 0,1 мм • Окуляр 12,5x/14 мм (2 шт.) • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 5x/0,12 WD 26,1 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 20x/0,4 WD 8,8 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/1,25 (подпружиненный, ми) WD 0,36 мм • Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 100x/0,8 (подпружиненный, сухой) WD 2,02 мм • Препаратоводитель • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: Зидентопф Увеличение, крат: 40–600 базовая комплектация (*опция: 40–1000/1250/1500/2000/2500) Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм; 10x/22 мм с перекрестьем (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм; 15х/15 мм; 20х/12 мм; 25х/9 мм) Объективы: планахроматические, скорректированные на бесконечность, без напряжений: PL 4x/0,10; PL 10x/0,25; PL 40x/0,65; PL 60x/0,80 (*опция: PL 5x/0,12; PL 20x/0,4; PL 100x/1,25 (ми); PL 100x/0,8 (сухой)); парфокальная высота 45 мм, рассчитаны на работу с объектами с покровным стеклом толщиной 0,17 мм Рабочее расстояние, мм: 21 (4х); 5,0 (10x); 0,66 (40x); 0,46 (60x); 26,1 (5x); 8,8 (20x); 0,36 (100x (ми)); 2,02 (100x (сухой)) Предметный столик, мм: Ø150, вращаемый на 360°; центрируемый, градуировка угла поворота через 1°; нониус для измерения углов с точностью до 0,1° Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на левом тубусе) Конденсор: Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Диафрагма: регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая Фокусировка: коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: 12 В/30 Вт Поляризатор: с отметками 0°, 90°, 180°, 270° на шкале; вращаемый на 360° Промежуточная насадка: встроенный анализатор, с переключением на обычный либо поляризованный свет, с вращением 0–360°; нониус для измерения углов с точностью до 0,1°; линза Бертрана; слот для установки компенсаторов Компенсатор: λ компенсатор; λ/4 компенсатор; кварцевый клин Диапазон увеличения: от 200х до 800х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Револьверное устройство: на 5 объективов с центрируемыми гнездами Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: галогенная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: поляризация, светлое поле Межзрачковое расстояние, мм: 48–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц Диапазон рабочих температур, °С: +5… +35 Назначение: лабораторные/медицинские Угол наклона окулярной насадки: 30° Тип микроскопа: световые/оптические, биологические | 428999 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 14,5 | 43,1x27,1x63
>> Микроскопы MAGUS Stereo
147065 | 82910 | Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82910_magus-stereo-9t-microscope_17.jpg | [6 empty] | MAGUS Stereo 9T – стереомикроскоп с отраженным и проходящим светом для исследований в светлом поле. Благодаря оптической схеме Грену микроскоп имеет небольшие размеры, отличается хорошей передачей объема и высокой глубиной резкости, формирует неперевернутое (прямое) изображение. Увеличение изменяется плавно в диапазоне от 7 до 63 крат, рабочее расстояние в базовой комплектации составляет 110 мм. Микроскоп предназначен для изучения и проведения микроманипуляций с объемными объектами. Полезен для пайки, реставрационных работ, моделирования, сервисного ремонта электроплат. | MAGUS Stereo 9T – стереомикроскоп с отраженным и проходящим светом для исследований в светлом поле. Благодаря оптической схеме Грену микроскоп имеет небольшие размеры, отличается хорошей передачей объема и высокой глубиной резкости, формирует неперевернутое (прямое) изображение. Увеличение изменяется плавно в диапазоне от 7 до 63 крат, рабочее расстояние в базовой комплектации составляет 110 мм. Микроскоп предназначен для изучения и проведения микроманипуляций с объемными объектами. Полезен для пайки, реставрационных работ, моделирования, сервисного ремонта электроплат. Оптическая схема Тринокулярная насадка имеет два окулярных тубуса и вертикальный канал визуализации, в который устанавливают цифровую камеру (нет в комплекте) через адаптер C-mount (в комплекте). С помощью камеры можно вывести изображение с микроскопа на внешний экран, а также сделать фото или видео исследуемого образца. Насадка поворачивается на 360°. Центральная часть оптической схемы – трансфокатор, благодаря которому при изменении увеличения не теряется фокус. Оптику не надо все время подстраивать под условия наблюдений, поэтому работать удобно. На объектив можно установить дополнительные насадки для получения новых значений увеличения, поля зрения и рабочего расстояния. Система освещения Осветительная система микроскопа включает два светодиода: 3-ваттный источник отраженного света косого освещения и 5-ваттный источник проходящего света. Оба могут работать без замены до 50 000 часов. Светодиоды питаются от сети переменного тока и обеспечивают постоянство цветовой температуры при изменении яркости. Механика В комплектацию включены вставные пластины для предметного столика. Для наблюдения прозрачных и полупрозрачных образцов используются прозрачная и белая пластины. Они обеспечивают оптимальное рассеивание света и достаточную яркость для работы. Для наблюдения непрозрачных образцов применяют пластину со сторонами разного цвета: на черной стороне изучают светлые объекты, на белой – темные. Так достигается высокая контрастность изображения. Управление механизмами грубой и тонкой фокусировки осуществляется вращением коаксиальных рукояток. Для грубой фокусировки можно регулировать жесткость хода. Аксессуары Используя дополнительные аксессуары, можно получить от микроскопа максимум. Предлагаются окуляры, насадки на объектив, цифровые камеры и калибровочные слайды. Также микроскоп может быть оснащен устройством для исследований в поляризованном свете. Основные особенности: • Оптическая схема Грену: получение реального объема и большая глубина резкости • Трансфокатор для плавного изменения кратности в 9 раз, диапазон увеличения микроскопа 7–63х • Тринокулярная насадка вращается на 360°, имеет вертикальный тубус для видеоокуляра • Светодиодные осветители проходящего (5 Вт) и отраженного (3 Вт) света • Коаксиальный механизм грубой и тонкой фокусировки Комплектация: • Основание со встроенным источником проходящего света и встроенным блоком питания • Штатив с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм (2 шт.) • Черно-белая пластина • Белая пластина • Прозрачная пластина • Осветитель отраженного света косого освещения • Адаптер C-mount • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 2x • Осветитель отраженного света кольцевой • Устройство простой поляризации • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: поворотная на 360° Увеличение, крат: 7–63 базовая комплектация (*опция: 3,5–315); коэффициент трансфокации 9:1 Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 15x/15 мм, 16x/15 мм, 20х/12 мм, 25x/9 мм) Объективы: 0,7–6,3х (*опция: с насадкой 0,5x: 0,35–3,15х; с насадкой 2x: 1,4–12,6х) Рабочее расстояние, мм: 110 (с насадкой 0,5x: 188; с насадкой 2x: 40,4) Линейное поле зрения, мм: 31,43–3,49 (с насадкой 0,5x: 62,85–6,98; с насадкой 2x: 15,71–1,745), с окуляром 10х Предметный столик, мм: Ø90 (черно-белая пластина, белая пластина, прозрачная пластина) Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Фокусировка: коаксиальная, грубая (83 мм, с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 5 Вт Диапазон увеличения: до 200х Габариты, мм: не более 280x463x335 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Оптическая схема: стереомикроскоп Грену Межзрачковое расстояние, мм: 53–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220 В / 50 Гц Возможность подключения другого оборудования: устройство простой поляризации Назначение: для прикладных работ Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: стереоскопические/инструментальные | 169990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 11,5 | 44,7x42,2x67,5
147341 | 83045 | Микроскоп стереоскопический цифровой MAGUS Stereo D9T LCD | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83045_magus-stereo-d9t-lcd-microscope-digital_19.jpg |  |  |  |  | Стереомикроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Микроскоп оснащен встроенными осветителями проходящего и отраженного света для исследования прозрачных и непрозрачных объектов. Доступна опция для работы в поляризованном свете. | Стереомикроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Микроскоп оснащен встроенными осветителями проходящего и отраженного света для исследования прозрачных и непрозрачных объектов. Доступна опция для работы в поляризованном свете. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Микроскоп увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации, под ним комфортно проводить микроманипуляции с объектами в рабочей области 110–188 мм, поэтому микроскоп используется для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. Цифровая камера Цифровая HDMI-камера MAGUS CHD10 оснащена сенсором 2 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс). Камера автономная, не требует подключения к компьютеру и установки дополнительных программ. Для получения изображения камеру присоединяют непосредственно к телевизору, монитору или проектору. Интерфейс HDMI обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи информации от камеры к внешнему экрану. Видеозапись ведется с частотой 60 кадров в секунду. Камера сочетает в себе большое значение FPS и высокую пропускную способность интерфейса HDMI, поэтому видео ощущаются «живыми», нет зависаний и разрывов между кадрами. На максимальном разрешении изображение информативно, движущиеся объекты видны без шлейфов, передвижение объекта отображается без задержек. Монитор Монитор MAGUS MCD20 предназначен для создания системы визуализации микроскопа Magus. Он подключается к установленной на микроскоп камере и выводит изображение в реальном времени. Поддерживаются HDMI-камеры MAGUS, работающие в разрешении Full HD. Диагональ экрана – 13,3 дюйма. Матрица IPS обеспечивает яркую картинку с широкими углами обзора: если смотреть на монитор под углом, цветопередача не искажается. Монитор устанавливается на стол или полку на откидную подставку или крепится напрямую к камере или к штативу. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка поворачивается на 360°. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. C-mount адаптер для установки камеры идет в комплекте микроскопа. Трансфокатор Объектив плавно изменяет увеличение в 9 раз без потери фокуса. Микроскоп формирует прямое (неперевернутое) объемное изображение. Дополнительные насадки на объектив изменяют диапазон увеличения, поле зрения и рабочее расстояние микроскопа. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с двух сторон штатива. Тонкой фокусировкой удобно пользоваться для точной настройки при работе на увеличении свыше 40 крат. Жесткость хода механизма грубой фокусировки регулируется. Вставки в столик В зависимости от объекта наблюдений выбирается прозрачная, белая или черно-белая пластина. Прозрачная и белая пластины обеспечивают равномерное освещение образца и оптимальное рассеивание света при наблюдении прозрачных и полупрозрачных объектов. Черно-белая пластина выбирается для исследования непрозрачных объектов на контрастном фоне: черная сторона – для светлых объектов, белая сторона – для темных. Источники света В микроскопе установлены светодиодный осветитель проходящего света (5 Вт) и осветитель отраженного света косого освещения (3 Вт). Срок службы светодиодов – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Окуляры и насадки на объектив расширяют диапазон увеличения микроскопа. Насадка 0,5 крата увеличивает рабочее расстояние. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор. Калибровочные слайды применяются для измерения объектов, цена деления специальных слайдов для стереомикроскопов – 0,1 мм. Поляризационное устройство уберет блики с изображения отполированных металлических поверхностей. Основные особенности микроскопа: • Трансфокаторная система для плавного изменения увеличения без потери фокусировки; коэффициент трансфокации 9:1 • Тринокулярная насадка с возможностью поворота на 360° и вертикальным тубусом для установки цифровой камеры • Преимущества оптической схемы Грену: высокая глубина резкости, хорошая объемность, компактная конструкция и невысокая цена. • Светодиодные осветители проходящего (5 Вт) и отраженного (3 Вт) света с долгим сроком работы • Широкая линейка совместимых дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Камера работает автономно без подключения к компьютеру и установки программ • Интерфейс HDMI для высокой и стабильной скорости передачи информации • Разрешение камеры 1920x1080 пикс – оптимальный выбор для вывода изображения на Full HD монитор или телевизор • 60 кадров в секунду – для наблюдения подвижных объектов, записи видео и перемещения препарата без рывков и запаздывания • Цветной CMOS-сенсор SONY Starvis с обратной засветкой обеспечивает низкий уровень шума и высокую светочувствительность даже при слабой освещенности: изображение чище, ярче, насыщеннее по цветам • Встроенное программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CHD10 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Монитор MAGUS MCD20 • Основание со встроенным источником проходящего света и встроенным блоком питания • Штатив с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм (2 шт.) • Черно-белая пластина • Белая пластина • Прозрачная пластина • Осветитель отраженного света косого освещения • Адаптер C-mount • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 2x • Осветитель отраженного света кольцевой • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg Видео: *.h264, *.mp4 Насадка: поворотная на 360° Увеличение, крат: 7–63 базовая комплектация (*опция: 3,5–315); коэффициент трансфокации 9:1 Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 15x/15 мм, 16x/15 мм, 20х/12 мм, 25x/9 мм) Объективы: 0,7–6,3х (*опция: с насадкой 0,5x: 0,35–3,15х; с насадкой 2x: 1,4–12,6х) Рабочее расстояние, мм: 110 (с насадкой 0,5x: 188; с насадкой 2x: 40,4) Линейное поле зрения, мм: 31,43–3,49 (с насадкой 0,5x: 62,85–6,98; с насадкой 2x: 15,71–1,745), с окуляром 10х Предметный столик, мм: O90 (черно-белая пластина, белая пластина, прозрачная пластина) Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Фокусировка: коаксиальная, грубая (83 мм, с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Число мегапикселей: 2 Чувствительный элемент: SONY Starvis CMOS, цветной, 1/2,8" (5,57x3,13 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 1300 мВ при 1/30 с Кадровая частота: 60@1920x1080 (HDMI) Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) ПО, драйверы: HDMI: встроенное Выход: HDMI 1.4, USB (мышь), SD (карты памяти до 32 ГБ) Системные требования: не требует подключения к компьютеру Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: сетевой адаптер 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 1920х1080 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 5 Вт Диапазон увеличения: до 200х Габариты, мм: не более 280x463x335 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Монитор: IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Размер пикселя, мкм: 2,9x2,9 Метод исследования: светлое поле Возможность записи видео: есть Оптическая схема: стереомикроскоп Грену Межзрачковое расстояние, мм: 53–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220 В / 50 Гц | 249990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 13,65 | 44,7x42,2x67,5
147297 | 83044 | Микроскоп стереоскопический цифровой MAGUS Stereo D9T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_21.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_17.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_18.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_19.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83044_magus-stereo-d9t-microscope-digital_20.jpg |  |  | Стереомикроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Микроскоп оснащен встроенными осветителями проходящего и отраженного света для исследования прозрачных и непрозрачных объектов. Доступна опция для работы в поляризованном свете. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Микроскоп увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации, под ним комфортно проводить микроманипуляции с объектами в рабочей области 110–188 мм, поэтому микроскоп используется для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. | Стереомикроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Микроскоп оснащен встроенными осветителями проходящего и отраженного света для исследования прозрачных и непрозрачных объектов. Доступна опция для работы в поляризованном свете. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Микроскоп увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации, под ним комфортно проводить микроманипуляции с объектами в рабочей области 110–188 мм, поэтому микроскоп используется для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. Цифровая камера Цифровая камера MAGUS CBF10 разработана для работы по методу светлого поля. Камера оснащена сенсором 18 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 4912x3684 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х и 10х микроскопа плоского поля и со стереомикроскопом. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей. При максимальном разрешении видеозапись ведется с частотой 13,1 кадра в секунду. Этого достаточно для точной настройки фокуса микроскопа. При разрешениях 2456x1842 пикс и 1228x922 пикс частота увеличивается до 34,3 и 54,4 кадра в секунду соответственно. Переходы между кадрами становятся мягче, камера фиксирует совсем малые перемещения препарата. Эти режимы подходят для демонстраций в аудитории, записи видео быстротекущих процессов, наблюдения за подвижными объектами. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0. Скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у камер с интерфейсом USB 2.0. Высокоскоростная камера рекомендуется для профессиональной работы в лаборатории, исследований или обучения в вузах. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка поворачивается на 360°. Цифровая камера устанавливается в вертикальный тубус с каналом визуализации. C-mount адаптер для установки камеры идет в комплекте микроскопа. Трансфокатор Объектив плавно изменяет увеличение в 9 раз без потери фокуса. Микроскоп формирует прямое (неперевернутое) объемное изображение. Дополнительные насадки на объектив изменяют диапазон увеличения, поле зрения и рабочее расстояние микроскопа. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с двух сторон штатива. Тонкой фокусировкой удобно пользоваться для точной настройки при работе на увеличении свыше 40 крат. Жесткость хода механизма грубой фокусировки регулируется. Вставки в столик В зависимости от объекта наблюдений выбирается прозрачная, белая или черно-белая пластина. Прозрачная и белая пластины обеспечивают равномерное освещение образца и оптимальное рассеивание света при наблюдении прозрачных и полупрозрачных объектов. Черно-белая пластина выбирается для исследования непрозрачных объектов на контрастном фоне: черная сторона – для светлых объектов, белая сторона – для темных. Источники света В микроскопе установлены светодиодный осветитель проходящего света (5 Вт) и осветитель отраженного света косого освещения (3 Вт). Срок службы светодиодов – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана линейка аксессуаров. Окуляры и насадки на объектив расширяют диапазон увеличения микроскопа. Насадка 0,5 крата увеличивает рабочее расстояние. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор. Калибровочные слайды применяются для измерения объектов, цена деления специальных слайдов для стереомикроскопов – 0,1 мм. Поляризационное устройство уберет блики с изображения отполированных металлических поверхностей. Основные особенности микроскопа: • Трансфокаторная система для плавного изменения увеличения без потери фокусировки; коэффициент трансфокации 9:1 • Тринокулярная насадка с возможностью поворота на 360° и вертикальным тубусом для установки цифровой камеры • Преимущества оптической схемы Грену: высокая глубина резкости, хорошая объемность, компактная конструкция и невысокая цена. • Светодиодные осветители проходящего (5 Вт) и отраженного (3 Вт) света с долгим сроком работы • Широкая линейка совместимых дополнительных аксессуаров Основные особенности камеры: • Камера с CMOS-сенсором Aptina для работы по методу светлого поля на объективах 4х и 10х, а также со стереомикроскопом • Разрешение 18 Мпикс: при работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей • 13,1 кадра в секунду при разрешении 4912x3684 пикс – достаточно для настройки фокуса • 34,3 и 54,4 кадра в секунду при разрешениях 2456x1842 пикс и 1228x922 пикс – для демонстраций в аудитории, наблюдения подвижных объектов, записи видео; перемещения препарата видны без рывков и запаздывания • Интерфейс USB 3.0 для быстрой передачи данных без зависаний и рывков • Программное обеспечение с функциями фотографирования, видеозаписи, редактирования, вывода изображения на внешний экран, измерения линейных и угловых размеров Комплектация: • Цифровая камера MAGUS CBF10 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) • Основание со встроенным источником проходящего света и встроенным блоком питания • Штатив с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм (2 шт.) • Черно-белая пластина • Белая пластина • Прозрачная пластина • Осветитель отраженного света косого освещения • Адаптер C-mount • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 15х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 16х/15 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 2x • Осветитель отраженного света кольцевой • Устройство простой поляризации • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Видео: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Насадка: поворотная на 360° Увеличение, крат: 7–63 базовая комплектация (*опция: 3,5–315); коэффициент трансфокации 9:1 Окуляры: 10х/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 15x/15 мм, 16x/15 мм, 20х/12 мм, 25x/9 мм) Объективы: 0,7–6,3х (*опция: с насадкой 0,5x: 0,35–3,15х; с насадкой 2x: 1,4–12,6х) Рабочее расстояние, мм: 110 (с насадкой 0,5x: 188; с насадкой 2x: 40,4) Линейное поле зрения, мм: 31,43–3,49 (с насадкой 0,5x: 62,85–6,98; с насадкой 2x: 15,71–1,745), с окуляром 10х Предметный столик, мм: O90 (черно-белая пластина, белая пластина, прозрачная пластина) Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Фокусировка: коаксиальная, грубая (83 мм, с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Число мегапикселей: 18 Чувствительный элемент: SONY Exmor CMOS, цветной, 1/2,3" (6,14x4,61 мм) Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: 0,62 мВ/люкс/с Кадровая частота: 13,1@4912x3684; 34,3@2456x1842; 54,4@1228x922 Место использования: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной ПО, драйверы: MAGUS View Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Корпус: цельнолитой алюминиевый Источник питания камеры: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Вес, кг: не более 8, без упаковки Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Максимальное разрешение: 4912x3684 пикс Цифровая камера в комплекте: 1 Тип лампы подсветки: отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 5 Вт Диапазон увеличения: до 200х Габариты, мм: не более 280x463x335 (ШхВхД), без упаковки Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Размер пикселя, мкм: 1,25x1,25 Метод исследования: светлое поле | 229990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 12,1 | 44,7x42,2x67,5
147728 | 83487 | Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo A6 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83487_magus-stereo-a6-stereomicroscope_11.jpg | [12 empty] | Стереомикроскоп по схеме Аббе – это прибор высокого класса, предназначенный для оценки качества производственных товаров или их компонентов на предприятиях и для специальных научных исследований в разных областях. Прибор позволяет изучать образцы в проходящем и отраженном свете, работает с объемными объектами и передает их трехмерный образ подобно человеческому глазу. Оптическая схема Аббе отличается отсутствием геометрических искажений, большим полем зрения, точностью цветопередачи и хорошим разрешением. Подходит для интеграции цифровой камеры и других аксессуаров. | Стереомикроскоп по схеме Аббе – это прибор высокого класса, предназначенный для оценки качества производственных товаров или их компонентов на предприятиях и для специальных научных исследований в разных областях. Прибор позволяет изучать образцы в проходящем и отраженном свете, работает с объемными объектами и передает их трехмерный образ подобно человеческому глазу. Оптическая схема Аббе отличается отсутствием геометрических искажений, большим полем зрения, точностью цветопередачи и хорошим разрешением. Подходит для интеграции цифровой камеры и других аксессуаров. Визуальная насадка микроскопа – бинокулярная. Угол наклона тубусов составляет 20 градусов относительно горизонта: это расположение комфортно для пользователя даже при длительной работе. При необходимости подключения цифровой камеры потребуется поставить промежуточную насадку с наличием фотовыхода, камера совмещается с микроскопом с помощью адаптера C-mount. Колец диоптрийной подстройки на тубусах нет – при необходимости ее нужно выполнять на окулярах с такими кольцами. В микроскопах схемы Аббе два оптических канала соединяются в главном объективе. Модель MAGUS Stereo A6 оснащена планахроматическим объективом кратностью 1х и с рабочим расстоянием 78 мм. Объектив располагается под прямым углом к плоскости объекта наблюдения. Благодаря этому при наблюдении не происходит даже минимальных оптических искажений, это создает комфорт в работе и предоставляет возможность проводить длительные исследования. Широкий объектив создает угол стереоскопичности, равный 11 градусам. Линзы оптических каналов создают диапазон увеличения, параллельно изменяя фокусное расстояние. Коэффициент масштабирования – 6:1. Изображение сразу получается прямым (неинвертированным) и не нуждается в коррекции положения системой призм. Первоначальную настройку изображения можно провести с помощью механизма грубой фокусировки. Рукоятки механизма находятся на штативе, с противоположных сторон. Для удобства работы пользователь может отрегулировать жесткость хода. Столик оснащен двумя вставками. Одна из них выполнена из стекла и применяется для работы в проходящем свете. Она хорошо рассеивает свет и позволяет качественно осветить объект наблюдения. Вторая имеет разную расцветку с каждой стороны. Белая сторона нужна для работы с темными объектами, черная – для светлых. Микроскоп MAGUS Stereo A6 имеет два осветителя. Осветитель проходящего света – шестиваттный, осветитель отраженного света мощностью 3 Ватта создает косое освещение. В основе осветителей – светодиоды с ресурсом на 50 000 часов. Комплект микроскопа можно дополнять окулярами с другим увеличением относительно базовых. На устройство можно установить другой главный объектив, который повлияет на общую кратность микроскопа, ширину его поля зрения и рабочее расстояние. Дополнить функционал можно использованием калибровочных слайдов для измерения объекта (цена деления – 0,1 мм). Основные особенности: • Стереомикроскоп, сконструированный по оптической схеме Аббе • Бинокулярная визуальная насадка с возможностью установки цифровой камеры • Наклон тубусов – 20° • Главный объектив с увеличением 1х и рабочим расстоянием 78 мм • Трансфокатор изменяет увеличение с коэффициентом 6:1, все время держа объект в фокусе • В комплекте – две вставки в столик для разных типов образцов • Два осветителя: проходящего и отраженного света Комплектация: • Основание со встроенным источником проходящего света и встроенным блоком питания • Штатив с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Планахроматический главный объектив 1х • Окуляр 10x/22 мм с диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Окуляр 10x/24 мм с диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Черно-белая пластина • Стеклянная пластина • Осветитель отраженного света косого освещения • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Ахроматический главный объектив 0,3х • Планахроматический главный объектив 0,5х • Планахроматический главный объектив 2х • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Увеличение, крат: 8–50 базовая комплектация (*опция: 2,4–200); коэффициент трансфокации 6:1 Окуляры: 10x/22 мм, 10x/24 мм (*опция: 15x/16 мм, 20х/12 мм) Объективы: общий главный объектив: планахроматический 1х (*опция: ахроматический 0,3х, планхароматический 0,5х, планахроматический 2х); панкратический объектив: 0,8–5х Рабочее расстояние, мм: 78 Линейное поле зрения, мм: 9,17–4,4 (с окуляром 10х) Предметный столик, мм: черно-белая пластина, стеклянная пластина Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5D (на каждом окуляре) Фокусировка: коаксиальная, грубая (105 мм, с механизмом регулировки жесткости) Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 6 Вт Диапазон увеличения: до 200х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Оптическая схема: стереомикроскоп Аббе Межзрачковое расстояние, мм: 55–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220 В / 50 Гц; через адаптер питания 5 В, 2А Диапазон рабочих температур, °С: 5… 35 Назначение: лабораторные/медицинские, для прикладных работ Угол наклона окулярной насадки: 20° Тип микроскопа: стереоскопические/инструментальные | 259990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 9,1 | 46x43x60
147729 | 83488 | Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo A8 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83488_magus-stereo-a8-stereomicroscope_11.jpg | [12 empty] | MAGUS Stereo A8 – стереомикроскоп исследовательского уровня, сконструированный по системе Аббе. С его помощью можно эффективно изучать объемные образцы разного происхождения: микроскоп не только обладает большим рабочим расстоянием, но и позволяет рассмотреть объект в совокупности трех измерений. Эта модель позволяет работать как с прозрачными, так и с непрозрачными объектами благодаря встроенным осветителям проходящего и отраженного света. | MAGUS Stereo A8 – стереомикроскоп исследовательского уровня, сконструированный по системе Аббе. С его помощью можно эффективно изучать объемные образцы разного происхождения: микроскоп не только обладает большим рабочим расстоянием, но и позволяет рассмотреть объект в совокупности трех измерений. Эта модель позволяет работать как с прозрачными, так и с непрозрачными объектами благодаря встроенным осветителям проходящего и отраженного света. Микроскопы, построенные по оптической схеме Аббе, отличаются адекватной и реалистичной передачей образа объекта без искажений, широким полем зрения, точным отображением цветов и высоким разрешением. Микроскоп можно дополнить аксессуарами, в том числе и цифровой камерой. Устройство будет полезно в медицинских, биологических, археологических профессиональных исследованиях, судебных экспертизах, для изучения свойств материалов и работ в области микроэлектроники. Микроскоп оснащен визуальной насадкой с двумя тубусами. Они установлены с наклоном 20° к горизонтальной плоскости: это положение наиболее комфортно для работы. Микроскоп не имеет механизма диоптрийной подстройки, если необходимо настроить резкость изображения при близорукости или дальнозоркости, выбирайте окуляры с таким механизмом. В микроскоп можно установить цифровую камеру: она монтируется в промежуточную насадку с фотовыходом с помощью адаптера C-mount. Два оптических канала имеют систему линз, способных увеличить изображение объекта. Вместе с увеличением в этих объективах-трансфокаторах одновременно изменяется фокусное расстояние: объект всегда остается в фокусе. Коэффициент трансфокации в модели MAGUS Stereo A8 имеет значение 8:1. Оптические каналы объединяются в главном объективе. Угол стереоскопичности – 11°. Объектив располагается прямо над объектом, под прямым углом к его плоскости. Благодаря такому положению изображение не имеет даже минимальных геометрических искажений, как это происходит в стереомикроскопах по системе Грену. В модели MAGUS Stereo A8 установлен планахроматический главный объектив с большим полем зрения и исправлением сферических и хроматических искажений. Его кратность – 1х, рабочее расстояние – 78 мм. Для работы с прозрачными и непрозрачными образцами столик оснащен двумя вставками. Прозрачная стеклянная нужна для работы в проходящем свете. Она помогает ровно осветить объект мягким рассеянным светом. Двусторонняя черно-белая вставка применяется для работы в отраженном свете и устанавливается по принципу контраста по отношению к образцу. Настройка фокуса происходит с помощью рукояток грубой фокусировки по обеим сторонам штатива. Отрегулировать жесткость хода пользователь может по своему усмотрению. Микроскоп имеет 2 осветителя, работающих на светодиодах. Осветитель проходящего света имеет мощность 6 Вт, осветитель отраженного света работает по принципу косого освещения и имеет мощность 3 Вт. Светодиоды рассчитаны на работу в течение 50 000 часов. Микроскоп может оснащаться дополнительными или сменными аксессуарами для расширения функциональности. Линейка окуляров даст большой диапазон увеличения. Выбрать подходящее увеличение, а также рабочее расстояние и ширину поля зрения можно и при установке опционального главного объектива. А для измерения объектов используются калибровочные слайды для стереомикроскопов с шагом в 0,1 мм. Основные особенности: • Объектив-трансфокатор с коэффициентом трансфокации 8:1 плавно и одновременно изменяет увеличение и фокусное расстояние: объект постоянно находится в фокусе • Главный объектив имеет планахроматическую оптику с исправленными сферическими и хроматическими аберрациями; увеличение 1х • В оптической схеме Аббе изображение не имеет геометрических искажений, кроме того, она отличается широким полем зрения, высоким разрешением и адекватной цветопередачей • Оптическую систему можно дополнить аксессуарами и расширить функционал микроскопа • Для освещения объекта используются светодиодные осветители проходящего и отраженного света Комплектация: • Основание со встроенным источником проходящего света и встроенным блоком питания • Штатив с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Планахроматический главный объектив 1х • Окуляр 10x/22 мм с диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Окуляр 10x/24 мм с диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Черно-белая пластина • Стеклянная пластина • Осветитель отраженного света косого освещения • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Ахроматический главный объектив 0,3х • Планахроматический главный объектив 0,5х • Планахроматический главный объектив 2х • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Увеличение, крат: 8–64 базовая комплектация (*опция: 2,4–256); коэффициент трансфокации 8:1 Окуляры: 10x/22 мм, 10x/24 мм (*опция: 15x/16 мм, 20х/12 мм) Объективы: общий главный объектив: планахроматический 1х (*опция: ахроматический 0,3х, планхароматический 0,5х, планахроматический 2х); панкратический объектив: 0,8–6,4x Рабочее расстояние, мм: 78 Линейное поле зрения, мм: 9,17–3,43 (с окуляром 10х) Предметный столик, мм: черно-белая пластина, стеклянная пластина Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5D (на каждом окуляре) Фокусировка: коаксиальная, грубая (105 мм, с механизмом регулировки жесткости) Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 6 Вт Диапазон увеличения: до 200х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Оптическая схема: стереомикроскоп Аббе Межзрачковое расстояние, мм: 55–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220 В / 50 Гц; через адаптер питания 5 В, 2А Диапазон рабочих температур, °С: 5… 35 Назначение: лабораторные/медицинские, для прикладных работ Угол наклона окулярной насадки: 20° Тип микроскопа: стереоскопические/инструментальные | 289990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 9,2 | 46x44x62
147730 | 83489 | Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo A10 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83489_magus-stereo-a10-stereomicroscope_12.jpg | [11 empty] | Стереомикроскоп MAGUS Stereo A10 используется для работы с прозрачными и непрозрачными объемными образцами и формирует их 3D-образ с увеличением до 80 крат. Прибор позволяет рассмотреть объект в его трехмерности или изучить все особенности его рельефа: глубина хорошо просматривается. Микроскоп исследовательского класса. Он отличается отсутствием искажений, широким полем зрения, точностью воспроизведения цвета и создает изображение в хорошем разрешении. Может дополняться цифровой камерой или другими вспомогательными оптическими компонентами. Прибор может применяться в производстве или для фундаментальных исследований в разных областях. | Стереомикроскоп MAGUS Stereo A10 используется для работы с прозрачными и непрозрачными объемными образцами и формирует их 3D-образ с увеличением до 80 крат. Прибор позволяет рассмотреть объект в его трехмерности или изучить все особенности его рельефа: глубина хорошо просматривается. Микроскоп исследовательского класса. Он отличается отсутствием искажений, широким полем зрения, точностью воспроизведения цвета и создает изображение в хорошем разрешении. Может дополняться цифровой камерой или другими вспомогательными оптическими компонентами. Прибор может применяться в производстве или для фундаментальных исследований в разных областях. Стереомикроскоп Аббе имеет два оптических канала, которые соединяются в главном объективе. Начинаются они в окулярных тубусах. Модель MAGUS Stereo A10 оснащена бинокулярной визуальной насадкой, ее тубусы имеют наклон 20° над горизонтальной плоскостью – такое положение комфортно при продолжительных исследованиях. Система диоптрийной подстройки на тубусах не предусмотрена. В микроскоп можно установить цифровую камеру: для этого используйте промежуточную насадку с фотовыходом и адаптер C-mount. Каждый из каналов имеет систему линз, способных увеличивать изображение и одновременно менять фокусное расстояние – это трансфокальный объектив. Объект с его помощью всегда остается в фокусе. Коэффициент трансфокальности в этом микроскопе – 10:1. Главный объектив с увеличением 1х имеет рабочее расстояние 78 мм. Линзы – планахроматические, с коррекцией геометрических аберраций на 90% площади и исправленными сферическими и хроматичечскими искажениями. Особенность главного объектива на микроскопах Аббе заключается в том, что он расположен строго перпендикулярно плоскости препарата. Благодаря такой конструкции микроскоп передает изображение объекта точно, без искажений его форм. Угол стереоскопичности в микроскопах Аббе равен 11 градусам. Добиться сфокусированного изображения можно с помощью системы фокусировки (грубой и тонкой), которая управляется рукоятками по обе стороны штатива. Жесткость хода механизма грубой фокусировки можно отрегулировать. Микроскоп снабжен осветителями проходящего (6 Вт) и отраженного света косого освещения (3 Вт). Они работают на светодиодах. Их эксплуатационный период рассчитан на 50 тыс. часов. Для исследований в проходящем или отраженном свете столик имеет 2 вставки. Одна из них сделана из стекла, прозрачная, и используется для прозрачных или полупрозрачных объектов. Она хорошо рассеивает свет и формирует ровное освещение объекта. Вторая вставка черного и белого цветов – двухсторонняя. Она нужна для наблюдений непрозрачных объектов и устанавливается к объективу стороной, противоположной цвету объекта. Для расширения возможностей микроскопа в набор добавляют дополнительные компоненты. С помощью опциональных окуляров можно расширить общую кратность микроскопа. Смена главного объектива изменит увеличение, поле зрения и рабочее расстояние микроскопа. Чтобы провести замер объекта, используйте специальные калибровочные слайды для стереомикроскопов. Величина деления – 0,1 мм. Основные особенности: • Микроскоп по оптической схеме Аббе с широким полем зрения, точным отображением цветов, высоким разрешением и с отсутствием геометрических аберраций • Допускает установку цифровой камеры • Коэффициент трансфокации 10:1 • Главный объектив–планахромат имеет увеличение 1х, рабочее расстояние 78 мм и угол стереоскопичности 11 градусов. • Предметный столик оснащен двумя вставками для исследований в проходящем и отраженном свете • Можно дополнять опциональными компонентами Комплектация: • Основание со встроенным источником проходящего света и встроенным блоком питания • Штатив с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Планахроматический главный объектив 1х • Окуляр 10x/22 мм с диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Окуляр 10x/24 мм с диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Черно-белая пластина • Стеклянная пластина • Осветитель отраженного света косого освещения • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Ахроматический главный объектив 0,3х • Планахроматический главный объектив 0,5х • Планахроматический главный объектив 2х • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Увеличение, крат: 8–80 базовая комплектация (*опция: 2,4–320); коэффициент трансфокации 10:1 Окуляры: 10x/22 мм, 10x/24 мм (*опция: 15x/16 мм, 20х/12 мм) Объективы: общий главный объектив: планахроматический 1х (*опция: ахроматический 0,3х, планхароматический 0,5х, планахроматический 2х); панкратический объектив: 0,8–8х Рабочее расстояние, мм: 78 Линейное поле зрения, мм: 9,17–2,75 (с окуляром 10х) Предметный столик, мм: черно-белая пластина, стеклянная пластина Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5D (на каждом окуляре) Фокусировка: коаксиальная, грубая (105 мм, с механизмом регулировки жесткости) и тонкая Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 6 Вт Диапазон увеличения: до 200х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Оптическая схема: стереомикроскоп Аббе Межзрачковое расстояние, мм: 55–75 Источник питания: сеть переменного тока, 220 В / 50 Гц; через адаптер питания 5 В, 2А Диапазон рабочих температур, °С: 5… 35 Назначение: лабораторные/медицинские, для прикладных работ Угол наклона окулярной насадки: 20° Тип микроскопа: стереоскопические/инструментальные | 399990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 9,4 | 46x44x62
147731 | 83490 | Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo A18T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_07.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_08.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_09.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_10.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_11.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_12.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_13.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_14.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_15.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_16.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83490_magus-stereo-a18t-stereomicroscope_17.jpg | [6 empty] | Стереоскопический микроскоп MAGUS Stereo A18T – прибор исследовательского уровня. С помощью стереомикроскопа можно исследовать объемные объекты и оценивать топографию их поверхности: устройство производит 3D-изображение. Работает с прозрачными и полупрозрачными образцами в проходящем свете. Дополнительные компоненты, установленные на микроскоп, позволят проводить исследования в поляризованном свете, люминесцентном свете или по темному полю. Можно установить цифровую камеру. MAGUS Stereo A18T спроектирован по оптической схеме Аббе: два оптических канала от окуляров соединяются в главном объективе. Угол стереоскопичности в приборе – 11°. Стереомикроскопы Аббе отличаются точностью изображения без искажений и в высоком разрешении, широким полем зрения и хорошей цветопередачей. | Стереоскопический микроскоп MAGUS Stereo A18T – прибор исследовательского уровня. С помощью стереомикроскопа можно исследовать объемные объекты и оценивать топографию их поверхности: устройство производит 3D-изображение. Работает с прозрачными и полупрозрачными образцами в проходящем свете. Дополнительные компоненты, установленные на микроскоп, позволят проводить исследования в поляризованном свете, люминесцентном свете или по темному полю. Можно установить цифровую камеру. MAGUS Stereo A18T спроектирован по оптической схеме Аббе: два оптических канала от окуляров соединяются в главном объективе. Угол стереоскопичности в приборе – 11°. Стереомикроскопы Аббе отличаются точностью изображения без искажений и в высоком разрешении, широким полем зрения и хорошей цветопередачей. Эта модель может применяться в широком спектре научных и промышленных исследований: в медицине, в том числе для ЭКО, в биологии, археологии, судебной экспертизе, а также для промышленной проверки качества материалов, работ в области микроэлектроники. Окулярные тубусы в визуальной насадке имеют наклон 20°: он комфортен и особенно имеет значение при длительных исследованиях. Пользователь может настроить вынос выходного зрачка под свой рост: для этого нужно вращать каждый из тубусов вокруг своей оси. Механизма диоптрийной подстройки нет: если она необходима, комплектуйте микроскоп окулярами с кольцом диоптрийной подстройки. Для установки камеры есть вертикальный тубус с фотовыходом. Свет делится по схеме 100/0 или 0/100. Система линз в каждом из тубусов плавно увеличивает изображение и одновременно подстраивает фокусное расстояние: в результате объект всегда находится в фокусе. Трансфокатор в модели MAGUS Stereo A18T может увеличивать изображение до 18 раз. Оптические каналы сходятся в главном объективе. В этом микроскопе он планапохроматический, с нивелированием сферических и хроматических искажений для большого количества цветов. Объектив установлен под углом 90° к плоскости объекта, такое положение производит точный образ объекта без искажений его форм. Главный объектив дает увеличение 1х при апертуре 0,15 и имеет рабочее расстояние 60 мм. Микроскоп оснащен осветителем проходящего света, работающем на светодиоде. Его ресурс рассчитан на 50 тыс. часов. Светодиод имеет мощность 10 Ватт и подходит не только для работы по светлому полю, но и для метода темного поля или поляризованного света. Столик комплектуется двумя вставками. Одна из них – стеклянная и предназначена для работы в проходящем свете. Она рассеивает свет и помогает ровно осветить образец. Вторая понадобится при оснащении микроскопа осветителем отраженного света. Она черно-белая и устанавливается в зависимости от цвета объекта: черной стороной для светлого образца и светлой для темного. Добиться сфокусированного изображения поможет механизм фокусировки. Он регулируется с помощью коаксиально расположенных ручек грубой и тонкой настройки. Основные особенности: • Стереомикроскоп по схеме Аббе работает с объемными объектами и производит 3D-изображение • Тринокулярная визуальная насадка предполагает установку цифровой камеры • Окулярные тубусы имеют наклон 20° • Коэффициент трансфокации – 18:1; плавное увеличение одновременно влияет и на фокусное расстояние • Главный объектив – планапохромат кратностью 1х с рабочим расстоянием 60 мм • Осветитель формирует проходящий свет мощностью 10 Ватт • Микроскоп может дополняться аксессуарами, которые сделают возможными исследования в отраженном свете, по методу темного поля, в свете люминесценции или в поляризованном свете Комплектация: • Основание со встроенным источником проходящего света и встроенным блоком питания • Штатив с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Планапохроматический главный объектив 1х • Окуляр 10x/23 мм с диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Черно-белая пластина • Стеклянная пластина • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Насадка: с вращением тубусов на 180°; деление светового потока 100/0, 0/100 Увеличение, крат: 7,3–135 базовая комплектация; коэффициент трансфокации 18:1 Окуляры: 10x/23 мм Объективы: общий главный объектив: планапохроматический 1х (NA 0,15, поле зрения 31,4 мм); панкратический объектив: 0,75–13,5х Рабочее расстояние, мм: 60 Предметный столик, мм: черно-белая пластина, стеклянная пластина Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5D (на каждом окуляре) Диафрагма: регулируемая ирисовая (от 0 до 2,5 мм) Фокусировка: коаксиальная, грубая (60 + 90 мм) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: светодиод 10 Вт Диапазон увеличения: до 200х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Расположение подсветки: нижняя Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Дополнительно: основание штатива: 365х314 мм Метод исследования: светлое поле Оптическая схема: стереомикроскоп Аббе Межзрачковое расстояние, мм: 55–75 Источник питания: сеть переменного тока, 85–265 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 5… 35 Назначение: лабораторные/медицинские, для прикладных работ Угол наклона окулярной насадки: 20° Тип микроскопа: стереоскопические/инструментальные | 949990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 13,0 | 75x62x50
147751 | 83511 | Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83511_magus-stereo-7b-stereomicroscope_00.jpg | [23 empty] | Модель MAGUS Stereo 7B – это стереомикроскоп по схеме Грену. Он используется для исследования и работ с объемными объектами, производит 3D-изображение высокой четкости и контрастности (угол стереоскопичности 15), увеличивает в 6,7–45 раз и подходит для различных манипуляций с мелкими деталями: для их соединения, пайки, проверки их пригодности и так далее. В микроскопе есть осветители проходящего и отраженного света – на нем можно изучать как прозрачные, так и непроницаемые для света объекты. | Модель MAGUS Stereo 7B – это стереомикроскоп по схеме Грену. Он используется для исследования и работ с объемными объектами, производит 3D-изображение высокой четкости и контрастности (угол стереоскопичности 15), увеличивает в 6,7–45 раз и подходит для различных манипуляций с мелкими деталями: для их соединения, пайки, проверки их пригодности и так далее. В микроскопе есть осветители проходящего и отраженного света – на нем можно изучать как прозрачные, так и непроницаемые для света объекты. Бинокулярная визуальная насадка вращается вокруг своей оси и может быть установлена в любое положение. Цифровая камера (при ее наличии) монтируется в один из тубусов. Микроскоп комплектуется парой окуляров 10х/22 мм, на них есть механизм диоптрийной подстройки, а выходной зрачок находится на достаточной дистанции для работы в очках. Коэффициент трансфокации в этой модели составляет 6,7:1. Увеличение нарастает плавно, одновременно подстраивается фокусное расстояние, поэтому изображение всегда остается резким. Стереомикроскоп формирует прямое изображение, благодаря этому над объектом удобно работать: картинка в окулярах полностью совпадает с реальным расположением объекта. Если необходимо добавить кратности, увеличить поле зрения или изменить рабочее расстояние, используются насадки на объектив (не входят в базовую комплектацию). На микроскопе MAGUS Stereo 7B возможна только грубая фокусировка. Она производится с помощью любой из двух рукояток на боковинах штатива. Жесткость хода можно отрегулировать. Предметный столик дополнен двумя вставками. Прозрачная вставка нужна при работе в проходящем свете. Она рассеивает луч света, освещение получается мягким и однородным, объект одинаково подсвечивается по всему полю. Черно-белая пластина применяется при работе с непрозрачными объектами и вставляется в основание по принципу контраста: черной стороной для светлого объекта и наоборот. Освещение работает на светодиодах, оба осветителя – проходящего и отраженного света – имеют мощность 3 Ватта и рассчитаны на 50 тысяч часов работы. Непрозрачные объекты подсвечиваются косым светом. Для расширения функциональности прибора используйте опциональные комплектующие. Добавить микроскопу увеличения, изменить поле зрения или рабочее расстояние можно с помощью окуляров и насадок разной кратности. Зафиксировать исследование или продемонстрировать его на большом экране можно с помощью цифровой камеры. Также она пригодится для вычисления размеров объекта – в этом случае камера используется вместе с калибровочным слайдом. Чтобы стали доступны опциональные методы исследования, дополните набор микроскопа конденсором темного поля или устройством поляризации. Для более эффективного изучения и работы над объектом применяйте различные осветители: классический кольцевой, кольцевые с поляризатором или с включением по секторам или гибкие осветители «гусиная шея». Штативы разной конструкции помогут расположить оптическую голову так, как это будет удобно именно вам. Основные особенности: • Стереоскопический микроскоп конструкции Грену работает с объемными объектами и производит изображение 3D • Модель увеличивает изображение объекта в диапазоне от 6,7 до 45 крат, одновременно плавно подстраивая фокус • Визуальная насадка на 2 тубуса может вращаться на 360 градусов и устанавливаться в любом положении • Механизм фокусировки производит грубую настройку • Микроскоп снабжен осветителями проходящего и отраженного света • Большой выбор опциональных аксессуаров расширит возможности микроскопа Комплектация: • Основание со встроенным источником проходящего света, встроенным блоком питания и штативом с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Черно-белая пластина • Прозрачная пластина • Осветитель отраженного света косого освещения • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10x/22 мм со шкалой • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Окуляр 30х/8 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 1,5x • Насадка на объектив 2x • Устройство простой поляризации • Конденсор темного поля • Осветитель кольцевой • Осветитель кольцевой с поляризационным фильтром • Осветитель кольцевой с включением по секторам • Осветитель типа «гусиная шея» • Механический предметный столик • Универсальный штатив с механизмом фокусировки • Ювелирный пинцет • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: поворотная на 360°, с фиксацией в любом положении Увеличение, крат: 6,7–45 базовая комплектация (*опция: 3,4–270); коэффициент трансфокации 6,7:1 Окуляры: 10x/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 15x/16 мм, 20х/12 мм, 25x/9 мм, 30x/8 мм) Объективы: 0,67–4,5х (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 3,4–270х) Рабочее расстояние, мм: 105 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 177, 47, 26) Линейное поле зрения, мм: 32,8–4,9 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 65,7–0,9), с окуляром 10х Предметный столик, мм: черно-белая пластина Ø95 мм, прозрачная пластина Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Фокусировка: грубая (106 мм, с механизмом регулировки жесткости) Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 3 Вт Диапазон увеличения: до 200х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Оптическая схема: стереомикроскоп Грену Межзрачковое расстояние, мм: 54–75 Источник питания: сеть переменного тока, 115–230 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 0… 40 Возможность подключения другого оборудования: конденсор темного поля, устройство простой поляризации, насадки на объектив (0,5х, 1,5х, 2х) Назначение: для прикладных работ Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: стереоскопические/инструментальные | 69990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 7,2 | 52x37x37
147752 | 83512 | Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83512_magus-stereo-7t-stereomicroscope_00.jpg | [23 empty] | MAGUS Stereo 7T – это стереомикроскоп по схеме Грену с двумя полностью автономными оптическими каналами. Микроскоп дает увеличение в 6,7–45 крат, производит объемное изображение (угол стереоскопичности равен 15 градусам) и имеет рабочую область 105 мм в базовой комплектации (максимально можно повысить до 177 мм при установке опциональных аксессуаров). Работает с прозрачными и непрозрачными объектами, а при установке дополнительных компонентов становятся доступны и другие методы исследования: по темному полю или в поляризованном свете. Прямое изображение объекта, которое производит микроскоп, удобно для манипуляций с образцом. Модель MAGUS Stereo 7T предполагает установку цифровой камеры. | MAGUS Stereo 7T – это стереомикроскоп по схеме Грену с двумя полностью автономными оптическими каналами. Микроскоп дает увеличение в 6,7–45 крат, производит объемное изображение (угол стереоскопичности равен 15 градусам) и имеет рабочую область 105 мм в базовой комплектации (максимально можно повысить до 177 мм при установке опциональных аксессуаров). Работает с прозрачными и непрозрачными объектами, а при установке дополнительных компонентов становятся доступны и другие методы исследования: по темному полю или в поляризованном свете. Прямое изображение объекта, которое производит микроскоп, удобно для манипуляций с образцом. Модель MAGUS Stereo 7T предполагает установку цифровой камеры. MAGUS Stereo 7T оснащен тринокулярной визуальной насадкой с отдельным тубусом для цифровой камеры. Камера монтируется на адаптер C-mount, можно выбрать адаптер с дополнительной кратностью и увеличить изображение или поле зрения для камеры. Визуальная насадка вращается по кругу и может фиксироваться в любом положении. Вместе с насадкой поставляются окуляры 10х/22 мм с механизмом диоптрийной подстройки и вынесенным на значительное расстояние зрачком, чтобы можно было работать в очках. Стереомикроскоп оснащен трансфокатором – объективом с плавным изменением фокусного расстояния при изменении кратности. Его особенность – в том, что при плавном приближении объект все время остается в фокусе. Коэффициент трансфокации этой модели – 6,7:1. Откорректировать поле зрения, добавить увеличения или изменить рабочее расстояние можно, установив на объектив насадку. Фокус подстраивается с помощью одной из рукояток грубой настройки – всего их две, они расположены на боковинах штатива. Поскольку микроскоп работает и с прозрачными, и с непрозрачными материалами, его столик оснащен двумя вставками. На вставку из стекла укладывают прозрачные объекты, они получают равномерное освещение рассеянным светом. Вставка черного и белого цветов используется, чтобы оттенять непрозрачные объекты: их удобнее изучать на контрастном фоне. Освещение в микроскопе производится от трехваттных светодиодов с ресурсом работы 50 тысяч часов. Есть осветитель проходящего света для прозрачных образцов и осветитель отраженного света косого освещения для непрозрачных. Преимущество этой линейки микроскопов заключается в возможности их усовершенствования благодаря аксессуарам, которыми можно дополнить набор. Окуляры и насадки на объектив влияют на показатели увеличения и поля зрения микроскопа. Вывести изображение на экран или записать процесс исследования помогут цифровые камеры, на них тоже можно откорректировать увеличение и поле зрения с помощью адаптеров C-mount с собственным увеличением. Камеры или окуляры со шкалой, дополненные калибровочным слайдом, применяются для оценки размеров объекта. Чтобы проводить исследования по методам темного поля или простой поляризации, на микроскоп устанавливают конденсор темного поля или поляризационное устройство. Конденсор можно дополнить ювелирным пинцетом для работы с ювелирными изделиями или драгоценными камнями. Пользователь может выбрать осветитель по своему вкусу: кольцевой классической конструкции, круговой с включением по секторам для правильного распределения теней, круговой с поляризатором для устранения бликов при работе с гладкими металлическими объектами или «гусиную шею», чтобы гибко настроить освещение рабочей зоны. Также дополнительные аксессуары включают механический предметный столик и разнообразные штативы для установки оптической головы так, как это нужно для работы. Основные особенности: • Трансфокатор плавно изменяет масштаб, подстраивая фокусировку; коэффициент увеличения 6,7:1 • Тринокулярная визуальная насадка с функцией вращения на 360 градусов и визуальным каналом для подключения цифровой камеры • Оптическая система Грену отличается большой глубиной резкости, качественно переданной трехмерностью, компактностью и доступностью по цене • Освещение обеспечивается светодиодными осветителями проходящего света (3 Вт) и отраженного света (3 Вт) с большим сроком службы • Широкий спектр дополнительных компонентов для расширения функциональности прибора Комплектация: • Основание со встроенным источником проходящего света, встроенным блоком питания и штативом с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Черно-белая пластина • Прозрачная пластина • Осветитель отраженного света косого освещения • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10x/22 мм со шкалой • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Окуляр 30х/8 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 1,5x • Насадка на объектив 2x • Адаптер C-mount 0,5х • Адаптер C-mount 1х • Устройство простой поляризации • Конденсор темного поля • Осветитель кольцевой • Осветитель кольцевой с поляризационным фильтром • Осветитель кольцевой с включением по секторам • Осветитель типа «гусиная шея» • Механический предметный столик • Универсальный штатив с механизмом фокусировки • Ювелирный пинцет • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: поворотная на 360°, с фиксацией в любом положении Увеличение, крат: 6,7–45 базовая комплектация (*опция: 3,4–270); коэффициент трансфокации 6,7:1 Окуляры: 10x/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 15x/16 мм, 20х/12 мм, 25x/9 мм, 30x/8 мм) Объективы: 0,67–4,5х (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 3,4–270х) Рабочее расстояние, мм: 105 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 177, 47, 26) Линейное поле зрения, мм: 32,8–4,9 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 65,7–0,9), с окуляром 10х Предметный столик, мм: черно-белая пластина Ø95 мм, прозрачная пластина Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Фокусировка: грубая (106 мм, с механизмом регулировки жесткости) Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 3 Вт Диапазон увеличения: до 200х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Оптическая схема: стереомикроскоп Грену Межзрачковое расстояние, мм: 54–75 Источник питания: сеть переменного тока, 115–230 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 0… 40 Возможность подключения другого оборудования: конденсор темного поля, устройство простой поляризации, насадки на объектив (0,5х, 1,5х, 2х) Назначение: для прикладных работ Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: стереоскопические/инструментальные | 74990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 7,4 | 52x37x37
147753 | 83513 | Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83513_magus-stereo-8t-stereomicroscope_00.jpg | [23 empty] | Стереомикроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Микроскоп оснащен встроенными осветителями проходящего и отраженного света для исследования прозрачных и непрозрачных объектов. Доступны опции для работы в поляризованном свете и в темном поле. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Микроскоп увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации, под ним комфортно проводить микроманипуляции с объектами в рабочей области 105–177 мм, поэтому микроскоп используется для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. | Стереомикроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Микроскоп оснащен встроенными осветителями проходящего и отраженного света для исследования прозрачных и непрозрачных объектов. Доступны опции для работы в поляризованном свете и в темном поле. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Микроскоп увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации, под ним комфортно проводить микроманипуляции с объектами в рабочей области 105–177 мм, поэтому микроскоп используется для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. Визуальная насадка Тринокулярная визуальная насадка поворачивается на 360° и может быть зафиксирована в любом желаемом положении. Цифровая камера устанавливается в канал визуализации при помощи адаптера C-mount. Для дополнительного заказа доступны адаптеры с разной кратностью. В базовую комплектацию включены окуляры 10х/22 мм с диоптрийной коррекцией и удаленным зрачком для работы в очках. Трансфокатор Объектив плавно изменяет увеличение в 8,4 раза без потери фокуса. Микроскоп формирует прямое (неперевернутое) объемное изображение. Дополнительные насадки на объектив изменяют диапазон увеличения, поле зрения и рабочее расстояние микроскопа. Фокусировка Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с двух сторон штатива. Тонкой фокусировкой удобно пользоваться для точной настройки при работе на увеличении свыше 40 крат. Жесткость хода механизма грубой фокусировки регулируется. Вставка в столик В зависимости от объекта наблюдений выбирается прозрачная или черно-белая пластина. Прозрачная пластина обеспечивает равномерное освещение образца и оптимальное рассеивание света при наблюдении прозрачных и полупрозрачных объектов. Черно-белая пластина выбирается для исследования непрозрачных объектов на контрастном фоне: черная сторона – для светлых объектов, белая сторона – для темных. Источники света В микроскопе установлены светодиодный осветитель проходящего света (3 Вт) и осветитель отраженного света косого освещения (3 Вт). Срок службы светодиодов – 50 000 часов. Аксессуары Для микроскопа разработана широкая линейка аксессуаров. Окуляры и насадки на объектив расширяют диапазон увеличения микроскопа. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор. Адаптеры C-mount соединяют камеру с микроскопом, кратность адаптера подбирается в зависимости от размера матрицы камеры. Калибровочные слайды применяются для измерения объектов, цена деления специальных слайдов для стереомикроскопов – 0,1 мм. Устройство поляризации используется для изучения анизотропных объектов. Конденсор темного поля с ювелирным пинцетом позволит изучать драгоценные и полудрагоценные камни. Кольцевой осветитель для бестеневого освещения рабочей области в отраженном свете. Кольцевой осветитель с поляризатором уберет блики с изображения отполированных металлических поверхностей. Механический предметный столик плавно, без рывков перемещает объекты по двум координатам и приносит дополнительные удобства пользователю при работе на увеличении свыше 20 крат. Кольцевой осветитель с включением по секторам и осветитель типа «гусиная шея» используются для тонкой настройки освещения рабочей зоны. Свет выставляется под выбранным углом, создаются необходимые для исследования светотени, освещенной остается нужная часть объекта исследования. Универсальные штативы расширят рабочую зону, предоставят больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Основные особенности: • Трансфокаторная система для плавного изменения увеличения без потери фокусировки; коэффициент трансфокации 8,4:1 • Тринокулярная насадка с возможностью поворота на 360° и каналом визуализации для установки цифровой камеры • Преимущества оптической схемы Грену: высокая глубина резкости, хорошая объемность, компактная конструкция и невысокая цена. • Светодиодные осветители проходящего (3 Вт) и отраженного (3 Вт) света с долгим сроком работы • Широкая линейка совместимых дополнительных аксессуаров Комплектация: • Основание со встроенным источником проходящего света, встроенным блоком питания и штативом с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Черно-белая пластина • Прозрачная пластина • Осветитель отраженного света косого освещения • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10x/22 мм со шкалой • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Окуляр 30х/8 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 1,5x • Насадка на объектив 2x • Адаптер C-mount 0,5х • Адаптер C-mount 1х • Устройство простой поляризации • Конденсор темного поля • Осветитель кольцевой • Осветитель кольцевой с поляризационным фильтром • Осветитель кольцевой с включением по секторам • Осветитель типа «гусиная шея» • Механический предметный столик • Универсальный штатив с механизмом фокусировки • Ювелирный пинцет • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: поворотная на 360°, с фиксацией в любом положении Увеличение, крат: 6,5–55 базовая комплектация (*опция: 3,25–330); коэффициент трансфокации 8,4:1 Окуляры: 10x/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 15x/16 мм, 20х/12 мм, 25x/9 мм, 30x/8 мм) Объективы: 0,65–5,5х (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 3,25–330х) Рабочее расстояние, мм: 105 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 177, 47, 26) Линейное поле зрения, мм: 33,8–4 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 67,7–0,9) Предметный столик, мм: черно-белая пластина Ø95 мм, прозрачная пластина Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Фокусировка: грубая (45 мм, с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 3 Вт Диапазон увеличения: до 200х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: тринокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Оптическая схема: стереомикроскоп Грену Межзрачковое расстояние, мм: 54–75 Источник питания: сеть переменного тока, 115–230 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 0… 40 Возможность подключения другого оборудования: конденсор темного поля, устройство простой поляризации, насадки на объектив (0,5х, 1,5х, 2х) Назначение: для прикладных работ Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: стереоскопические/инструментальные | 84990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 7,7 | 52x37x37
147754 | 83514 | Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83514_magus-stereo-8b-stereomicroscope_00.jpg | [23 empty] | MAGUS Stereo 8B – это стереомикроскоп по системе Грену с двумя независимыми оптическими каналами. Угол стереоскопичности в приборе составляет 15° и позволяет оценить объект изучения в объеме. При работе с микроскопом объект отображается в том же положении, в котором он находится на предметном столике, поэтому над ним удобно проводить работы. Микроскоп имеет рабочую область от 105 мм (базовая комплектация) до 177 мм (с опциональными аксессуарами). MAGUS Stereo 8B будет полезен всем, кто работает с мелкими деталями: с его помощью можно проводить реставрацию, работать с ювелирными украшениями, паять, оценивать качество материалов и производить другие подобные работы. | MAGUS Stereo 8B – это стереомикроскоп по системе Грену с двумя независимыми оптическими каналами. Угол стереоскопичности в приборе составляет 15° и позволяет оценить объект изучения в объеме. При работе с микроскопом объект отображается в том же положении, в котором он находится на предметном столике, поэтому над ним удобно проводить работы. Микроскоп имеет рабочую область от 105 мм (базовая комплектация) до 177 мм (с опциональными аксессуарами). MAGUS Stereo 8B будет полезен всем, кто работает с мелкими деталями: с его помощью можно проводить реставрацию, работать с ювелирными украшениями, паять, оценивать качество материалов и производить другие подобные работы. MAGUS Stereo 8B – это бинокулярная модель, комплектующаяся парой окуляров 10х/22 мм. На окулярах настраивается резкость для неидеального зрения, а выходной зрачок имеет большой вынос, необходимый для тех, кто носит очки. Насадка вращается на 360° и закрепляется в любой позиции в этом интервале. При комплектовании микроскопа камерой она монтируется в тубус вместо окуляра. Микроскоп оборудован объективом-трансфокатором. Такой объектив постепенно «приближает» объект, не выпуская его из фокуса – для этого вместе с увеличением изменяется фокусное расстояние системы. Коэффициент трансфокации в этой модели – 8,4:1. Дополнительное увеличение можно получить с помощью насадок на объектив, ими же корректируют размер поля зрения или высоту рабочего расстояния. Фокусировка – грубая и тонкая, ручки для нее находятся на штативе микроскопа и располагаются соосно. При увеличениях больше 40х рекомендуется подстраивать резкость механизмом тонкой фокусировки. У механизма грубой фокусировки пользователь может отрегулировать жесткость хода под свои предпочтения. Два источника света – осветители проходящего и отраженного света косого освещения – работают на светодиодах. Их мощность составляет 3 Вт, а время работы рассчитано на 50 000 часов. Выбранный метод наблюдения – в проходящем или отраженном свете – влияет на выбор вставки в столик. В комплекте с микроскопом поставляются 2 вставки: прозрачная и черно-белая. Прозрачная устанавливается при работе с прозрачными и полупрозрачными объектами, она формирует ровное освещение рассеянным светом. Черно-белая ставится в столик по принципу противоположности к цвету объекта. Микроскоп можно использовать по методу темного поля или простой поляризации – для этого в устройство нужно установить конденсор темного поля или устройство простой поляризации (их нужно заказать отдельно). Также дополнительно заказываются окуляры или насадки на объектив разной кратности, калибровочный слайд для измерения объекта или его элементов, цифровая камера. Классический кольцевой осветитель, круговой осветитель с включением по секторам или осветитель «гусиная шея» помогут тонко подсветить поле наблюдения. Круговой осветитель с поляризатором предназначен для освещения гладких поверхностей металлов (поможет избежать бликов). Ювелирный пинцет в паре с конденсором темного поля будет полезен при ювелирных работах и обработке драгоценных и полудрагоценных камней. Разные штативы помогут найти оптимальное положение для установки оптической головы. Основные особенности: • Стереомикроскоп по системе Грену с углом стереоскопичности 15° производит изображение в объеме • Трансфокатор с максимальным коэффициентом увеличения в 8,4 раза постоянно держит объект в фокусе • Насадка с двумя тубусами может поворачиваться вокруг своей оси, закрепляясь в любом положении • Два осветителя (3 Вт) позволяют работать с прозрачными и непрозрачными объектами в светлом поле • Работать по другим методам контраста можно при установленных опциональных аксессуарах • Большой выбор дополнительных комплектующих расширят возможности микроскопа Комплектация: • Основание со встроенным источником проходящего света, встроенным блоком питания и штативом с фокусировочным механизмом • Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Черно-белая пластина • Прозрачная пластина • Осветитель отраженного света косого освещения • Сетевой шнур питания для микроскопа • Пылезащитный чехол • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10x/22 мм со шкалой • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Окуляр 30х/8 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 1,5x • Насадка на объектив 2x • Устройство простой поляризации • Конденсор темного поля • Осветитель кольцевой • Осветитель кольцевой с поляризационным фильтром • Осветитель кольцевой с включением по секторам • Осветитель типа «гусиная шея» • Механический предметный столик • Универсальный штатив с механизмом фокусировки • Ювелирный пинцет • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Насадка: поворотная на 360°, с фиксацией в любом положении Увеличение, крат: 6,5–55 базовая комплектация (*опция: 3,25–330); коэффициент трансфокации 8,4:1 Окуляры: 10x/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 15x/16 мм, 20х/12 мм, 25x/9 мм, 30x/8 мм) Объективы: 0,65–5,5х (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 3,25–330х) Рабочее расстояние, мм: 105 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 177, 47, 26) Линейное поле зрения, мм: 33,8–4 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 67,7–0,9) Предметный столик, мм: черно-белая пластина Ø95 мм, прозрачная пластина Диоптрийная коррекция окуляров, D: ±5 (на каждом окуляре) Фокусировка: грубая (45 мм, с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) Регулировка яркости: 1 Диаметр окулярной трубки, мм: 30 Тип лампы подсветки: отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 3 Вт Диапазон увеличения: до 200х Уровень пользователя: для профессионалов, для опытных Расположение подсветки: комбинированная Уровень сложности сборки и настройки: сложно Тип насадки: бинокулярные Подсветка: светодиодная Чехол/кейс/сумка в комплекте: чехол пылезащитный Метод исследования: светлое поле Оптическая схема: стереомикроскоп Грену Межзрачковое расстояние, мм: 54–75 Источник питания: сеть переменного тока, 115–230 В / 50/60 Гц Диапазон рабочих температур, °С: 0… 40 Возможность подключения другого оборудования: конденсор темного поля, устройство простой поляризации, насадки на объектив (0,5х, 1,5х, 2х) Назначение: для прикладных работ Угол наклона окулярной насадки: 45° Тип микроскопа: стереоскопические/инструментальные | 79990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 7,5 | 52x37x36
Аксессуары для телескопов
> Прочие аксессуары
147229 | 83212 | Адаптер C-mount MAGUS CMT037 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83212_magus-cmt037-cmount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Для установки цифровой камеры на микроскоп нужен адаптер C-mount. Каждая модель адаптера MAGUS имеет собственное увеличение и поэтому лучше других подходит для сопряжения с определенными камерами. Кратность модели CMT037 – 0,37х, и она идеально совмещается с камерами, в которые встроен сенсор величиной от 1/4 до 1/3 дюйма. В коллекции MAGUS это камеры CHD10 и CBF10. Снимок получается без затемнений на периферии. | Для установки цифровой камеры на микроскоп нужен адаптер C-mount. Каждая модель адаптера MAGUS имеет собственное увеличение и поэтому лучше других подходит для сопряжения с определенными камерами. Кратность модели CMT037 – 0,37х, и она идеально совмещается с камерами, в которые встроен сенсор величиной от 1/4 до 1/3 дюйма. В коллекции MAGUS это камеры CHD10 и CBF10. Снимок получается без затемнений на периферии. Адаптер устанавливается в окулярную трубку, для этого понадобится переходник соответствующего диаметра – ориентируйтесь на размер окулярной трубки. | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1/4"–1/3" Увеличение, крат: 0,37 Фокусное расстояние: фиксированное Посадочный диаметр, мм: 23,2 | 5490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,08 | 6,5x3x3
147230 | 83213 | Адаптер C-mount MAGUS CMT050 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83213_magus-cmt050-cmount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Каждая модель адаптера C-mount от MAGUS создана для работы с определенными сенсорами цифровой камеры. Адаптер CMT050 с увеличением 0,5х рассчитан на взаимодействие с камерами, размер сенсора которых составляет от 1/3 до 1/2 дюйма. Совмещайте их с камерами CBF10, CDF10, CHD10, CHD20 и CHD30 бренда MAGUS — так поле зрения получится оптимальным. | Каждая модель адаптера C-mount от MAGUS создана для работы с определенными сенсорами цифровой камеры. Адаптер CMT050 с увеличением 0,5х рассчитан на взаимодействие с камерами, размер сенсора которых составляет от 1/3 до 1/2 дюйма. Совмещайте их с камерами CBF10, CDF10, CHD10, CHD20 и CHD30 бренда MAGUS — так поле зрения получится оптимальным. Адаптер нужен для монтажа установленного на нем устройства на место окуляра. При установке используйте переходник под диаметр окулярной трубки микроскопа. | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1/3"–1/2" Увеличение, крат: 0,5 Фокусное расстояние: фиксированное Посадочный диаметр, мм: 23,2 | 5490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,08 | 6,5x3x3
147231 | 83214 | Адаптер C-mount MAGUS CMT075 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83214_magus-cmt075-cmount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Каждая из цифровых камер требует адаптер C-mount для соединения с микроскопом. Его выбор зависит от величины сенсора, так как адаптер обладает собственным увеличением и это влияет на итоговое поле зрения. В качестве переходника для моделей камер CBF30, CBF50, CBF90, CDF30, CDF50, CLM10, CLM30, CHD40, CHD50 рекомендуется адаптер CMT075. Его увеличение – 0,75х, и потому он предназначен для работы с камерами с размером матрицы от 1/1,8 до 1 дюйма. В этом случае наблюдатель получит оптимальное поле зрения. | Каждая из цифровых камер требует адаптер C-mount для соединения с микроскопом. Его выбор зависит от величины сенсора, так как адаптер обладает собственным увеличением и это влияет на итоговое поле зрения. В качестве переходника для моделей камер CBF30, CBF50, CBF90, CDF30, CDF50, CLM10, CLM30, CHD40, CHD50 рекомендуется адаптер CMT075. Его увеличение – 0,75х, и потому он предназначен для работы с камерами с размером матрицы от 1/1,8 до 1 дюйма. В этом случае наблюдатель получит оптимальное поле зрения. Камера фиксируется на адаптере, а тот монтируется на микроскоп. Для соединения с окулярной трубкой нужно переходное кольцо под ее диаметр. | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1/1,8"–1" Увеличение, крат: 0,75 Фокусное расстояние: фиксированное Посадочный диаметр, мм: 23,2 | 5490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,08 | 6,5x3x3
147232 | 83215 | Адаптер C-mount MAGUS CMT100 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83215_magus-cmt100-cmount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Адаптер C-mount модели CMT100 от MAGUS имеет наибольшее увеличение – 1х. Он станет лучшим выбором для камер с сенсором с диагональю от 1 дюйма и выше. В ассортименте бренда MAGUS это камеры CBF70, CDF70, CLM50, CLM70, CLM90. Перечисленные камеры, оснащенные адаптером этой модели, сформируют максимальное поле зрения. | Адаптер C-mount модели CMT100 от MAGUS имеет наибольшее увеличение – 1х. Он станет лучшим выбором для камер с сенсором с диагональю от 1 дюйма и выше. В ассортименте бренда MAGUS это камеры CBF70, CDF70, CLM50, CLM70, CLM90. Перечисленные камеры, оснащенные адаптером этой модели, сформируют максимальное поле зрения. Камера, установленная на адаптер, помещается в окулярную трубку микроскопа. Для установки потребуется переходное кольцо соответствующего диаметра. | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1" и больше Увеличение, крат: 1 Фокусное расстояние: фиксированное Посадочный диаметр, мм: 23,2 | 5490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,08 | 6,5x2,5x3
147252 | 83216 | Кольцо переходное MAGUS MR300 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83216_magus-mr300-adapter-ring_00.jpg | [23 empty] | Переходное кольцо используется для соединения цифровой камеры с окулярной трубкой микроскопа. Для монтажа установите кольцо на микроскоп, в другой его конец вставьте адаптер C-mount (23,2 мм в диаметре) и затем соедините с камерой. Переходник MR300 подойдет для окулярной трубки микроскопа диаметром 30 мм. | Переходное кольцо используется для соединения цифровой камеры с окулярной трубкой микроскопа. Для монтажа установите кольцо на микроскоп, в другой его конец вставьте адаптер C-mount (23,2 мм в диаметре) и затем соедините с камерой. Переходник MR300 подойдет для окулярной трубки микроскопа диаметром 30 мм. |  | 990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,03 | 3x3x3
147253 | 83217 | Кольцо переходное MAGUS MR305 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83217_magus-mr305-adapter-ring_00.jpg | [23 empty] | Посадочный диаметр цифровой камеры на адаптере C-mount и диаметр окулярной трубки микроскопа могут не совпадать. Чтобы сгладить разницу и поставить камеру на место окуляра, используется переходное кольцо. Модель MR305 подходит для окулярной трубки диаметром 30,5 мм и адаптера диаметром 23,2 мм. | Посадочный диаметр цифровой камеры на адаптере C-mount и диаметр окулярной трубки микроскопа могут не совпадать. Чтобы сгладить разницу и поставить камеру на место окуляра, используется переходное кольцо. Модель MR305 подходит для окулярной трубки диаметром 30,5 мм и адаптера диаметром 23,2 мм. |  | 990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,03 | 3x3x3
147254 | 83210 | Монитор MAGUS MCD20 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83210_magus-mcd20-display_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83210_magus-mcd20-display_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83210_magus-mcd20-display_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83210_magus-mcd20-display_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83210_magus-mcd20-display_04.jpg | [19 empty] | Для своих микроскопов бренд MAGUS создал системы визуализации, которые состоят из цифровой камеры и монитора. Мониторы MAGUS на базе жидкокристаллической IPS-матрицы отличаются широким углом обзора (изображение не искажается, даже если смотреть на него под углом) и большой яркостью. Величина экрана – 13,3 дюйма. Модель MCD20 поддерживает разрешение Full HD и оптимально подходит для совместной работы с камерами MAGUS CHD10, CHD20, CHD30. | Для своих микроскопов бренд MAGUS создал системы визуализации, которые состоят из цифровой камеры и монитора. Мониторы MAGUS на базе жидкокристаллической IPS-матрицы отличаются широким углом обзора (изображение не искажается, даже если смотреть на него под углом) и большой яркостью. Величина экрана – 13,3 дюйма. Модель MCD20 поддерживает разрешение Full HD и оптимально подходит для совместной работы с камерами MAGUS CHD10, CHD20, CHD30. Монитор можно поставить на стол, в вертикальном положении его будет поддерживать встроенная подставка. Другой вариант – крепление непосредственно на камеру или к штативу. | Технические характеристики: Тип матрицы: IPS Диагональ экрана, дюйм: 13,3 Разрешение экрана, пикс: 1920x1080 (Full HD) Соотношение сторон экрана: 16:9 Яркость, кд/м²: 400 Количество отображаемых цветов: 16,7 млн Контрастность: 1000:1 Угол обзора горизонталь/вертикаль, °: 178/178 Размер видимой области экрана (ШxВ), мм: 295x165 Шаг пикселя (ШxВ), мм: 0,154x0,154 Частота обновления экрана, Гц: 60 Тип подсветки матрицы: светодиодная (LED) Срок службы светодиодов подсветки, ч: 50000 Интерфейс: HDMI Диапазон рабочих температур, °С: –15... 55 Диапазон рабочей влажности, %: 10… 90 Источник питания: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Потребляемая мощность, Вт: 12 (максимум) | 59990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 1,25 | 35,5x24,5x6
147255 | 83211 | Монитор MAGUS MCD40 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83211_magus-mcd40-display_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83211_magus-mcd40-display_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83211_magus-mcd40-display_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83211_magus-mcd40-display_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83211_magus-mcd40-display_04.jpg | [19 empty] | Бренд MAGUS производит системы визуализации, которые формируются из цифровой камеры и монитора. Жидкокристаллические мониторы MAGUS (работают на IPS-матрице) яркие и обладают широким углом обзора (кадр отображается адекватно, даже если экран расположен под углом). Диаметр дисплея – 13,3''. Монитор MCD40 рекомендуется для камер, производящих изображение в разрешении 4K: среди камер MAGUS это модели CHD40, CHD50. | Бренд MAGUS производит системы визуализации, которые формируются из цифровой камеры и монитора. Жидкокристаллические мониторы MAGUS (работают на IPS-матрице) яркие и обладают широким углом обзора (кадр отображается адекватно, даже если экран расположен под углом). Диаметр дисплея – 13,3''''. Монитор MCD40 рекомендуется для камер, производящих изображение в разрешении 4K: среди камер MAGUS это модели CHD40, CHD50. Монитор может стоять отдельно, опираясь на подставку на внешней стороне. Другой способ – прикрепить его непосредственно к камере или к штативу. | Технические характеристики: Тип матрицы: IPS Диагональ экрана, дюйм: 13,3 Разрешение экрана, пикс: 3840x2160 (4K) Соотношение сторон экрана: 16:9 Яркость, кд/м²: 400 Количество отображаемых цветов: 16,7 млн Контрастность: 1000:1 Угол обзора горизонталь/вертикаль, °: 178/178 Размер видимой области экрана (ШxВ), мм: 295x165 Шаг пикселя (ШxВ), мм: 0,154x0,154 Частота обновления экрана, Гц: 60 Тип подсветки матрицы: светодиодная (LED) Срок службы светодиодов подсветки, ч: 50000 Интерфейс: HDMI Диапазон рабочих температур, °С: –15... 55 Диапазон рабочей влажности, %: 10… 90 Источник питания: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Потребляемая мощность, Вт: 12 (максимум) | 83990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 1,25 | 35,5x24,5x6
Аксессуары для микроскопов
> Цифровые камеры и окуляры
147594 | 83441 | Окуляр MAGUS SE10S 10х/22 мм со шкалой (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83441_magus-se10s-10-22-eyepiece-with-scale_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83441_magus-se10s-10-22-eyepiece-with-scale_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83441_magus-se10s-10-22-eyepiece-with-scale_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83441_magus-se10s-10-22-eyepiece-with-scale_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83441_magus-se10s-10-22-eyepiece-with-scale_04.jpg | [19 empty] | Окуляр MAGUS SE10S служит для оценки размеров объекта или его структур под микроскопом. Для этого на полевую линзу окуляра нанесена шкала с шагом в 0,1 мм. Проводить измерения можно в миллиметрах или микронах. Окуляр SE10S обладает увеличением 10 крат и устанавливается на микроскоп с тубусом 30 мм. | Окуляр MAGUS SE10S служит для оценки размеров объекта или его структур под микроскопом. Для этого на полевую линзу окуляра нанесена шкала с шагом в 0,1 мм. Проводить измерения можно в миллиметрах или микронах. Окуляр SE10S обладает увеличением 10 крат и устанавливается на микроскоп с тубусом 30 мм. Как провести измерения Оптическую систему микроскопа составляют не только окуляры, но и объективы, и увеличение последних влияет на то, как оценивать истинное расстояние между двумя делениями шкалы при изучении и измерении препарата. Чтобы определить это расстояние, нужно провести расчеты для каждого объектива. Прежде всего откалибруем шкалу окуляра. Поместите калибровочный слайд на предметный столик, сфокусируйтесь на нем и вращайте окуляр до тех пор, пока шкалы не станут параллельны друг другу. Теперь воспользуемся формулой: Е=ТL/A, где E – цена деления шкалы окуляра; Т – цена деления шкалы объект-микрометра, указанная на объект-микрометре (0,01 мм); L – число делений объект-микрометра; А – число делений шкалы окуляра. В результате вы получите цену деления шкалы окуляра для взаимодействия с определенным объективом. Такой расчет нужно провести для каждого объектива, а результат – записать. Теперь, чтобы оценить размер объекта, посчитайте, сколько делений шкалы окуляра приходится на измеряемую поверхность. Затем это число умножьте на показатель, который вы вывели для того окуляра, с которым работаете. Полученное число и будет отражать величину объекта. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 10 Диаметр поля зрения, мм: 22 Диоптрийная коррекция: нет Цена деления шкалы, мм: 0,1 Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 9990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,095 | 7x4x4
147595 | 83442 | Окуляр MAGUS SE15 15х/15 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83442_magus-se15-15x-15mm-eyepiece-d-30mm_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83442_magus-se15-15x-15mm-eyepiece-d-30mm_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83442_magus-se15-15x-15mm-eyepiece-d-30mm_02.jpg | [21 empty] | Окуляр SE15 разработан для стереомикроскопа и дает увеличение 15 крат. Устройство отрегулировано под обычное зрение и не обладает механизмом подстройки под разную его остроту. Диоптрийную коррекцию можно выполнять только на микроскопах с кольцом регулировки на окулярном тубусе. Окуляр устанавливается в окулярную трубку 30 мм. | Окуляр SE15 разработан для стереомикроскопа и дает увеличение 15 крат. Устройство отрегулировано под обычное зрение и не обладает механизмом подстройки под разную его остроту. Диоптрийную коррекцию можно выполнять только на микроскопах с кольцом регулировки на окулярном тубусе. Окуляр устанавливается в окулярную трубку 30 мм. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 15 Диаметр поля зрения, мм: 15 Диоптрийная коррекция: нет Цена деления шкалы, мм: 0,1 Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 5190 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,07 | 7x4x4
147596 | 83443 | Окуляр MAGUS SE16 16х/15 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83443_magus-se16-16x-15mm-eyepiece-d-30mm_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83443_magus-se16-16x-15mm-eyepiece-d-30mm_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83443_magus-se16-16x-15mm-eyepiece-d-30mm_02.jpg | [21 empty] | Окуляр MAGUS SE16 предназначен для стереомикроскопа с окулярным тубусом 30 мм. Окуляр не обладает собственной системой регулирования диоптрий и поэтому будет удобен для пользователей с одинаковой остротой зрения на разных глазах. Если диоптрийная подстройка необходима, используйте окуляр на микроскопе с кольцом настройки на тубусе. Увеличение окуляра SE16 – 16 крат. | Окуляр MAGUS SE16 предназначен для стереомикроскопа с окулярным тубусом 30 мм. Окуляр не обладает собственной системой регулирования диоптрий и поэтому будет удобен для пользователей с одинаковой остротой зрения на разных глазах. Если диоптрийная подстройка необходима, используйте окуляр на микроскопе с кольцом настройки на тубусе. Увеличение окуляра SE16 – 16 крат. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 16 Диаметр поля зрения, мм: 15 Диоптрийная коррекция: нет Цена деления шкалы, мм: 0,1 Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 5190 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,07 | 7x4x4
147233 | 83203 | Камера цифровая MAGUS CBF10 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83203_magus-cbf10-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83203_magus-cbf10-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83203_magus-cbf10-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83203_magus-cbf10-camera_03.jpg | [20 empty] | Цифровая камера MAGUS CBF10 создана для фото- и видеосъемки с микроскопа, редактирования полученного медиаматериала, выведения изображения на внешний экран в режиме реального времени и организации демонстраций. Устройство рекомендуется использовать в работе по методу светлого поля, с объективами 4х и 10х микроскопов плоского поля и стереомикроскопами. | Цифровая камера MAGUS CBF10 создана для фото- и видеосъемки с микроскопа, редактирования полученного медиаматериала, выведения изображения на внешний экран в режиме реального времени и организации демонстраций. Устройство рекомендуется использовать в работе по методу светлого поля, с объективами 4х и 10х микроскопов плоского поля и стереомикроскопами. Разрешение и FPS Камера MAGUS CBF10 имеет гибкие настройки отображения графики. Максимальное разрешение 4912x3684 пикс помогает достичь наиболее реалистичного и детализированного изображения. В этом режиме возможно ведение видеосъемки с частотой 13,1 кадра в секунду. При необходимости повышения плавности записи вы можете выбрать один из двух альтернативных режимов: с разрешением 2456x1842 пикс (повышение частоты до 34,3 кадра в секунду) и 1228x922 пикс (повышение частоты до 54,4 кадра в секунду). Режимы с повышенным FPS будут особенно удобны при наблюдениях за подвижными объектами, быстротекущими процессами, а также при организации демонстраций в аудитории. Все доступные режимы подходят для настройки фокуса микроскопа. Сенсор Камера оснащена CMOS-сенсором Aptina со светочувствительностью 0,62 мВ/люкс/с, обеспечивающим отличную цветопередачу и высокие графические возможности. Наилучшее по качеству финальное изображение можно получить при использовании адаптера с увеличением от 0,4х до 0,6х. Технологические особенности Камера MAGUS CBF10 оснащена интерфейсом USB 3.0, который в сравнении с предыдущими поколениями способен передавать данные в 10 раз быстрее. В комплекте с устройством идет специальное ПО, при помощи которого осуществляется фото- и видеосъемка, редактирование медиаматериала, линейные и угловые измерения объектов. Для проведения измерений потребуется выполнить предварительную калибровку ПО для каждого рабочего объектива. Установка Камера может быть установлена в канал визуализации микроскопа или в окулярный тубус. Для этого потребуется приобрести адаптер C-mount и переходники подходящего диаметра. Основные особенности: • Гибкая настройка разрешения и частоты записи, позволяющая подготовить камеру к тем манипуляциям, которые наиболее нужны вам в данный момент • Матрица 18 Мпикс позволяет увидеть больше мелких деталей при использовании с объективами малого увеличения • Успешная настройка фокуса микроскопа вне зависимости от выбранного режима разрешения и FPS • Возможность производить линейные и угловые измерения объектов после калибровки • Интерфейс USB 3.0, ускоряющий передачу данных в 10 раз в сравнении с интерфейсами предыдущих поколений • В комплекте есть все необходимое программное обеспечение для работы камеры Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: Aptina CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 18 Максимальное разрешение, пикс: 4912x3684 Размер сенсора: 1/2,3" (6,14x4,61 мм) Размер пикселя, мкм: 1,25x1,25 Светочувствительность: 0,62 мВ/люкс/с Отношение сигнал/шум: 36,3 дБ Время выдержки: 0,1 мс–2 с Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 13,1@4912x3684; 34,3@2456x1842; 54,4@1228x922 Динамический диапазон, дБ: 65,8 Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 72990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,6 | 15x15x10
147234 | 83204 | Камера цифровая MAGUS CBF30 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83204_magus-cbf30-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83204_magus-cbf30-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83204_magus-cbf30-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83204_magus-cbf30-camera_03.jpg | [20 empty] | Цифровая камера MAGUS CBF30 с сенсором 6,3 Мпикс создана специально для использования вместе с микроскопом. Устройство позволяет снимать фотографии, видео, редактировать полученные графические материалы, организовывать демонстрации и производить линейные и угловые измерения объектов. Камеру рекомендуется использовать в работе по методу светлого поля, с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. | Цифровая камера MAGUS CBF30 с сенсором 6,3 Мпикс создана специально для использования вместе с микроскопом. Устройство позволяет снимать фотографии, видео, редактировать полученные графические материалы, организовывать демонстрации и производить линейные и угловые измерения объектов. Камеру рекомендуется использовать в работе по методу светлого поля, с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. Гибкие настройки графики Камера MAGUS CBF30 имеет два режима разрешения изображения: 3072x2048 пикс и 1536x1024 пикс. Частота при этом остается неизменной и составляет 59 FPS – этого достаточно, чтобы снимать качественные видеоматериалы с плавной сменой кадров, без задержек и скачков. Сенсор Камеру можно использовать даже в условиях слабой освещенности – это возможно благодаря CMOS-сенсору SONY Exmor с обратной засветкой. Изображение получается четким, ярким и легко читается. Использование адаптера с увеличением от 0,5х до 0,75х позволит получить изображение без виньетирования. Защита передачи данных Интерфейс USB 3.0 ускоряет передачу данных в 10 раз (по сравнению с USB предыдущих поколений). Быстрая скорость работы делает камеру идеальной для использования профессионалами в лабораторных условиях, при исследованиях и в вузах. Быстрый старт В комплекте с устройством поставляется все необходимое ПО – вам нужно будет лишь его установить. ПО реализует функции фото- и видеосъемки, редактирования отснятого материала, выведения изображения на внешний экран и проведения линейных и угловых измерений. Функция измерений требует предварительной калибровки ПО на каждом объективе. Установка Камеру можно установить в канал визуализации микроскопа или в окулярный тубус. Для этого потребуется адаптер C-mount и переходники подходящего диаметра (приобретаются отдельно). Основные особенности: • Изменение разрешения изображения без потери FPS • Возможность ведения наблюдений и съемки даже в условиях низкой освещенности • Плавная смена кадров в видео, без скачков и задержек, со стабильной частотой 59 FPS • Интерфейс USB 3.0 – быстрая передача данных, без задержек и зависаний • Все необходимое ПО в комплекте – после его установки можно сразу начинать пользоваться устройством • Возможность использовать камеру для организации демонстраций в аудитории Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 6,3 Максимальное разрешение, пикс: 3072x2048 Размер сенсора: 1/1,8" (7,37x4,92 мм) Размер пикселя, мкм: 2,4x2,4 Светочувствительность: 425 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,15 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,02 мс–15 с Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 59@3072x2048; 59@1536x1024 Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 94990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,6 | 15x15x10
147235 | 83205 | Камера цифровая MAGUS CBF50 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83205_magus-cbf50-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83205_magus-cbf50-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83205_magus-cbf50-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83205_magus-cbf50-camera_03.jpg | [20 empty] | Камера MAGUS CBF50 предназначена для работы с микроскопом. С ней вы можете создавать фото и видео, редактировать, просматривать и сохранять отснятые материалы, производить линейные и угловые измерения объектов, выводить изображение на внешний экран для собственного удобства или для демонстрации в аудитории. Камера рекомендуется для работы с микроскопами по методу светлого поля, с объективами 40х, 60х и 100х. | Камера MAGUS CBF50 предназначена для работы с микроскопом. С ней вы можете создавать фото и видео, редактировать, просматривать и сохранять отснятые материалы, производить линейные и угловые измерения объектов, выводить изображение на внешний экран для собственного удобства или для демонстрации в аудитории. Камера рекомендуется для работы с микроскопами по методу светлого поля, с объективами 40х, 60х и 100х. Доступные режимы съемки Камера имеет два режима разрешения и FPS по выбору: 2048x1536 пикс (частота смены кадров 53 FPS) и 1024x768 пикс (85 FPS). Этих характеристик достаточно для съемки четких фотографий и плавных видео, без скачков и зависаний, а также для организации демонстраций, во время которых зрители не пропустят малейших движений наблюдаемого объекта. Сенсор Камера MAGUS CBF50 оснащена цветным CMOS-сенсором SONY Exmor. Обратная засветка и светочувствительность на уровне 1146 мВ при 1/30 с расширяет возможности камеры, позволяя вести съемку и наблюдения даже при слабом освещении. Передача данных В устройстве используется интерфейс USB 3.0, гарантирующий быструю передачу данных (5 Гбит/с – в 10 раз быстрее, чем в предыдущих поколениях). Программное обеспечение Начинайте работу с камерой сразу – в комплекте уже имеется все необходимое ПО. Вам будут доступны функции фото- и видеосъемки, редактирования отснятых материалов, выведения изображения на сторонний экран. Функция линейных и угловых измерений объекта потребует калибровки ПО. Установка Камеру можно установить двумя способами: в канал визуализации микроскопа (при помощи адаптера C-mount), в окулярный тубус (при помощи адаптера и переходника подходящего диаметра). Основные особенности: • Мгновенная готовность к работе – потребуется только установить программное обеспечение из комплекта поставки • USB 3.0 обеспечивает скоростную передачу данных без зависаний • Чувствительный цветной сенсор облегчит работу в условиях слабого освещения • Настраиваемое разрешение изображения и FPS – можно выбирать те показатели, которые больше подходят вам в данный момент • Достаточная частота смены кадров для записи плавных видео, без потери важных деталей Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 3,1 Максимальное разрешение, пикс: 2048x1536 Размер сенсора: 1/1,8" (7,07x5,30 мм) Размер пикселя, мкм: 3,45x3,45 Светочувствительность: 1146 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,15 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,1 мс–15 с Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 53@2048x1536; 85@1024x768 Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 129990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,6 | 15x15x10
147236 | 83201 | Камера цифровая MAGUS CBF70 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83201_magus-cbf70-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83201_magus-cbf70-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83201_magus-cbf70-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83201_magus-cbf70-camera_03.jpg | [20 empty] | Камера MAGUS CBF70 подойдет для микроскопа, работающего по методу светлого поля. С ней вы можете делать детализированные фотографии, записывать информативные видео, сохранять, просматривать и редактировать отснятые материалы, выводить изображение на внешний экран, организовывать демонстрации и производить измерения. Камеру рекомендуется использовать с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. | Камера MAGUS CBF70 подойдет для микроскопа, работающего по методу светлого поля. С ней вы можете делать детализированные фотографии, записывать информативные видео, сохранять, просматривать и редактировать отснятые материалы, выводить изображение на внешний экран, организовывать демонстрации и производить измерения. Камеру рекомендуется использовать с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. Качество внутренних элементов В устройстве используется цветной CMOS-сенсор SONY Exmor 4/3'''' с обратной засветкой. Он делает изображение светлым и чистым, углубляет отображаемые цвета, обеспечивает широкое поле зрения. Благодаря ему вы можете продолжать работу и вести наблюдения даже при слабом освещении, не боясь за потерю качества картинки. Достойный спектр настроек Камера MAGUS CBF70 имеет пять режимов разрешения и FPS: 5280x3954 пикс (17 FPS), 3952x3952 пикс (17 FPS), 2640x1976 пикс (56 FPS), 1760x1316 пикс (67 FPS), 584x438 пикс (192 FPS). Чем больше разрешение, тем полнее и четче будут ваши фотографии. Чем выше кадровая частота, тем плавнее перемещение препарата и больше фиксируемых в единицу времени особенностей наблюдаемых процессов. В режимах с повышенным FPS смена кадров происходит незаметно глазу, без задержек и скачков. Улучшенный интерфейс USB В устройстве используется USB 3.0 – он передает данные в 10 раз быстрее, чем USB 2.0. Эта особенность будет полезна при организации демонстраций в аудитории – не будет задержек и зависаний картинки. Установка Камера устанавливается в канал визуализации микроскопа или в окулярный тубус. Для установки в канал визуализации потребуется адаптер C-mount, для установки в тубус – адаптер и переходник подходящего диаметра. Основные особенности: • Оптимальные характеристики для работы в светлом поле на объективах малого увеличения • Среди пяти доступных режимов отображения графики легко найдется тот, который больше всего удовлетворяет вашим целям в текущий момент • Высокая скорость передачи данных обеспечена интерфейсом USB 3.0 • Настройка фокуса легко производится в любом режиме разрешения/FPS • Необходимое для работы ПО уже находится в комплекте • Возможность производить линейные и угловые замеры объектов после корректной калибровки программы Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 21 Максимальное разрешение, пикс: 5280x3954 Размер сенсора: 4/3" (17,4x13,0 мм) Размер пикселя, мкм: 3,3x3,3 Светочувствительность: 399 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,1 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,1 мс–15 с Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 17@5280x3954; 17@3952x3952; 56@2640x1976; 67@1760x1316; 192@584x438 Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 164990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,6 | 15x15x10
147237 | 83199 | Камера цифровая MAGUS CBF90 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83199_magus-cbf90-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83199_magus-cbf90-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83199_magus-cbf90-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83199_magus-cbf90-camera_03.jpg | [20 empty] | Цифровая камера MAGUS CBF90 предназначена для использования с микроскопом и подходит тем пользователям, которые заинтересованы в съемке научных фото и видео, организации демонстраций в аудитории, обработке отснятых материалов и проведении измерений исследуемых объектов. Устройство предназначено для работы по методу светлого поля, с объективами 20х, 40х, 60х и 100х. MAGUS CBF90 подойдет увлеченным профессионалам, работающим в лабораториях, научно-исследовательских центрах и вузах. | Цифровая камера MAGUS CBF90 предназначена для использования с микроскопом и подходит тем пользователям, которые заинтересованы в съемке научных фото и видео, организации демонстраций в аудитории, обработке отснятых материалов и проведении измерений исследуемых объектов. Устройство предназначено для работы по методу светлого поля, с объективами 20х, 40х, 60х и 100х. MAGUS CBF90 подойдет увлеченным профессионалам, работающим в лабораториях, научно-исследовательских центрах и вузах. Настройки съемки и графика Камера имеет два режима разрешения и частоты смены кадров: 2448x2048 пикс (35 FPS) и 1224x1024 пикс (50 FPS). Высокое разрешение больше подходит для фотографирования, а высокий FPS – для съемки видео (смена кадров при этом будет плавная, незаметная глазу, а камера сможет зафиксировать даже малейшие перемещения объекта исследования). Наблюдения и съемку можно производить даже в условиях слабой освещенности – большой (2/3") CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой и светочувствительностью 1146 мВ при 1/30 с делает цвета ярче и глубже, обеспечивает широкое поле зрения. Дополнительные возможности Дополнительно влиять на качество изображения можно мануально: адаптер с увеличением от 0,7х до 0,9х обеспечит широкое поле зрения без виньетирования. Технологические особенности В камере используется скоростной интерфейс USB 3.0, обеспечивающий оперативную передачу данных (особенно важно при проведении демонстраций). В комплекте с устройством идет необходимое ПО и драйвера, при помощи которых осуществляется работа всех функций камеры. После корректной калибровки ПО можно проводить точные линейные и угловые измерения объектов. Установка Камера устанавливается в канал визуализации микроскопа или в окулярный тубус (адаптер и переходники для окулярных тубусов в комплект не входят). Основные особенности: • Цветной сенсор SONY Exmor большого размера, отображающий яркую и хорошо читаемую картинку при нормальном и слабом освещении • Качество съемки можно выбирать исходя из актуальных потребностей и задач – доступны два режима разрешения и FPS • Простая организация демонстраций в аудитории – камера позволяет выводить изображение на внешний экран, без потери качества, задержек и зависаний • Все необходимое для реализации функций камеры ПО в комплекте • Камера рекомендуется для использования с микроскопами, работающими по методу светлого поля Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 5 Максимальное разрешение, пикс: 2448x2048 Размер сенсора: 2/3" (8,45x7,07 мм) Размер пикселя, мкм: 3,45x3,45 Светочувствительность: 1146 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,15 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,1 мс–15 с Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 35@2448x2048; 50@1224x1024 Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380-650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 199990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,6 | 15x15x10
147238 | 83202 | Камера цифровая MAGUS CDF10 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83202_magus-cdf10-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83202_magus-cdf10-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83202_magus-cdf10-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83202_magus-cdf10-camera_03.jpg | [20 empty] | Цифровая камера MAGUS CDF10 для микроскопов MAGUS. Оснащена цифровым датчиком SONY Exmor CMOS 2 Мпикс и дает цветное изображение в максимальном разрешении Full HD 1920x1080 пикс. Особенность камеры – повышенная светочувствительность (2350 мВ при 1/30 с) и низкие шумы (0,15 мВ при 1/30 с) благодаря технологии обратной засветки. Изображение получается ярким даже при недостаточном освещении. Камера подходит для работы в темном или светлом поле на объективах большой кратности: 40x, 60x и 100x. | Цифровая камера MAGUS CDF10 для микроскопов MAGUS. Оснащена цифровым датчиком SONY Exmor CMOS 2 Мпикс и дает цветное изображение в максимальном разрешении Full HD 1920x1080 пикс. Особенность камеры – повышенная светочувствительность (2350 мВ при 1/30 с) и низкие шумы (0,15 мВ при 1/30 с) благодаря технологии обратной засветки. Изображение получается ярким даже при недостаточном освещении. Камера подходит для работы в темном или светлом поле на объективах большой кратности: 40x, 60x и 100x. Предусмотрено два варианта установки: в отдельный канал для видеоокуляра или в окулярный тубус микроскопа. Для установки в канал визуализации используется адаптер C-mount. Оптимальное увеличение адаптера для матрицы размером 1/2'''' лежит в диапазоне 0,4–0,6х. В этом случае получается широкое поле зрения и не возникает оптических искажений. Для установки в окулярный тубус используются адаптер C-mount и переходник. Камера отличается высокой кадровой частотой. На предельном разрешении она составляет 125 кадров в секунду. Этого более чем достаточно для наблюдения движущихся объектов в реальном времени, с мягкой сменой кадров и без задержек. Обмен данными между камерой и ПК осуществляется через интерфейс USB 3.0 со скоростью 5 Гб/с. Фотографии и видеозаписи можно сохранять в разных форматах. Камера подходит для проведения лекций и презентаций с фото- и видеодемонстрациями. Камера MAGUS CDF10 работает на программном обеспечении MAGUS View, диск с которым входит в комплект поставки. Перед использованием ПО его надо откалибровать для каждого объектива, чтобы программа измеряла объект в реальных единицах. Для калибровки нужен микрометрический слайд (нет в комплекте). Основные особенности: • CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой матрицы, подходит для работы при слабом освещении • Наблюдения в темном или светлом поле на объективах большого увеличения (40х, 60х, 100х) • Подключение через порт USB 3.0 (скорость передачи 5 Гб/c), сохранение фото и видео в разных форматах • Разрешение Full HD 1920x1080 пикс, кадровая частота 125 кадров в секунду, наблюдение подвижных объектов в режиме реального времени, без запаздываний • Установка в канал визуализации через адаптер C-mount или в окулярный тубус через адаптер и переходник Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 2 Максимальное разрешение, пикс: 1920x1080 Размер сенсора: 1/2'' (7,2x4,05 мм) Размер пикселя, мкм: 3,75x3,75 Светочувствительность: 2350 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,15 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,1 мс–15 с Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 125@1920x1080 Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 79990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,6 | 15x15x10
147239 | 83197 | Камера цифровая MAGUS CDF30 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83197_magus-cdf30-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83197_magus-cdf30-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83197_magus-cdf30-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83197_magus-cdf30-camera_03.jpg | [20 empty] | Цифровой видеоокуляр для работы в темном или светлом поле на объективах 4х, 10х, 20х: вывода изображения на экран компьютера, съемки фото и видео. Имеет CMOS-матрицу SONY Exmor с диагональю 1/1,2'' и с разрешением 8,3 Мпикс. В датчике реализована технология обратной засветки для уменьшения светорассеяния и повышения фоточувствительности матрицы. За счет этого камеру можно использовать при слабом освещении, качество изображения при этом остается высоким. Подходит для использования на стереоскопических микроскопах. | Цифровой видеоокуляр для работы в темном или светлом поле на объективах 4х, 10х, 20х: вывода изображения на экран компьютера, съемки фото и видео. Имеет CMOS-матрицу SONY Exmor с диагональю 1/1,2'''' и с разрешением 8,3 Мпикс. В датчике реализована технология обратной засветки для уменьшения светорассеяния и повышения фоточувствительности матрицы. За счет этого камеру можно использовать при слабом освещении, качество изображения при этом остается высоким. Подходит для использования на стереоскопических микроскопах. Стандартный способ установки камеры – в канал визуализации микроскопа, через адаптер C-mount. При меньшем увеличении расширяется поле зрения, при этом важно подбирать адаптер с учетом размера матрицы. Для матрицы с диагональю 1/1,2'''' лучше всего подойдет адаптер с увеличением в диапазоне 0,65–0,9х. Второй способ – установка в тубус вместо окуляра. Для этого нужен адаптер C-mount и переходник. Установленную камеру подсоединяют к компьютеру через интерфейс USB 3.0 с быстрым обменом данными (5 ГБ/с). Перед началом работы на ПК должно быть установлено программное обеспечение MAGUS View и драйверы с идущего в комплекте компакт-диска. Программу нужно откалибровать для каждого объектива с помощью микрометрического слайда, который надо заказать как дополнительный аксессуар. Изображение можно просматривать в разрешении 4K (3840x2160 пикс) с кадровой частотой 45 кадров в секунду или Full HD (1920x1080 пикс) с частотой 70 кадров в секунду. При меньшем разрешении и большей частоте камеру удобно использовать для проведения лекции и презентаций с демонстрацией движущихся объектов в реальном времени, с плавным и быстрым обновлением. Есть возможность делать фото и снимать видео с сохранением в разных форматах. Основные особенности: • Цифровой датчик SONY Exmor CMOS с обратной засветкой, низкий уровень шумов и насыщенное изображение • Наблюдения в темном или светлом поле, рекомендуется к объективам кратностью 4х, 10х, 20х • Установка в канал визуализации или в окулярный тубус вместо окуляра • Интерфейс USB 3.0, высокая скорость передачи информации • Разрешения 4К и Full HD, максимальная кадровая частота 70 кадров в секунду, оптимально для исследования подвижных объектов • Диск с необходимыми программой и драйверами входит в комплект Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 8,3 Максимальное разрешение, пикс: 3840x2160 Размер сенсора: 1/1,2'' (11,14x6,26 мм) Размер пикселя, мкм: 2,9x2,9 Светочувствительность: 5970 мВ/люкс/с Отношение сигнал/шум: 0,13 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,02 мс–15 с Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 45@3840x2160; 70@1920x1080 Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 99990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,6 | 15x15x10
147240 | 83198 | Камера цифровая MAGUS CDF50 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83198_magus-cdf50-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83198_magus-cdf50-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83198_magus-cdf50-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83198_magus-cdf50-camera_03.jpg | [20 empty] | Цифровая фото- и видеокамера со CMOS-сенсором SONY Exmor. Диагональ матрицы у этой модели 1/1,2'', разрешение 2,1 Мпикс. В конструкции матрицы используется обратная засветка, поэтому у нее низкое рассеяние света и высокая фоточувствительность. Камера формирует светлое четкое изображение с низким уровнем шумов даже при слабом освещении. Она предназначена для работы на объективах кратностью 40х, 60х и 100х в темном или светлом поле. | Цифровая фото- и видеокамера со CMOS-сенсором SONY Exmor. Диагональ матрицы у этой модели 1/1,2'''', разрешение 2,1 Мпикс. В конструкции матрицы используется обратная засветка, поэтому у нее низкое рассеяние света и высокая фоточувствительность. Камера формирует светлое четкое изображение с низким уровнем шумов даже при слабом освещении. Она предназначена для работы на объективах кратностью 40х, 60х и 100х в темном или светлом поле. На экране компьютера наблюдатель видит изображение с разрешением Full FD (1920x1080 пикс) и с кадровой частотой 96 кадров в секунду. Камеру с таким значением FPS рекомендуется использовать не только для наблюдений, но и для демонстраций в реальном времени. Смена кадров практически не заметна, изображение не запаздывает. Фотографии и видеозаписи можно сохранять на внешний носитель в выбранном формате. Камера MAGUS CDF50 работает с программным обеспечением MAGUS View. Диск с программой и драйверами включен в комплект. Обращаем внимание, что программу необходимо калибровать под каждый рабочий объектив. Это делается для того, чтобы программа измеряла объект в реальных единицах, например в микрометрах или миллиметрах. Микрометрический слайд со шкалой для калибровки нужно приобрести отдельно. Для установки камеры в канал визуализации используется адаптер C-mount. Для матрицы с диагональю 1/1,2'''', как у данной модели, рекомендуемое увеличение адаптера составляет 0,6–0,9x. Второй вариант – установка камеры в окулярный тубус вместо стандартного окуляра. В этом случае будет нужен адаптер C-mount и переходник нужного посадочного диаметра. Основные особенности: • Сенсор CMOS с обратной засветкой, качество изображения меньше зависит от освещения • Наблюдения в темном или светлом поле на объективах 40х, 60х и 100х • Цветное изображение с разрешением 1920x1080 пикс и высоким FPS (96 кадров в секунду); можно наблюдать объекты в динамике, без задержки кадров • Установка в канал визуализации микроскопа или в тубус вместо обычного окуляра • Порт USB 3.0, быстрая передача данных • Диск с программным обеспечением и драйверами в коробке с камерой Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 2,1 Максимальное разрешение, пикс: 1920x1080 Размер сенсора: 1/1,2'' (11,14x6,26 мм) Размер пикселя, мкм: 5,8x5,8 Светочувствительность: 8935 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,6 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,014 мс–15 с Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 96@1920x1080 Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 109990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,6 | 15x15x10
147241 | 83200 | Камера цифровая MAGUS CDF70 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83200_magus-cdf70-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83200_magus-cdf70-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83200_magus-cdf70-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83200_magus-cdf70-camera_03.jpg | [20 empty] | Цифровой видеоокуляр для использования на микроскопах MAGUS. CMOS-матрица SONY Exmor с диагональю 1'' и с обратной засветкой отличается высокой светочувствительностью и даже при слабом освещении дает четкое изображение с низким уровнем шумов. Камеру можно использовать для фото- и видеосъемки объектов в темном и светлом поле на объективах с увеличениями 4х, 10х и 20х. | Цифровой видеоокуляр для использования на микроскопах MAGUS. CMOS-матрица SONY Exmor с диагональю 1'''' и с обратной засветкой отличается высокой светочувствительностью и даже при слабом освещении дает четкое изображение с низким уровнем шумов. Камеру можно использовать для фото- и видеосъемки объектов в темном и светлом поле на объективах с увеличениями 4х, 10х и 20х. Предусмотрено два способа установки видеоокуляра на микроскоп: в канал визуализации, с помощью адаптера C-mount или в окулярный тубус. Для установки в тубус требуются адаптер C-mount и переходник нужного диаметра. Увеличение адаптера следует подбирать под диагональ матрицы, чтобы получить нужную ширину поля зрения. Изображение можно просматривать в трех разрешениях: 5440x3648 пикс (20 кадров в секунду), 2736x1824 пикс (48 кадров в секунду) и 1824x1216 пикс (58 кадров в секунду). При 48 FPS и выше камеру можно использовать для исследований и показа динамичных объектов. Движение передается плавно, кадры не запаздывают. Камеру подключают к компьютеру через интерфейс USB 3.0 со скоростью обмена данными 5 Гб/c. Информация передается с камеры на компьютер без задержек. Камера MAGUS CDF70 комплектуется установочным диском с программным обеспечением MAGUS View и драйверами. Для каждого рабочего объектива надо выполнять калибровку, чтобы измерять исследуемый объект в реальных единицах (миллиметрах, микронах). Для калибровки нужно приобрести еще один аксессуар – микрометрический слайд с измерительной шкалой. Основные особенности: • CMOS-датчик SONY Exmor с обратной засветкой, высокая фоточувствительность и низкие шумы • Наблюдения и съемка в темном или светлом поле на объективах кратностью 4х, 10х и 20х • Установка в канал визуализации или в тубус вместо стандартного окуляра • Обмен данными с компьютером через интерфейс USB 3.0, скорость передачи 5 Гб/c • Выбор разрешения и кадровой частоты, наблюдение движущихся объектов без задержек • Диск с программой и драйверами в комплекте Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 20 Максимальное разрешение, пикс: 5440x3648 Размер сенсора: 1'' (13,06x8,76 мм) Размер пикселя, мкм: 2,4x2,4 Светочувствительность: 462 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,21 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,1 мс–15 с Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 20@5440x3648; 48@2736x1824; 58@1824x1216 Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 129990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,6 | 15x15x10
147229 | 83212 | Адаптер C-mount MAGUS CMT037 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83212_magus-cmt037-cmount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Для установки цифровой камеры на микроскоп нужен адаптер C-mount. Каждая модель адаптера MAGUS имеет собственное увеличение и поэтому лучше других подходит для сопряжения с определенными камерами. Кратность модели CMT037 – 0,37х, и она идеально совмещается с камерами, в которые встроен сенсор величиной от 1/4 до 1/3 дюйма. В коллекции MAGUS это камеры CHD10 и CBF10. Снимок получается без затемнений на периферии. | Для установки цифровой камеры на микроскоп нужен адаптер C-mount. Каждая модель адаптера MAGUS имеет собственное увеличение и поэтому лучше других подходит для сопряжения с определенными камерами. Кратность модели CMT037 – 0,37х, и она идеально совмещается с камерами, в которые встроен сенсор величиной от 1/4 до 1/3 дюйма. В коллекции MAGUS это камеры CHD10 и CBF10. Снимок получается без затемнений на периферии.Адаптер устанавливается в окулярную трубку, для этого понадобится переходник соответствующего диаметра – ориентируйтесь на размер окулярной трубки. | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1/4"–1/3" Увеличение, крат: 0,37 Фокусное расстояние: фиксированное Посадочный диаметр, мм: 23,2 | 5490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,08 | 6,5x3x3
147230 | 83213 | Адаптер C-mount MAGUS CMT050 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83213_magus-cmt050-cmount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Каждая модель адаптера C-mount от MAGUS создана для работы с определенными сенсорами цифровой камеры. Адаптер CMT050 с увеличением 0,5х рассчитан на взаимодействие с камерами, размер сенсора которых составляет от 1/3 до 1/2 дюйма. Совмещайте их с камерами CBF10, CDF10, CHD10, CHD20 и CHD30 бренда MAGUS — так поле зрения получится оптимальным. | Каждая модель адаптера C-mount от MAGUS создана для работы с определенными сенсорами цифровой камеры. Адаптер CMT050 с увеличением 0,5х рассчитан на взаимодействие с камерами, размер сенсора которых составляет от 1/3 до 1/2 дюйма. Совмещайте их с камерами CBF10, CDF10, CHD10, CHD20 и CHD30 бренда MAGUS — так поле зрения получится оптимальным. Адаптер нужен для монтажа установленного на нем устройства на место окуляра. При установке используйте переходник под диаметр окулярной трубки микроскопа. | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1/3"–1/2" Увеличение, крат: 0,5 Фокусное расстояние: фиксированное Посадочный диаметр, мм: 23,2 | 5490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,08 | 6,5x3x3
147231 | 83214 | Адаптер C-mount MAGUS CMT075 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83214_magus-cmt075-cmount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Каждая из цифровых камер требует адаптер C-mount для соединения с микроскопом. Его выбор зависит от величины сенсора, так как адаптер обладает собственным увеличением и это влияет на итоговое поле зрения. В качестве переходника для моделей камер CBF30, CBF50, CBF90, CDF30, CDF50, CLM10, CLM30, CHD40, CHD50 рекомендуется адаптер CMT075. Его увеличение – 0,75х, и потому он предназначен для работы с камерами с размером матрицы от 1/1,8 до 1 дюйма. В этом случае наблюдатель получит оптимальное поле зрения. | Каждая из цифровых камер требует адаптер C-mount для соединения с микроскопом. Его выбор зависит от величины сенсора, так как адаптер обладает собственным увеличением и это влияет на итоговое поле зрения. В качестве переходника для моделей камер CBF30, CBF50, CBF90, CDF30, CDF50, CLM10, CLM30, CHD40, CHD50 рекомендуется адаптер CMT075. Его увеличение – 0,75х, и потому он предназначен для работы с камерами с размером матрицы от 1/1,8 до 1 дюйма. В этом случае наблюдатель получит оптимальное поле зрения.Камера фиксируется на адаптере, а тот монтируется на микроскоп. Для соединения с окулярной трубкой нужно переходное кольцо под ее диаметр. | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1/1,8"–1" Увеличение, крат: 0,75 Фокусное расстояние: фиксированное Посадочный диаметр, мм: 23,2 | 5490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,08 | 6,5x3x3
147232 | 83215 | Адаптер C-mount MAGUS CMT100 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83215_magus-cmt100-cmount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Адаптер C-mount модели CMT100 от MAGUS имеет наибольшее увеличение – 1х. Он станет лучшим выбором для камер с сенсором с диагональю от 1 дюйма и выше. В ассортименте бренда MAGUS это камеры CBF70, CDF70, CLM50, CLM70, CLM90. Перечисленные камеры, оснащенные адаптером этой модели, сформируют максимальное поле зрения. | Адаптер C-mount модели CMT100 от MAGUS имеет наибольшее увеличение – 1х. Он станет лучшим выбором для камер с сенсором с диагональю от 1 дюйма и выше. В ассортименте бренда MAGUS это камеры CBF70, CDF70, CLM50, CLM70, CLM90. Перечисленные камеры, оснащенные адаптером этой модели, сформируют максимальное поле зрения.Камера, установленная на адаптер, помещается в окулярную трубку микроскопа. Для установки потребуется переходное кольцо соответствующего диаметра. | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1" и больше Увеличение, крат: 1 Фокусное расстояние: фиксированное Посадочный диаметр, мм: 23,2 | 5490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,08 | 6,5x2,5x3
147252 | 83216 | Кольцо переходное MAGUS MR300 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83216_magus-mr300-adapter-ring_00.jpg | [23 empty] | Переходное кольцо используется для соединения цифровой камеры с окулярной трубкой микроскопа. Для монтажа установите кольцо на микроскоп, в другой его конец вставьте адаптер C-mount (23,2 мм в диаметре) и затем соедините с камерой. Переходник MR300 подойдет для окулярной трубки микроскопа диаметром 30 мм. | Переходное кольцо используется для соединения цифровой камеры с окулярной трубкой микроскопа. Для монтажа установите кольцо на микроскоп, в другой его конец вставьте адаптер C-mount (23,2 мм в диаметре) и затем соедините с камерой. Переходник MR300 подойдет для окулярной трубки микроскопа диаметром 30 мм. |  | 990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,03 | 3x3x3
147253 | 83217 | Кольцо переходное MAGUS MR305 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83217_magus-mr305-adapter-ring_00.jpg | [23 empty] | Посадочный диаметр цифровой камеры на адаптере C-mount и диаметр окулярной трубки микроскопа могут не совпадать. Чтобы сгладить разницу и поставить камеру на место окуляра, используется переходное кольцо. Модель MR305 подходит для окулярной трубки диаметром 30,5 мм и адаптера диаметром 23,2 мм. | Посадочный диаметр цифровой камеры на адаптере C-mount и диаметр окулярной трубки микроскопа могут не совпадать. Чтобы сгладить разницу и поставить камеру на место окуляра, используется переходное кольцо. Модель MR305 подходит для окулярной трубки диаметром 30,5 мм и адаптера диаметром 23,2 мм. |  | 990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,03 | 3x3x3
146984 | 82920 | Окуляр MAGUS MD20 20х/12 мм с диоптрийной коррекцией (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82920_magus_md20_eyepiece_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82920_magus_md20_eyepiece_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82920_magus_md20_eyepiece_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82920_magus_md20_eyepiece_03.jpg | [20 empty] | Окуляр с увеличением 20 крат, подходит для использования с объективами 4х, 10х или 20х. Имеет кольцо диоптрийной подвижки для подстройки резкости изображения. При использовании на микроскопах с диоптрийной коррекцией (кольцо на тубусе) настройку можно производить удобным способом, на микроскопе или на окуляре. Благодаря выносу зрачка 10 мм окуляр подходит тем, кто носит очки. Посадочный диаметр окулярной трубки – 30 мм. Линзы выполнены из оптического стекла, корпус сделан из меди. | Окуляр с увеличением 20 крат, подходит для использования с объективами 4х, 10х или 20х. Имеет кольцо диоптрийной подвижки для подстройки резкости изображения. При использовании на микроскопах с диоптрийной коррекцией (кольцо на тубусе) настройку можно производить удобным способом, на микроскопе или на окуляре. Благодаря выносу зрачка 10 мм окуляр подходит тем, кто носит очки. Посадочный диаметр окулярной трубки – 30 мм. Линзы выполнены из оптического стекла, корпус сделан из меди. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 20 Поле зрения, мм: 12 Возможность диоптрийной коррекции, D: ±5 Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 7990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,055 | 4x7x4
146985 | 82921 | Окуляр MAGUS ME25 25х/9 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82921_magus_me25_eyepiece_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82921_magus_me25_eyepiece_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82921_magus_me25_eyepiece_02.jpg | [21 empty] | Окуляр с увеличением 25 крат и с полем зрения 9 мм. Используется с объективами 4 и 10 крат. Разработан специально для микроскопов MAGUS с диаметром окулярного тубуса 30 мм. Кольцо диоптрийной коррекции на окуляре не предусмотрено, резкость подводят с помощью кольца на тубусе микроскопа. Для наблюдателей, носящих очки, предусмотрен вынос выходного зрачка 10 мм. Линзы изготовлены из оптического стекла, корпус выполнен из меди. | Окуляр с увеличением 25 крат и с полем зрения 9 мм. Используется с объективами 4 и 10 крат. Разработан специально для микроскопов MAGUS с диаметром окулярного тубуса 30 мм. Кольцо диоптрийной коррекции на окуляре не предусмотрено, резкость подводят с помощью кольца на тубусе микроскопа. Для наблюдателей, носящих очки, предусмотрен вынос выходного зрачка 10 мм. Линзы изготовлены из оптического стекла, корпус выполнен из меди. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 25 Поле зрения, мм: 9 Возможность диоптрийной коррекции, D: нет Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 5690 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,06 | 4x8x4
147254 | 83210 | Монитор MAGUS MCD20 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83210_magus-mcd20-display_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83210_magus-mcd20-display_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83210_magus-mcd20-display_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83210_magus-mcd20-display_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83210_magus-mcd20-display_04.jpg | [19 empty] | Для своих микроскопов бренд MAGUS создал системы визуализации, которые состоят из цифровой камеры и монитора. Мониторы MAGUS на базе жидкокристаллической IPS-матрицы отличаются широким углом обзора (изображение не искажается, даже если смотреть на него под углом) и большой яркостью. Величина экрана – 13,3 дюйма. Модель MCD20 поддерживает разрешение Full HD и оптимально подходит для совместной работы с камерами MAGUS CHD10, CHD20, CHD30. | Для своих микроскопов бренд MAGUS создал системы визуализации, которые состоят из цифровой камеры и монитора. Мониторы MAGUS на базе жидкокристаллической IPS-матрицы отличаются широким углом обзора (изображение не искажается, даже если смотреть на него под углом) и большой яркостью. Величина экрана – 13,3 дюйма. Модель MCD20 поддерживает разрешение Full HD и оптимально подходит для совместной работы с камерами MAGUS CHD10, CHD20, CHD30.Монитор можно поставить на стол, в вертикальном положении его будет поддерживать встроенная подставка. Другой вариант – крепление непосредственно на камеру или к штативу. | Технические характеристики: Тип матрицы: IPS Диагональ экрана, дюйм: 13,3 Разрешение экрана, пикс: 1920x1080 (Full HD) Соотношение сторон экрана: 16:9 Яркость, кд/м²: 400 Количество отображаемых цветов: 16,7 млн Контрастность: 1000:1 Угол обзора горизонталь/вертикаль, °: 178/178 Размер видимой области экрана (ШxВ), мм: 295x165 Шаг пикселя (ШxВ), мм: 0,154x0,154 Частота обновления экрана, Гц: 60 Тип подсветки матрицы: светодиодная (LED) Срок службы светодиодов подсветки, ч: 50000 Интерфейс: HDMI Диапазон рабочих температур, °С: –15... 55 Диапазон рабочей влажности, %: 10… 90 Источник питания: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Потребляемая мощность, Вт: 12 (максимум) | 59990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 1,25 | 35,5x24,5x6
147255 | 83211 | Монитор MAGUS MCD40 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83211_magus-mcd40-display_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83211_magus-mcd40-display_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83211_magus-mcd40-display_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83211_magus-mcd40-display_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83211_magus-mcd40-display_04.jpg | [19 empty] | Бренд MAGUS производит системы визуализации, которые формируются из цифровой камеры и монитора. Жидкокристаллические мониторы MAGUS (работают на IPS-матрице) яркие и обладают широким углом обзора (кадр отображается адекватно, даже если экран расположен под углом). Диаметр дисплея – 13,3''. Монитор MCD40 рекомендуется для камер, производящих изображение в разрешении 4K: среди камер MAGUS это модели CHD40, CHD50. | Бренд MAGUS производит системы визуализации, которые формируются из цифровой камеры и монитора. Жидкокристаллические мониторы MAGUS (работают на IPS-матрице) яркие и обладают широким углом обзора (кадр отображается адекватно, даже если экран расположен под углом). Диаметр дисплея – 13,3''''. Монитор MCD40 рекомендуется для камер, производящих изображение в разрешении 4K: среди камер MAGUS это модели CHD40, CHD50.Монитор может стоять отдельно, опираясь на подставку на внешней стороне. Другой способ – прикрепить его непосредственно к камере или к штативу. | Технические характеристики: Тип матрицы: IPS Диагональ экрана, дюйм: 13,3 Разрешение экрана, пикс: 3840x2160 (4K) Соотношение сторон экрана: 16:9 Яркость, кд/м²: 400 Количество отображаемых цветов: 16,7 млн Контрастность: 1000:1 Угол обзора горизонталь/вертикаль, °: 178/178 Размер видимой области экрана (ШxВ), мм: 295x165 Шаг пикселя (ШxВ), мм: 0,154x0,154 Частота обновления экрана, Гц: 60 Тип подсветки матрицы: светодиодная (LED) Срок службы светодиодов подсветки, ч: 50000 Интерфейс: HDMI Диапазон рабочих температур, °С: –15... 55 Диапазон рабочей влажности, %: 10… 90 Источник питания: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) Потребляемая мощность, Вт: 12 (максимум) | 83990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 1,25 | 35,5x24,5x6
147242 | 83191 | Камера цифровая MAGUS CHD10 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83191_magus-chd10-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83191_magus-chd10-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83191_magus-chd10-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83191_magus-chd10-camera_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83191_magus-chd10-camera_04.jpg | [19 empty] | MAGUS CHD10 – недорогая цифровая камера среди подобных устройств MAGUS для интеграции с микроскопом. Она позволяет создавать фотографии и видео в процессе исследования, обрабатывать результат и даже измерять объекты исследования. Для работы с камерой не требуется компьютера. Устройство поддерживает подключение к внешнему экрану для выведения на него результатов съемки. Также для комфортной работы к камере можно подключить мышь (поставляется в комплекте) или монитор MAGUS. | MAGUS CHD10 – недорогая цифровая камера среди подобных устройств MAGUS для интеграции с микроскопом. Она позволяет создавать фотографии и видео в процессе исследования, обрабатывать результат и даже измерять объекты исследования. Для работы с камерой не требуется компьютера. Устройство поддерживает подключение к внешнему экрану для выведения на него результатов съемки. Также для комфортной работы к камере можно подключить мышь (поставляется в комплекте) или монитор MAGUS. Частота видеосъемки – 60 кадров в секунду. Высокое число смены кадров создает высококачественное изображение без шума, помех или шлейфов, даже если объект находится в движении. Изображение формата Full HD (1920x1080 пикселей), которое получается в результате, можно продемонстрировать на экране: устройства соединяются с помощью HDMI-интерфейса камеры. Сохранить созданные фото и видео можно на SD-карте (идет в комплекте с камерой). В основе этой модели камеры от MAGUS – CMOS-сенсор SONY Starvis, способный создавать цветное изображение (1/2,8'''', пиксель 2,9x2,9 мкм). Фото- и видеосъемку можно производить даже при недостаточном освещении: в работе матрицы применяется обратная засветка, аппарат обладает светочувствительностью 1300 мВ при выдержке 1/30 секунды. Чтобы получить максимально широкое и чистое поле зрения, используйте адаптер 0,35x до 0,6x. Камера оснащена собственным ПО. Она может автономно снимать фото и видео, обрабатывать полученные данные и проводить измерения линейных и угловых размеров объекта и его структур. Прежде чем проводить измерения, откалибруйте систему с использованием калибровочного слайда. Чтобы совместить камеру с микроскопом, необходимо установить MAGUS CHD10 в окулярный тубус с помощью адаптера C-mount и использовать переходник по диаметру тубуса (приобретаются отдельно). Камера также может быть установлена в вертикальный канал визуализации с помощью адаптера C-mount. К камере можно подключить аксессуары, повышающие уровень комфорта и эффективности работы: • Использование мыши уберет необходимость непосредственного контакта пользователя с камерой и предотвратит вибрации и помехи при работе устройства • SD-карта позволит сохранить результаты съемки прямо на камере • Комбинирование со специальными мониторами MAGUS, которые устанавливаются на камеру, создаст эффективную систему визуализации для микроскопов MAGUS Основные характеристики: • Автономность: работает на собственном программном обеспечении • Высокая и стабильная скорость передачи информации благодаря HDMI-интерфейсу • Реалистичное цветное изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикс) • Возможность подключить камеру ко внешнему экрану • Интеграция с дополнительными устройствами в комплекте: мышь, SD-карта Комплектация: • Цифровая камера • Кабель HDMI (1,5 м) • Мышь USB • Карта памяти SD 32 ГБ • Сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро) • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Starvis CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 2 Максимальное разрешение, пикс: 1920х1080 Размер сенсора: 1/2,8" (5,57x3,13 мм) Размер пикселя, мкм: 2,9x2,9 Автофокус: нет Интерфейс: HDMI 1.4 Поддерживаемые карты памяти: SD до 32 ГБ Возможность подключения дополнительного оборудования: мышь (USB) Светочувствительность: 1300 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,04 мс–1000 мс Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 60@1920x1080 (HDMI) Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg Формат видеороликов: *.h264, *.mp4 Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Системные требования: не требует подключения к компьютеру Программное обеспечение: HDMI: встроенное Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: сетевой адаптер 12 В/1 А Особенности сетевого адаптера питания: вход: переменное напряжение 100–240 В, 50/60 Гц; выход: постоянное напряжение 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 33490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,9 | 17,5x17,5x8,5
147243 | 83192 | Камера цифровая MAGUS CHD20 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83192_magus-chd20-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83192_magus-chd20-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83192_magus-chd20-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83192_magus-chd20-camera_03.jpg | [20 empty] | MAGUS CHD20 – цифровая камера для работы с микроскопом. Помимо съемки фотографий и видеоматериалов препарата она обладает функциональностью редактирования снимков и успешно справляется с измерениями линейных и угловых размеров объектов и их структур. Камера работает независимо, т. е. не требует подключения к компьютеру – ее можно соединить напрямую с внешним экраном. Сопряжение с ПК также возможно, в наличии интерфейсы HDMI и USB. | MAGUS CHD20 – цифровая камера для работы с микроскопом. Помимо съемки фотографий и видеоматериалов препарата она обладает функциональностью редактирования снимков и успешно справляется с измерениями линейных и угловых размеров объектов и их структур. Камера работает независимо, т. е. не требует подключения к компьютеру – ее можно соединить напрямую с внешним экраном. Сопряжение с ПК также возможно, в наличии интерфейсы HDMI и USB. Благодаря высокой частоте съемки и быстрой передаче данных между устройствами, MAGUS CHD20 формирует изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикселей). Сенсор от Sony, установленный в камере, обеспечивает высокую светочувствительность, что позволяет проводить съемку даже в условиях света люминесценции. Использование мозаичных фильтров цветовой модели RGB – еще одна из особенностей, снижающая темновой ток и обеспечивающая четкость кадра. Все эти характеристики направлены на создание высокодетализированного изображения без сбоев, зависаний и ложных оптических следов, даже при наблюдении за подвижными объектами. Цветной CMOS-сенсор серии Starvis от SONY, несмотря на компактные размеры (1/2'''', пиксель 3,75x3,75 мкм), обладает высокой светочувствительностью в 1175 мВ при выдержке 1/30 с. Технология обратной засветки обеспечивает возможность съемки даже в условиях недостаточной освещенности. Для максимально широкого поля зрения без искажений рекомендуется использовать адаптер кратностью от 0,5x до 0,7x. Камера укомплектована диском с программным обеспечением. Оно позволяет создавать и обрабатывать фото- и видеоматериалы, а также проводить измерения объектов. Для точных измерений необходимо предварительно откалибровать программу под каждый объектив с использованием калибровочного слайда. MAGUS CHD20 легко интегрируется с внешним экраном, компьютером и другими устройствами через интерфейсы HDMI и USB. Подключение к монитору, телевизору или проектору осуществляется через HDMI с частотой кадров 60 в секунду. Для подключения к компьютеру используется интерфейс USB 2.0 с частотой кадров 50 в секунду. Камера поставляется с SD-картой на 32 ГБ, на которой можно сохранять результаты съемок. USB-интерфейс допускает подключение флеш-накопителя. Для эффективной работы с камерой рекомендуется использовать мышь. Она уберет вибрации, возникающие при прямом взаимодействии пользователя с камерой. Кроме того, MAGUS CHD20 может быть интегрирована с мониторами MAGUS, которые монтируются прямо на камеру, создавая систему визуализации микроскопа. Установка камеры в окулярный тубус микроскопа производится с использованием адаптера C-mount и переходника под диаметр тубуса (приобретаются отдельно). Соединение с каналом визуализации микроскопа осуществляется с помощью адаптера C-mount. Основные преимущества: • Высокая светочувствительность 1175 мВ при выдержке 1/30 с для съемки в условиях низкой освещенности или при люминесцентном свете • Изображение высокого качества в разрешении Full HD (1920x1080 пикселей) • Встроенное ПО обеспечивает автономную работу камеры – подключать к компьютеру необязательно • Интерфейсы HDMI и USB предназначены для вывода данных на внешний монитор или для соединения с компьютером • Мозаичные фильтры RGB позволяют получить ясный и четкий кадр Комплектация: • Цифровая камера • Кабель HDMI (1,5 м) • Кабель USB 2.0 (2 м) • Мышь USB • Карта памяти SD 32 ГБ • Сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро) • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Starvis Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей 2 Максимальное разрешение, пикс: 1920х1080 Размер сенсора: 1/2" (7,2х4,05 мм) Размер пикселя, мкм: 3,75x3,75 Автофокус: нет Интерфейс: HDMI 1.4, USB 2.0 Поддерживаемые карты памяти: SD до 32 ГБ Возможность подключения дополнительного оборудования: мышь (USB), флеш-накопитель (USB) Светочувствительность: 1175 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,15 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,04 мс–1000 мс Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 60@1920х1080 (HDMI), 50@1920х1080 (USB) Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.tif Формат видеороликов: *.h264/*.h265, *.mp4 Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 2.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Программное обеспечение: HDMI: встроенное, USB: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: сетевой адаптер 12 В/1 А Особенности сетевого адаптера питания: вход: переменное напряжение 100–240 В, 50/60 Гц; выход: постоянное напряжение 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 89990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 1,5 | 25,5x17x9
147244 | 83193 | Камера цифровая MAGUS CHD30 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83193_magus-chd30-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83193_magus-chd30-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83193_magus-chd30-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83193_magus-chd30-camera_03.jpg | [20 empty] | MAGUS CHD30 – это камера, предназначенная для интеграции с микроскопом. Камера способна производить фото- и видеосъемку. Благодаря встроенному ПО результаты съемки можно сразу редактировать – без установки дополнительных программ. Это возможно при подключении камеры через HDMI-интерфейс. Кроме того, камера способна проводить измерения объекта. Устройство можно совместить и с компьютером по сети Wi-Fi. | MAGUS CHD30 – это камера, предназначенная для интеграции с микроскопом. Камера способна производить фото- и видеосъемку. Благодаря встроенному ПО результаты съемки можно сразу редактировать – без установки дополнительных программ. Это возможно при подключении камеры через HDMI-интерфейс. Кроме того, камера способна проводить измерения объекта. Устройство можно совместить и с компьютером по сети Wi-Fi. Камера генерирует изображение в разрешении Full HD (1920x1080 пикселей) при кадровой частоте съемки 25 или 60 в секунду – в зависимости от типа подключения. Благодаря этим характеристикам формируется изображение высокого качества – без задержек, разрывов и шлейфов, даже если объект находится в движении. Особенность этой модели – в автоматической фокусировке при подключении по HDMI. Это делает работу с камерой более удобной, а результат – качественным и предсказуемым. CMOS-сенсор к камере MAGUS CHD30 разработан фирмой Sony. Он создает цветное изображение и при своем небольшом размере 1/1,9'''' (пиксель 3,75x3,75 мкм) обеспечивает светочувствительность 1120 мВ при выдержке 1/30 секунды. Это возможно благодаря использованию технологии обратной засветки. Камера может работать даже в условиях недостаточного освещения или в свете люминесценции. Чтобы поле зрения было максимально широким и чистым, используйте в работе адаптер с увеличением от 0,5х до 0,75х. Для более комфортной работы или для проведения презентации камеру можно подключать к телевизору, монитору или проектору с помощью HDMI-интерфейса или интегрировать с компьютером через Wi-Fi. В этом случае можно проводить съемку в реальном времени или работать с записями на карте памяти. FPS при подключении по HDMI составит 60 кадров в секунду, при подключении по Wi-Fi – 25. ПО позволяет редактировать изображение прямо в процессе работы, а также измерять линейные и угловые размеры объектов и их структур. При подключении ко внешнему экрану автоматически начинает работать функция автофокусирования. Есть два способа соединения камеры с микроскопом: ее можно установить в канал визуализации или в окулярную трубку вместо окуляра. Для интеграции в обоих случаях используется адаптер C-mount, для установки в окулярную трубку вам также понадобится переходник под диаметр трубки. Дополнительные устройства, которые сделают работу приятнее и результативнее: • Мышь (в комплекте, подключается через USB-интерфейс) устранит тряску камеры, которая появляется при прямом взаимодействии пользователя с устройством • Адаптер Wi-Fi устанавливается в USB-интерфейс для подключения камеры к компьютеру. • Сохранить полученные изображения можно на SD-карту (в комплекте) или флеш-накопитель • Можно создать систему визуализации для работы с микроскопом. Для этого камера интегрируется со специальными мониторами MAGUS – они помещаются прямо на камеру Основные особенности: • Камера оснащена собственным программным обеспечением и способна к автономной работе • Обеспечена интерфейсами HDMI и USB 2.0 для подключения внешних устройств • Формирует изображение формата Full HD (1920x1080 пикс) с кадровой частотой съемки 25 или 60 кадров в секунду • Снабжена функцией автофокуса, которая самостоятельно включается при подключении по HDMI • Оснащена цветным CMOS-сенсором SONY с технологией обратной засветки – при небольшом размере матрица обладает высокой светочувствительностью и создает качественное изображение Комплектация: • Цифровая камера • Кабель HDMI (1,5 м) • Мышь USB • Карта памяти SD 32 ГБ • USB-адаптер Wi-Fi • Сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро) • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 2 Максимальное разрешение, пикс: 1920х1080 Размер сенсора: 1/1,9" (7,20х4,05 мм) Размер пикселя, мкм: 3,75x3,75 Автофокус: есть Интерфейс: HDMI 1.4, Wi-Fi Поддерживаемые карты памяти: SD до 32 ГБ Возможность подключения дополнительного оборудования: мышь (USB), адаптер Wi-Fi (USB) Параметры адаптера Wi-Fi: 802.11n, 150 Мбит/с, 20 дБм Светочувствительность: 1120 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,15 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,06 мс–918 мс Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 60@1920х1080 (HDMI), 25@1920х1080 (Wi-Fi) Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg Формат видеороликов: *.asf Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 2.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Программное обеспечение: HDMI: встроенное, USB: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: сетевой адаптер 12 В/1 А Особенности сетевого адаптера питания: вход: переменное напряжение 100–240 В, 50/60 Гц; выход: постоянное напряжение 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 99990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 1,5 | 25,5x17x9
147245 | 83194 | Камера цифровая MAGUS CHD40 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83194_magus-chd40-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83194_magus-chd40-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83194_magus-chd40-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83194_magus-chd40-camera_03.jpg | [20 empty] | Камера MAGUS CHD40 разработана для совместного использования с микроскопом. С ее помощью исследователь может создавать фото- и видеоматериалы, редактировать их и проводить измерения объекта. Камера может быть подключена к компьютеру или к устройству для отображения видеоряда. Для этого камера снабжена тремя видами интерфейсов: USB 3.0, HDMI и Wi-Fi. Прибор снимает в разрешении 4К (3840x2160 пикс) или Full HD (1920x1080 пикс) в зависимости от возможностей внешнего экрана, частота кадровой съемки – 30 кадров в секунду. В результате получается качественное изображение без задержек, разрывов или «шлейфов», даже если объект наблюдения движется. | Камера MAGUS CHD40 разработана для совместного использования с микроскопом. С ее помощью исследователь может создавать фото- и видеоматериалы, редактировать их и проводить измерения объекта. Камера может быть подключена к компьютеру или к устройству для отображения видеоряда. Для этого камера снабжена тремя видами интерфейсов: USB 3.0, HDMI и Wi-Fi. Прибор снимает в разрешении 4К (3840x2160 пикс) или Full HD (1920x1080 пикс) в зависимости от возможностей внешнего экрана, частота кадровой съемки – 30 кадров в секунду. В результате получается качественное изображение без задержек, разрывов или «шлейфов», даже если объект наблюдения движется. В основе камеры – CMOS-сенсор SONY Starvis размером 1/1,2'''' при размере пикселя 2,9x2,9 мкм. Сенсор сконструирован с применением технологии обратной засветки, которая позволяет получить высокую светочувствительность при небольшом размере матрицы. В камере MAGUS CHD40 светочувствительность составляет 1028 мВ при 1/30 с: качественную съемку можно проводить даже при недостаточном освещении. Для создания наиболее широкого поля зрения без искривлений рекомендуется использовать адаптер, увеличение которого находится в диапазоне от 0,75х до 1х. Камера способна без подключения к компьютеру производить фото- и видеосъемку, с помощью встроенного ПО можно редактировать изображение и измерять линейные и угловые размеры объектов и их структур. Чтобы провести замеры, нужно откалибровать программное обеспечение под каждый объектив с помощью калибровочного слайда. Подключение к внешнему экрану через HDMI или к компьютеру через USB-разъем включает режим съемки с разрешением 4К (3840x2160 пикс). Подключение к компьютеру с помощью адаптера Wi-Fi переводит камеру на разрешение Full HD (1920x1080 пикс). Установить камеру можно в канал визуализации микроскопа или в окулярную трубку на место окуляра. В обоих случаях для соединения понадобится адаптер C-mount. Для монтажа в окулярную трубку также понадобится переходник на диаметр трубки. В качестве дополнительных устройств к камере можно подключить: • Мышь – устранит вибрации, которые появляются от прямого воздействия пользователя на камеру • SD-карту – на ней можно сохранять результаты съемки, с этой же целью можно использовать флеш-накопитель • Специальный монитор MAGUS, который устанавливается прямо на камеру, так создается система визуализации Основные особенности: • Камера снимает в разрешении 4К (3840x2160 пикс) или Full HD (1920x1080 пикс) в зависимости от подключения и возможностей внешнего экрана • Готова к автономной работе благодаря встроенному ПО, можно снимать фото и видео, обрабатывать изображение и производить некоторые измерения препарата • Оборудована интерфейсами USB 3.0, HDMI и Wi-Fi для соединения с компьютером или внешним экраном • Кадровая частота – 30 кадров в секунду, изображение получается «живым», без разрывов и размытия, даже если объект движется • Высокая светочувствительность (1028 мВ при 1/30 с) позволяет снимать даже при недостаточном освещении Комплектация: • Цифровая камера • Кабель HDMI (1,5 м) • Кабель USB 3.0 (1,5 м) • Мышь USB • Карта памяти SD 32 ГБ • USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.) • Сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро) • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor/Starvis CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 8 Максимальное разрешение, пикс: 3840x2160 Размер сенсора: 1/1,2" (11,14x6,26 мм) Размер пикселя, мкм: 2,9x2,9 Автофокус: нет Интерфейс: HDMI 1.4, Wi-Fi, USB 3.0 Поддерживаемые карты памяти: SD до 32 ГБ Возможность подключения дополнительного оборудования: мышь (USB), флеш-накопитель (USB), модуль Wi-Fi (USB) Светочувствительность: 1028 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,13 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,14 мс–1000 мс Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 30@3840х2160 (HDMI), 30@1920х1080 (Wi-Fi), 30@3840х2160 (USB 3.0) Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.tif Формат видеороликов: *.h264/*.h265, *.mp4 Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Программное обеспечение: HDMI: встроенное, USB: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: сетевой адаптер 12 В/1 А Особенности сетевого адаптера питания: вход: переменное напряжение 100–240 В, 50/60 Гц; выход: постоянное напряжение 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 119990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 1,5 | 25,5x17x9
147246 | 83195 | Камера цифровая MAGUS CHD50 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83195_magus-chd50-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83195_magus-chd50-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83195_magus-chd50-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83195_magus-chd50-camera_03.jpg | [20 empty] | Камера MAGUS CHD50 устанавливается на микроскоп и предназначена для съемки фото- и видеоматериалов исследований. Она может подключаться к компьютеру или к другому устройству для получения изображения в реальном времени, создания фотографий или видеозаписей: для этого камера снабжена интерфейсами HDMI, WLAN и USB 2.0. Еще одна особенность этой модели – автофокус, который включается автоматически при подключении через HDMI. Камера снимает в разрешении 4К (3840x2160 пикс) и может автоматически переводить его в Full HD (1920x1080 пикс), если внешний экран требует такого разрешения. Частота смены кадров – 30 в секунду. Благодаря этим характеристикам камера формирует качественное изображение без разрывов и размытия даже при наблюдении за движущимся объектом. | Камера MAGUS CHD50 устанавливается на микроскоп и предназначена для съемки фото- и видеоматериалов исследований. Она может подключаться к компьютеру или к другому устройству для получения изображения в реальном времени, создания фотографий или видеозаписей: для этого камера снабжена интерфейсами HDMI, WLAN и USB 2.0. Еще одна особенность этой модели – автофокус, который включается автоматически при подключении через HDMI. Камера снимает в разрешении 4К (3840x2160 пикс) и может автоматически переводить его в Full HD (1920x1080 пикс), если внешний экран требует такого разрешения. Частота смены кадров – 30 в секунду. Благодаря этим характеристикам камера формирует качественное изображение без разрывов и размытия даже при наблюдении за движущимся объектом. CMOS-сенсор SONY Starvis формирует цветное изображение. При небольшом размере сенсора (1/1,2'''', пиксель 2,9x2,9 мкм) камера обладает светочувствительностью 1028 мВ при 1/30 с и может снимать даже при недостаточном освещении. Наибольшее поле зрения без искажений можно получить с помощью адаптера с увеличением от 0,75х до 1х. Камера работает на собственном ПО, которое позволяет снимать фото и видео, редактировать изображение и определять линейные и угловые размеры препарата и его структуры. Для проведения измерений ПО нужно откалибровать под каждый объектив с помощью калибровочного слайда. При необходимости устройство можно подключить к компьютеру через интерфейсы WLAN или USB 2.0 или ко внешнему экрану через HDMI. При HDMI-соединении автоматически включается функция автофокуса, которая позволяет без труда создавать четкий кадр. Соединить камеру с микроскопом можно, поместив ее в канал визуализации или на место окуляра. Для совмещения понадобится адаптер C-mount. Для монтажа в окулярный тубус понадобится также переходник под размер тубуса. Для большего удобства и эффективности к камере MAGUS CHD50 можно подключить дополнительные устройства: • Работа с мышью (подключается через порт USB) убирает вибрации, которые получаются в результате прямого воздействия исследователя на камеру • На SD-карте можно сохранить результаты работы, с этой же целью можно использовать флеш-накопитель • В USB-интерфейс можно установить Wi-Fi адаптер и использовать его для передачи данных на другие устройства • В линейке MAGUS есть специальные мониторы, которые устанавливаются прямо на камеру – так создается настоящая система визуализации для микроскопов MAGUS Основные особенности: • Камера оснащена собственным ПО • Можно подключить к компьютеру или внешнему экрану через интерфейсы HDMI, WLAN и USB 2.0 • Обладает функцией автофокуса, которая подключается автоматически при соединении HDMI • Снимает в разрешении 4К (3840x2160 пикс) и автоматически переводит его в Full HD (1920x1080 пикс), если этого требует внешний экран • FPS 30 кадров в секунду Комплектация: • Цифровая камера • Кабель HDMI (2 м) • Кабель USB 3.0 (1,5 м) • Мышь USB • Карта памяти SD 32 ГБ • USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.) • Сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро) • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: Sony Exmor/Starvis CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 8 Максимальное разрешение, пикс: 3840x2160 Размер сенсора: 1/1,8" (7,68х4,32 мм) Размер пикселя, мкм: 2,0x2,0 Автофокус: есть Интерфейс: HDMI 1.4, WLAN, USB 2.0 Поддерживаемые карты памяти: SD до 32 ГБ Возможность подключения дополнительного оборудования: мышь (USB), флеш-накопитель (USB), модуль Wi-Fi (USB) Светочувствительность: 505 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,1 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,04 мс–1000 мс Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 30@3840х2160 (HDMI), 30@3840х2160 (WLAN), 30@3840х2160 (USB) Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.tif Формат видеороликов: *.h264/*.h265, *.mp4 Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 2.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) Программное обеспечение: HDMI: встроенное, USB: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: сетевой адаптер 12 В/1 А Особенности сетевого адаптера питания: вход: переменное напряжение 100–240 В, 50/60 Гц; выход: постоянное напряжение 12 В/1 А Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 129990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 1,6 | 25,5x17x9
147247 | 83196 | Камера цифровая MAGUS CLM10 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83196_magus-clm10-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83196_magus-clm10-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83196_magus-clm10-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83196_magus-clm10-camera_03.jpg | [20 empty] | Модель CLM10 – самая недорогая в линейке MAGUS CLM. Камера интегрируется с микроскопом, обладает высокой светочувствительностью и способна работать по методу темного поля или в условиях люминесценции. Эта модель наилучшим образом сочетается с объективами 40х, 60х и 100х, комбинация с объективами среднего увеличения создаст подходящие условия для наблюдения мелких элементов. Сенсор с разрешением 2,3 Мпикс генерирует видеоряд 1920х1200 пикс без разрывов между кадрами и шлейфов. FPS – 120 кадров в секунду. Видеоряд получается живым и передает происходящее в режиме реального времени, без остановок между кадрами и задержек. Это особенно важно, когда над препаратом производят манипуляции или он движется. Камеру можно подключить к компьютеру с помощью разъема USB 3.0 и вывести изображение в реальном времени на монитор – эта функция окажется удобной при демонстрации исследований для публики. Устройство подойдет для профессиональных занятий и учебных процессов в вузе. | Модель CLM10 – самая недорогая в линейке MAGUS CLM. Камера интегрируется с микроскопом, обладает высокой светочувствительностью и способна работать по методу темного поля или в условиях люминесценции. Эта модель наилучшим образом сочетается с объективами 40х, 60х и 100х, комбинация с объективами среднего увеличения создаст подходящие условия для наблюдения мелких элементов. Сенсор с разрешением 2,3 Мпикс генерирует видеоряд 1920х1200 пикс без разрывов между кадрами и шлейфов. FPS – 120 кадров в секунду. Видеоряд получается живым и передает происходящее в режиме реального времени, без остановок между кадрами и задержек. Это особенно важно, когда над препаратом производят манипуляции или он движется. Камеру можно подключить к компьютеру с помощью разъема USB 3.0 и вывести изображение в реальном времени на монитор – эта функция окажется удобной при демонстрации исследований для публики. Устройство подойдет для профессиональных занятий и учебных процессов в вузе. Встроенное программное обеспечение камеры позволяет снимать фото и видео, редактировать результат и определять линейные и угловые размеры препаратов и их структур. Для измерений необходимо предварительно провести калибровку ПО на каждом из объективов. В основе камеры – монохромный CMOS-сенсор SONY Exmor. Монохромная матрица не отображает цвета, но обладает высокой светочувствительностью, формируя контрастное изображение. В сенсорах от SONY применяется технология обратной засветки, которая позволяет получить высокую светочувствительность при небольшой матрице. В модели MAGUS CLM10 размер пикселя – 5,86x5,86 мкм, размер сенсора – 1/1,2''''; светочувствительность – 1016 мВ при 1/30 с. Наиболее широкое и чистое поле зрения получится при применении адаптера 0,75–1х. Камера снабжена глобальным затвором. Особенность его работы заключается в одномоментной фиксации сигнала от всех пикселей. Благодаря этому кадр передает реальную картинку без искажений, даже если объект передвигается. Камера интегрируется в канал визуализации микроскопа или в окулярную трубку. Для соединения понадобятся адаптер C-mount, а также переходник под диаметр окулярной трубки. Основные особенности: • Работает с объективами среднего и широкого увеличения – 40х, 60х и 100х • Разрешение кадра 1920х1200 пикс, FPS – 120 кадров в секунду • В основе — монохромный сенсор со светочувствительностью 1016 мВ при 1/30 с • Глобальный затвор формирует кадр без искажений • Работает на собственном ПО, снимает, редактирует изображение, измеряет препарат • Интерфейс USB 3.0 служит для быстрой передачи данных Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: монохромный Число мегапикселей: 2,3 Максимальное разрешение, пикс: 1920х1200 Размер сенсора: 1/1,2" (11,25x7,03 мм) Размер пикселя, мкм: 5,86x5,86 Светочувствительность: 1016 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,15 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,244 мс–2 с Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 120@1920x1200 Разрядность АЦП, бит: 8/12 (переключаемая) Место установки: канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Тип затвора: Global shutter (глобальный затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 0… 80 | 149990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 0,6 | 15x15x10
147248 | 83206 | Камера цифровая MAGUS CLM30 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83206_magus-clm30-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83206_magus-clm30-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83206_magus-clm30-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83206_magus-clm30-camera_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83206_magus-clm30-camera_04.jpg | [19 empty] | Линейка камер для микроскопа MAGUS CLM специально спроектирована для фиксации исследований, проводимых в люминесцентном свете и по методу темного поля. Модель CLM30 – это цветная камера с разрешением сенсора 8,3 Мпикс, предназначенная для совместной работы с объективами кратностью 4х, 10х, 20х и 40х. Устройство снимает в двух разрешениях: 3840x2160 пикс при 45 FPS и 1920x1080 пикс при 70 FPS. Камера оснащена специальным охлаждающим элементом и может фотографировать при длительной выдержке без нагрева матрицы и появления теплового шума. Результат – фото- и видеоматериалы без искажений, разрывов между кадрами, изображение адекватное и реалистичное даже при быстро передвигающемся объекте наблюдений. Камера подключается к компьютеру с помощью скоростного интерфейса USB 3.0 и предназначена для профессиональных исследований в условиях лабораторий, а также для образовательного процесса уровня вуза. | Линейка камер для микроскопа MAGUS CLM специально спроектирована для фиксации исследований, проводимых в люминесцентном свете и по методу темного поля. Модель CLM30 – это цветная камера с разрешением сенсора 8,3 Мпикс, предназначенная для совместной работы с объективами кратностью 4х, 10х, 20х и 40х. Устройство снимает в двух разрешениях: 3840x2160 пикс при 45 FPS и 1920x1080 пикс при 70 FPS. Камера оснащена специальным охлаждающим элементом и может фотографировать при длительной выдержке без нагрева матрицы и появления теплового шума. Результат – фото- и видеоматериалы без искажений, разрывов между кадрами, изображение адекватное и реалистичное даже при быстро передвигающемся объекте наблюдений. Камера подключается к компьютеру с помощью скоростного интерфейса USB 3.0 и предназначена для профессиональных исследований в условиях лабораторий, а также для образовательного процесса уровня вуза. Базовый элемент камеры MAGUS CLM30 – CMOS-сенсор линейки Exmor от компании SONY. Эти сенсоры используют технологию обратной засветки, повышающую светочувствительность устройства. На микросхеме диагональю 1/1,2'''' расположены пиксели размера 2,9x2,9 мкм. Светочувствительность камеры при выдержке 1/30 секунды – 5970 мВ. Камера формирует цветное изображение, с ее помощью можно проводить исследования, ориентированные на цвет препарата. Чтобы получить наибольшее поле зрения, применяйте адаптер кратностью 0,75–1х. Чтобы избежать нагрева сенсора и ухудшения качества изображения, в камеру помещен элемент Пельтье – специальный охлаждающий радиоэлемент, понижающий температуру на 42 °С относительно температуры окружающего пространства. Камера может снимать при большой выдержке и не нагреваться, изображение останется чистым, без помех. Камеры MAGUS CLM поставляются с программным обеспечением. Оно позволяет снимать фото- и видеоматериалы, редактировать их, проводить измерения линейных и угловых размеров препарата и его структур. Перед измерениями откалибруйте ПО под каждый объектив с использованием калибровочного слайда. Модель CLM30 фиксируется в канале визуализации микроскопа. Для соединения понадобится адаптер C-mount. Основные особенности: • Предназначена для работы в свете люминесценции и при исследованиях по методу темного поля • Снимает в разрешении 3840x2160 пикс при 45 кадрах в секунду и 1920x1080 пикс при 70 кадрах в секунду • Снабжена охлаждающим элементом Пельтье, может работать при большой выдержке, сохраняя качество кадра • Оснащена интерфейсом USB 3.0 для подключения к компьютеру • Оптимально подходит для работы на объективах кратностью 4х, 10х, 20х и 40х Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Адаптер питания 12 В, 3 А • Кейс • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 8,3 Максимальное разрешение, пикс: 3840x2160 Размер сенсора: 1/1,2"(11,14x6,26 мм) Размер пикселя, мкм: 2,9x2,9 Двухступенчатый термоэлектрический модуль (элемент Пельтье), позволяющий установить температуру на 42 °C ниже комнатной: есть Светочувствительность: 5970 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,15 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,1 мс–1 ч Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 45@3840x2160, 70@1920x1080 Разрядность АЦП, бит: 8/12 (переключаемая) Место установки: канал визуализации Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: ERS (электронный скользящий затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 189990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 2,8 | 27,5x25x12,5
147249 | 83207 | Камера цифровая MAGUS CLM50 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83207_magus-clm50-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83207_magus-clm50-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83207_magus-clm50-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83207_magus-clm50-camera_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83207_magus-clm50-camera_04.jpg | [19 empty] | Камера MAGUS CLM50 – это профессиональная модель, которая устанавливается на микроскоп и позволяет снимать процесс исследования в свете люминесценции или в темном поле. Сенсор разрешением 1,7 Мпикс предназначен для работы на объективах с увеличением 60х и 100х, результат – изображение 1600x1100 пикс. Видеосъемка ведется с кадровой частотой 33 кадра в секунду. Камера хорошо отображает движущиеся объекты. Предназначена для съемки профессиональных исследований и осуществления учебного процесса в вузе. | Камера MAGUS CLM50 – это профессиональная модель, которая устанавливается на микроскоп и позволяет снимать процесс исследования в свете люминесценции или в темном поле. Сенсор разрешением 1,7 Мпикс предназначен для работы на объективах с увеличением 60х и 100х, результат – изображение 1600x1100 пикс. Видеосъемка ведется с кадровой частотой 33 кадра в секунду. Камера хорошо отображает движущиеся объекты. Предназначена для съемки профессиональных исследований и осуществления учебного процесса в вузе. Внутри камеры – цветной CMOS-сенсор SONY Exmor размером 1,1'''', величина пикселя – 9x9 мкм. Сенсоры SONY используют технологию обратной засветки, которая увеличивает светочувствительность устройства – в этой модели она составляет 4910 мВ при выдержке 1/30 с. Способность камеры передавать цвет позволяет с ее помощью проводить исследования, ориентированные на цвет препарата. Наибольшее поле зрения получится при использовании адаптера 1х. Камера снабжена элементом Пельтье – специальным охлаждающим модулем. При длительной работе матрица нагревается, и на снимках появляются помехи – тепловой шум. Элемент Пельтье служит для снижения температуры сенсора, поддерживая температуру на 42 °С ниже окружающей. Благодаря этому изображения остаются чистыми и ясными. Воздействие модуля особенно важно при съемке на большой выдержке. Другая особенность этой модели – центральный затвор. Он одновременно принимает сигнал от всех сенсоров, поэтому изображение получается правильным и реалистичным, даже если объект наблюдения во время съемки находился в движении. Камера снабжена собственным ПО, которое, помимо съемки, предлагает инструменты редактирования изображения и способно измерять линейные и угловые размеры объектов и их структур. При необходимости устройство можно подключить к компьютеру через интерфейс USB 3.0. Он передает данные с большой скоростью, поэтому изображение выводится на внешний экран без потерь и задержек. Соединение камеры с микроскопом происходит через канал визуализации с использованием адаптера C-mount. Основные особенности: • Для работы в свете люминесценции и в темном поле • Оптимально подходит для исследований на объективах кратностью 60х и 100х • Производит фото- и видеоматериалы в разрешении 1600x1100 пикс, скорость съемки видеоряда – 33 кадра в секунду • Укомплектована элементом Пельтье, который охлаждает сенсор и поддерживает высокое качество изображения • Центральный затвор принимает сигнал от всех сенсоров сразу и формирует правдивое изображение, даже если объект передвигается • Встроенный USB 3.0 предназначен для подключения к компьютеру и передачи данных на высокой скорости Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Адаптер питания 12 В, 3 А • Кейс • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: цветной Число мегапикселей: 1,7 Максимальное разрешение, пикс: 1600x1100 Размер сенсора: 1,1" (14,4x9,9 мм) Размер пикселя, мкм: 9,0x9,0 Двухступенчатый термоэлектрический модуль (элемент Пельтье), позволяющий установить температуру на 42 °C ниже комнатной: есть Светочувствительность: 4910 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,3 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,1 мс–1 ч Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 33@1600x1100 Место установки: канал визуализации Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром) Тип затвора: Global shutter (глобальный затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 259990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 2,7 | 27,5x25x12,5
147250 | 83208 | Камера цифровая MAGUS CLM70 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83208_magus-clm70-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83208_magus-clm70-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83208_magus-clm70-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83208_magus-clm70-camera_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83208_magus-clm70-camera_04.jpg | [19 empty] | Камеры серии MAGUS CLM созданы специально для наблюдений под микроскопом в люминесцентном освещении или в темном поле. Монохромная камера CLM70 обладает высокой светочувствительностью и производит изображение с разрешением 1600x1100 пикс. Частота смены кадров при видеосъемке – 94 кадра в секунду при наибольшем разрешении. Устройство рекомендуется использовать с объективами 40х, 60х и 100х. Камера снабжена элементом Пельтье, который охлаждает сенсор и сохраняет высокое качество получаемых изображений. Центральный затвор снимает сигнал одновременно со всех диодов, благодаря чему кадр не деформируется при передвижении объекта. В камеру встроен интерфейс USB 3.0 для соединения с компьютером. Он отличается высокой скоростью передачи данных, поэтому изображение сохраняет свое качество при выводе на устройства воспроизведения. Камера предназначена для работы в лабораториях, профессиональных исследований и обучения уровня вуза. | Камеры серии MAGUS CLM созданы специально для наблюдений под микроскопом в люминесцентном освещении или в темном поле. Монохромная камера CLM70 обладает высокой светочувствительностью и производит изображение с разрешением 1600x1100 пикс. Частота смены кадров при видеосъемке – 94 кадра в секунду при наибольшем разрешении. Устройство рекомендуется использовать с объективами 40х, 60х и 100х. Камера снабжена элементом Пельтье, который охлаждает сенсор и сохраняет высокое качество получаемых изображений. Центральный затвор снимает сигнал одновременно со всех диодов, благодаря чему кадр не деформируется при передвижении объекта. В камеру встроен интерфейс USB 3.0 для соединения с компьютером. Он отличается высокой скоростью передачи данных, поэтому изображение сохраняет свое качество при выводе на устройства воспроизведения. Камера предназначена для работы в лабораториях, профессиональных исследований и обучения уровня вуза. В основе камеры – CMOS-матрица SONY Exmor размером 1,1'''' с пикселем 9x9 мкм. В этих матрицах применена технология обратной засветки, повышающая светочувствительность – в модели CLM70 она составляет 8100 мВ при выдержке 1/30 секунды. Монохромное изображение не позволяет различить цвета препарата, но обладает большой контрастностью, что важно при исследованиях с недостаточным освещением. Для формирования наибольшего поля зрения без деформации подойдет адаптер 1х. Сенсор склонен нагреваться при работе. Нагревание порождает тепловой шум в изображении, его качество падает. Чтобы этого избежать, в камеру вмонтировали элемент Пельтье – термоэлектрический преобразователь, поддерживающий температуру на 42 °С ниже окружающей. Модуль охлаждает матрицу, и изображение сохраняет высокое качество даже при съемке с большой выдержкой. Камера оснащена центральным затвором. Он одновременно считывает сигнал со всех пикселей, в результате получается изображение, точно повторяющее реальную картину, даже если объект передвигается. Программное обеспечение, идущее в комплекте, обеспечивает камере эффективную работу: с его помощью можно не только снимать фотографии и видеоматериалы, но и обрабатывать полученное изображение, а также измерять линейные и угловые размеры объектов и их структур. При подготовке к измерениям откалибруйте ПО под каждый объектив с помощью калибровочного слайда. Установка камеры на микроскоп происходит в канал визуализации, устройства соединяются с помощью адаптера C-mount. Основные особенности: • Оптимальный выбор для работы в люминесцентном свете и по методу темного поля • Создает монохромное изображение в разрешении 1600x1100 пикс, частота смены кадров при видеозаписи – 94 кадра в секунду • Лучше всего сочетается с объективами кратностью 40х, 60х и 100х • Оснащена элементом Пельтье, который охлаждает сенсор и сохраняет высокое качество изображения • Центральный затвор формирует реалистичный кадр, даже если объект находится в движении Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Адаптер питания 12 В, 3 А • Кейс • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: монохромный Число мегапикселей: 1,7 Максимальное разрешение, пикс: 1600x1100 Размер сенсора: 1,1" (14,4x9,9) Размер пикселя, мкм: 9,0x9,0 Двухступенчатый термоэлектрический модуль (элемент Пельтье), позволяющий установить температуру на 42 °C ниже комнатной: есть Светочувствительность: 8100 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,3 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,1 мс–1 ч Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 94@1600x1100 Место установки: канал визуализации Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Тип затвора: Global shutter (глобальный затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 269990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 2,7 | 27,5x25x12,5
147251 | 83209 | Камера цифровая MAGUS CLM90 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83209_magus-clm90-camera_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83209_magus-clm90-camera_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83209_magus-clm90-camera_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83209_magus-clm90-camera_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83209_magus-clm90-camera_04.jpg | [19 empty] | Камеры MAGUS серии CLM спроектированы для съемки исследований, проводимых в свете люминесценции и по методу темного поля. Монохромная камера CLM90 обладает высокой светочувствительностью. Максимальное разрешение кадра – 3200x2200 пикс, кадровая частота при видеозаписи зависит от разрешения и составляет 51,3 или 133,8 кадра в секунду. Камера хорошо сочетается с объективами кратностью 4х, 10х, 20х и 40х, на объективах малого увеличения она позволяет рассмотреть больше деталей. Для охлаждения сенсора и сохранения качества снимка в устройство вмонтирован элемент Пельтье. Центральный затвор моментально фиксирует изображение, снимок не искажается при движении препарата. Соединить камеру с компьютером можно через интерфейс USB 3.0. Он отличается быстрой передачей данных, поэтому качество изображения при передаче не страдает. Камера создана для эксплуатации в профессиональной среде или для обучающего процесса в вузе. | Камеры MAGUS серии CLM спроектированы для съемки исследований, проводимых в свете люминесценции и по методу темного поля. Монохромная камера CLM90 обладает высокой светочувствительностью. Максимальное разрешение кадра – 3200x2200 пикс, кадровая частота при видеозаписи зависит от разрешения и составляет 51,3 или 133,8 кадра в секунду. Камера хорошо сочетается с объективами кратностью 4х, 10х, 20х и 40х, на объективах малого увеличения она позволяет рассмотреть больше деталей. Для охлаждения сенсора и сохранения качества снимка в устройство вмонтирован элемент Пельтье. Центральный затвор моментально фиксирует изображение, снимок не искажается при движении препарата. Соединить камеру с компьютером можно через интерфейс USB 3.0. Он отличается быстрой передачей данных, поэтому качество изображения при передаче не страдает. Камера создана для эксплуатации в профессиональной среде или для обучающего процесса в вузе. В приборе установлена CMOS-матрица SONY поколения Exmor с разрешением 7,1 Мпикс. Ее диагональ – 1,1'''', размер пикселя – 4,5x4,5 мкм. Сенсоры SONY работают с применением технологии обратной засветки – она повышает светочувствительность. В этой модели показатель составляет 3354 мВ при 1/30 секунды. Монохромное изображение не позволит проводить исследования, связанные с цветом препарата, но будет ярким и контрастным, что имеет значение при малой освещенности. Максимальное поле зрения обеспечит адаптер кратностью 1х. Чтобы избежать нагревания сенсора и появления теплового шума на снимках, в камеру встроен элемент Пельтье – специальный термоэлектрический модуль, который поддерживает температуру на 42 °С ниже окружающей. Благодаря ему камера может снимать даже при длительной выдержке, сохраняя высокое качество изображения. Прибор снабжен центральным затвором, который одновременно снимает сигнал со всех диодов. Снимок формируется мгновенно и не деформируется, даже если объект наблюдения находится в движении. ПО камеры позволяет снимать фото- и видеоматериалы, редактировать результат и проводить измерения линейных и угловых размеров объектов и их структур. Перед измерениями откалибруйте устройство под каждый объектив, используя калибровочный слайд. Камера интегрируется в канал визуализации микроскопа с помощью адаптера C-mount. Основные особенности: • Предназначена для съемки исследований, проводимых в свете люминесценции и по методу темного поля • Формирует изображение в разрешении 3200x2200 пикс, кадровая частота видеозаписи – 51,3 или 133,8 кадра в секунду (в зависимости от разрешения) • Сенсор обеспечен охлаждающим элементом, можно снимать на большой выдержке без ухудшения качества кадра • Центральный затвор моментально фиксирует образ, изображение формируется без искажений даже при перемещении объекта • Для соединения с компьютером в камеру встроен интерфейс USB 3.0 Комплектация: • Цифровая камера • Кабель USB • Адаптер питания 12 В, 3 А • Кейс • Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Технические характеристики: Сенсор: SONY Exmor CMOS Цветной/монохромный: монохромный Число мегапикселей: 7,1 Максимальное разрешение, пикс: 3200x2200 Размер сенсора: 1,1" (14,4x9,9 мм) Размер пикселя, мкм: 4,5x4,5 Двухступенчатый термоэлектрический модуль (элемент Пельтье), позволяющий установить температуру на 42 °C ниже комнатной: есть Светочувствительность: 3354 мВ при 1/30 с Отношение сигнал/шум: 0,15 мВ при 1/30 с Время выдержки: 0,1 мс–1 ч Возможность записи видео: есть Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: 51,3@3200x2200, 133,8@1584x1100 Разрядность АЦП, бит: 8/12 (переключаемая) Место установки: канал визуализации Формат изображения: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Формат видеороликов: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше) Спектральный диапазон, нм: 380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром) Тип затвора: Global shutter (глобальный затвор) Баланс белого: авто/ручной Контроль экспозиции: авто/ручной Программные возможности: размер изображения, яркость, время выдержки Выход: USB 3.0, 5 Гб/с Системные требования: Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше Программное обеспечение: MAGUS View Тип крепления: C-mount Корпус: цельнолитой алюминиевый Питание: постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье Диапазон рабочих температур, °С: –10... 50 Диапазон рабочей влажности, %: 30… 80 | 449990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 2,7 | 27x25x13
147592 | 83457 | Окуляр MAGUS E16 16х/11 мм (D 23,2 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83457_magus-e16-16x-11mm-eyepiece_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83457_magus-e16-16x-11mm-eyepiece_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83457_magus-e16-16x-11mm-eyepiece_02.jpg | [21 empty] | Окуляр MAGUS E16 рассчитан на установку в окулярный тубус 23,2 мм в диаметре. Окуляр E16 увеличивает объект под микроскопом в 16 крат дополнительно к увеличению, которое дает объектив. Эффективен при работе на объективах с увеличением 4, 10, 20 и 40 крат – в этой комбинации будут достигнуты лучшие показатели полезного увеличения микроскопа. На окуляре не установлено кольцо диоптрийной подвижки. Микроскопы с возможностью коррекции позволяют откорректировать окуляр под индивидуальные особенности зрения наблюдателя вращением кольца на окулярном тубусе. | Окуляр MAGUS E16 рассчитан на установку в окулярный тубус 23,2 мм в диаметре. Окуляр E16 увеличивает объект под микроскопом в 16 крат дополнительно к увеличению, которое дает объектив. Эффективен при работе на объективах с увеличением 4, 10, 20 и 40 крат – в этой комбинации будут достигнуты лучшие показатели полезного увеличения микроскопа. На окуляре не установлено кольцо диоптрийной подвижки. Микроскопы с возможностью коррекции позволяют откорректировать окуляр под индивидуальные особенности зрения наблюдателя вращением кольца на окулярном тубусе. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 16 Диаметр поля зрения, мм: 11 Диоптрийная коррекция: нет Посадочный диаметр, мм: 23,2 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 3890 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,035 | 7x4x4
147593 | 83458 | Окуляр MAGUS E20 20х/11 мм (D 23,2 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83458_magus-e20-20x-11mm-eyepiece-d-23-2mm_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83458_magus-e20-20x-11mm-eyepiece-d-23-2mm_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83458_magus-e20-20x-11mm-eyepiece-d-23-2mm_02.jpg | [21 empty] | Окуляр MAGUS E20 монтируется в тубус стандарта 23,2 мм. Окуляр E20 кратностью 20х хорошо работает в связке с объективами с увеличением 4, 10 и 20 крат. Устройство не имеет диоптрийной подстройки, на микроскопах с диоптрийной подвижкой настройка под особенности зрения пользователя выполняется при помощи кольца на окулярном тубусе. | Окуляр MAGUS E20 монтируется в тубус стандарта 23,2 мм. Окуляр E20 кратностью 20х хорошо работает в связке с объективами с увеличением 4, 10 и 20 крат. Устройство не имеет диоптрийной подстройки, на микроскопах с диоптрийной подвижкой настройка под особенности зрения пользователя выполняется при помощи кольца на окулярном тубусе. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 20 Диаметр поля зрения, мм: 11 Диоптрийная коррекция: нет Посадочный диаметр, мм: 23,2 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 5990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,05 | 7x4x4
147591 | 83459 | Окуляр MAGUS E10S 10х/20 мм со шкалой (D 23,2 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83459_magus-e10s-eyepiece-with-scale_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83459_magus-e10s-eyepiece-with-scale_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83459_magus-e10s-eyepiece-with-scale_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83459_magus-e10s-eyepiece-with-scale_03.jpg | [20 empty] | Окуляр MAGUS E10S разработан под стандарт окулярной трубки 23,2 мм. Это окуляр с увеличением 10х и шкалой измерения на полевой линзе. Шкала нужна для оценки размеров объектов или их структур. Градуирована с шагом в 0,1 мм, однако оценить истинные размеры объекта можно, откалибровав шкалу под характеристики увеличения конкретного объектива и рассчитав цену деления по формуле. | Окуляр MAGUS E10S разработан под стандарт окулярной трубки 23,2 мм. Это окуляр с увеличением 10х и шкалой измерения на полевой линзе. Шкала нужна для оценки размеров объектов или их структур. Градуирована с шагом в 0,1 мм, однако оценить истинные размеры объекта можно, откалибровав шкалу под характеристики увеличения конкретного объектива и рассчитав цену деления по формуле. Как произвести измерения и расчет Прежде всего определим цену деления шкалы в пересчете на кратность объектива. Для этого откалибруем окуляр. Расположите калибровочный слайд под объективом, сфокусируйтесь на него. Теперь нужно вращать окуляр, пока он не попадет в позицию, где шкала окуляра и шкала на калибровочном слайде станут параллельны друг другу. На объективах малой кратности оцениваем, сколько делений на шкале окуляра вошли в шкалу слайда; на объективах средней и большой кратности – наоборот. Это число нужно зафиксировать. Следующий шаг – расчет цены деления под параметры конкретного объектива. Используйте формулу: Е=ТL/A, где E – цена деления шкалы окуляра; Т – цена деления шкалы объект-микрометра, указанная на объект-микрометре (0,01 мм); L – число делений объект-микрометра; А – число делений шкалы окуляра. Значение для каждого объектива зафиксируйте. Чтобы вычислить размер объекта, сосчитайте под микроскопом, сколько делений шкалы окуляра размещается между крайними точками объекта измерения. Затем это число умножайте на число, которое вы получили для заданного объектива. Результат – величина объекта. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 10 Диаметр поля зрения, мм: 20 Диоптрийная коррекция: нет Цена деления шкалы, мм: 0,1 Посадочный диаметр, мм: 23,2 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 8990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,075 | 7x4x4
146979 | 82915 | Окуляр MAGUS MES10 10х/22 мм со шкалой (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82915_magus_mes10_eyepiece_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82915_magus_mes10_eyepiece_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82915_magus_mes10_eyepiece_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82915_magus_mes10_eyepiece_03.jpg | [20 empty] | Измерительный окуляр с ценой деления шкалы 0,1 мм. Шкала находится в плоскости полевой диафрагмы. Размеры можно измерять в миллиметрах или в микронах. Шкалу надо градуировать для каждого рабочего объектива с помощью калибровочного слайда. Цена деления слайда 0,01 мм. Его кладут на предметный столик и поворачивают окуляр так, чтобы деления шкал слайда и окуляра были параллельны друг другу. | Измерительный окуляр с ценой деления шкалы 0,1 мм. Шкала находится в плоскости полевой диафрагмы. Размеры можно измерять в миллиметрах или в микронах. Шкалу надо градуировать для каждого рабочего объектива с помощью калибровочного слайда. Цена деления слайда 0,01 мм. Его кладут на предметный столик и поворачивают окуляр так, чтобы деления шкал слайда и окуляра были параллельны друг другу. Кроме этого, для каждого объектива высчитывают цену деления окулярной шкалы (E). Для этого на объективах с небольшой кратностью считают число делений шкалы окуляра, помещающихся в шкалу слайда. На объективах со средней и большой кратностью считают, сколько делений шкалы слайда помещается в окулярную шкалу. Формула для расчета цены деления окулярной шкалы: Е=ТL/A, где: Т – цена деления шкалы микрометрического слайда (0,01 мм); L – число делений шкалы слайда; А – число делений шкалы окуляра. После этого можно определить истинный линейный размер наблюдаемого объекта. Он будет равен длине объекта по окулярной шкале, умноженной на E. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 10 Поле зрения, мм: 22 Возможность диоптрийной коррекции, D: нет Цена деления шкалы, мм: 0,1 Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 9490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,09 | 4x7x4
146980 | 82916 | Окуляр MAGUS ME12 12,5х/14 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82916_magus_me12_eyepiece_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82916_magus_me12_eyepiece_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82916_magus_me12_eyepiece_02.jpg | [21 empty] | Окуляр с увеличением 12,5x для работы на микроскопах MAGUS. Окуляр не имеет собственной диоптрийной коррекции для подстройки под зрение наблюдателя, ее можно выполнять с помощью кольца на окулярном тубусе микроскопа. Совместимый диаметр тубуса – 30 мм. Диаметр поля зрения окуляра 14 мм. | Окуляр с увеличением 12,5x для работы на микроскопах MAGUS. Окуляр не имеет собственной диоптрийной коррекции для подстройки под зрение наблюдателя, ее можно выполнять с помощью кольца на окулярном тубусе микроскопа. Совместимый диаметр тубуса – 30 мм. Диаметр поля зрения окуляра 14 мм. Окуляр подходит для использования с объективами 4х, 10х, 20х, 40х, 60х, 100х. Вынос выходного зрачка составляет 10 мм. Корпус окуляра изготовлен из меди, линзы сделаны из оптического стекла. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 12,5 Поле зрения, мм: 14 Возможность диоптрийной коррекции, D: нет Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 6690 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,07 | 4x8x4
146981 | 82917 | Окуляр MAGUS MD12 12,5х/14 мм с диоптрийной коррекцией (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82917_magus_md12_eyepiece_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82917_magus_md12_eyepiece_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82917_magus_md12_eyepiece_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82917_magus_md12_eyepiece_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82917_magus_md12_eyepiece_04.jpg | [19 empty] | Окуляр с увеличением 12,5x, с кольцом диоптрийной подвижки в пределах ±5D для подстройки резкости под особенности зрения. Используется как опциональный окуляр на микроскопах MAGUS. Если на тубусе микроскопа есть кольцо диоптрийной коррекции, то подстройку можно делать любым способом, на окуляре или на микроскопе. | Окуляр с увеличением 12,5x, с кольцом диоптрийной подвижки в пределах ±5D для подстройки резкости под особенности зрения. Используется как опциональный окуляр на микроскопах MAGUS. Если на тубусе микроскопа есть кольцо диоптрийной коррекции, то подстройку можно делать любым способом, на окуляре или на микроскопе. Окуляр совместим с тубусом диаметром 30 мм. Поле зрения окуляра 14 мм. Выходной зрачок вынесен на 10 мм для комфортной работы в очках. Корпус окуляра сделан из меди, линзы выполнены из оптического стекла. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 12,5 Поле зрения, мм: 14 Возможность диоптрийной коррекции, D: ±5 Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 9290 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,07 | 4x8x4
146982 | 82918 | Окуляр MAGUS ME15 15х/15 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82918_magus_me15_eyepiece_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82918_magus_me15_eyepiece_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82918_magus_me15_eyepiece_02.jpg | [21 empty] | Окуляр с 15-кратным увеличением и с полем зрения 15 мм. Подходит для работы на микроскопах MAGUS разных серий. Не оснащен кольцом диоптрийной коррекции. Подстройка резкости под зрение наблюдателя осуществляется с помощью кольца на окулярном тубусе микроскопа. Подходящий диаметр тубуса – 30 мм. | Окуляр с 15-кратным увеличением и с полем зрения 15 мм. Подходит для работы на микроскопах MAGUS разных серий. Не оснащен кольцом диоптрийной коррекции. Подстройка резкости под зрение наблюдателя осуществляется с помощью кольца на окулярном тубусе микроскопа. Подходящий диаметр тубуса – 30 мм. Окуляр можно использовать с объективами 4х, 10х, 20х и 40х. Удобен для работы в очках благодаря выносу выходного зрачка 10 мм. Корпус окуляра медный, для изготовления линз используется оптическое стекло. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 15 Поле зрения, мм: 15 Возможность диоптрийной коррекции, D: нет Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 5290 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,07 | 4x7x4
146983 | 82919 | Окуляр MAGUS ME20 20х/12 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82919_magus_me20_eyepiece_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82919_magus_me20_eyepiece_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82919_magus_me20_eyepiece_02.jpg | [21 empty] | Окуляр для микроскопов MAGUS. У этой модели окуляра нет кольца диоптрийной подвижки, коррекцию можно выполнять с помощью кольца на тубусе микроскопа. Окуляр используется с объективами, имеющими увеличения 4, 10 и 20 крат. Посадочный диаметр окулярного тубуса – 30 мм. Предусмотрен вынос выходного зрачка 10 мм, чтобы было комфортно наблюдать в очках. Линзы окуляра изготовлены из оптического стекла, корпус из меди. | Окуляр для микроскопов MAGUS. У этой модели окуляра нет кольца диоптрийной подвижки, коррекцию можно выполнять с помощью кольца на тубусе микроскопа. Окуляр используется с объективами, имеющими увеличения 4, 10 и 20 крат. Посадочный диаметр окулярного тубуса – 30 мм. Предусмотрен вынос выходного зрачка 10 мм, чтобы было комфортно наблюдать в очках. Линзы окуляра изготовлены из оптического стекла, корпус из меди. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 20 Поле зрения, мм: 12 Возможность диоптрийной коррекции, D: нет Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 5690 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,06 | 4x7x4
147739 | 83499 | Окуляр MAGUS SD10S 10х/22 мм со шкалой (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83499_magus-sd10s-10x-22mm-eyepiece-with-scale-d-30mm_00.jpg | [23 empty] | Окуляр со шкалой применяется для определения размеров объектов и их структур в линейных единицах измерения – миллиметрах или микронах. Его устанавливают вместо стандартного окуляра 10х. Шкала находится в плоскости полевой диафрагмы, цена деления – 0,1 мм. Посадочный диаметр 30 мм. | Окуляр со шкалой применяется для определения размеров объектов и их структур в линейных единицах измерения – миллиметрах или микронах. Его устанавливают вместо стандартного окуляра 10х. Шкала находится в плоскости полевой диафрагмы, цена деления – 0,1 мм. Посадочный диаметр 30 мм. Подготовка к работе Перед измерениями необходимо откалибровать шкалу окуляра для каждого увеличения объектива, на котором будут выполняться измерения. Для этого необходим калибровочный слайд – объект с микрометрической шкалой. Для стереоскопического микроскопа рекомендуем использовать калибровочный слайд с ценой деления шкалы 0,1 мм. Слайд кладут на предметный столик, микроскоп фокусируют на шкалу. Окуляр поворачивают в окулярном тубусе до положения, в котором деления шкал слайда и окуляра станут параллельны друг другу. Расчет цены деления шкалы окуляра для каждого увеличения объектива Расчет для каждого увеличения объектива проводят по формуле: Е=ТL/A, где E – цена деления шкалы окуляра; Т – цена деления шкалы объект-микрометра, указанная на объект-микрометре (0,01 мм); L – число делений объект-микрометра; А – число делений шкалы окуляра. Полученные значения цены деления шкалы окуляра для каждого увеличения объектива записывают. Получение истинного линейного размера объекта При измерении объекта вначале подсчитывают число делений шкалы окуляра, которое занимает объект. Результат умножают на цену деления шкалы, подсчитанную ранее для выбранного увеличения объектива. Полученное значение и будет истинной линейной величиной объекта. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 10 Диаметр поля зрения, мм: 22 Диоптрийная коррекция: есть Цена деления шкалы, мм: 0,1 Посадочный диаметр, мм: 30 | 3490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,9 | 4x4x6
147740 | 83500 | Окуляр MAGUS SD15 15х/16 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83500_magus-sd15-15x-16mm-eyepiece-d-30mm_00.jpg | [23 empty] | Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Окуляр с диоптрийной коррекцией – оптимальный выбор для микроскопов без кольца диоптрийной подвижки на окулярном тубусе. При неидеальном зрении упрощает получение резкого изображения объекта. Наличие диоптрийной коррекции на микроскопе не препятствует использованию окуляра – настройка диоптрий может быть выполнена или на окуляре, или на окулярном тубусе. Посадочный диаметр 30 мм. | Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Окуляр с диоптрийной коррекцией – оптимальный выбор для микроскопов без кольца диоптрийной подвижки на окулярном тубусе. При неидеальном зрении упрощает получение резкого изображения объекта. Наличие диоптрийной коррекции на микроскопе не препятствует использованию окуляра – настройка диоптрий может быть выполнена или на окуляре, или на окулярном тубусе. Посадочный диаметр 30 мм. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 15 Диаметр поля зрения, мм: 16 Диоптрийная коррекция: есть Посадочный диаметр, мм: 30 | 2990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,6 | 4x4x6
147741 | 83501 | Окуляр MAGUS SD20 20х/12 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83501_magus-sd20-20x-12mm-eyepiece-d-30mm_00.jpg | [23 empty] | Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Окуляр с диоптрийной коррекцией – оптимальный выбор для микроскопов без кольца диоптрийной подвижки на окулярном тубусе. При неидеальном зрении упрощает получение резкого изображения объекта. Наличие диоптрийной коррекции на микроскопе не препятствует использованию окуляра – настройка диоптрий может быть выполнена или на окуляре, или на окулярном тубусе. Посадочный диаметр 30 мм. | Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Окуляр с диоптрийной коррекцией – оптимальный выбор для микроскопов без кольца диоптрийной подвижки на окулярном тубусе. При неидеальном зрении упрощает получение резкого изображения объекта. Наличие диоптрийной коррекции на микроскопе не препятствует использованию окуляра – настройка диоптрий может быть выполнена или на окуляре, или на окулярном тубусе. Посадочный диаметр 30 мм. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 20 Диаметр поля зрения, мм: 12 Диоптрийная коррекция: есть Посадочный диаметр, мм: 30 | 2990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,1 | 4x4x6
147742 | 83502 | Окуляр MAGUS SD25 25х/9 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83502_magus-sd25-25x-9mm-eyepiece-d-30mm_00.jpg | [23 empty] | Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Окуляр с диоптрийной коррекцией – оптимальный выбор для микроскопов без кольца диоптрийной подвижки на окулярном тубусе. При неидеальном зрении упрощает получение резкого изображения объекта. Наличие диоптрийной коррекции на микроскопе не препятствует использованию окуляра – настройка диоптрий может быть выполнена или на окуляре, или на окулярном тубусе. Посадочный диаметр 30 мм. | Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Окуляр с диоптрийной коррекцией – оптимальный выбор для микроскопов без кольца диоптрийной подвижки на окулярном тубусе. При неидеальном зрении упрощает получение резкого изображения объекта. Наличие диоптрийной коррекции на микроскопе не препятствует использованию окуляра – настройка диоптрий может быть выполнена или на окуляре, или на окулярном тубусе. Посадочный диаметр 30 мм. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 25 Диаметр поля зрения, мм: 9 Диоптрийная коррекция: есть Посадочный диаметр, мм: 30 | 8690 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,1 | 4x4x6
147743 | 83503 | Окуляр MAGUS SD30 30х/8 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83503_magus-sd30-30x-8mm-eyepiece-d-30mm_00.jpg | [23 empty] | Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Окуляр с диоптрийной коррекцией – оптимальный выбор для микроскопов без кольца диоптрийной подвижки на окулярном тубусе. При неидеальном зрении упрощает получение резкого изображения объекта. Наличие диоптрийной коррекции на микроскопе не препятствует использованию окуляра – настройка диоптрий может быть выполнена или на окуляре, или на окулярном тубусе. Посадочный диаметр 30 мм. | Окуляры расширяют диапазон увеличения микроскопа. Окуляр с диоптрийной коррекцией – оптимальный выбор для микроскопов без кольца диоптрийной подвижки на окулярном тубусе. При неидеальном зрении упрощает получение резкого изображения объекта. Наличие диоптрийной коррекции на микроскопе не препятствует использованию окуляра – настройка диоптрий может быть выполнена или на окуляре, или на окулярном тубусе. Посадочный диаметр 30 мм. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 30 Диаметр поля зрения, мм: 8 Диоптрийная коррекция: есть Посадочный диаметр, мм: 30 | 9790 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,1 | 4x4x6
147597 | 83444 | Окуляр MAGUS SE20 20х/12 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83444_magus-se20-20x-12mm-eyepiece-d-30mm_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83444_magus-se20-20x-12mm-eyepiece-d-30mm_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83444_magus-se20-20x-12mm-eyepiece-d-30mm_02.jpg | [21 empty] | Модель SE20 работает со стереомикроскопом и дает увеличение 20 крат. Окуляр не оснащен кольцом диоптрийной подвижки, поэтому пользоваться им с комфортом смогут исследователи с одинаковыми параметрами зрения на каждом глазу. Настроить резкость изображения для дальнозоркости или близорукости при использовании этого окуляра можно на микроскопе с коррекцией диоптрий на окулярном тубусе. Окуляр SE20 усаживается в тубус диаметром 30 мм. | Модель SE20 работает со стереомикроскопом и дает увеличение 20 крат. Окуляр не оснащен кольцом диоптрийной подвижки, поэтому пользоваться им с комфортом смогут исследователи с одинаковыми параметрами зрения на каждом глазу. Настроить резкость изображения для дальнозоркости или близорукости при использовании этого окуляра можно на микроскопе с коррекцией диоптрий на окулярном тубусе. Окуляр SE20 усаживается в тубус диаметром 30 мм. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 20 Диаметр поля зрения, мм: 12 Диоптрийная коррекция: нет Цена деления шкалы, мм: 0,1 Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 5590 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,06 | 7x4x4
147598 | 83445 | Окуляр MAGUS SE25 25х/9 мм (D 30 мм) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83445_magus-se25-25x-9mm-eyepiece-d30mm_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83445_magus-se25-25x-9mm-eyepiece-d30mm_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83445_magus-se25-25x-9mm-eyepiece-d30mm_02.jpg | [21 empty] | Окуляр для стереомикроскопа SE25 обладает кратностью 25х и устанавливается в окулярную трубку на 30 мм. Устройство не имеет механизма подстройки под миопию или гиперметропию глаз пользователя, поэтому комфортно работать с этим окуляром смогут исследователи с одинаковым зрением на разных глазах. Если корректировка диоптрий необходима, используйте настройку на окулярном тубусе микроскопа (при ее наличии). | Окуляр для стереомикроскопа SE25 обладает кратностью 25х и устанавливается в окулярную трубку на 30 мм. Устройство не имеет механизма подстройки под миопию или гиперметропию глаз пользователя, поэтому комфортно работать с этим окуляром смогут исследователи с одинаковым зрением на разных глазах. Если корректировка диоптрий необходима, используйте настройку на окулярном тубусе микроскопа (при ее наличии). Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Увеличение, крат: 25 Диаметр поля зрения, мм: 9 Диоптрийная коррекция: нет Цена деления шкалы, мм: 0,1 Посадочный диаметр, мм: 30 Материал корпуса: медь Вынос выходного зрачка, мм: 10 | 5590 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,06 | 7x4x4
> Объективы
147618 | 83438 | Объектив MAGUS 20HP 20х/0,40 Plan L фазовый PHP2 ∞/1,2 WD 8,0 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83438_magus-20hp-20x-plan-l-php2-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83438_magus-20hp-20x-plan-l-php2-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83438_magus-20hp-20x-plan-l-php2-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83438_magus-20hp-20x-plan-l-php2-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив 20HP предназначен для исследования неразличимых в светлом поле биологических живых образцов. Из-за окрашивания они погибают, а метод фазового контраста позволяет изучить микроорганизмы, не воздействуя на них напрямую и не нанося им вреда. Для создания контраста применяется фазовый конденсор с кольцевой диафрагмой или фазовая вставка с кольцом под объектив 20х. Для проведения исследования понадобится посуда с толщиной дна 1,2 мм. | Объектив 20HP предназначен для исследования неразличимых в светлом поле биологических живых образцов. Из-за окрашивания они погибают, а метод фазового контраста позволяет изучить микроорганизмы, не воздействуя на них напрямую и не нанося им вреда. Для создания контраста применяется фазовый конденсор с кольцевой диафрагмой или фазовая вставка с кольцом под объектив 20х. Для проведения исследования понадобится посуда с толщиной дна 1,2 мм. Объектив с увеличением 20 крат предпочтительно сочетать с окулярами кратностью от 10х до 20х. Нижнее показание полезного увеличения микроскопа в этом случае составит 200х, верхнее – 400х. Окуляры с другой кратностью в этом случае будут непродуктивны: они или не позволят рассмотреть мелкие элементы, или не предоставят новых данных. Наименьшее расстояние, на котором можно различить два элемента на объекте, для объектива 20HP составляет 0,69 мкм. Линзы объектива-планахромата нивелируют хроматические аберрации для красного и синего цветов, сферическую для зеленого. Величина плоского поля составляет 90% поля видимости, изображение получается сфокусированным почти на всей площади обзора. Поэтому объектив рекомендуется для создания цифровых снимков исследования и для совмещения с широкопольными окулярами на 22 мм. Окуляр 10х/22 мм производит поле зрения 1,1 мм. При работе на инвертированном биологическом микроскопе MAGUS Bio V300 требуется приобрести дополнительно слайдер фазового контраста MAGUS SPH1. Совместимость: • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: фазовый контраст Увеличение, крат: 20 Апертура: 0,40 Рабочее расстояние, мм: 8,0 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина дна посуды, мм: 1,2 Пружинящая оправа: нет Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 34490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,09 | 7x4x4
147616 | 83440 | Объектив MAGUS 10PLFL 10х/0,35 Plan FL ∞/0,17 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83440_magus-10plfl-plan-fl-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83440_magus-10plfl-plan-fl-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83440_magus-10plfl-plan-fl-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83440_magus-10plfl-plan-fl-objective_03.jpg | [20 empty] | MAGUS 10PLFL – это объектив для наблюдений при люминесцентном свете. Его оптика отличается высокой пропускной способностью для разных волн; объектив не имеет собственного люминесцентного свечения и не допускает двойного лучепреломления – они могут исходить только от препарата. Апертура 0,35 дает объективу большой предел разрешения и разрешающую способность: изображение получается ярким, насыщенным и контрастным. | MAGUS 10PLFL – это объектив для наблюдений при люминесцентном свете. Его оптика отличается высокой пропускной способностью для разных волн; объектив не имеет собственного люминесцентного свечения и не допускает двойного лучепреломления – они могут исходить только от препарата. Апертура 0,35 дает объективу большой предел разрешения и разрешающую способность: изображение получается ярким, насыщенным и контрастным. Объектив устанавливается на «бесконечный» тубус, парфокальная высота – 45 мм. Окуляр дает большое и чистое поле зрения и идеально сочетается с широкоугольными окулярами. Например, окуляр с увеличением 10х и полем зрения 22 мм произведет поле зрения оптической системы 2,2 мм. Для съемки материалов в люминесцентном свете рекомендуется цифровая камера CLM90 7,1 Мпикс, 1,1''''. Модель 10PLFL с увеличением 10 крат будет эффективна в комбинации с подходящими окулярами при общей кратности системы между 175х и 350х. Показатели ниже этого предела не позволят разглядеть все нюансы препарата. Показатели выше максимального полезного разрешения не дадут новой информации. Для работы используется покровное стекло толщиной 0,17 мм. Совместимость: • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: люминесценция Увеличение, крат: 10 Апертура: 0,35 Рабочее расстояние, мм: 2,37 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: 0,17 Пружинящая оправа: нет Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 33990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,135 | 7x4x4
146991 | 82927 | Объектив MAGUS MA20 20х/0,40 Achromatic ∞/0,17 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82927_magus_ma20_infinity_achr_objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82927_magus_ma20_infinity_achr_objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82927_magus_ma20_infinity_achr_objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82927_magus_ma20_infinity_achr_objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив-ахромат с увеличением 20 крат и с максимальным разрешением 0,069 мкм. Подходит для исследования микрообъектов размерами от 1 мкм в широком поле зрения. Это могут быть кровяные тельца (лейкоциты, эритроциты) при анализе крови или различные включения, например цилиндры при анализе мочи. | Объектив-ахромат с увеличением 20 крат и с максимальным разрешением 0,069 мкм. Подходит для исследования микрообъектов размерами от 1 мкм в широком поле зрения. Это могут быть кровяные тельца (лейкоциты, эритроциты) при анализе крови или различные включения, например цилиндры при анализе мочи. В ахроматическом объективе устранены цветовые аберрации для синего и красного цветов и сферические для зеленого. Кривизна поля скорректирована на 65% диаметра поля зрения. Толщина совметимого покровного стекла – 0,17 мм. Объектив используют с окулярами с увеличением от 10x до 20x. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Оптическая конструкция: ахромат Длина совместимого тубуса, мм: бесконечность (∞) Увеличение, крат: 20 Апертура: 0,40 Рабочее расстояние, мм: 2,61 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина совместимого покровного стекла, мм: 0,17 Пружинящая оправа: нет Масляная иммерсия: нет Материал корпуса: медь Тип резьбы: WJ 4/5"*1/36" | 7490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,115 | 4x7x4
147620 | 83449 | Объектив MAGUS SF5 5х/0,12 Plan Pol ∞/0,17 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83449_magus-sf5-5x-0-12-plan-pol-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83449_magus-sf5-5x-0-12-plan-pol-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83449_magus-sf5-5x-0-12-plan-pol-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83449_magus-sf5-5x-0-12-plan-pol-objective_03.jpg | [20 empty] | Поляризационный объектив оснащен специальными линзами без внутренних натяжений. Такие линзы пропускают свет без препятствий, и двойное лучепреломление порождает только объект исследования: оптика не влияет на результат. Используется для исследований в проходящем поляризованном свете. | Поляризационный объектив оснащен специальными линзами без внутренних натяжений. Такие линзы пропускают свет без препятствий, и двойное лучепреломление порождает только объект исследования: оптика не влияет на результат. Используется для исследований в проходящем поляризованном свете. Объектив различает две точки на препарате на минимальном расстоянии 2,29 мкм. Обладает увеличением 5х и в системе с окулярами от 10х до 25х создает полезное увеличение микроскопа 60–120х. Рассчитан на тубус «бесконечность», парфокальная высота – по стандарту DIN (45 мм). Для работы с этим объективом препарат накрывается покровным стеклом толщиной 0,17 мм. Модель SF5 – планахромат. Он исправляет разные виды оптических искажений: хроматические (для синего и красного цветов), сферические (для зеленого цвета), геометрические. Поле исследования получается широким, а изображение – одинаково четким на 90% поверхности наблюдения. Поэтому фотографии объекта исследования получаются качественными, а для наблюдения рекомендуется окуляр с полем зрения 22 мм. Окуляр с параметрами 10х/22 мм создаст поле зрения шириной 4,4 мм. Совместимость: • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: поляризованный свет Увеличение, крат: 5 Апертура: 0,12 Рабочее расстояние, мм: 26,1 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: 0,17 Пружинящая оправа: нет Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 9990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,08 | 7x4x4
147621 | 83450 | Объектив MAGUS SF20 20х/0,40 Plan Pol ∞/0,17 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83450_magus-sf20-20x-plan-pol-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83450_magus-sf20-20x-plan-pol-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83450_magus-sf20-20x-plan-pol-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83450_magus-sf20-20x-plan-pol-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив для исследования в поляризованном свете оснащен оптикой без внутренних натяжений. Такая оптика не производит двойного лучепреломления – оно исходит только от препарата. Объектив работает в проходящем свете. | Объектив для исследования в поляризованном свете оснащен оптикой без внутренних натяжений. Такая оптика не производит двойного лучепреломления – оно исходит только от препарата. Объектив работает в проходящем свете. Модель SF20 разработана под тубус с оптической длиной «бесконечность». Парфокальная высота – 45 мм. Проводить исследования нужно через покровное стекло толщиной 0,17 мм. Объектив дает увеличение 20 крат при пределе разрешения 0,69 мкм. Эту модель рекомендуется сочетать с окулярами кратностью от 10х до 20х. Вместе они произведут полезное увеличение микроскопа с нижним порогом 200х и верхним 400х. Планахроматическая оптика дает широкое поле изображения, поэтому ее хорошо комбинировать с окулярами с полем зрения 22 мм. Окуляр 10х/22 мм в этом сочетании даст поле зрения 1,1 мм. Оптика убирает хроматические аберрации по двум цветам (красному и синему) и сферическую по одному (зеленому). Совместимость: • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: поляризованный свет Увеличение, крат: 20 Апертура: 0,40 Рабочее расстояние, мм: 8,8 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: 0,17 Пружинящая оправа: нет Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 27690 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,1 | 7x4x4
147622 | 83451 | Объектив MAGUS SF100 OIL 100х/1,25 ми Plan Pol ∞/0,17 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83451_magus-sf100-oil-plan-pol-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83451_magus-sf100-oil-plan-pol-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83451_magus-sf100-oil-plan-pol-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83451_magus-sf100-oil-plan-pol-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив работает в проходящем поляризованном свете и оснащен специальным линзами, сделанными с отсутствием натяжений. Они не производят двойного лучепреломления и не влияют на полученные результаты. | Объектив работает в проходящем поляризованном свете и оснащен специальным линзами, сделанными с отсутствием натяжений. Они не производят двойного лучепреломления и не влияют на полученные результаты. Объектив скорректирован на бесконечность. Парфокальная высота – 45 мм. Образец для работы следует накрывать покровным стеклом 0,17 мм толщиной. Кратность этой модели – 100х. Наименьшее расстояние между двумя различимыми точками – 0,22 мкм. В сочетании с окулярами с увеличением от 5 до 15 крат объектив SF100 OIL дает полезное увеличение в интервале 625–1250х. Коррекция кривизны поля создает чистое, сфокусированное и геометрически правильное изображение на площади 90% поля зрения. Объектив хорошо сочетается с цифровой камерой и окулярами с полем зрения 22 мм. Окуляр с характеристиками 10х/22 мм сформирует поле зрения шириной 0,22 мм. Объектив-планахромат исправляет хроматические искажения по двум длинам волн (красный и синий цвета), сферическое искажение – по одной (зеленый цвет). Совместимость: • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: поляризованный свет Увеличение, крат: 100 Апертура: 1,25 Рабочее расстояние, мм: 0,36 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: 0,17 Пружинящая оправа: есть Иммерсия: масляная Материал корпуса: медь | 32990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,125 | 7x4x4
147623 | 83452 | Объектив MAGUS SF100 DRY 100х/0,80 Plan Pol ∞/0,17 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83452_magus-sf100-dry-plan-pol-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83452_magus-sf100-dry-plan-pol-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83452_magus-sf100-dry-plan-pol-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83452_magus-sf100-dry-plan-pol-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив-планахромат для работы в поляризованном свете (отраженном и проходящем). Оснащен специальными линзами без напряжений. Они пропускают свет без препятствий, не создают двойного лучепреломления и не влияют на результат исследования. | Объектив-планахромат для работы в поляризованном свете (отраженном и проходящем). Оснащен специальными линзами без напряжений. Они пропускают свет без препятствий, не создают двойного лучепреломления и не влияют на результат исследования. Объектив кратностью 100х обладает пределом разрешения 0,35 мкм. Подходит для тубуса с оптической длиной «бесконечность», парфокальная высота составляет 45 мм, работает с покровным стеклом толщиной 0,17 мм. Планахроматический объектив отличается большой площадью плоского поля: 90%. Изображение получается сфокусированным и в середине, и по периметру. Это позволяет получать наилучшее по качеству изображение при использовании цифровой камеры или широкопольных окуляров. Окуляр с параметрами 10х/22 мм создаст поле зрения с диаметром 0,22 мм. Хроматические и сферические аберрации также устранены: хроматические по красному и синему цветам, сферическая по зеленому. Для этой модели объектива рекомендуется применять окуляры с увеличением от 5 до 10 крат. Вместе они создадут полезное увеличение микроскопа в пределах 400–800х. Совместимость: • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: поляризованный свет Увеличение, крат: 100 Апертура: 0,8 Рабочее расстояние, мм: 2,02 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: 0,17 Пружинящая оправа: есть Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 84990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,145 | 7x4x4
147624 | 83453 | Объектив MAGUS SFR2 2,5х/0,07 Plan L Pol ∞/- | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83453_magus-sfr2-2-5h-plan-l-pol-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83453_magus-sfr2-2-5h-plan-l-pol-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83453_magus-sfr2-2-5h-plan-l-pol-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83453_magus-sfr2-2-5h-plan-l-pol-objective_03.jpg | [20 empty] | Поляризационный объектив для изучения образцов в поляризованном свете. Оснащен линзами без натяжений и не влияет на результат исследования. Подходит как для проходящего, так и для отраженного света. | Поляризационный объектив для изучения образцов в поляризованном свете. Оснащен линзами без натяжений и не влияет на результат исследования. Подходит как для проходящего, так и для отраженного света. Объектив-планахромат исправляет сферическую аберрацию по одной длине волны (зеленый цвет) и хроматические аберрации – по двум (красный и синий). Отличается большой площадью плоского поля (90%) и хорошо подходит в случае, если к микроскопу подключается цифровая камера. Эффективен при работе на окулярах с широким полем зрения. Окуляр 10х/22 мм даст поле зрения 8,8 мм в диаметре. Изображение будет одинаково четким и в центре, и по краю. Модель SFR2 подходит для тубусов «бесконечность». Ее парфокальная высота 45 мм. Объектив обладает увеличением 2,5 крата и формирует полезное увеличение микроскопа между 35х и 70х. Чтобы получить такое число, устанавливайте на микроскоп окуляры кратностью от 10х до 25х. Объектив различает две точки на препарате на минимальной дистанции 3,92 мкм. Работать можно как с покровным стеклом, так и без него. Совместимость: • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: поляризованный свет Увеличение, крат: 2,5 Апертура: 0,07 Рабочее расстояние, мм: 11 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: объектив может быть использован для работы с препаратами как с покровным стеклом, так и без него Пружинящая оправа: нет Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 29990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,105 | 7x4x4
147625 | 83454 | Объектив MAGUS SFR50 50х/0,70 Plan L Pol ∞/0 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83454_magus-sfr50-50h-plan-l-pol-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83454_magus-sfr50-50h-plan-l-pol-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83454_magus-sfr50-50h-plan-l-pol-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83454_magus-sfr50-50h-plan-l-pol-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив со специальными линзами для изучения образцов в проходящем и отраженном поляризованном свете. Оптика изготовлена так, чтобы избежать внутренних натяжений и не создавать двойного лучепреломления. | Объектив со специальными линзами для изучения образцов в проходящем и отраженном поляризованном свете. Оптика изготовлена так, чтобы избежать внутренних натяжений и не создавать двойного лучепреломления. Объектив SFR50 кратностью 50х позволяет различить две разные точки на поверхности объекта на расстоянии 0,39 мкм. Подходит для тубуса с оптической длиной «бесконечность», парфокальная высота – 45 мм. Объектив наилучшим образом подходит для совмещения с окулярами кратностью от 7х до 15х. В комбинации с этими окулярами объектив даст полезное увеличение микроскопа в пределах от 350 до 700 крат. Благодаря планахроматической оптике на изображении корректируются хроматические искажения по красному и синему цветам и сферическое — по зеленому. Также объектив дает большое плоское поле – на 90% площади. Мы видим картинку, одинаково сфокусированную как в центре, так и на периферии. Чтобы сохранить эти достоинства изображения, которые формирует объектив, его рекомендуется сочетать с широкоугольным окуляром. Окуляр с параметрами 10х/22 мм даст поле зрения 0,44 мм в диаметре. Совместимость: • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: поляризованный свет Увеличение, крат: 50 Апертура: 0,70 Рабочее расстояние, мм: 3,67 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: без покровного стекла Пружинящая оправа: есть Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 39990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,135 | 7x4x4
147626 | 83455 | Объектив MAGUS SFR80 80х/0,80 Plan L Pol ∞/0 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83455_magus-sfr80-80h-plan-l-pol-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83455_magus-sfr80-80h-plan-l-pol-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83455_magus-sfr80-80h-plan-l-pol-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83455_magus-sfr80-80h-plan-l-pol-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив работает с препаратами в проходящем и отраженном поляризованном свете. Оснащен специальными линзами без напряжений и не создает двойного лучепреломления. | Объектив работает с препаратами в проходящем и отраженном поляризованном свете. Оснащен специальными линзами без напряжений и не создает двойного лучепреломления. Объектив обладает широким плоским полем – изображение формируется в фокусе на 90% площади обзора. Благодаря этому он хорошо подходит для совмещения с широкоугольным окуляром (22 мм). При включении в оптическую систему окуляра 10х/22 мм получится поле зрения 0,27 мм. Чтобы получить полезное увеличение микроскопа в пределах 400–800х, с объективом следует использовать окуляры кратностью от 5х до 10х. Оптика объектива корректирует оптические искажения: хроматические для красного и синего цветов и сферическое для зеленого. Объектив сконструирован на длину тубуса «бесконечность», парфокальная высота – 45 мм. Покровное стекло для работы не предполагается. Предел разрешения устройства – 0,35 мкм. Совместимость: • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: поляризованный свет Увеличение, крат: 80 Апертура: 0,80 Рабочее расстояние, мм: 1,25 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: без покровного стекла Пружинящая оправа: есть Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 52990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,14 | 7x4x4
147627 | 83456 | Объектив MAGUS SFR100 DRY 100х/0,85 Plan L Pol ∞/0 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83456_magus-sfr100-dry-plan-l-pol-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83456_magus-sfr100-dry-plan-l-pol-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83456_magus-sfr100-dry-plan-l-pol-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83456_magus-sfr100-dry-plan-l-pol-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив сконструирован для исследований в поляризованном свете. Поддерживает работу как в проходящем, так и отраженном свете. Для максимального светопропускания без помех стекло изготавливается и фиксируется без натяжений. Так двойное лучепреломление исходит только от препарата. | Объектив сконструирован для исследований в поляризованном свете. Поддерживает работу как в проходящем, так и отраженном свете. Для максимального светопропускания без помех стекло изготавливается и фиксируется без натяжений. Так двойное лучепреломление исходит только от препарата. Объектив разработан под тубус с бесконечной оптической длиной. Парфокальная высота – 45 мм. Не требует покровного стекла. Минимальная дистанция между двумя различимыми точками – 0,33 мкм. Объектив исправляет три вида аберраций: хроматические по двум цветам (синему и красному), сферическую (по зеленому цвету) и геометрическую. Кривизна поля выровнена на 90%, поле наблюдения находится в фокусе как в центральной части, так и по краям. Эта особенность объектива делает его хорошо совместимым с цифровыми камерами и широкоугольными окулярами. В комбинации с окуляром 10х/22 мм получится поле зрения 0,22 мм. Полезное поле зрения микроскопа с этим объективом находится в пределах от 425х до 850х. Получить его можно при установке окуляров с увеличением от 5х до 10х. Совместимость: • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: поляризованный свет Увеличение, крат: 100 Апертура: 0,85 Рабочее расстояние, мм: 0,4 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: без покровного стекла Пружинящая оправа: есть Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 84990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,135 | 7x4x4
147610 | 83461 | Объектив MAGUS 20PLL 20х/0,40 Plan L WD 8,80 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83461_magus-20pll-plan-l-wd-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83461_magus-20pll-plan-l-wd-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83461_magus-20pll-plan-l-wd-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83461_magus-20pll-plan-l-wd-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив MAGUS Plan кратностью 20х предназначен для исследования на микроскопе металлов и сплавов. Спроектирован под длину тубуса «бесконечность», его рабочее расстояние – 8,8 мм. Это необходимо, чтобы не повредить линзу объектива или образец при исследованиях, так как объекты из металла могут иметь перепады высоты. Объектив не требует использования покровного стекла. | Объектив MAGUS Plan кратностью 20х предназначен для исследования на микроскопе металлов и сплавов. Спроектирован под длину тубуса «бесконечность», его рабочее расстояние – 8,8 мм. Это необходимо, чтобы не повредить линзу объектива или образец при исследованиях, так как объекты из металла могут иметь перепады высоты. Объектив не требует использования покровного стекла. Объектив MAGUS 20PLL будет полезен при исследованиях на увеличении от 200х до 400х. С меньшей кратностью будет невозможно рассмотреть все детали объекта. Кратность больше 400х не даст новой информации. Для достижения полезного увеличения рекомендуется дополнить объектив окулярами кратностью от 10х до 20х. Парфокальная высота – 45 мм. Планахроматическая оптика корректирует оптические искажения: хроматические для красного и синего цветов и сферическое для зеленого. Эти объективы также исправляют кривизну оптики на 90% площади объектива. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, используйте окуляр на 22 мм. Поле зрения для комбинации объектива 20х/0,40 с окуляром 10х/22 мм – 1,1 мм. Объектив обладает пределом разрешения 0,69 мкм. Совместимость: • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: светлое поле Увеличение, крат: 20 Апертура: 0,40 Рабочее расстояние, мм: 8,80 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: без покровного стекла Пружинящая оправа: нет Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 26990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,11 | 7x4x4
147611 | 83462 | Объектив MAGUS 40PLL 40х/0,60 Plan L WD 3,98 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83462_magus-40pll-plan-l-wd-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83462_magus-40pll-plan-l-wd-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83462_magus-40pll-plan-l-wd-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83462_magus-40pll-plan-l-wd-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив разработан для работы с образцами металлов и сплавов. Обладает рабочим расстоянием больше обычного: 3,98 мм – оно необходимо, чтобы при исследовании рельефного объекта не навредить объективу или объекту. Объектив ориентирован на тубус с оптической длиной «бесконечность». Парфокальная высота – 45 мм. Не требует покровного стекла при исследованиях. | Объектив разработан для работы с образцами металлов и сплавов. Обладает рабочим расстоянием больше обычного: 3,98 мм – оно необходимо, чтобы при исследовании рельефного объекта не навредить объективу или объекту. Объектив ориентирован на тубус с оптической длиной «бесконечность». Парфокальная высота – 45 мм. Не требует покровного стекла при исследованиях. Планахроматический объектив с кратностью 40х корректирует кривизну поля наблюдения на 90%. Изображение получается одинаково хорошо сфокусированным и в центре, и на периферии. Нивелирует хроматическую аберрацию для двух цветов (синий и красный) и сферическую – для одного (зеленый). Полезное увеличение микроскопа с этим объективом находится в диапазоне от 300х до 600х. При меньшем увеличении некоторые элементы останутся нераспознанными. При увеличении больше 600х изображение не даст новой информации. Чтобы получить изображение в пределах полезного увеличения, используйте вместе с объективом окуляры кратностью от 7х до 15х. Широкое поле зрения получится при совмещении с соответствующими окулярами 22 мм. Окуляр 10х/22 мм в комплексе с объективом 40х создаст поле зрения 0,55 мм. Совместимость: • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: светлое поле Увеличение, крат: 40 Апертура: 0,60 Рабочее расстояние, мм: 3,98 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: без покровного стекла Пружинящая оправа: есть Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 29990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,135 | 7x4x4
147612 | 83463 | Объектив MAGUS 50PLL 50х/0,70 Plan L WD 3,68 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83463_magus-50pll-plan-l-wd-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83463_magus-50pll-plan-l-wd-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83463_magus-50pll-plan-l-wd-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83463_magus-50pll-plan-l-wd-objective_03.jpg | [20 empty] | Металлографический объектив отличается большим рабочим расстоянием. Для объектива 50PLL это 3,68 мм. Большое расстояние необходимо, поскольку на металлографическом микроскопе часто исследуют рельефные объекты, и при обычном расстоянии между образцом и линзой есть опасность повредить одно или другое. Объектив спроектирован под тубус «бесконечность», парфокальная высота – 45 мм. При работе покровное стекло не используется. | Металлографический объектив отличается большим рабочим расстоянием. Для объектива 50PLL это 3,68 мм. Большое расстояние необходимо, поскольку на металлографическом микроскопе часто исследуют рельефные объекты, и при обычном расстоянии между образцом и линзой есть опасность повредить одно или другое. Объектив спроектирован под тубус «бесконечность», парфокальная высота – 45 мм. При работе покровное стекло не используется. Планахроматический объектив убирает хроматические искажения для красного и синего цветов вокруг объекта и сферические искажения для зеленого цвета. Отличается большой площадью исправленной кривизны поля – 90% поверхности в диаметре. Объектив хорошо сочетать с окуляром, дающим большое поле зрения. В сочетании с окуляром 10х/22 мм получится поле зрения 0,44 мм в диаметре. Объектив дает увеличение 50х. Его максимальное разрешение – 0,39 мкм. При установленном объективе 50PLL микроскоп дает полезное увеличение в интервале 350–700х. Увеличение меньше 300х не позволит рассмотреть некоторые мелкие элементы, а больше 700х не прибавит новой информации. С этой моделью объектива хорошо сочетаются окуляры кратностью от 7х до 15х. Совместимость: • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: светлое поле Увеличение, крат: 50 Апертура: 0,70 Рабочее расстояние, мм: 3,68 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: без покровного стекла Пружинящая оправа: есть Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 29990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,135 | 7x4x4
147613 | 83464 | Объектив MAGUS 60PLL 60х/0,70 Plan L WD 2,08 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83464_magus-60pll-plan-l-wd-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83464_magus-60pll-plan-l-wd-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83464_magus-60pll-plan-l-wd-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83464_magus-60pll-plan-l-wd-objective_03.jpg | [20 empty] | Планахроматический объектив для установки на металлографические микроскопы. Оптика объектива исправляет хроматические аберрации для красного и синего цветов и сферическую для зеленого. Планахромат отличается исправленной кривизной на 90% поверхности поля зрения, это значит, что поле зрения с адекватным отображением объекта будет широким. Наиболее явно это преимущество будет видно при работе на окулярах с полем зрения 22 мм. Окуляр 10х/22 мм сформирует поле зрения шириной 0,36 мм высокой степени плоскостности. | Планахроматический объектив для установки на металлографические микроскопы. Оптика объектива исправляет хроматические аберрации для красного и синего цветов и сферическую для зеленого. Планахромат отличается исправленной кривизной на 90% поверхности поля зрения, это значит, что поле зрения с адекватным отображением объекта будет широким. Наиболее явно это преимущество будет видно при работе на окулярах с полем зрения 22 мм. Окуляр 10х/22 мм сформирует поле зрения шириной 0,36 мм высокой степени плоскостности. Для металлографических объективов характерно большое рабочее расстояние. Это нужно, чтобы при исследовании объектов с выраженным перепадом высоты не поцарапать линзу. Рабочее расстояние модели 60PLL – 2,08 мм. Парфокальная высота объектива – по стандарту DIN (45 мм). Устанавливается на микроскоп с тубусом «бесконечность», не требует покровного стекла. Кратность объектива – 60х. Полезное увеличение микроскопа с установленным объективом 60PLL находится в промежутке от 350х до 700х. С меньшей кратностью не удастся разглядеть мелких деталей, а большая не даст новой информации. Получить полезное увеличение можно при комбинации объектива с окулярами от 5х до 15х. Модель объектива 60PLL имеет предел разрешения 0,39 мм. Совместимость: • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: светлое поле Увеличение, крат: 60 Апертура: 0,70 Рабочее расстояние, мм: 2,08 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: без покровного стекла Пружинящая оправа: есть Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 31990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,145 | 7x4x4
147614 | 83465 | Объектив MAGUS 80PLL 80х/0,80 Plan L WD 1,25 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83465_magus-80pll-plan-l-wd-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83465_magus-80pll-plan-l-wd-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83465_magus-80pll-plan-l-wd-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83465_magus-80pll-plan-l-wd-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив MAGUS 80PLL с большим рабочим расстоянием и коррекцией оптических искажений разработан для установки на металлографический микроскоп. Обладает увеличением 80х и предельным разрешением 0,35 мкм. Планахроматическая оптика убирает кривизну поля на 90% наблюдаемой поверхности и нивелирует хроматические аберрации для красного и синего цветов и сферическую для зеленого. | Объектив MAGUS 80PLL с большим рабочим расстоянием и коррекцией оптических искажений разработан для установки на металлографический микроскоп. Обладает увеличением 80х и предельным разрешением 0,35 мкм. Планахроматическая оптика убирает кривизну поля на 90% наблюдаемой поверхности и нивелирует хроматические аберрации для красного и синего цветов и сферическую для зеленого. Большое расстояние от линзы объектива до образца необходимо при исследовании рельефных образцов. В модели 80PLL рабочее расстояние – 1,25 мм. Объектив рассчитан на бесконечность, парфокальная высота – 45 мм. Использование покровного стекла при исследовании не предполагается. Наблюдения рекомендуется вести в пределах увеличения микроскопа 400–800х. Достичь его можно при комбинации объектива с окулярами от 5х до 10х. Большая кратность не принесет новых данных, а с меньшей невозможно рассмотреть все детали объекта. При комбинации с окуляром 10х/22 мм поле зрения получится 0,27 мм. Совместимость: • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: светлое поле Увеличение, крат: 80 Апертура: 0,80 Рабочее расстояние, мм: 1,25 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: без покровного стекла Пружинящая оправа: есть Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 39990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,14 | 7x4x4
147615 | 83466 | Объектив MAGUS 100PLL 100х/0,85 Plan L WD 0,40 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83466_magus-100pll-plan-l-wd-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83466_magus-100pll-plan-l-wd-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83466_magus-100pll-plan-l-wd-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83466_magus-100pll-plan-l-wd-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив с увеличением 100 крат. Лучше всего проявляет себя при использовании окуляров кратностью от 5х до 10х. Эта комбинация создает полезное увеличение микроскопа в пределах от 425 до 850 крат. Меньшая кратность не позволит рассмотреть объект достаточно подробно, большая не даст новой информации. | Объектив с увеличением 100 крат. Лучше всего проявляет себя при использовании окуляров кратностью от 5х до 10х. Эта комбинация создает полезное увеличение микроскопа в пределах от 425 до 850 крат. Меньшая кратность не позволит рассмотреть объект достаточно подробно, большая не даст новой информации. Рабочее расстояние объектива – 0,40 мм. Оно больше обычного, поскольку объекты металлографических микроскопов могут обладать выраженным рельефом, и при операциях с объективом существует вероятность повредить его или объект исследования. Объектив на бесконечность с парфокальной высотой 45 мм. Покровное стекло не понадобится. Объектив с планахроматической оптикой корректирует хроматические искажения по красному и синему цвету и сферическую по зеленому. Кривизна поля не фиксируется на 90% поля зрения: сфокусированное изображение формируется как в центре наблюдения, так и на периферии. Объектив хорошо взаимодействует с широкопольными окулярами. Окуляр 10х/22 мм в этой системе даст поле 0,22 мм. Максимальное разрешение объектива 0,33 мкм. Совместимость: • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: светлое поле Увеличение, крат: 100 Апертура: 0,85 Рабочее расстояние, мм: 0,40 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: без покровного стекла Пружинящая оправа: есть Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 64990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,135 | 7x4x4
147628 | 83712 | Объектив MAGUS MP4 4х/0,10 Plan ∞/0,17 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83712_magus-mp4-4x-infinity-plan-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83712_magus-mp4-4x-infinity-plan-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83712_magus-mp4-4x-infinity-plan-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83712_magus-mp4-4x-infinity-plan-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив с увеличением 4 крата и пределом разрешения 2,75 мкм. Ориентирован на тубус с длиной «бесконечность», парфокальная высота 45 мм. Для работы с образцом подходит покровное стекло толщиной до 0,17 мм. Так как рабочее расстояние составляет 21 мм объектив может использоваться и на инвертированных микроскопах для изучения образцов в лабораторной посуде, толщина дна которой составляет 1,2 мм. | Объектив с увеличением 4 крата и пределом разрешения 2,75 мкм. Ориентирован на тубус с длиной «бесконечность», парфокальная высота 45 мм. Для работы с образцом подходит покровное стекло толщиной до 0,17 мм. Так как рабочее расстояние составляет 21 мм объектив может использоваться и на инвертированных микроскопах для изучения образцов в лабораторной посуде, толщина дна которой составляет 1,2 мм. Объектив корректирует оптические аберрации. Геометрическую – на 90% площади поля исследования. Дисторсия минимальна, объектив фокусируется как в центре, так и по границам изображения. Хроматические искажения убраны по красному и синему цветам, сферическое – по зеленому. Объектив хорош для сочетания с широкопольным окуляром (22 мм). Окуляр с характеристиками 10х/22 мм создаст поле зрения диаметром 5,5 мм. Объектив рекомендуется для подключения в систему цифровой камеры и производства снимков исследования. При соединении с окулярами кратностью от 12,5х до 25х объектив даст полезное увеличение микроскопа в рамках 50–100х. Использовать окуляры с меньшей кратностью не рекомендуется, поскольку не удастся рассмотреть мелкие элементы объекта. Большая кратность неэффективна, так как не принесет новой информации. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: светлое поле Увеличение, крат: 4 Апертура: 0,10 Рабочее расстояние, мм: 21 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина покровного стекла, мм: 0,17 Пружинящая оправа: нет Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 8990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,085 | 7x4x4
146977 | 82913 | Объектив MAGUS MP20 20х/0,40 Plan ∞/0,17 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82913_magus_mp20_infinity_plan_objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82913_magus_mp20_infinity_plan_objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82913_magus_mp20_infinity_plan_objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82913_magus_mp20_infinity_plan_objective_03.jpg | [20 empty] | Планахроматический объектив с исправленными хроматическими (для синего и красного цветов) и сферическими искажениями (для зеленого цвета). Коррекция кривизны поля составляет 90% диаметра поля зрения. Кратность объектива – 20x, предельное разрешение – 0,69 мкм. Рекомендуется для исследования микрообъектов протяженностью от 1 мкм в широком поле зрения. Это необходимо, например, для подсчета кровяных телец при клиническом анализе крови. | Планахроматический объектив с исправленными хроматическими (для синего и красного цветов) и сферическими искажениями (для зеленого цвета). Коррекция кривизны поля составляет 90% диаметра поля зрения. Кратность объектива – 20x, предельное разрешение – 0,69 мкм. Рекомендуется для исследования микрообъектов протяженностью от 1 мкм в широком поле зрения. Это необходимо, например, для подсчета кровяных телец при клиническом анализе крови. Объектив MAGUS MP20 20х/0,40 Plan лучше всего применять с окулярами, имеющими увеличение от 10x до 20x. Объектив-планахромат вместе с широкопольными окулярами оптимально подходит для цифровой съемки. Для получения четкого информативного изображения рекомендуется использовать покровное стекло толщиной 0,17 мм. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Оптическая конструкция: планахромат Длина совместимого тубуса, мм: бесконечность (∞) Увеличение, крат: 20 Апертура: 0,40 Рабочее расстояние, мм: 8,8 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина совместимого покровного стекла, мм: 0,17 Пружинящая оправа: нет Масляная иммерсия: нет Материал корпуса: медь Тип резьбы: WJ 4/5"*1/36" | 21990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,1 | 4x7x4
146978 | 82914 | Объектив MAGUS MP60 60х/0,80 Plan ∞/0,17 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82914_magus_mp60_infinity_plan_objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82914_magus_mp60_infinity_plan_objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82914_magus_mp60_infinity_plan_objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82914_magus_mp60_infinity_plan_objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив-планахромат с исправленными хроматическими аберрациями для синего и красного цветов и со сферической коррекцией для зеленого цвета. Отличается низкой дисторсией, подходит для цифровой съемки. Коррекция кривизны поля составляет 90% диаметра поля зрения. Длина тубуса рассчитана на бесконечность. В объектив можно рассмотреть кровяные клетки, сперматозоиды и другие объекты размером от 0,5 мкм в широком поле зрения. При использовании объектива с окуляром 10/22 мм диаметр поля зрения – 0,36 мм. | Объектив-планахромат с исправленными хроматическими аберрациями для синего и красного цветов и со сферической коррекцией для зеленого цвета. Отличается низкой дисторсией, подходит для цифровой съемки. Коррекция кривизны поля составляет 90% диаметра поля зрения. Длина тубуса рассчитана на бесконечность. В объектив можно рассмотреть кровяные клетки, сперматозоиды и другие объекты размером от 0,5 мкм в широком поле зрения. При использовании объектива с окуляром 10/22 мм диаметр поля зрения – 0,36 мм. С объективом MAGUS MP60 60х/0,80 Plan ∞/0,17 рекомендуется использовать окуляры с кратностью от 7x до 14x. Оптимальная толщина покровного стекла – 0,17 мм. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Оптическая конструкция: планахромат Длина совместимого тубуса, мм: бесконечность (∞) Увеличение, крат: 60 Апертура: 0,80 Рабочее расстояние, мм: 0,46 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина совместимого покровного стекла, мм: 0,17 Пружинящая оправа: есть Масляная иммерсия: нет Материал корпуса: медь Тип резьбы: WJ 4/5"*1/36" | 24990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,13 | 4x7x4
147619 | 83439 | Объектив MAGUS 40HP 40х/0,60 Plan L фазовый PHP2 ∞/1,2 WD 3,5 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83439_magus-40hp-40x-plan-l-php2-objective_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83439_magus-40hp-40x-plan-l-php2-objective_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83439_magus-40hp-40x-plan-l-php2-objective_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83439_magus-40hp-40x-plan-l-php2-objective_03.jpg | [20 empty] | Объектив 40HP сконструирован для наблюдения прозрачных живых биологических объектов. Эти объекты не просматриваются обычным способом в светлом поле, а окрашивать их нельзя, поскольку живые клетки гибнут от этой процедуры. Метод фазового контраста не воздействует на живые организмы напрямую, в то же время, позволяет сделать их контрастными и заметными. | Объектив 40HP сконструирован для наблюдения прозрачных живых биологических объектов. Эти объекты не просматриваются обычным способом в светлом поле, а окрашивать их нельзя, поскольку живые клетки гибнут от этой процедуры. Метод фазового контраста не воздействует на живые организмы напрямую, в то же время, позволяет сделать их контрастными и заметными. Объектив обладает увеличением в 40 раз и пределом разрешения 0,46 мкм. Вместе с окулярами с увеличением от 7,5 до 15 крат он создаст полезное увеличение микроскопа от 300 до 600 крат. Использовать окуляры с другой кратностью не рекомендуется, поскольку либо изображение не будет достаточно подробным, либо увеличение будет чрезмерным для системы и не повлияет на результат. Планахроматическая оптика нивелирует искажения: хроматические по красному и синему полю, сферические по зеленому, а также исправляет геометрическую аберрацию на 90% видимой площади. Объектив хорошо сочетается с широкопольными окулярами с полем зрения 22 мм в диаметре. Окуляр 10х/22 мм произведет изображение диаметром 0,55 мм. Объектив устанавливается на микроскоп с тубусом с бесконечной оптической длиной. Его парфокальная высота – 45 мм. Для исследований препарат помещается в посуду с толщиной дна 1,2 мм. Чтобы провести исследования по методу фазового контраста, понадобится фазовый конденсор с кольцевой диафрагмой на 40х или фазовая вставка с кольцом для соответствующего объектива. При работе на инвертированном биологическом микроскопе MAGUS Bio V300 требуется приобрести дополнительно слайдер фазового контраста MAGUS SPH1. Совместимость: • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L | Технические характеристики: Материал линз: оптическое стекло Класс объектива по степени коррекции аберраций: планахромат Длина тубуса: бесконечность (∞) Метод контрастирования: фазовый контраст Увеличение, крат: 40 Апертура: 0,60 Рабочее расстояние, мм: 3,5 Парфокальное расстояние, мм: 45 Толщина дна посуды, мм: 1,2 Пружинящая оправа: есть Иммерсия: нет Материал корпуса: медь | 37490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,105 | 7x4x4
> Прочие аксессуары
147600 | 83437 | Адаптер C-mount MAGUS CFA065 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83437_magus-cfa065-c-mount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Адаптер C-mount – это дополнительная деталь микроскопа, с помощью которой цифровая камера интегрируется в вертикальный канал визуализации тринокулярного микроскопа MAGUS. Адаптер увеличивает в 0,65 крата, может изменять фокусное расстояние и адаптироваться под оптическую систему. Хорошо сочетается с камерами с диагональю сенсора от 1/1,8 до 1/1,2 дюймов и в этом случае не производит затемнений по углам снимка. | Адаптер C-mount – это дополнительная деталь микроскопа, с помощью которой цифровая камера интегрируется в вертикальный канал визуализации тринокулярного микроскопа MAGUS. Адаптер увеличивает в 0,65 крата, может изменять фокусное расстояние и адаптироваться под оптическую систему. Хорошо сочетается с камерами с диагональю сенсора от 1/1,8 до 1/1,2 дюймов и в этом случае не производит затемнений по углам снимка. Рекомендуется для камер: • Цифровая камера MAGUS CBF30 • Цифровая камера MAGUS CBF50 • Цифровая камера MAGUS CBF90 • Цифровая камера MAGUS CDF30 • Цифровая камера MAGUS CDF50 • Цифровая камера MAGUS CLM10 • Цифровая камера MAGUS CLM30 • Цифровая камера MAGUS CHD40 • Цифровая камера MAGUS CHD50 Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1/1,8"–1/1,2" Увеличение, крат: 0,65 Фокусное расстояние: регулируемое | 33990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,15 | 6x6x5
147607 | 83470 | Наглазники MAGUS ECF1 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83470_magus-ecf1-eyecups_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83470_magus-ecf1-eyecups_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83470_magus-ecf1-eyecups_02.jpg | [21 empty] | Наглазник – светозащитная насадка в виде конуса на окуляре микроскопа. Сделана из резины и применяется для более комфортной работы. | Наглазник – светозащитная насадка в виде конуса на окуляре микроскопа. Сделана из резины и применяется для более комфортной работы. Наглазник ECF1 совмещается с окулярами из комплекта поставки микроскопов MAGUS следующих моделей: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 |  | 790 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,015 | 7x3x3
147608 | 83471 | Наглазники MAGUS ECF2 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83471_magus-ecf2-eyecups_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83471_magus-ecf2-eyecups_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83471_magus-ecf2-eyecups_02.jpg | [21 empty] | Наглазник – это насадка на окуляр микроскопа. Наглазники имеют коническую форму, делаются из резины и применяются для более комфортного взаимодействия с устройством. | Наглазник – это насадка на окуляр микроскопа. Наглазники имеют коническую форму, делаются из резины и применяются для более комфортного взаимодействия с устройством. Наглазник ECF2 устанавливается на окуляры из комплекта поставки микроскопов моделей: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 |  | 790 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,02 | 7x3x3
147599 | 83436 | Адаптер C-mount MAGUS CFA050 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83436_magus-cfa050-c-mount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Адаптер C-mount используется для подключения цифровой камеры к триноклярному микроскопу MAGUS через вертикальный канал визуализации. Обладает собственным увеличением в 0,5 крата и идеально совмещается с камерами с размером матрицы от 1/3 до 1/2 дюймов: в этом случае изображение получается чистым, с большим полем обзора и без затемнений по краям. | Адаптер C-mount используется для подключения цифровой камеры к триноклярному микроскопу MAGUS через вертикальный канал визуализации. Обладает собственным увеличением в 0,5 крата и идеально совмещается с камерами с размером матрицы от 1/3 до 1/2 дюймов: в этом случае изображение получается чистым, с большим полем обзора и без затемнений по краям. Рекомендуется для камер: • Цифровая камера MAGUS CBF10 • Цифровая камера MAGUS CDF10 • Цифровая камера MAGUS CHD10 • Цифровая камера MAGUS CHD20 • Цифровая камера MAGUS CHD30 Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 600 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 BD • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 • Микроскоп металлографический MAGUS Metal 650 BD • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 • Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1/3"–1/2" Увеличение, крат: 0,5 Фокусное расстояние: фиксированное | 24990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,075 | 6x6x5
146986 | 82922 | Конденсор темного поля MAGUS DF1 A 0,9 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82922_magus_df1_darkfield_condenser_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82922_magus_df1_darkfield_condenser_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82922_magus_df1_darkfield_condenser_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82922_magus_df1_darkfield_condenser_03.jpg | [20 empty] | Темнопольный конденсор для микроскопов MAGUS. Предназначен для работы с прозрачными неокрашенными препаратами, которые слабо поглощают свет и хорошо видны только в темном поле. Для работы с конденсором подходят сухие (не масляные) объективы с увеличением 4–60 крат и с апертурой не больше 0,9. MAGUS DF1 A 0,9 устанавливают вместо светлопольного конденсора Аббе. Рекомендуется использовать покровное стекло толщиной 0,17 мм и предметное 1–1,2 мм для получения максимально контрастного изображения. | Темнопольный конденсор для микроскопов MAGUS. Предназначен для работы с прозрачными неокрашенными препаратами, которые слабо поглощают свет и хорошо видны только в темном поле. Для работы с конденсором подходят сухие (не масляные) объективы с увеличением 4–60 крат и с апертурой не больше 0,9. MAGUS DF1 A 0,9 устанавливают вместо светлопольного конденсора Аббе. Рекомендуется использовать покровное стекло толщиной 0,17 мм и предметное 1–1,2 мм для получения максимально контрастного изображения. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L | Технические характеристики: Числовая апертура: 0,9 Отношение к иммерсии: сухой Использование с объективом: 4х, 10х, 20х, 40х, 60х | 28990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,12 | 5x8x5
146987 | 82923 | Конденсор темного поля иммерсионный MAGUS DF2 A 1,36–1,25ми | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82923_magus_df2_oil_darkfield_condenser_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82923_magus_df2_oil_darkfield_condenser_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82923_magus_df2_oil_darkfield_condenser_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82923_magus_df2_oil_darkfield_condenser_03.jpg | [20 empty] | Конденсор темного поля для изучения прозрачных неокрашенных объектов, которые не видны в светлом поле. Числовая апертура конденсора 1,36–1,25. Его можно использовать с объективами, увеличение которых больше 20x, в том числе с иммерсионными. При использовании конденсора MAGUS DF2 A надо обязательно наносить масло и на сухие, и на иммерсионные объективы, иначе не удастся получить четкое изображение. | Конденсор темного поля для изучения прозрачных неокрашенных объектов, которые не видны в светлом поле. Числовая апертура конденсора 1,36–1,25. Его можно использовать с объективами, увеличение которых больше 20x, в том числе с иммерсионными. При использовании конденсора MAGUS DF2 A надо обязательно наносить масло и на сухие, и на иммерсионные объективы, иначе не удастся получить четкое изображение. MAGUS DF2 A устанавливают вместо светлопольного конденсора Аббе. После установки выполняют центрирование, используя 2 винта. Оптимальная толщина покровного стекла 0,17 мм, предметного – от 1 до 1,2 мм. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L | Технические характеристики: Числовая апертура: 1,36–1,25 Отношение к иммерсии: иммерсионный Использование с объективом: 20х, 40х, 60х, 100х (ми) | 34990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,12 | 5x8x5
146988 | 82924 | Слайдер темного поля MAGUS DFS1 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82924_magus_dfs1_darkfield_slider_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82924_magus_dfs1_darkfield_slider_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82924_magus_dfs1_darkfield_slider_02.jpg | [21 empty] | Слайдер для исследований прозрачных объектов методом темного поля, без их окрашивания. Представляет собой вставку в конденсор Аббе. Кроме встроенной диафрагмы слайдер имеет свободное отверстие для быстрого переключения на метод светлого поля. Слайдер MAGUS DFS1 – удобная замена обычному темнопольному конденсору, для установки которого надо снимать с микроскопа конденсор Аббе. | Слайдер для исследований прозрачных объектов методом темного поля, без их окрашивания. Представляет собой вставку в конденсор Аббе. Кроме встроенной диафрагмы слайдер имеет свободное отверстие для быстрого переключения на метод светлого поля. Слайдер MAGUS DFS1 – удобная замена обычному темнопольному конденсору, для установки которого надо снимать с микроскопа конденсор Аббе. Аксессуар предназначен для микроскопов MAGUS. Его можно применять при работе с немасляными (сухими) объективами с апертурой не больше 0,9. Рекомендуемая толщина покровного стекла 0,17 мм, предметного – до 1,2 мм. При соблюдении этих условий изображение будет оптимальным по контрасту. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L |  | 7490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,045 | 4x12x4
146989 | 82925 | Фазово-контрастное устройство MAGUS PH1 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82925_magus_ph1_phase_contrast_device_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82925_magus_ph1_phase_contrast_device_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82925_magus_ph1_phase_contrast_device_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82925_magus_ph1_phase_contrast_device_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82925_magus_ph1_phase_contrast_device_04.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82925_magus_ph1_phase_contrast_device_05.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82925_magus_ph1_phase_contrast_device_06.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82925_magus_ph1_phase_contrast_device_07.jpg | [16 empty] | Устройство для изучения микроскопических объектов методом фазового контраста, без окрашивания препарата. Комплектуется четырьмя фазовыми объективами-планахроматами, включая масляный объектив 100x/1,25, четырьмя светофильтрами (синим, желтым, зеленым и матовым), а также вспомогательным микроскопом для центрирования диафрагм и фазовых колец. | Устройство для изучения микроскопических объектов методом фазового контраста, без окрашивания препарата. Комплектуется четырьмя фазовыми объективами-планахроматами, включая масляный объектив 100x/1,25, четырьмя светофильтрами (синим, желтым, зеленым и матовым), а также вспомогательным микроскопом для центрирования диафрагм и фазовых колец. Фазовый конденсор MAGUS PH1 устанавливают вместо конденсора светлого поля Аббе. С помощью светофильтров получают оптимальное по контрасту изображение и уменьшают свечение (гало) вокруг объекта. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L Комплектация: • Фазовый конденсор • Фазовый объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25 PHP • Фазовый объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 20x/0,40 PHP • Фазовый объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 PHP (подпружиненный) • Фазовый объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 PHP (подпружиненный, ми) • Вспомогательный микроскоп • Синий фильтр • Зеленый фильтр • Желтый фильтр • Матовый фильтр • Флакон с иммерсионным маслом | Технические характеристики: Объективы: фазовые планахроматические: 10x/0,25 PHP, 20x/0,40 PHP, 40x/0,65 PHP, 100x/1,25 PHP (ми) Пружинящая оправа фронтальной линзы у объективов: 40x, 100x Тип крепления: «ласточкин хвост» | 149990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 1,2 | 12x23x17
146990 | 82926 | Устройство простой поляризации MAGUS SPD1 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82926_magus_spd1_polarizer_analyzer_set_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82926_magus_spd1_polarizer_analyzer_set_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/82926_magus_spd1_polarizer_analyzer_set_02.jpg | [21 empty] | Устройство простой поляризации для микроскопов MAGUS. Дает возможность изучать анизотропные объекты методом поляризованного света. Состоит из 2 элементов: анализатора и поляризатора с углом поворота 90°. Анализатор устанавливают в специальный слот над револьверной головкой, а поляризатор – на коллектор. Меняя положение элементов друг относительно друга, регулируют интенсивность освещения. Для затемнения объекта поляризатор и анализатор располагают перпендикулярно. | Устройство простой поляризации для микроскопов MAGUS. Дает возможность изучать анизотропные объекты методом поляризованного света. Состоит из 2 элементов: анализатора и поляризатора с углом поворота 90°. Анализатор устанавливают в специальный слот над револьверной головкой, а поляризатор – на коллектор. Меняя положение элементов друг относительно друга, регулируют интенсивность освещения. Для затемнения объекта поляризатор и анализатор располагают перпендикулярно. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L |  | 13990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,045 | 5x8x5
147601 | 83446 | Насадка на объектив MAGUS SAL05 0,5х/188 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83446_magus-sal05-0-5x-188mm-auxiliary-lens_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83446_magus-sal05-0-5x-188mm-auxiliary-lens_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83446_magus-sal05-0-5x-188mm-auxiliary-lens_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83446_magus-sal05-0-5x-188mm-auxiliary-lens_03.jpg | [20 empty] | Насадка на объектив SAL05 применяется для увеличения рабочего расстояния стереомикроскопа. Это может понадобиться в случае, если над объектом нужно произвести какие-то работы: пайку, гравировку или другие действия с использованием дополнительных инструментов. Насадка накручивается на крышку объектива. Она обладает собственным увеличением в 0,5 крата и увеличивает поле зрения. | Насадка на объектив SAL05 применяется для увеличения рабочего расстояния стереомикроскопа. Это может понадобиться в случае, если над объектом нужно произвести какие-то работы: пайку, гравировку или другие действия с использованием дополнительных инструментов. Насадка накручивается на крышку объектива. Она обладает собственным увеличением в 0,5 крата и увеличивает поле зрения. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Увеличение, крат: 0,5 Рабочее расстояние объектива с насадкой, мм: 188 | 39990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,22 | 20x10,5x7
147602 | 83447 | Насадка на объектив MAGUS SAL20 2х/40,4 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83447_magus-sal20-2x-40-4mm-auxiliary-lens_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83447_magus-sal20-2x-40-4mm-auxiliary-lens_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83447_magus-sal20-2x-40-4mm-auxiliary-lens_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83447_magus-sal20-2x-40-4mm-auxiliary-lens_03.jpg | [20 empty] | Насадка SAL20 применяется для объективов стереоскопического микроскопа и дает дополнительное увеличение 2 крата. Это может быть особенно актуально, когда повысить увеличение с помощью дополнительных окуляров невозможно или к устройству вместо окуляров подключена цифровая камера. Одновременно насадка уменьшает рабочее расстояние микроскопа до 40,4 мм и поле зрения в 2 раза. | Насадка SAL20 применяется для объективов стереоскопического микроскопа и дает дополнительное увеличение 2 крата. Это может быть особенно актуально, когда повысить увеличение с помощью дополнительных окуляров невозможно или к устройству вместо окуляров подключена цифровая камера. Одновременно насадка уменьшает рабочее расстояние микроскопа до 40,4 мм и поле зрения в 2 раза. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T | Технические характеристики: Увеличение, крат: 2 Рабочее расстояние объектива с насадкой, мм: 40,4 | 44990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,25 | 20x11x7
147617 | 83448 | Устройство простой поляризации для стереомикроскопов MAGUS SPD6 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83448_magus-spd6-polarizer-analyzer_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83448_magus-spd6-polarizer-analyzer_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83448_magus-spd6-polarizer-analyzer_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83448_magus-spd6-polarizer-analyzer_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83448_magus-spd6-polarizer-analyzer_04.jpg | [19 empty] | Чтобы провести исследования в поляризованном свете, понадобится устройство простой поляризации. Оно представляет собой комплект из поляризатора и анализатора. От того, каким образом они расположены друг относительно друга, зависит интенсивность проходящего света. Если они расположены взаимно перпендикулярно, свет проходить не будет. | Чтобы провести исследования в поляризованном свете, понадобится устройство простой поляризации. Оно представляет собой комплект из поляризатора и анализатора. От того, каким образом они расположены друг относительно друга, зависит интенсивность проходящего света. Если они расположены взаимно перпендикулярно, свет проходить не будет. Благодаря поляризованному свету ученые могут исследовать образцы геологического, биологического и полимерного происхождения, обладающие анизотропией. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T |  | 14990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,185 | 20x11x7
147603 | 83460 | Препаратоводитель MAGUS MS9 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83460_magus-ms9-mechanical-stage-attachment_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83460_magus-ms9-mechanical-stage-attachment_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83460_magus-ms9-mechanical-stage-attachment_02.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83460_magus-ms9-mechanical-stage-attachment_03.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83460_magus-ms9-mechanical-stage-attachment_04.jpg | [19 empty] | Препаратоводитель нужен для передвижений образца по плоскости предметного столика микроскопа вдоль двух осей (вперед-назад и вправо-влево). Закрепляется на микроскопе с помощью пары винтов. | Препаратоводитель нужен для передвижений образца по плоскости предметного столика микроскопа вдоль двух осей (вперед-назад и вправо-влево). Закрепляется на микроскопе с помощью пары винтов. Совместимость: • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 800 • Микроскоп поляризационный MAGUS Pol 850 | Технические характеристики: Пределы перемещения по оси X, мм: 0–30 Пределы перемещения по оси Y, мм: 0–25 | 27990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,155 | 14,5x14x3
147605 | 83468 | Набор светофильтров MAGUS LF4 (голубой, зеленый, желтый, матовый) | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83468_magus-lf4-color-filter-set_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83468_magus-lf4-color-filter-set_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83468_magus-lf4-color-filter-set_02.jpg | [21 empty] | Светофильтры могут быть полезны как при визуальных исследованиях, так и для съемки фото- и видеоматериалов препарата. Они корректируют недостатки освещения, цветопередачу объекта наблюдения и делают изображение более ярким и контрастным. | Светофильтры могут быть полезны как при визуальных исследованиях, так и для съемки фото- и видеоматериалов препарата. Они корректируют недостатки освещения, цветопередачу объекта наблюдения и делают изображение более ярким и контрастным. В наборе – 4 светофильтра разных цветов. Фильтр голубого (синего) цвета делает теплое освещение более натуральным, убирая волны красного цвета. Если вы проводите исследование галогенной лампой, синий фильтр скорректирует передачу цветов препарата в более холодную сторону – так, будто вы ведете наблюдения под дневным освещением. Фильтр зеленого цвета иногда называют интерфереционным. Он корректирует сферическую аберрацию при использовании ахроматического объектива. Хорошо сочетается с фазовыми объективами: делает изображение более четким. Фильтр желтого цвета применяется при работе галогенных ламп в качестве источника освещения. Он снижает общую температуру изображения. Также применяется при исследованиях металлов для определения дефектов. Матовый фильтр используется как рассеиватель света, чтобы препарат был равномерно и мягко освещен. Хорошо сочетается с объективами малого увеличения. Совместимость: • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250B • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250BL • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250T • Микроскоп биологический MAGUS Bio 250TL • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V300 • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400 • Микроскоп люминесцентный MAGUS Lum 400L • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L |  | 2490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,02 | 7x4x4
147609 | 83472 | Стеклянная вставка в столик MAGUS GIT1 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83472_magus-git1-glass-stage-insert_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83472_magus-git1-glass-stage-insert_01.jpg | [22 empty] | Стеклянная вставка размером 118 мм в диаметре используется для изучения полупрозрачных препаратов. Устанавливается в предметный столик. | Стеклянная вставка размером 118 мм в диаметре используется для изучения полупрозрачных препаратов. Устанавливается в предметный столик. Совместимость: • Микроскоп биологический инвертированный MAGUS Bio V350 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500 • Микроскоп люминесцентный инвертированный MAGUS Lum V500L |  | 2990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,12 | 14,5x14x3
147764 | 83492 | Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83492_magus-stereo-8th-microscope-head_00.jpg | [23 empty] | Оптическая голова используется в паре с универсальным штативом и механизмом фокусировки. Предназначена для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Оптическая голова увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации. Голова, установленная на универсальный штатив, может быть использована для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. | Оптическая голова используется в паре с универсальным штативом и механизмом фокусировки. Предназначена для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Оптическая голова увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации. Голова, установленная на универсальный штатив, может быть использована для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. Визуальная насадка Визуальная насадка тринокулярная, цифровая камера устанавливается в канал визуализации при помощи адаптера C-mount. Для дополнительного заказа доступны адаптеры с разной кратностью. В базовую комплектацию включены окуляры 10х/22 мм с диоптрийной коррекцией и удаленным зрачком для работы в очках. Трансфокатор Объектив плавно изменяет увеличение в 8,4 раза без потери фокуса. Оптическая система формирует прямое (неперевернутое) объемное изображение. Дополнительные насадки на объектив изменяют диапазон увеличения, поле зрения и рабочее расстояние микроскопа. Аксессуары Для оптической головы разработана широкая линейка аксессуаров. Окуляры и насадки на объектив расширяют диапазон увеличения микроскопа. Адаптеры C-mount соединяют камеру с микроскопом, кратность адаптера подбирается в зависимости от размера матрицы камеры. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор. Калибровочные слайды применяются для измерения объектов, цена деления специальных слайдов для стереомикроскопов – 0,1 мм. Кольцевой осветитель для бестеневого освещения рабочей области в отраженном свете. Кольцевой осветитель с поляризатором уберет блики с изображения отполированных металлических поверхностей. Кольцевой осветитель с включением по секторам и осветитель типа «гусиная шея» используются для тонкой настройки освещения рабочей зоны. Свет выставляется под выбранным углом, создаются необходимые для исследования светотени, освещенной остается нужная часть объекта исследования. Универсальные штативы расширят рабочую зону, предоставят больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Основные особенности: • Тринокулярная визуальная насадка с каналом визуализации для установки цифровой камеры • Трансфокаторная система для плавного изменения увеличения без потери фокусировки; коэффициент трансфокации 8,4:1 • Преимущества оптической схемы Грену: высокая глубина резкости, хорошая объемность, компактная конструкция и невысокая цена. • Широкая линейка совместимых дополнительных аксессуаров Комплектация: • Оптическая голова – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10x/22 мм со шкалой • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Окуляр 30х/8 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 1,5x • Насадка на объектив 2x • Адаптер C-mount 0,5х • Адаптер C-mount 1х • Универсальный штатив с механизмом фокусировки • Осветитель кольцевой • Осветитель кольцевой с поляризационным фильтром • Осветитель кольцевой с включением по секторам • Осветитель типа «гусиная шея» • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Поле изображения: стереоскопическое Оптическая схема: Грену Посадочный диаметр под кронштейн, мм: 76 Увеличение микроскопа, крат: 6,5–55 базовая комплектация (*опция: 3,25–330) Визуальная насадка: тринокулярная Угол наклона визуальной насадки: 45° Межзрачковое расстояние, мм: 54–75 Посадочный диаметр окуляров, мм: 30 Диоптрийная коррекция: ±5D на каждом окуляре Окуляры, крат/поле, мм: 10x/22, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 со шкалой, 15x/16, 20х/12, 25x/9, 30x/8) Объектив панкратический, крат/рабочее расстояние, мм/поле зрения с окуляром 10х, мм: 0,65–5,5/105/33,8–4 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 3,25–330/177, 47, 26/67,7–0,9) Коэффициент трансфокации: 8,4:1 Возможные насадки на объектив, крат: 0,5; 1,5; 2 | 59990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 2,2 | 27x27x23
147765 | 83493 | Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83493_magus-stereo-8bh-microscope-head_00.jpg | [23 empty] | Оптическая голова используется в паре с универсальным штативом и механизмом фокусировки. Предназначена для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Оптическая голова увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации. Голова, установленная на универсальный штатив, может быть использована для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. | Оптическая голова используется в паре с универсальным штативом и механизмом фокусировки. Предназначена для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Оптическая голова увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации. Голова, установленная на универсальный штатив, может быть использована для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. Визуальная насадка Визуальная насадка бинокулярная, цифровая камера устанавливается в окулярный тубус вместо окуляра. В базовую комплектацию включены окуляры 10х/22 мм с диоптрийной коррекцией и удаленным зрачком для работы в очках. Трансфокатор Объектив плавно изменяет увеличение в 8,4 раза без потери фокуса. Оптическая система формирует прямое (неперевернутое) объемное изображение. Дополнительные насадки на объектив изменяют диапазон увеличения, поле зрения и рабочее расстояние микроскопа. Аксессуары Для оптической головы разработана широкая линейка аксессуаров. Окуляры и насадки на объектив расширяют диапазон увеличения микроскопа. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор. Калибровочные слайды применяются для измерения объектов, цена деления специальных слайдов для стереомикроскопов – 0,1 мм. Кольцевой осветитель для бестеневого освещения рабочей области в отраженном свете. Кольцевой осветитель с поляризатором уберет блики с изображения отполированных металлических поверхностей. Кольцевой осветитель с включением по секторам и осветитель типа «гусиная шея» используются для тонкой настройки освещения рабочей зоны. Свет выставляется под выбранным углом, создаются необходимые для исследования светотени, освещенной остается нужная часть объекта исследования. Универсальные штативы расширят рабочую зону, предоставят больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Основные особенности: • Бинокулярная визуальная насадка, цифровая камера устанавливается в окулярный тубус вместо окуляра • Трансфокаторная система для плавного изменения увеличения без потери фокусировки; коэффициент трансфокации 8,4:1 • Преимущества оптической схемы Грену: высокая глубина резкости, хорошая объемность, компактная конструкция и невысокая цена. • Широкая линейка совместимых дополнительных аксессуаров Комплектация: • Оптическая голова – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10x/22 мм со шкалой • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Окуляр 30х/8 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 1,5x • Насадка на объектив 2x • Универсальный штатив с механизмом фокусировки • Осветитель кольцевой • Осветитель кольцевой с поляризационным фильтром • Осветитель кольцевой с включением по секторам • Осветитель типа «гусиная шея» • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Поле изображения: стереоскопическое Оптическая схема: Грену Посадочный диаметр под кронштейн, мм: 76 Увеличение микроскопа, крат: 6,5–55 базовая комплектация (*опция: 3,25–330) Визуальная насадка: бинокулярная Угол наклона визуальной насадки: 45° Межзрачковое расстояние, мм: 54–75 Посадочный диаметр окуляров, мм: 30 Диоптрийная коррекция: ±5D на каждом окуляре Окуляры, крат/поле, мм: 10x/22, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 со шкалой, 15x/16, 20х/12, 25x/9, 30x/8) Объектив панкратический, крат/рабочее расстояние, мм/поле зрения с окуляром 10х, мм: 0,65–5,5/105/33,8–4 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 3,25–330/177, 47, 26/67,7–0,9) Коэффициент трансфокации: 8,4:1 Возможные насадки на объектив, крат: 0,5; 1,5; 2 | 54990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 2,0 | 27x27x23
147766 | 83494 | Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83494_magus-stereo-7th-microscope-head_00.jpg | [23 empty] | Оптическая голова используется в паре с универсальным штативом и механизмом фокусировки. Предназначена для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Оптическая голова увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации. Голова, установленная на универсальный штатив, может быть использована для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. | Оптическая голова используется в паре с универсальным штативом и механизмом фокусировки. Предназначена для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Оптическая голова увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации. Голова, установленная на универсальный штатив, может быть использована для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. Визуальная насадка Визуальная насадка тринокулярная, цифровая камера устанавливается в канал визуализации при помощи адаптера C-mount. Для дополнительного заказа доступны адаптеры с разной кратностью. В базовую комплектацию включены окуляры 10х/22 мм с диоптрийной коррекцией и удаленным зрачком для работы в очках. Трансфокатор Объектив плавно изменяет увеличение в 6,7 раз без потери фокуса. Оптическая система формирует прямое (неперевернутое) объемное изображение. Дополнительные насадки на объектив изменяют диапазон увеличения, поле зрения и рабочее расстояние микроскопа. Аксессуары Для оптической головы разработана широкая линейка аксессуаров. Окуляры и насадки на объектив расширяют диапазон увеличения микроскопа. Адаптеры C-mount соединяют камеру с микроскопом, кратность адаптера подбирается в зависимости от размера матрицы камеры. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор. Калибровочные слайды применяются для измерения объектов, цена деления специальных слайдов для стереомикроскопов – 0,1 мм. Кольцевой осветитель для бестеневого освещения рабочей области в отраженном свете. Кольцевой осветитель с поляризатором уберет блики с изображения отполированных металлических поверхностей. Кольцевой осветитель с включением по секторам и осветитель типа «гусиная шея» используются для тонкой настройки освещения рабочей зоны. Свет выставляется под выбранным углом, создаются необходимые для исследования светотени, освещенной остается нужная часть объекта исследования. Универсальные штативы расширят рабочую зону, предоставят больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Основные особенности: • Тринокулярная визуальная насадка с каналом визуализации для установки цифровой камеры • Трансфокаторная система для плавного изменения увеличения без потери фокусировки; коэффициент трансфокации 6,7:1 • Преимущества оптической схемы Грену: высокая глубина резкости, хорошая объемность, компактная конструкция и невысокая цена. • Широкая линейка совместимых дополнительных аксессуаров Комплектация: • Оптическая голова – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10x/22 мм со шкалой • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Окуляр 30х/8 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 1,5x • Насадка на объектив 2x • Адаптер C-mount 0,5х • Адаптер C-mount 1х • Универсальный штатив с механизмом фокусировки • Осветитель кольцевой • Осветитель кольцевой с поляризационным фильтром • Осветитель кольцевой с включением по секторам • Осветитель типа «гусиная шея» • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Поле изображения: стереоскопическое Оптическая схема: Грену Посадочный диаметр под кронштейн, мм: 76 Увеличение микроскопа, крат: 6,7–45 базовая комплектация (*опция: 3,4–270) Визуальная насадка: тринокулярная Угол наклона визуальной насадки: 45° Межзрачковое расстояние, мм: 54–75 Посадочный диаметр окуляров, мм: 30 Диоптрийная коррекция: ±5D на каждом окуляре Окуляры, крат/поле, мм: 10x/22, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 со шкалой, 15x/16, 20х/12, 25x/9, 30x/8) Объектив панкратический, крат/рабочее расстояние, мм/поле зрения с окуляром 10х, мм: 0,67–4,5/105/32,8–4,9 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 3,4–270/177, 47, 26/65,7–0,9) Коэффициент трансфокации: 6,7:1 Возможные насадки на объектив, крат: 0,5; 1,5; 2 | 54990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 2,3 | 27x27x23
147767 | 83495 | Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83495_magus-stereo-7bh-microscope-head_00.jpg | [23 empty] | Оптическая голова используется в паре с универсальным штативом и механизмом фокусировки. Предназначена для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Оптическая голова увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации. Голова, установленная на универсальный штатив, может быть использована для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. | Оптическая голова используется в паре с универсальным штативом и механизмом фокусировки. Предназначена для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Оптическая голова увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации. Голова, установленная на универсальный штатив, может быть использована для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций. Визуальная насадка Визуальная насадка бинокулярная, цифровая камера устанавливается в окулярный тубус вместо окуляра. В базовую комплектацию включены окуляры 10х/22 мм с диоптрийной коррекцией и удаленным зрачком для работы в очках. Трансфокатор Объектив плавно изменяет увеличение в 6,7 раз без потери фокуса. Оптическая система формирует прямое (неперевернутое) объемное изображение. Дополнительные насадки на объектив изменяют диапазон увеличения, поле зрения и рабочее расстояние микроскопа. Аксессуары Для оптической головы разработана широкая линейка аксессуаров. Окуляры и насадки на объектив расширяют диапазон увеличения микроскопа. Цифровые камеры выводят изображение с микроскопа на монитор. Калибровочные слайды применяются для измерения объектов, цена деления специальных слайдов для стереомикроскопов – 0,1 мм. Кольцевой осветитель для бестеневого освещения рабочей области в отраженном свете. Кольцевой осветитель с поляризатором уберет блики с изображения отполированных металлических поверхностей. Кольцевой осветитель с включением по секторам и осветитель типа «гусиная шея» используются для тонкой настройки освещения рабочей зоны. Свет выставляется под выбранным углом, создаются необходимые для исследования светотени, освещенной остается нужная часть объекта исследования. Универсальные штативы расширят рабочую зону, предоставят больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Основные особенности: • Бинокулярная визуальная насадка, цифровая камера устанавливается в окулярный тубус вместо окуляра • Трансфокаторная система для плавного изменения увеличения без потери фокусировки; коэффициент трансфокации 6,7:1 • Преимущества оптической схемы Грену: высокая глубина резкости, хорошая объемность, компактная конструкция и невысокая цена. • Широкая линейка совместимых дополнительных аксессуаров Комплектация: • Оптическая голова – объектив с визуальной насадкой • Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком и диоптрийной коррекцией (2 шт.) • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Поставляются по дополнительному заказу: • Окуляр 10x/22 мм со шкалой • Окуляр 15х/16 мм (2 шт.) • Окуляр 20х/12 мм (2 шт.) • Окуляр 25х/9 мм (2 шт.) • Окуляр 30х/8 мм (2 шт.) • Насадка на объектив 0,5x • Насадка на объектив 1,5x • Насадка на объектив 2x • Универсальный штатив с механизмом фокусировки • Осветитель кольцевой • Осветитель кольцевой с поляризационным фильтром • Осветитель кольцевой с включением по секторам • Осветитель типа «гусиная шея» • Цифровая камера • Калибровочный слайд | Технические характеристики: Поле изображения: стереоскопическое Оптическая схема: Грену Посадочный диаметр под кронштейн, мм: 76 Увеличение микроскопа, крат: 6,7–45 базовая комплектация (*опция: 3,4–270) Визуальная насадка: бинокулярная Угол наклона визуальной насадки: 45° Межзрачковое расстояние, мм: 54–75 Посадочный диаметр окуляров, мм: 30 Диоптрийная коррекция: ±5D на каждом окуляре Окуляры, крат/поле, мм: 10x/22, удаленный зрачок (*опция: 10x/22 со шкалой, 15x/16, 20х/12, 25x/9, 30x/8) Объектив панкратический, крат/рабочее расстояние, мм/поле зрения с окуляром 10х, мм: 0,67–4,5/105/32,8–4,9 (*опция: при использовании дополнительных окуляров и насадок на объектив: 3,4–270/177, 47, 26/65,7–0,9) Коэффициент трансфокации: 6,7:1 Возможные насадки на объектив, крат: 0,5; 1,5; 2 | 49990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 60 | 2,0 | 27x27x23
147736 | 83496 | Насадка на объектив MAGUS AL05 0,5х/177 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83496_magus-al05-0-5x-177mm-auxiliary-lens_00.jpg | [23 empty] | Насадка на объектив 0,5х увеличивает рабочее расстояние и поле зрения стереоскопического микроскопа, при этом снижается общее увеличение микроскопа. Пайка, гравировка, препарирование и любые манипуляции с использованием инструментов требуют большого рабочего расстояния, большого поля зрения и малого увеличения. Насадка 0,5х обеспечивает комфорт для этих работ. | Насадка на объектив 0,5х увеличивает рабочее расстояние и поле зрения стереоскопического микроскопа, при этом снижается общее увеличение микроскопа. Пайка, гравировка, препарирование и любые манипуляции с использованием инструментов требуют большого рабочего расстояния, большого поля зрения и малого увеличения. Насадка 0,5х обеспечивает комфорт для этих работ. Насадку накручивают на крышку объектива. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | Технические характеристики: Увеличение, крат: 0,5 Рабочее расстояние объектива с насадкой, мм: 177 | 2990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,1 | 6x5,5x4
147737 | 83497 | Насадка на объектив MAGUS AL15 1,5х/47 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83497_magus-al15-1-5x-47mm-auxiliary-lens_00.jpg | [23 empty] | Насадка на объектив 1,5х повышает кратность стереоскопического микроскопа, при этом рабочее расстояние уменьшается до 47 мм, а поле зрения уменьшается в 1,5 раза по сравнению с обычным объективом. | Насадка на объектив 1,5х повышает кратность стереоскопического микроскопа, при этом рабочее расстояние уменьшается до 47 мм, а поле зрения уменьшается в 1,5 раза по сравнению с обычным объективом. Кратность у стереоскопических микроскопов повышают в первую очередь за счет окуляров. При визуальных наблюдениях насадка на объектив применяется, когда достигнутого с помощью окуляров увеличения недостаточно. При документировании с помощью цифровой камеры окуляры не участвуют в оптической схеме, поэтому используют насадку на объектив. Насадку накручивают на крышку объектива. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | Технические характеристики: Увеличение, крат: 1,5 Рабочее расстояние объектива с насадкой, мм: 47 | 2990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,7 | 5,5x5,5x4
147738 | 83498 | Насадка на объектив MAGUS AL20 2х/26 мм | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83498_magus-al20-2x-26mm-auxiliary-lens_00.jpg | [23 empty] | Насадка на объектив 2х повышает кратность стереоскопического микроскопа, при этом рабочее расстояние уменьшается до 26 мм, а поле зрения уменьшается в 2 раза по сравнению с обычным объективом. | Насадка на объектив 2х повышает кратность стереоскопического микроскопа, при этом рабочее расстояние уменьшается до 26 мм, а поле зрения уменьшается в 2 раза по сравнению с обычным объективом. Кратность у стереоскопических микроскопов повышают в первую очередь за счет окуляров. При визуальных наблюдениях насадка на объектив применяется, когда достигнутого с помощью окуляров увеличения недостаточно. При документировании с помощью цифровой камеры окуляры не участвуют в оптической схеме, поэтому используют насадку на объектив. Насадку накручивают на крышку объектива. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | Технические характеристики: Увеличение, крат: 2 Рабочее расстояние объектива с насадкой, мм: 26 | 2990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,9 | 6x5,5x4
147744 | 83504 | Штатив MAGUS UT1 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83504_magus-ut1-microscope-stand_00.jpg | [23 empty] | Универсальный штатив расширит рабочую зону, предоставит больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Штатив MAGUS UT1 состоит из четырех секций и крепится к краю рабочего стола при помощи надежной струбцины. Предусматривает регулировку по высоте, настройку горизонтального выноса и вращение. | Универсальный штатив расширит рабочую зону, предоставит больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Штатив MAGUS UT1 состоит из четырех секций и крепится к краю рабочего стола при помощи надежной струбцины. Предусматривает регулировку по высоте, настройку горизонтального выноса и вращение. Предназначен для установки оптических голов MAGUS Stereo 7BH, Stereo 7TH, Stereo 8BH и Stereo 8TH с использованием механизмов фокусировки MAGUS FM1 и FM3. Для механизма фокусировки MAGUS FM3 дополнительно потребуется установочный палец MAGUS P32. | Технические характеристики: Максимальная высота, мм: 400 Максимальный горизонтальный вынос, мм: 770 Диаметр вертикальной штанги, мм: 25 Длина вертикальной штанги, мм: 275 Максимальная толщина стола для захвата струбциной, мм: 50 | 29990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 8,0 | 50x39x17
147745 | 83505 | Штатив MAGUS UT3 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83505_magus-ut3-microscope-stand_00.jpg | [23 empty] | Универсальный штатив расширит рабочую зону, предоставит больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Штатив MAGUS UT3 оснащен усиленной двойной штангой для параллельного перемещения оптической головы относительно поверхности стола. Предусматривает регулировку по высоте и подвижку по горизонтали. | Универсальный штатив расширит рабочую зону, предоставит больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Штатив MAGUS UT3 оснащен усиленной двойной штангой для параллельного перемещения оптической головы относительно поверхности стола. Предусматривает регулировку по высоте и подвижку по горизонтали. Предназначен для установки оптических голов MAGUS Stereo 7BH, Stereo 7TH, Stereo 8BH и Stereo 8TH с использованием механизмов фокусировки MAGUS FM1 и FM3. Для механизма фокусировки MAGUS FM3 дополнительно потребуется установочный палец MAGUS P32. | Технические характеристики: Диаметр вертикальной штанги, мм: 37 Длина вертикальной штанги, мм: 380 Диапазон перемещения по горизонтали, мм: 420 Размеры основания штатива, мм: 260x280x15 | 37990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 17,5 | 51x40x19
147746 | 83506 | Штатив MAGUS UT2 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83506_magus-ut2-microscope-stand_00.jpg | [23 empty] | Универсальный штатив расширит рабочую зону, предоставит больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Штатив MAGUS UT2 предусматривает регулировку по высоте и подвижку по горизонтали. | Универсальный штатив расширит рабочую зону, предоставит больше свободы в выборе положения оптической головы над рабочим местом. Штатив MAGUS UT2 предусматривает регулировку по высоте и подвижку по горизонтали. Предназначен для установки оптических голов MAGUS Stereo 7BH, Stereo 7TH, Stereo 8BH и Stereo 8TH с использованием механизмов фокусировки MAGUS FM2 и FM3. | Технические характеристики: Диаметр горизонтальной штанги, мм: 38 Длина горизонтальной штанги, мм: 470 Диаметр вертикальной штанги, мм: 38 Длина вертикальной штанги, мм: 493 Диапазон перемещения по горизонтали, мм: 380 Диаметр установочного пальца, мм: 32 Размеры основания штатива, мм: 252x252x30 | 34990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 16,4 | 64x44x16
147747 | 83507 | Механизм фокусировки MAGUS FM2 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83507_magus-fm2-focus-mount_00.jpg | [23 empty] | Механизм фокусировки – элемент конструкции стереомикроскопа, который фиксирует оптическую голову на штативе. Вращением коаксиальных рукояток оптическая голова фокусируется на объект исследования. | Механизм фокусировки – элемент конструкции стереомикроскопа, который фиксирует оптическую голову на штативе. Вращением коаксиальных рукояток оптическая голова фокусируется на объект исследования. Механизм фокусировки MAGUS FM2 реализует грубую фокусировку. Используется для установки оптических голов MAGUS Stereo 7BH, Stereo 7TH, Stereo 8BH и Stereo 8TH на штатив MAGUS UT2. | Технические характеристики: Диаметр монтажного пальца, мм: 16 Посадочный диаметр оптической головы, мм: 76 Ход фокусировки, мм: 50 | 5990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 1,3 | 29x17x20
147748 | 83508 | Механизм фокусировки MAGUS FM1 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83508_magus-fm1-focus-mount_00.jpg | [23 empty] | Механизм фокусировки – элемент конструкции стереомикроскопа, который фиксирует оптическую голову на штативе. Вращением коаксиальных рукояток оптическая голова фокусируется на объект исследования. | Механизм фокусировки – элемент конструкции стереомикроскопа, который фиксирует оптическую голову на штативе. Вращением коаксиальных рукояток оптическая голова фокусируется на объект исследования. Механизм фокусировки MAGUS FM1 реализует грубую фокусировку. Используется для установки оптических голов MAGUS Stereo 7BH, Stereo 7TH, Stereo 8BH и Stereo 8TH на штативы MAGUS UT1 и UT3. | Технические характеристики: Диаметр установочного отверстия, мм: 32 Посадочный диаметр оптической головы, мм: 76 Расстояние между центрами отверстий, мм: 155 Ход фокусировки, мм: 50 | 5490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 1,1 | 29x17x20
147749 | 83509 | Механизм фокусировки MAGUS FM3 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83509_magus-fm3-focus-mount_00.jpg | [23 empty] | Механизм фокусировки – элемент конструкции стереомикроскопа, который фиксирует оптическую голову на штативе. Вращением коаксиальных рукояток оптическая голова фокусируется на объект исследования. | Механизм фокусировки – элемент конструкции стереомикроскопа, который фиксирует оптическую голову на штативе. Вращением коаксиальных рукояток оптическая голова фокусируется на объект исследования. Механизм фокусировки MAGUS FM3 реализует грубую и тонкую фокусировку. Тонкая фокусировка облегчает работу на увеличении выше 40 крат. Используется для установки оптических голов MAGUS Stereo 7BH, Stereo 7TH, Stereo 8BH и Stereo 8TH на штативы MAGUS UT1, UT2 и UT3. Для штативов MAGUS UT1 и UT3 дополнительно потребуется установочный палец MAGUS P32. | Технические характеристики: Диаметр установочного отверстия, мм: 32 Посадочный диаметр оптической головы, мм: 76 Расстояние между центрами отверстий, мм: 155 Ход фокусировки, мм: 45 Цена деления тонкой фокусировки, мкм: 2 | 16990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 1,6 | 29x17x25
147750 | 83510 | Установочный палец MAGUS P32 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83510_magus-p32-mounting-pin_00.jpg | [23 empty] | Установочный палец – вспомогательный соединительный элемент стереомикроскопа. Используется для установки механизма фокусировки MAGUS FM3 на штативы MAGUS UT1 и MAGUS UT3. Диаметр установочного пальца – 32 мм. | Установочный палец – вспомогательный соединительный элемент стереомикроскопа. Используется для установки механизма фокусировки MAGUS FM3 на штативы MAGUS UT1 и MAGUS UT3. Диаметр установочного пальца – 32 мм. |  | 1790 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,3 | 4x3x17
147755 | 83515 | Адаптер C-mount MAGUS ZFA100 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83515_magus-zfa100-c-mount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Адаптер C-mount с регулируемым фокусным расстоянием предназначен для установки цифровой камеры в вертикальный канал визуализации тринокулярного микроскопа MAGUS. Увеличение адаптера равно 1х. Максимальное поле зрения без виньетирования можно получить на сенсорах размером 2/3" и больше. | Адаптер C-mount с регулируемым фокусным расстоянием предназначен для установки цифровой камеры в вертикальный канал визуализации тринокулярного микроскопа MAGUS. Увеличение адаптера равно 1х. Максимальное поле зрения без виньетирования можно получить на сенсорах размером 2/3" и больше. Рекомендуется для камер: • Цифровая камера MAGUS CBF70 • Цифровая камера MAGUS CBF90 • Цифровая камера MAGUS CDF30 • Цифровая камера MAGUS CDF50 • Цифровая камера MAGUS CDF70 • Цифровая камера MAGUS CLM10 • Цифровая камера MAGUS CLM30 • Цифровая камера MAGUS CLM50 • Цифровая камера MAGUS CLM70 • Цифровая камера MAGUS CLM90 • Цифровая камера MAGUS CHD40 Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 2/3" и больше Увеличение, крат: 1 Фокусное расстояние: регулируемое | 2490 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,2 | 6x4x7
147756 | 83516 | Адаптер C-mount MAGUS ZFA050 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83516_magus-zfa050-c-mount-adapter_00.jpg | [23 empty] | Адаптер C-mount с регулируемым фокусным расстоянием предназначен для установки цифровой камеры в вертикальный канал визуализации тринокулярного микроскопа MAGUS. Увеличение адаптера равно 0,5х. Максимальное поле зрения без виньетирования можно получить на сенсорах размером от 1/2,5" до 2/3". | Адаптер C-mount с регулируемым фокусным расстоянием предназначен для установки цифровой камеры в вертикальный канал визуализации тринокулярного микроскопа MAGUS. Увеличение адаптера равно 0,5х. Максимальное поле зрения без виньетирования можно получить на сенсорах размером от 1/2,5" до 2/3". Рекомендуется для камер: • Цифровая камера MAGUS CBF10 • Цифровая камера MAGUS CBF30 • Цифровая камера MAGUS CBF50 • Цифровая камера MAGUS CBF90 • Цифровая камера MAGUS CDF10 • Цифровая камера MAGUS CHD20 • Цифровая камера MAGUS CHD30 • Цифровая камера MAGUS CHD50 Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH | Технические характеристики: Подходит для сенсоров: 1/2,5"–2/3" Увеличение, крат: 0,5 Фокусное расстояние: регулируемое | 3990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,1 | 6x5x4
147757 | 83517 | Механический предметный столик для стереомикроскопов MAGUS XY5 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83517_magus-xy5-mechanical-stage-for-stereomicroscopes_00.jpg | [23 empty] | Предметный столик устанавливается на основание стереомикроскопа и используется для точного и плавного позиционирования образца под объективом при визуальных наблюдениях и документировании с помощью камеры. Вращение коаксиальных рукояток перемещает образец по осям X (вправо-влево) и Y (вперед-назад). | Предметный столик устанавливается на основание стереомикроскопа и используется для точного и плавного позиционирования образца под объективом при визуальных наблюдениях и документировании с помощью камеры. Вращение коаксиальных рукояток перемещает образец по осям X (вправо-влево) и Y (вперед-назад). Стеклянная прозрачная поверхность столика позволяет работать в отраженном и проходящем свете. Измерительная шкала с нониусом для измерения по одной оси. Для фиксации плоских объектов на столике два прижима. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T |  | 27990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 1,6 | 21x19x10
147758 | 83518 | Устройство простой поляризации для стереомикроскопов MAGUS SPD5 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83518_magus-spd5-polarizer-analyzer-set-for-stereomicroscopes_00.jpg | [23 empty] | Устройство простой поляризации предназначено для наблюдений методом поляризованного света. Оно состоит из поляризатора и анализатора. В зависимости от того, как поляризатор и анализатор ориентированы друг относительно друга, меняется интенсивность прошедшего света. При взаимно перпендикулярном расположении наблюдается эффект полного затемнения. | Устройство простой поляризации предназначено для наблюдений методом поляризованного света. Оно состоит из поляризатора и анализатора. В зависимости от того, как поляризатор и анализатор ориентированы друг относительно друга, меняется интенсивность прошедшего света. При взаимно перпендикулярном расположении наблюдается эффект полного затемнения. В поляризованном свете изучают анизотропные геологические, биологические и полимерные образцы. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T |  | 19990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,25 | 10x10x10
147759 | 83519 | Осветитель кольцевой с поляризационным фильтром MAGUS LED RP1 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83519_magus-led-rp1-ring-light-with-polarizer_00.jpg | [23 empty] | Кольцевой осветитель отраженного света для стереомикроскопов. Поляризационный фильтр убирает блики от сильно отражающих поверхностей, повышает качество фотографий при использовании цифровой камеры. Яркость регулируется. | Кольцевой осветитель отраженного света для стереомикроскопов. Поляризационный фильтр убирает блики от сильно отражающих поверхностей, повышает качество фотографий при использовании цифровой камеры. Яркость регулируется. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH |  | 39990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,5 | 24x20x7
147760 | 83520 | Ювелирный пинцет MAGUS GK1 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83520_magus-gk1-gem-clip_00.jpg | [23 empty] | Ювелирный пинцет – аксессуар для стереомикроскопов, который используют в паре с конденсором темного поля. Фиксирует образцы над конденсором, повышает комфорт геммологических исследований. Место установки – вместо держателя в основании. | Ювелирный пинцет – аксессуар для стереомикроскопов, который используют в паре с конденсором темного поля. Фиксирует образцы над конденсором, повышает комфорт геммологических исследований. Место установки – вместо держателя в основании. Рекомендуется использовать совместно с конденсором темного поля для стереомикроскопов MAGUS DFC1. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T |  | 3990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,03 | 5x1x13
147761 | 83521 | Конденсор темного поля для стереомикроскопов MAGUS DFC1 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83521_magus-dfc1-darkfield-condenser-for-stereomicroscopes_00.jpg | [23 empty] | Конденсор темного поля используется при работе по методу темного поля. Метод темного поля в стереомикроскопии применяется для геммологических исследований – оценки и выявления скрытых дефектов драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. | Конденсор темного поля используется при работе по методу темного поля. Метод темного поля в стереомикроскопии применяется для геммологических исследований – оценки и выявления скрытых дефектов драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Конденсор темного поля устанавливается над осветителем проходящего света – на основание стереомикроскопа, вместо прозрачной платы. Рекомендуется использовать совместно с ювелирным пинцетом MAGUS GK1. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T |  | 8790 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,2 | 9x2x10
147762 | 83522 | Осветитель кольцевой с включением по секторам MAGUS LED 144-S4 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83522_magus-led-144-s4-ring-light-with-sector-control_00.jpg | [23 empty] | Кольцевой осветитель отраженного света для стереомикроскопов. Предусматривает два способа использования: при одновременном включении всех секторов становится источником бестеневого освещения, при включении одного или двух секторов имитирует косое освещение. Управление осуществляется с отдельного пульта: кнопкой включают нужный сектор, рукояткой регулируют яркость освещения. | Кольцевой осветитель отраженного света для стереомикроскопов. Предусматривает два способа использования: при одновременном включении всех секторов становится источником бестеневого освещения, при включении одного или двух секторов имитирует косое освещение. Управление осуществляется с отдельного пульта: кнопкой включают нужный сектор, рукояткой регулируют яркость освещения. Осветитель MAGUS LED 144-S4 применяется для наблюдения рельефных объектов и образцов с сильно отражающей поверхностью, для контроля печатных плат. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T • Оптическая голова MAGUS Stereo 7BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 7TH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8BH • Оптическая голова MAGUS Stereo 8TH Комплектация: • Осветитель отраженного света • Блок управления • Сетевой шнур | Технические характеристики: Источник света: 144 светодиода, с регулировкой яркости Количество секторов: 4 Входное напряжение, В: 110–240 Выходное напряжение, В: 12 Материал корпуса: алюминий Диапазон рабочих температур, °C: 0… 40 Диапазон рабочей влажности, %: 20… 85 | 22990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,6 | 24x20x7
147763 | 83523 | Осветитель типа «гусиная шея» MAGUS LED DGL2 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83523_magus-led-dgl2-dual-gooseneck-light_00.jpg | [23 empty] | Осветитель отраженного света для стереомикроскопов. Оснащен двумя светодиодными источниками света на гибких подводках. Обеспечивает настройку освещения под нужным углом и позволяет добиться необходимых для исследования светотеней. Яркость регулируется. | Осветитель отраженного света для стереомикроскопов. Оснащен двумя светодиодными источниками света на гибких подводках. Обеспечивает настройку освещения под нужным углом и позволяет добиться необходимых для исследования светотеней. Яркость регулируется. Совместимость: • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 7T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8B • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 8T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo 9T • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo A6 • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo A8 • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo A10 • Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo A18T |  | 22990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 1,9 | 33x18x16
147604 | 83467 | Набор ключей-шестигранников MAGUS MG6 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83467_magus-mg6-allen-wrench-set_00.jpg | [23 empty] | Набор шестигранных ключей разного размера предназначен для монтажа или разъединения деталей микроскопа. Ключи в форме Г просты в применении и подходят к любой модели микроскопа MAGUS. | Набор шестигранных ключей разного размера предназначен для монтажа или разъединения деталей микроскопа. Ключи в форме Г просты в применении и подходят к любой модели микроскопа MAGUS. |  | 290 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,015 | 7x3x3
147606 | 83469 | Наглазники MAGUS ECS9 | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83469_magus-ecs9-eyecups_00.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83469_magus-ecs9-eyecups_01.jpg | https://www.4glaza.ru/images/products/large/0/83469_magus-ecs9-eyecups_02.jpg | [21 empty] | Наглазник – это специальная накладка из резины, которая надевается на окуляр микроскопа и делает работу с ним более комфортной. Модель ECS9 устанавливается на окуляры из комплекта поставки стереомикроскопа MAGUS Stereo 9T. | Наглазник – это специальная накладка из резины, которая надевается на окуляр микроскопа и делает работу с ним более комфортной. Модель ECS9 устанавливается на окуляры из комплекта поставки стереомикроскопа MAGUS Stereo 9T. |  | 990 | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | 6 | 0,015 | 7x3x3